中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.2—201X

粗氢氧化镍化学分析方法

第2部分：钴量的测定

火焰原子吸收光谱法

Method for chemical analysis of Crude Nickel hydroxide

—Part2：Determination of cobalt content

—Flame atomic absorption spectrometric method

(送审稿)

(送审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13

201x—xx--xx发布	201x--xx--xx实施

前    言

YS/T XX -201X《粗氢氧化镍化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分：镍量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴量的测定  原子吸收光谱法；

——第3部分：钴、铜、锰、锌、铁、钙、镁、铝、铅、镉、砷量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：氯离子量的测定  氯化银比浊法。

本部分为第2部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司。

本部分起草单位：荆门市格林美新材料有限公司、北京有色金属研究总院、华南理工大学、广东省韶关市质量计量监督检测所、浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、金川集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江西铜业股份有限公司。

本部分起草人：

粗氢氧化镍化学分析方法

第2部分：钴量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了粗氢氧化镍中钴量的测定方法。

本部分适用于粗氢氧化镍中钴量的测定。测定范围：Co 0.2 %~6.0 %。

2  方法提要

试料用盐酸、硝酸分解，在稀硝酸介质中，于火焰原子吸收光谱仪上，测定钴的吸光强度，按工作曲线法计算其含量。

3  试剂

除非另有说明外，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.1 盐酸(ρ1.19g/mL)。

3.2 硝酸(ρ1.42g/mL)

3.3 硝酸(1+1)。

3.4 钴标准贮备溶液：准确称取1.0000g金属钴(wCo≥ 99.95%)于400mL烧杯中，加入30mL硝酸(3.3)，盖上表面皿，低温加热至完全溶解，微沸驱除氮的氧化物，取下，用水清洗表面皿及杯壁，冷却至室温。移入盛有160mL硝酸(3.3)的1000mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含1mg钴。

3.5 钴标准溶液：移取10.00mL钴标准贮备溶液(3.4)于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸(3.3)以水定容。此溶液1mL含100μg钴。

4  仪器

火焰原子吸收光谱仪(AAS)，附钴空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，钴特征浓度应不大于0.005μg/mL。工作曲线中所用最高浓度标准溶液的吸光度应不低于0.35。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%：用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量10次吸光度。其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.80。

5  分析步骤

5.1  试料

称取0.25g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1将试料（5.1）置于300mL锥形瓶中，加少量水润洗样品，加入15mL盐酸(3.1)，5mL硝酸(3.2)，加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，冷却，将试液转移到250mL容量瓶中，以水定容。

5.4.2根据试样中钴的含量，按表1称取试样量及稀释不同的倍数。

表1 试样称取及分取量

| 钴含量 /% | 试料量 /g | 定容体积/mL | 分取量/mL | 分取后定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.2-2 | 0.25 | 250 | 20 | 100 |
| >2-5 | 0.25 | 250 | 10 | 100 |
| >5 | 0.25 | 250 | 5 | 100 |

5.4.3在选定的仪器工作条件下，与标准系列溶液同步测量试液及样品空白溶液的吸光度，减去样品空白值。由工作曲线计算出试样中待测元素的质量浓度。

5.5 工作曲线的绘制

分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钴标准溶液(3.5)于一组100mL容量瓶中，加入2mL硝酸(3.3)，以水定容。该系列溶液钴的质量浓度分别为0.0μg/mL、1.0μg/mL、2.0μg/mL、3.0μg/mL、4.0μg/mL、5.0μg/mL。在火焰原子吸收光谱仪上测量标准溶液系列的吸光度。以被测元素浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

被测元素的量以被测元素的质量分数wCo计，数值以%表示，按公式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

ρ1——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V1——试液的总体积，单位为毫升(mL)；

V2——试液的分取体积，单位为毫升(mL)；

V3——测定时体积，单位为毫升(mL)；

m——试料的质量，单位为克(g)。

所得结果保留至两位小数。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2重复性限

| wCo % | 0.33 | 1.08 | 2.50 | 3.44 | 5.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r % | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wCo % | 0.33 | 1.08 | 2.50 | 3.44 | 5.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R % | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |

8  试验报告

——试样；

——使用的标准，YS/T XX-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。