中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.4—201X

粗氢氧化镍化学分析方法

第4部分:氯离子量的测定

氯化银比浊法

Method for chemical analysis of crude Nickel hydroxide

Part 4: Determination of Chloride ion contents

Silver chloride turbidimetry

(送审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13

201x—xx--xx发布	201x--xx--xx实施

前    言

YS/T XX -201X《粗氢氧化镍化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分YS/T XX -201X  镍量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分YS/T XX -201X  钴量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分YS/T XX -201X  钴、铜、锰、锌、铁、钙、镁、铝、铅、镉、砷量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分YS/T XX -201X  氯离子量的测定  氯化银比浊法。

本部分为第4部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司。

本部分起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、韶关质量计量监督检测所、金川集团股份有限公司、广东省工业分析检测中心、华南理工大学、浙江华友钴业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、北京有色金属研究总院。

本部分起草人：左鸿毅、黄萍、师世龙、袁齐、邱伟明、喻生洁、李希凯、孙海荣、陈晓东、麦丽碧、戴凤英、陈丽凤、谢柏华、沈佳跃、朱丽、马琳、徐建青、姚未杰、张丽、陈雄飞

粗氢氧化镍化学分析方法

第4部分：氯离子量的测定

氯化银比浊法

1范围

本部分规定了粗氢氧化镍中氯离子量的测定方法。

本部分适用于粗氢氧化镍中氯离子量的测定。测定范围：0.010 %～0.40 %。

2方法提要

试样用硝酸、双氧水溶解，加入硝酸银形成悬浊液，扣除试料空白，于370 nm处测定吸光度，从工作曲线查得氯离子量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。本部分试验用水为去离子水，符合二级水规格。

3.1  氯化钠（工作基准试剂）。

3.2  30 %双氧水（市售）。

3.3  丙酮（市售）。

3.4  硝酸(ρ1.42 g/mL)。

3.5  硝酸(3+1)。

3.6  硝酸银溶液（2 %）：2 g硝酸银溶解于 100 mL水中，如有浑浊则过滤使用，储于棕色瓶中。

3.7  氯标准贮存溶液：称取 1.6485 g 经 500℃-600 ℃ 灼烧至恒重的基准氯化钠（3.1）于250 mL 烧杯中, 加150 mL 水溶解，移入l000 mL 容量瓶中定容，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氯。

3.8  氯标准溶液：移取氯标准贮存溶液(3.7) 10.00 mL于500 mL容量瓶中，以水定容，混匀。此溶液1 mL含20 μg 氯。

4 仪器

4.1 分光光度计。

4.2 水浴锅。

5 试样

5.1样品粒度不大于100 目（0.154 mm）。

5.2分析样品预先按双方协商的条件烘干，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

6 分析步骤

6.1试料

- 按表1称取试料， 精确至0.0001 g。

- 表1 试料称取量及分取试液体积

| 氯含量 /% | 试料量 /g | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 补加硝酸（3+1）/mL | 分取后定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.01-0.06 | 0.50 | 100 | 25 | / | 50 |
| >0.06-0.20 | 0.25 | 100 | 20 | 1 | 50 |
| >0.20-0.40 | 0.25 | 100 | 10 | 3 | 50 |

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做试剂空白试验。

6.4测定

6.4.1  按表1称取试样，精确至0.0001 g，将试样置于300 mL烧杯中，加入沸水50 mL，在不断搅拌下缓慢加入15 mL硝酸(3.4)，加入1滴~2滴双氧水（3.2）[双氧水加入量以观察不到紫红色为宜]，继续搅拌。在100℃水浴中加热20 min至试料完全溶解，冷却。将试液按表1以水定容。将溶液用中速定量滤纸干过滤，初滤液弃去，保留中段滤液。按表1同时分取试液2份。

6.4.2 一份溶液加入5.0 mL丙酮（3.3），按表1用水定容至刻度，混匀后作为样品空白溶液。

6.4.3  另一份溶液按表1补加硝酸（3.5），加水至40 mL左右，加入5.0 mL丙酮（3.3），加入2.0 mL硝酸银（3.6） [每加一种试剂均需摇匀]。用水定容至刻度，混匀，于暗处放置15 min。

6.4.4  移取溶液（6.4.2和6.4.3）于2 cm吸收皿，以水为参比，随同试剂空白溶液于分光光度计波长370 nm处测量吸光度 [每个样品测定前均需再次摇匀] 。待测样品溶液（6.4.3）吸光度减去样品空白溶液（6.4.2）吸光度即为实际样品吸光度，从工作曲线上查得相应的氯离子质量浓度。（溶液保证在30 min内完成）

6.5 工作曲线的绘制

用移液管分别移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL氯标准溶液(3.8)于一组50 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸(3.5)，与试料溶液6.4.3同步操作，测定吸光度。（溶液保证在30 min内完成）。以氯离子质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按式(1)计算被测元素氯的质量分数wCl，数值以%表示：

wCl=ρ1−ρ2⋅V1⋅V3×10−6m⋅V2×100                 ……………………（1）

式中：

ρ1——试样溶液中氯的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ2——空白溶液中氯的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V1——定容体积，单位为毫升(mL);

V2——分取量，单位为毫升(mL);

V3——分取后定容体积，单位为毫升(mL);

m——试料的质量，单位为克(g)；

计算结果保留至两位有效数字。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1重复性限

| 质量分数/% | 0.013 | 0.070 | 0.12 | 0.22 | 0.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.035 |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| 质量分数/% | 0.013 | 0.070 | 0.12 | 0.22 | 0.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.005 | 0.015 | 0.025 | 0.037 | 0.047 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。