ICS 77.040

H17

中华人民共和国国家标准

GB/T 19921—201X

GB/T 19921-2005

硅抛光片表面颗粒测试方法

Guide for Method of Particles on Silicon Wafer Surfaces

（预审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准与GB/T 19921—2005相比，主要有以下变动：

；

。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、南京国盛电子有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司。

本标准主要起草人：孙燕、刘义、冯泉林、徐新华、张海英、骆红、张雪囡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 19921-2005。

硅抛光片表面颗粒测试方法

1.范围

本标准规定了应用扫描表面检查系统（SSIS）对硅抛光片、外延片等镜面晶片表面的局部光散射体（LLSs，习惯上称为颗粒）进行测试、计数和报告的程序。规定了对延伸的光散射体（XLSs）、以散射光与反射光区分识别、测试、计数和报告的建议程序。

本标准适用于应用扫描表面检查系统对硅抛光片和外延片表面的颗粒、划伤、硅抛光片的COP的检测、计数、分类。也适用于硅抛光片和外延片表面桔皮、波纹、表征晶片表面微粗糙度的Haze、硅外延片的棱锥、乳突等缺陷的观测、识别，但这些缺陷的检测、分类依赖于设备的功能，并与检测时设tions备的初始设置有关。本标准同样适用于锗抛光片以及其他化合物抛光片等镜面晶片。

针对130nm—11nm线宽工艺用硅片，本标准提供了扫描表面检测系统（SSIS）的设置、测量建议。

注：本标准中将硅抛光片、外延片、锗抛光片及其他材料的镜面抛光片等统称为晶片。

2.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB 50073  洁净厂房设计规范

SEMI M35 自动检测硅片表面特征的发展规范指南（ Guide for Developing Specifications for Silicon Wafer Surface Features Detected by Automated Inspection）

SEMI M50 用于扫描表面检查系统俘获率和虚假计数率的测定方法（Test Method for Determining Capture Rate and False Count Rate for Surface Scanning Inspection Systems by the Overlay Method）

SEMI M52 关于130nm-11nm线宽工艺用硅片的扫描表面检查系统指南(Guide for Scanning Surface Inspection Systems for Silicon Wafer for the 130nm to 11nm Technology Generations)

SEMI M53 采用在无图形的半导体晶片表面沉积已认证的单个分散聚苯乙烯乳胶球的方法校准扫描表面检查系统的规程(Practice for Calibrating Scanning Surface Inspection Systems Using Certified Depositions of Monodispere Reference Spheres on Unpatterned Semiconductor Wafer Surfaces)

3.术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

俘获率 （CR） capture rate

扫描表面检查系统在一确定的设置下运行时，检查系统探测到的局部光散射体（LLSs）的乳胶球当量（LSE）信号的概率。

3.2

分类准确性classification accuracy

机器（SSIS）对缺陷归类的总数量比例，与人与机器对于缺陷归类的结果同意人归类缺陷时总数量。

3.3

累计虚假计数率(CFCR）Cumulative false count rate

尺寸等于或大于Si的虚假计数在Z次扫描中的总数平均值，是在SSIS设置运行时由SSIS报告的。

3.4

晶体原生凹坑 (COP) crystal originated pit

在晶体生长中引入的一个凹坑或一些小凹坑。当它们与硅片表面相交时，类似LLS。因为在使用SSIS观察时，在一些情况下它们的作用与颗粒类似，因此最初这种缺陷被称为晶体原生颗粒（crystal originated  particulate）。总之，现代的SSIS一般能够从颗粒中区分出晶体原生凹坑。当晶体原生凹坑存在时，表面清洗或亮腐蚀常常会增大其被观察的尺寸和数量。(COP)

3.5

分类纯度classification purity

机器(SSIS)对缺陷归类的总数量比例,机器和人各自对于缺陷归类的结果同意机器缺陷归类特定级别时总数量。

3.6

动态方法 Dynamic Method

测试在2级变化率的条件下进行（连续扫描期间，晶片每次都需要重新装载到SSIS样品台，扫描后移出）。

3.7

动态范围  dynamic range

随着一种测试条件的设定，扫描表面检查系统可收集信号的覆盖范围。

3.8

等效尺寸准确度 equivalent sizing accuracy

在抛光裸片上沉积了具有特定标称尺寸的、单个分散的聚苯乙烯乳胶球，测量乳胶球直径尺寸的分布变化系数与由乳胶球状悬浮体供应商所提供的乳胶球的标称尺寸分布的变化系数之比。

3.9

虚假计数(FC) false count

由设备原因引起的，而不是来自晶片表面或近表面的激光散射现象的发生。也称为正向虚假计数或正向误报计数。

3.10

虚假计数率(FCR） false count rate

每个硅片上的总虚假计数的平均值，是在SSIS设置运行时由SSIS报告的。

3.11

激光散射现象laser light-scattering event

一个超出预置阈值的信号脉冲，该信号是由探测器接收到的激光束与晶片表面局部光散射体相互作用产生的。

3.12

局部光散射体(LLS)  localized light-scatterer (LLS)

一种孤立的特性，例如晶片表面上的颗粒或蚀坑相对于晶片表面的光散射强度，导致散射强度增加。有时称光点缺陷。尺寸足够的局部光散射体在高强度光照射下呈现为光点，这些光点可目视观察到。但这种观察是定性的。观测局部光散射体用自动检测技术，如激光散射作用，在能够区分不同散射强度的散射物这一意义上，自动检测技术是定量的。LLS的存在也未必降低晶片的实用性。

3.13

乳胶球当量（LSE）

用一个乳胶球的直径来表示一个局部光散射体（LLS）的尺寸单位，该乳胶球与局部光散射体（LLS）具有相同光散射量。用“LSE”加到使用的长度单位来表示，例如0.2μm LSE。

3.14

延伸光散射体  extended light scatterer (XLS)

一种大于检查设备空间分辨率的特征，在晶片表面上或内部，导致相对于周围晶片来说增加了光散射强度，有时称为面缺陷。

3.15

变化率水平Level variability

根据供应商提供程序对测量系统进行校准和调节的性能水平用不同等级的变化率来描述:

1级变化率：也称为可重复性，在N次测量期间，测试晶片不被从测量系统上取下，其相应的标准偏差为σ1；

2级变化率：在同样的测试条件下校准一次后，在尽可能短的时间内对晶片重复测试N次，且每次都需要装载和取出晶片,其对应的标准偏差为σ2；

3级变化率：在1级和2级变化率规定的条件下，每天进行N次测量，共进行5天。其标准偏差为σ3。

3.16

匹配公差Matching tolerance Δm

应用MSA，在3级可变率确定的条件下，分别确定两个同一种类测量系统的偏倚。 如果结果对每个系统给出一个稳定、确定的偏移，并且如果每个系统有可接受的线性，则两个偏移相减可获得设备的匹配公差：

Δ m= bias1 − bias2

式中：bias1和bias2分别是测量系统1和测量系统2的偏移。

3.17

乳胶球的标称尺寸分布 nominal sphere size distribution

用于校准扫描表面检查系统的一种特定的，标准尺寸的聚苯乙烯乳胶球在悬浮液中的直径分布状况。

3.18

聚苯乙烯乳胶球 polystyrene latex sphere

校准扫描表面检查系统所用的参考样片上沉积的单个分散的聚苯乙烯材料的乳胶球,常记为PSL。

3.19

定位准确度  positional accuracy

由扫描表面检查系统报告的，来自于晶片上的局部光散射体与其在晶片表面的真实位置的偏差。

3.20

标准机械接口系统（SMIF）Standard Mechanical Interface

SMIF系统是个自动化机械装置，是自动物料搬运系统的三个组成部分（存储系统、搬运系统和整体系统控制软件）里的一部分。

3.21

静态方法 Static Method

测试在1级变化率的条件下进行（扫描期间，被测晶片不被从SSIS的样品台上移出）。

3.22

阈值 threshold

为了辨别不同大小的信号，扫描表面检查系统中设置的最小检测信号的起始水平。

4　测试方法概述

4.1 局部光散射（LLS）是作为激光散射结果被自动检测技术探测到的。因为不同表面状态（颗粒、COP,划伤、橘皮）的LLSs的散射特性有很大差异，所以不同的散射强度可以被自动检测技术以乳胶球当量（LSE）的大小被定量的识别、分离。换句话说，从一个未知的LLS收到的信号相当于从一个已知尺寸的聚苯乙烯胶乳（PSL）获得的信号。

4.2利用扫描表面检查系统产生的激光束在待测镜面晶片表面进行扫描，并收集和确定来自晶片表面的局部散射光（LLSs）的强度和位置，与事先设置的一组已知尺寸的聚苯乙烯乳胶球等效的散射光（LSE）的强度进行比较，得到晶片表面的一系列不同直径尺寸的LLS的总数和分布，将其作为晶片表面的颗粒尺寸和数量。

4.3 除了局部光散射（LLSs）之外，自动检测技术也涉及延伸的光散射体（XLSs），例如划伤和高粗糙度区域（雾或HAZE）。在亮场条件下，可以观察到延伸光散射体（XLS）信号，它表现为镜面反射光束的强度降低，有时也被称为亮通道缺陷。测试设备通过对散射光与反射光的区分收集和处理，也可得到晶片表面的划伤、桔皮、抛光液残留，外延片表面划伤、棱锥、乳突等大面积缺陷 。

4.4早期的SSIS仅能辨别LLSs和 XLSs，现在还可以鉴别（选择性报告）LLSs的不同类型。例如，坑和颗粒。因此对晶片表面小的凸起和凹陷的辨别及其在片子上位置的分布特征，可以探测分辨出COP。

4.5 Haze（雾）是扫描表面检测系统的背景信号，该信号和激光光散射事件一起构成从晶片表面的光散射信号。Haze的定义为百万分之一（ppm），是指测得的散射光功率相对于表面的入射光的功率。所有相关的测量条件必须和Haze值一起给出。这些条件包括：源的入射角（从表面测量的法线角度），源极的偏振（S，P，其他），源波长（或波长带），标称源点在晶片上的大小，Haze的收集角度（给定的固体角度与方向），所有这些量都是一个Haze显示值的一部分，可以通过描述或通过对特定仪器的定义给出（已知或固定参数）。

5　干扰因素

5.1　采用与沉积在抛光片上乳胶球的光射强度等效的方法来描述、判别待测晶片表面的颗粒，建立在假设颗粒是球形对称、均匀一致、各向同性的基础上的，实际上由于晶片上颗粒的物质不同、尺寸不一，形状各异，也并不一定是球形对称，所以用一系列乳胶球的直径尺寸来描述、划分颗粒大小的方法，本身就有一定的局限性，严格的说，采用SSIS测试得到的是晶片表面颗粒物质的光散射体的分布和数量，而并非实际颗粒的物理尺寸。但这一方法的使用将同一晶片在不同厂家、不同设备上的颗粒测试结果尽可能趋于一致，并具有了可比性。

5.2 缺陷的几何尺寸（LLS）可以和报告的LSE有很大的不同，因为缺陷LLS的光散射截面强烈依赖于LES的特性。

5.3　沉积有一定标称直径尺寸乳胶球的参考样片，被用于扫描表面检查系统颗粒尺寸的校准，参考样片上沉积的乳胶球直径尺寸的绝对误差过大,或同一尺寸乳胶球的标称尺寸分布曲线过于分散，或呈不对称状等都将造成颗粒尺寸及定位的误差。同时，参考样片在使用时不可避免带来沾污、损伤也会影响颗粒尺寸的定位。因此，要求参考样片持有有效证书，保证其等效尺寸准确度，并保持清晰的分布曲线。

5.4使用参考样片进行校准时，如果校准点处于接近发生共振的地方，将造成颗粒尺寸的校准误差。为避免这一误差，应保证每一标称尺寸校准曲线的单值性。

5.5　在整个可测量范围，由于颗粒的等效尺寸与散射强度间并非完全线性关系，若选择校准用参考样片上乳胶球的直径尺寸规格较少或不合适，将影响颗粒尺寸的定位以及测试数据的准确性，尤其影响设备间的比对结果。

5.6　扫描表面检查系统对散射光的收集单元在设计上的差异，也将带来颗粒测试数据的不一致，特别是给不同级别的设备比对带来较大的影响。因此，不能期待各种不同级别、不同设计、不同型号的不同设备在全部测量范围内相互比对的相关性达到要求，而只能通过各方有条件的、经常化的比对，尽可能的减少差异。

5.7　由于不同的扫描表面检查系统对颗粒的计数可能采用不同的处理方法，将导致不同设计的扫描表面检查系统测量同一晶片时得到不同的结果，如颗粒尺寸分类和颗粒总数的差异。

5.8　扫描表面检查系统对晶片表面局部光散射体位置准确确定的能力将可能导致实际颗粒分布与测量结果间的差异。

5.9　所有扫描表面检查系统的灵敏度是与其对本底噪声和识别最小局部光散射体的能力有关。比如系统的电气噪声、光学干扰、由瑞利散射、晶片表面粗糙度和系统光学引入的非粒子的光散射信号都将使SSIS的识别能力受到限制，从而影响在接近本底噪声附近的测试。

5.10晶片表面的微粗糙度过大会给扫描表面检查系统对最小颗粒尺寸的测量带来影响，或因测量时的信噪比不能满足设备的要求，造成颗粒测量结果的错误显示。通常，信噪比S/N≥3时可不考虑本底散射带来的误差。

5.11 Haze是一个通过测量超过一个或多个固体的角度散射光功率，然后由入射在表面上光功率的进行量化确定的。它只不过是由一个已知的源（入射角度，偏振，光斑大小，波段）和接收器（或探测器）组合（固体的角度和位置），在指定方向测定的表面漫反射。如果晶片表面改变，或如果任何测量参数变化，测得的Haze也将改变。当设定了一种测试模式对应的Haze值范围时，不同晶片的Haze差异过大可能导致虚假计数。

5.12晶片表面LLS信号的类型可能被错误的识别，比如划伤，线形的颗粒和坑，堆垛层错，滑移，和干了的旋转痕迹以及虚假计数，或是任何较小尺寸的XLS。

5.13因为扫描点的尺寸一般远大于特征直径，间隔很近的特征可以被算作一个单一的散射。

5.14　晶片表面存在诸如凹坑、小划伤等能够引起局部光散射的缺陷,会给颗粒的计数带来误差。非散射或不充分散射的表面缺陷及延伸光散射体也会影响颗粒的计数。

5.15 在晶圆边缘附近的测量往往导致大量的假计数，被称为边缘损害。这些计数是少量入射到从相对粗糙的晶片边缘附近的光束散射回到光学探测器造成的。在设备灵敏度和晶片边缘排除双重影响下，它能导致在晶片FQA内颗粒的错误计数。

5.16　通常扫描表面检查系统对划伤的判定是通过软件对一串相连的LLS信号的辨别实现的，而划伤的定义为其长度至少为宽度的5倍。但是客户和供应商也许不认可划伤的纵横比不为5:1的定义，SSIS软件通常可以提供一个客户认可的设置纵横比，以及最低的总长度作为SSIS的划伤缺陷或缺陷的分类准则。另外，根据SSIS设计、划伤的敏感性也可是划伤方向的函数。

5.17划痕方向通常影响扫描响应。因此，最小可检测的划伤横截面可能和划痕的方向有关。

5.17外延堆垛层错、或生长小丘的局部生长速率可以改变用SSIS观察时的光散射截面。更为复杂的重叠堆垛层错，其散射甚至超过一个单一的相同大小的堆垛层错。其他类型的缺陷可以是堆积的堆垛层错或多晶增长，也可以出现较大的，比一个单一的堆垛层错的横向尺寸（见注2）更大的混合体。相对外延层厚度的长度比例（1–10μm）、深度以及平行于< 110 >方向是其识别特征。它可能影响器件的漏电和栅极氧化层的完整性。目前由于外延堆垛层错的某些类型没有观察到在器件性能方面的影响，而另一些致命缺陷没有规定数量，因此缺少对外延堆垛层错类型的清晰识别。

注2：由SSIS报告的散射物的尺寸是仪器依赖于物体自然尺寸的差异得到的，虽然有一些这方面的例子和图示，但目前不使用这方法去确认这一关系。

5.18 小丘可能影响器件的临界特征尺寸、光刻设备的焦点以及栅极氧化层的完整性。小丘的探测在50%高度处的直径是小丘的检测特性。凸起、10–100 nm或约为外延层厚度的20%、直径0.1–6μm及圆型对称是小丘的识别特征。目前，对每片晶片上小丘的数量、高度、直径还没有有用的方法来量化。

5.19晶片表面的划伤、桔皮、抛光液残留，外延片表面划伤、棱锥、乳突等这些大面积缺陷可能同时存在散射和反射，因此这些缺陷的辨别需要依赖操作员的经验及其他工具（如显微镜等） 。

5.20　由于晶片在测量过程中暴露于空间，环境中的尘埃粒子或由于静电作用吸附于晶片表面的颗粒都将随机地引入外来颗粒沾污，影响晶片表面颗粒计数。因此SSIS应置于合适的洁净环境中。同时应防止操作过程带来的沾污。

5.21 在所有抛光片、外延片等产品规格中所指的晶片表面的目视检查，是指，见GB/T 6624所规定的条件下主要依靠人的目视对硅片表面进行检查。但与先进的技术相比，许多重要的表面特征的尺寸太小，仅仅目视是无法观察到的。而SSIS1的使用在很大程度上是与其设置、校准等条件密切相关的。因此目视检查和其他类型的表面检查已共同成为抛光片、外延片等镜面表面检查的必要手段。

5.22　由于各种原因可引起虚假计数的影响。更多关于通过扫描使用表面检测系统（SSIS），报告硅片表面特征测量的规范术语及描述可参见SEMI M35。

6　设备

6.1晶片夹持装载系统：包括机械手及晶片传输、装载等装置。与晶片接触材料的要求：接触材料离开后，不带来晶片上沾污。对130nm—11nm不同线宽技术硅片，颗粒沾污的要求是在装载-扫描-取片这一过程至少500次循环之后，核实确认镜面抛光片的正表面和背表面的沾污。对不同线宽硅片要求见下表。对金属沾污的要求：每一次循环后，正表面每个元素≤5×108原子/厘米2；背表面要求与正背面相同。

6.1.1机械手、背面接触或者边缘接触的晶片加持装置；

6.1.2激光扫描时放置晶片的样品台；

6.1.3发送或接受晶片盒装载台，用于对不同测试结果的片子进行分类；

6.1.1.4片盒及晶片装载：包括前端或上部打开的片盒、微洁净密封的运输装载片盒等；晶片装卸的方式可以是手动或载具操作，也包括皮带传送；以及片盒探测、自动片盒ID识别、晶片被装载在片盒中是位置是随机还是对齐。

6.2　激光扫描及信号收集系统：

能对不同直径的晶片表面按照要求进行激光光束扫描；并探测到抛光片表面的LLSs、XLSs以及反射光等信号，并进行区分、收集、计数。

6.3　数据分析、处理、传输系统：

数据处理、数据分析、数据接口、物料追踪系统支持、输出文件格式、网络通信支持、打印机等；。能产生一个局部光散射体LLSs相对乳胶球等效尺寸LSE的数据组文件以及相应的分布图。通过对对收集到的信号的分析处理、识别，得到晶片表面的颗粒、COP、划伤的尺寸和数量以及桔皮、波纹、抛光液残留等缺陷的信息、Haze的分布和量值。

6.4 操作系统：

包括菜单控制、操作程序、操作定位装置等，送片-扫描测试-取片一系列连续操作，并可实现边缘去除、剔除周边窗口、在发送和接受盒中选择、定位等各种组合的操作。

6.5 机械系统

为实现晶片的装载、传输、定位、扫描、收集等功能所需的机械系统。

7　环境要求

表面扫描检查系统应置于符合要求的洁净环境中。应根据扫描表面检查系统（SSIS）的要求及被测颗粒的尺寸，确定洁净环境的级别。安装SMIF系统的可以适当的降低放置环境。推荐使用4级或更高级别的洁净间及相应的SMIF系统针对130nm-11nm线宽工艺用硅片的扫描表面检查系统的更详细的要求见附录1中表1、表2。

8　参考样片

8.1 应选择有资质的样片作为参考样片，参考片应符合SEMI M53中的规定。

8.2　选择一组沉积在参考样片上的聚苯乙烯乳胶球的直径。聚苯乙烯乳胶球的直径不超过欲校准的扫描表面检查系统动态范围，且不在扫描表面检查系统中引起散射共振点。

8.2.1　选择单个点的校准时，聚苯乙烯乳胶球的直径应尽可能接近晶片表面可能遇到的单个光散射体的最小尺寸。

8.2.2　选择多点校准时，聚苯乙烯乳胶球的直径的范围应覆盖设备的全部测试区间。

8.3　沉积在参考样片表面的聚苯乙烯乳胶球的密度范围应在5-40个/cm2。注意并记录沉积的乳胶球分布的标准偏差或百分标准偏差。

8.4　在每个参考样片上仅沉积一种或几种标称直径的聚苯乙烯乳胶球。每种被沉积的乳胶球的直径分布应是接近高斯分布的单一峰。

8.5　参考样片仅仅使用抛光片或外延片。不包括带有涂层或薄膜（自然氧化膜除外）的测量片。

8.6　参考样片的直径应符合GB/T 12964或GB/T 29506关于对硅片标称直径的选择要求。

8.7　参考样片的表面微粗糙度应不超过1nm，空间波长≤10μm。

8.8　参考样片的表面形貌在空间波长范围内应是各向同性的。

8.9　参考样片上的颗粒沾污水平应低到足以避免给测量带来不确定性。

8.10　可以制定一个标准的“凹坑”晶片，得到来自凹坑的确定的LLS信号。而凹坑（无论是制造或自然的）的尺寸可以用原子力显微镜（AFM）测量。这样就制造一个测量散射相当于凹坑尺寸的可用的校准片，或者，将这一个标准模型直接存在SSIS软件中。

8.11 目前划伤信号是用乳胶球当量进行校准的，更好的校准划伤信号可以通过制造已知尺寸的划伤，或使用原子力显微镜测量的方法，使之成为有效的标准。

9　校准

9.1　检查设备的激光光源、光路、晶片传输系统及设备的定位系统等等，确定设备处于正常工作状态。

9.2　使用有资质的沉积聚苯乙烯乳胶球的参考片进行LLS的直径和数量校准。包括单点、多点校准。本标准推荐使用多点校准。确信使用的聚苯乙烯乳胶球的直径的范围已覆盖设备的全部测试区间。参见SEMI M53使用有资质的沉积聚苯乙烯乳胶球的参考片对SSIS进行校准。

9.2.1 用激光束在晶片表面的合格质量区内扫描；

9.2.2 探测作为激光散射事件的局部光散射体；

9.2.3 用一个灵敏的阈值用于区分真实的LLS和背景噪音；

9,2.4 每种聚苯乙烯乳胶球的直径分布应符合高斯分布。与已知参考样片的数据进行比较，确定各个直径分布的峰值、数量及相应的标准偏差都是可以接受的；

9.2.5创造一个晶片上给定区域的SSIS信号的柱状图（激光散射事件的数量作为原始SSIS的函数），建立扫描表面检查系统全部测试区间的局部光散射体相对等效乳胶球直径分布的数据组文件。评价柱状峰并输出数据组文件，这数据组文件将在计算机里导入电子数据表或其能用于产生柱状峰的他应用程序；

9.3　确定扫描表面检查系统的颗粒测量重复性符合要求，且通过重复校准来确认系统的稳定性，并获得一个合适的时间周期；

9.4　对SSIS系统的虚假计数进行评估，获得测试系统的俘获率、尺寸的标准偏差、虚假计数率和累计虚假计数率，详见附录B。

9.5　对扫描表面检查系统的定位准确性能力进行测定，在静态或动态方法条件下，测试确定SSIS的XY 坐标不确定性，见附录C。

9.6 进行设备校准前后测量结果的比对，评价校准结果，并进一步调整系统的工作状态。有条件的可进行多台扫描表面检查系统的比对；并进行匹配公差计算，见附录C。

9.7 可能的话，使用8.10及8.11所描述的凹坑或划伤尺寸的参考样片来规范晶片表面的凹坑及划伤。也可将相关的标准模型存在SSIS的软件中。

9.8　保留所有校准数据及文件。

10　测试步骤

10.1　确认扫描表面检查系统处于正常工作。

10.2　根据测试要求设定相应的测试程序，包括颗粒的测试范围及分类、阈值、边缘去除量的设置等等。10.3　将待测晶片放置在指定位置，由机械手将片移到激光扫描区域。

10.4　激光束对晶片进行扫描。

10.5　设备自动产生一个局部光散射体分布，并与等效的乳胶球尺寸分布函数进行比较，得到晶片上一系列颗粒尺寸及位置的分布数据。

11　精密度

11.1　选择5片符合第8章参考样片的要求、沉积了聚苯乙烯乳胶球的参考样片，使用4台扫描表面检查系统分别对参考样片进行颗粒测量，得到一系列不同聚苯乙烯乳胶球直径的实际颗粒数量的测试结果与参考片标识的标称直径的颗粒数值之差小于10%。

11.2　单个实验室间分别对四台不同型号的扫描表面检查系统分别进行了重复性和再现性的试验，

R&R均小于10%。

11.3选择了四家实验室，用直径150mm的硅抛光片，对每片进行了≥0.16μm、≥0.2μm和≥ 0.3μm的表面颗粒进行巡回测试。

12　报告

a）使用的设备名称、型号、厂家。

b）测试的日期、环境级别、环境温度、湿度。

c）测试的设置条件。包括颗粒尺寸的分档设置、阈值的设置、边缘去除的设置、划伤的设置、区域缺陷的设置及合格判定的设置。

d）校准使用聚苯乙烯乳胶球的直径。

e）测试人。

f）测试数据及测试报告

_________________________________

附录A

(规范性附录)

采用覆盖法确定扫描表面检查系统俘获率和虚假计数的测试方法（SEMI M50）

A.1.目的

A.1.1	SEMI M52规定了用于130nm到11nm技术节点的扫描表面检查系统（SSIS）需要满足俘获率（CR）的要求。

A.1.2本方法涵盖了一个扫描表面检查系统（SSIS）的俘获率(CR)、虚假计数率（FCR）以及累计虚假计数率（CFCR）的确定方法。它是作为探测局部光散射体（LLS）尺寸的乳胶球当量（LSE）的函数计算得到的。

注1：本文中的“尺寸”引用了LLS的LSE直径。

A.2范围

A.2.1这些测试方法从晶片上测量沉积的PSL或以LSE 为单位的LLSs并直接计算和报告SSIS的俘获率。

A.2.2涵盖两个测试方法：

A.2.2.1 静态方法—测试在1级变化率的条件下进行（扫描期间，被测晶片的不被从SSIS的样品台子上移出）。

A.2.2.2动态方法—测试在2级变化率的条件下进行（扫描期间，被测晶片的被从SSIS样品台上移出，然后重新放入样品台上）。

A.2.3特定的晶片表面（所用硅片产品、薄膜的类型或抛光类型）测量可能影响SSIS的俘获率和虚假计数率，因此晶片的表面应由供需双方协商确定。

A.3 局限性

A.3.1本方法仅限于使用无图形的晶片表面。

A.3.2本方法仅限用于经过校准的生产运行的设备。

A.4方法概述

A.4.1 选择静态或动态方法

A.4.2在静态或动态条件下，测试SSIS的XY 坐标不确定性， 扫描期间如果使用静态模式不取出片子,如果使用动态模式，将取出晶片并重新装载片子到样品台上(见附录1对静态和动态确定的默认程序)。

A.4.3选择测试的参考片。

A.4.4使用静态或动态测试条件，首先在SSIS上对选择的片进行两次扫描证明参考片是合格的，然后进行余下的Z-2次扫描。

注2：Z的典型值：对静态是扫描30-100次，对动态是扫描30-1000次。

A.4.5 分析扫描仪，确定和记录在Z次扫描期间每个位置（在XY不确定度近似6倍的距离内）每个LLS发生的次数。从这些数据组确定俘获率、尺寸的标准偏差、虚假计数率和累计虚假计数率。

A.6设备

A.6.1测试条件下的SSIS应安装在制造商推荐的具有洁净等级的场所。

A.6.2离线分析软件程序 为了追踪每个观察到的计数和测定俘获率、尺寸标准偏差、每个LLS尺寸的虚假计数、虚假计数率以及累计虚假计数率。

A.5测试样品

A.5.1使用的晶片应具有：（1）LLS的标称密度<10LLS/cm2，（2）且该晶片的粗糙度测量值对生

产过程具有代表性。

A.5.1.1 在任何一次扫描期间及使用设定的数据组进行分析时，任意两个LLS之间的最小距离应大于6倍的设备XY的不确定度。在分析过程中必须去除聚集的LLS和划伤（任何一次扫描探测到的聚在一起接近六倍XY不确定度）。

A.5.1.2从上述的知识，扫描仪XY的不确定性的确定，从设备供应商的规格或从附录1中位置准确性的确定中得到。

A.5.2换言之，使用一个表面沉积有乳胶球的晶片能更准确的评估特定尺寸颗粒的俘获率，同样，颗粒密度，颗粒间隔，缺陷簇也同样可以获得。

注4：一个沉积了PSL球的晶片可以是认可的参考物质，但并不是必须的。

A.6程序

A.6.1选择合适的测试模式，包括与测试颗粒范围一致的菜单设定。

注5：如果SSIS在不同的操作条件下或在敏感的静态和动态操作模式下，生产中使用的测试模式是最合适的。如果操作条件和SSIS的敏感性两者是相同的，XY不确定度更小的测试模式或许是更适宜的。

A.6.2静态模式

A.6.2.1选择 LLS的密度（见8.1）及独立的LLS间距（见8.1.1）合适的测试样品和资质。

A.6.2.2将片子扫描一次并确定位置Pm、尺寸Sm、每一个M1表示探测的LLS事件，m=[1,2,3……M1]。

A.6.2.3为了确定LLS事件有足够的重复性可以去做有意义的CR计算，第二次扫描时片子不从样品架上移出，与第一次扫描探测到的LLS的位置比较，定义在扫描仪的六倍XY不确定度范围内从第一次扫描中所有LLS事件的重复位置的总数为M2。如果LLS在这片子上的位置重复分布，M2应大于0.75M1认为这片是合格的。

A.6.2.4从扫描样品台上移出并重新装载晶片，片子总共被扫描Z次获得CR，FCR和CFCR数据（见注2）。记录每个LLS事件在Z次扫描期间相应的位置P和尺寸S。如果在某次扫描中，出现新的LLS事件，对应新的LLS事件数量记录数值为Oi。

注6：9.2.2和9.2.3获得的两次扫描能被使用作为这个数据组的一部分，但是在Z次扫描期间片子必须保持在样品台上并在1级变化率的条件下测量。

A.6.3动态

A.6.3.1选择 LLS的密度（见8.1）及独立的LLS间距（见8.1.1）合适的测试样品和资质。

A.6.3.2将片子扫描一次并确定位置Pm、尺寸Sm、每一个M1表示探测的LLS事件，m=[1,2,3……M1]。

A.6.3.3 从样品台移出片子，然后重新装载片子在相同的位置，第二次扫描该片。为了确定LLS事件有足够的重复性可以去做有意义的CR计算，与第一次扫描探测到的LLS的位置比较，定义在扫描仪的六倍XY不确定度范围内从第一次扫描中所有LLS事件的重复位置的总数为M2。如果LLS在这片子上的位置重复分布，M2应大于0.75M1认为这片是合格的。

A.6.3.4 从样品台移出并重新装载片子，片子总共被扫描Z次获得CR，FCR和CFCR数据（见注2）。记录每个LLS事件在Z次扫描期间相应的位置P和尺寸S。如果在某次扫描中，出现新的LLS事件，对应新的LLS事件数量记录数值为Oi。

注7：9.2.2和9.2.3获得的两次扫描能被使用作为这个数据组的一部分，但是在Z次扫描期间片子必须每次被从样品台上移出和重新装载，在2级变化率的条件下测量。

A.7 分析

A.7.1 初步分析characterized

A.7.1.1确定由SSIS已探测到的LLS事件在晶片上的位置与多次扫描中全部记录的位置至少比较一次（在扫描仪的六σXY不确定度范围内）。这些位置Li（i=1,2……N）表示LLS事件一组完整设定被用于分析。每个位置的特征用扫描数描述，而这LLS事件的位置是已经被确定了的。Hi 报告的尺寸是Sih，这里h=[1,2，……Hi]，对LLS事件和Oi的扫描数值，是指在第一次扫描时探测到的。

A.7.1.2 考虑N个散射事件中虚假计数Hi=1（例如一次只看到一个事件），以逐渐减小的顺序排列散射尺寸 Si，表示为f=[1,2,……F]，f=1对应最大尺寸，f=F对应最小尺寸。

注8：在多次扫描检查期间，虚假计数应不会在片子表面的的同样点出现，因此它们被看做“噪声”，由重复扫描的检查结果识别。

A.7.1.3考虑在Z次扫描期间（Hi≥2）即最终两次看见的事件为真实的事件计数。

注9：如果缺陷密度比从探测相同的LLS事件报告的计数结果低很多，且这事件可重复也不是SSIS的噪声， 除了LLS的绝对位置，额外的匹配条件可能是LLS的LSE信号。

A.8.2真实计数的分析

注10：下面给出的分析步骤的顺序被预期是有代表性和说明性的。只要可以获得同样的结果，实际使用的分析软件中的计数程序可以与此不同。

A.8.2.1 如下确定每一个真实计数（Hi≥2）平均尺寸<Si>：

...................................................................A.1

A.8.2.2对每一个真实计数，计算尺寸与俘获率的关系CR<Si>如下：

……………………………………………………………..A.2.a

A.8.2.3 绘制CR<Si>相对<Si>的曲线，如图11所示。并用内插法或拟合法将这些数据的偏离点再进行辨别。

注11：如下计数CR和CR<Si>的拟合值Cs（以百分数表示）：

................................................................A.2.b

式中：Cs是CR和CR<Si>的拟合值；

S是尺寸（<Si>），S0是俘获率为零概率的尺寸，C0是测定的俘获率接近100%处的曲率因子。当Cs和S0构成描述完整的CR<Si>充分的参数组时，可以用他们与拟合测试结果的X2优度一起做正式报告。

A.8.2.4对所有计数做尺寸Si的标准偏差计算：

………………………..A.3

做尺寸的标准偏差σ（Si）对平均尺寸<Si>的曲线，如图2所示。

A.8.3虚假计数的分析

A.8.3.1 总的虚假计数数量F除以扫描次数Z，得到虚假计数率FCR

…………………………………………………………………A.4

A.8.3.2对作为尺寸函数的虚假计数进行分析，用尺寸等于或大于Si的虚假计数的总数Fi除以扫描次数Z，确定累计虚假计数率CFCR(Si)

………………………………………………………………….A.5

其中：

Fi是与尺寸Si的计数（或多次计数）相结合的指数的最大值。

A.8.3.3 做CFCR(Si)对Si的曲线，如图3所示。

A.8.4确定和报告对关键尺寸的俘获率Scritical，要求在SEMI M2中（或另外的关键尺寸由用户详细给出），确保每片通过的片子CFCR小于1 。

A.9报告

A.9.1报告信息包含：

A.9.1操作者

A.9.1.2测试日期

A.9.1.3 设备生产商、型号、序列号、SSIS用于测试的软件版本号、最近的校准日期和校准结果

A.9.1.4 实施测量的类型（静态或动态）

A.9.1.5 测试使用的参考片的描述

A.9.1.6 绘制CR(<Si>)对平均尺寸<Si>的俘获速率点，见图1示例

A.9.1.7绘制标准偏差σ(<Si>)对平均尺寸<Si>的点，见图2示例

A.9.1.8计算虚假计数率FCR，见10.3.1

A.9.1.9 绘制累计虚假计数率CFCR(Si)的点，如图3所示

A.9.1.10 在临界尺寸的俘获率，如10.4.所描述。

附录B

（规范性附录）

测定扫描仪XY 坐标不确定性的程序(参见SEMI M50 附录1)

B.1介绍：

B.1.1本附录涵盖了在1级和2级变化率条件下的SSIS报告LLS在硅片上位置的确认能力的程序。

B.1.2如果颗粒的参照是用LLSs，必须同时避免颗粒沾污和丢失带来的干扰。

If particle are used as the reference LLSs,care must be taken both to avoid contanmination by interfering paetieles and to avoid removal of reference paeticles

B.1.2 程序概述

B.1.2.1 一参考硅片由SSIS进行10次测试扫描，确定其抛光表面上带有的最小10个可辨别和稳定的LLSs（相对大的。孤立的颗粒或坑）的位置，测试条件应符合静态1级变化率或动态2级变化率即每次扫描参考片都会被重新装载在SSIS的样品台上。

B.1.2.2每次扫描，可获得并记录从片子表面指定LLS发生的激光散射事件的位置图以及坐标。

For each scan, a map positions associated with the specified laser light scattering events arising from scatteing from the LLSs on the wafer surface is obtained and coordinates of these events are recorded

B.1.2.3相关的数据组被过滤去除与选定的LLSs不相关的数据。

The coordinate data set is filterd to remove coordinated not associated with the selected LLSs.

B.1.2.4样品标准偏差被用于评估定位（X，Y）的重复性，扫描器XY 不确定度是对x和y的标准偏差计算得到的。Quadrature sum

B.1.3 apparatus仪器

B.1.4参考样品

B.1.4.1参考样片必须满足SEMIM1的要求，最大直径应能在SSIS上测试。

B.1.4.2参考片表面必须保持最少10个高于LSE 尺寸阈值的LLS（颗粒或坑），因此俘获率~ 100%。

B.1.4.3这10个或更多的LLSs必须分布在整个参考片表面上。

B.1.5程序

B.1.5.1将参考片装载在SSIS，记录基准（切口或平边）的位置，以用户实验室的操作程序条件进行测试。

B.1.5.2扫描片子并创建一数据组包括报告选择的10个或更多的LLSs的相应x，y坐标。

B.1.5.3 扫描，第一次扫描，

B.1.5.4重复上述扫描 9次或更多次，创造9个或更多的相应数据组，包括选择的10个或更多的LLSs，报告其每个LLS的相应x，y坐标。

B.1.6计算

B.1.6.1检查每个数据组（片子的图或mathematically数值）确定10个或更多的LLSs分析在10次扫描中的每个位置的出现的坐标。

B.1.6.2删除在所有10个数据组中没有出现的坐标的数据。

B.1.6.3确定每个x，y的坐标的标准偏差和平均值。剩余N个的坐标的计算如下：

和   ……………………………………………….B.1

和 ……………………………B.2

式中：

—第一个LLS报告的10次x坐标的平均值；

—第一个LLS报告的10次y坐标的平均值

—第一个LLS报告的10次x坐标的标准偏差

—第一个LLS报告的10次y坐标的标准偏差

k—扫描次数，从1到10。

B.1.6.4如下式计算每个报告的x和y坐标位置的样本标准偏差

和  ………………………………B.3

式中：

—N个LLSs报告的x坐标的总的样品标准偏差。

—N个LLSs报告的y坐标的总的样品标准偏差。

N—出现在所有十次扫描期间的坐标对的数目

B.1.6.5按照下式计算和记录XY扫描器的不确定度s

………………………………………………………….B.4

B.1.6.6记录扫描器不确定度偏差获得的条件：是一级（静态）还是二级（动态）

附录C：

(规范性附录)

针对130nm-11nm线宽技术硅片SSIS要求指南（参见SEMI M52）

C.1目的

C.1.1本指南针对130，90，65，45，32，22，16和11纳米技术，提供了扫描表面检测系统（SSIS）的建议。

C.1.2局部光散射体的数量和大小（LLS）硅晶圆是由硅片供应商的客户指定的，通常它是合格证书的一部分。硅晶片的供应商和他们的客户可以使用测量系统测量这些参数。

C.1.3由不同的生产商提供这种系统或使用同一供应商的不同代的测量系统，因此，测量系统在各方面的标准化对于在适当的测量系统中交换和解释数据都有帮助

C.2 范围

C.2.1本指南概述了推荐SSIS设备用于130、90、65、45、32、22、16的基本规格及在2010年由半导体器件的主要制造商预测推荐的11纳米的国际技术路线图。

C.2.2该指南涵盖了通用设备的特性（表1），材料以（表2）测量，用于检验质量的（表3）测量系统的具体设备特性。参数局部光散射（LLS）在光秃秃的抛光或外延规模生产每片计数。硅晶片的表面，其背面可能被抛光或酸蚀，裸露或覆盖的无图案、多晶硅或低温氧化物均匀层（LTO）。校准基准材料。测量系统可能有不同的特性。

C. 2.3本指南还适用于只提供一个子集的测量功能的测量系统，该测量功能概述在表3。

C.2.4本指南不适用于在硅晶圆制造中控制中间过程的步骤。然而，它可以被完全或部分用于这些过程的测量，为过程提供相应的约束和进行适当的识别。

C.2.5本指南不适用于测量SOI（绝缘体上硅）片或有图案的晶圆片。

C.3推荐ssiss使用的硅晶片的130，90，65、45、32、22和11纳米技术代。

C.3.1推荐的规格有三个部分（表1 - 3）：

通用设备特性（表1）

用于测量的材料（表2）

计量特定设备的特性（表3）

C.3.1.1表1–3包含推荐的规范，参考文件，测试方法与评论。

本节提供了更多的解释和讨论。

C.3.2一般设备特性（表1）

C.3.2.1节“通用设备特点”共分五部分：

晶片处理

可靠性

程序

文件

计算机/用户界面/连通性

C.3.2.2节涵盖了“设施要求，“安全/法律/法规”不包括在本指南，这些问题是高度特定于用户的，并依赖于国家法规。

C.3被测量的材料（表2）

C.3.1表2明确提出了SSIS能够搬运和测量的硅晶片的类别和参数。

C.3.4计量专用设备特性（表3）

C.3.4.1本节指定SSIS的测量功能，对系统的设置参数，和SSIS的性能。表3的规格适用于晶圆前表面检验，除非另有说明。

C.3.4.1.1能够检验背表面、颗粒、划痕、雾。

C.3.4.2能够被SSIS检测的表面缺陷列在表3中的1.1.1—— 1.1.14。也报告LLS或XLS。该系统的测量性能被沉积在硅片上的PSL球所验证，该硅片由相应的技术使COP和HAZE必须满足要求。

C.3.4.3所有LLS的尺寸以长度单位、标称直径被给出 [例如nm LES）。

C.3.4.4缺陷的几何尺寸（LLS）可以和报告的LSE单位有很大的不同，因为缺陷LLS的光散射截面强烈依赖于LES的特性。

C.3.4.5  PSL球沉积作为参考材料需要CRM，可追溯到一个国家标准实验室。沉积体系的特点和程序应根据SEMI M58。

C.3.4.6 对COP和颗粒，分类精度和纯度应详细说明。

C.3.4.7在本指南中，测量系统性能的等级水平被用来描述执根据供应商提供程序进行校准和调整。其中各种术的定义见SEMI M59。

C.3.4.7.1一级变化：标准偏差σ1；

C.3.4.7.2二级变化：标准偏差σ2；

C.3.4.7.3三级变化：标准偏差σ3；

C.3.4.8另外，在两个级别的测量系统之间的设置定义：

C.3.4.8.1配合公差（方法不同，Δm）。

C.3.4.8.2相关性（回归曲线）。

C.3.4.9  三个级别的变异性和匹配性在表3中明确规定。

注1：在缺乏认证或标准的参考材料的情况下，建议使用一组参数涵盖所测试范围的样品进行测试匹配，该组样品符合130、90、65、45、32、22或11纳米技术规格。

C.3.4.10进行级别1，2，和3差异判别的程序见§6，用于确定的允许公差的程序见§7。

C.3.4.11 为SSIS，向下的兼容性受几何参数的变化和检测器的数量所限制。

注2可以通过一个测量模式，对另一较老的测量系统的过滤器、空间分辨率等进行模拟。

C.3.4.12对尺寸标定，沉积标准物质可从各种来源获得。另一方面，执行一个缺陷坐标的参考标准不可用。

C.4.重复性测试的限定

注3：如在本节所述的有限的再现性测试，没有提供任何各种差异来源或其相对重要性。如果这类信息是需要的，必须安排一个带有适当分析的完整的实验设计（见SEMI E89）。

C.4.1一般

C.4.1.1选择一个与被测片类型相同的测试晶片，由测量系统试进行测试分析。

C.4.1.2 选择一个测试数量n（n≥30），见注4，在同一片上做。

注4：已发现测量约30次，一般可以提供足够低的测量不确定度。如果使用较少的测量，测量的不确定性增加，但结果经常是令人满意的。通过假设测量误差服从正态分布，可以估算出样品尺寸对测定不确定度的影响。

然后，一个西格玛的置信区间UCI的估计由下面公式给出

式中

——n次测量的重复性评价值；

n-测量次数；

——例如，如果n = 15，可信区间的上限是1.46σˆR。N = 30，结果是1.28σˆR，重复性的不确定度约减少12.5%。假定对相同的尺寸，测量的N不同（例如，不同的晶片），不确定性因素增加了[（N−1）/（N−g）] 1 / 2， g是组数。

C.4.1.3 选择恰当的测量程序，MS应由在生产或研究中的工程师设定。

C.4.1.4 如果MS需要被校准，如果校准是必须的，应遵照设备供应商提供的程序进行，在正常操作试验期间，除非需要，不用再进行校准。

C.4.2执行恰当的测量以确定变化的等级。

C.4.2.1   1级变化（可重复性）-在MS测试晶片特性，重复条件下n次测量期间不需从仪器上拿下。

C.4.2.2   2级变化

C.4.2.2.1装载测试晶片进入MS测量,每次测试后，从仪器上取下片子。

C.4.2.2.2重新装片进入MS，在尽可能短的时间测量一次，然后从设备上取下片子。

C.4.2.2.3在尽可能短的时间间隔内，重复C.4.2.2.2.进行n-2次，直到测试数量达到n次，每次片子都要被装载和取下，但是在同样的测试条件下只需要校准一次。

C.4.2.3    3级变化

C.4.2.3.1 在C.4.2.2.1-C.4.2.2.3规定的条件下，进行5天。每天n次测量。

C.4.3计算

C.4.3.1计算测试结果的标准偏差

式中：

s-测试结果的样本标准偏差

n-测量次数

—-第k次测量结果

- n次测量结果的平均值

样本标准差是总体标准差的无偏估计，σ。因此，依照C.4.2测量样本标准偏差作为测量变异的估计，σr为选择级别

C.5.测试允许公差

C.5.1使用SEMI E89 §8的过程，在3级可变性确定的条件下，分别确定两个同一种类测量系统的偏倚。

C.5.2 如果结果对每一个系统给出了一个稳定的确定的偏移，并且如果每个系统有可接受的线性，则两个偏移相减获得了设备的匹配公差：

Δ m= bias1 − bias2

式中分别是第一和第二个测量系统的偏移

表1          针对130nm-11nm线宽技术的SSIS测试材料

| 项目 | 参考规格 | 注释 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 晶片 |
| 1.1 晶片种类 | 无图形单晶硅片或本表中1.3.4所示的表面有“层”的晶片 |  | GB/T 12964 GB/T 29506 GB/T 14139 |
| 1.2 晶片特征-尺寸 |  |  |  |
| 1.2.1 晶片直径 | 200mm或300mm或450mm |  | GB/T 12964 GB/T 29506 |
| 1.2.2 晶片厚度 | 200 mm 晶片：（600-850）μm 300 mm 晶片：（600-850）μm 4500 mm 晶片：（800-1000）μm | 见注1、注2 | GB/T 12964 GB/T 29506 GB/T 14139 |
| 1.2．3 晶片边缘形状 | 符合SEMI MI |  |  |
| 1.2.4 晶片形状范围 | 200mm 晶片： warp≤100μm； 300mm-400mm 晶片：warp≤200μm |  |  |
| 1.2.5 基准 | 平面或切口 |  |  |
| 1.2.6 标识 | 200mm 晶片： 用户规范 300mm-400mm 晶片：背表面 |  |  |
| 1.3 晶片的电子和光学特征 |
| 1.3.1 导电类型、电阻率 | 0.5mΩ.cm——本征 p或n型 |  |  |
| 1.3.2 热施主 | 退火或不退火 |  |  |
| 1.3.3 晶片电荷 | 不对测试有影响 |  |  |
| 1.3.4 层（背封、多晶、外延） | LTO层：厚度（150-900）nm 均匀性：≤10%； 多晶层：厚度≤2μm，均匀性<20%; 外延层：用户规格 |  |  |
| 1.3.5 晶片表面沾污 | 正面：抛光或退火裸片或外延片；背面：抛光或腐蚀或符合本表中1.3.4的LTO或多晶层 |  |  |

注1：表1中的厚度和形状的要求范围规定了所有操作范围。这个范围意味着比正常的最好片和最初的回收片更宽，片子参数值在表3中规定的片子的参数值已经被履行证实。当表3中片子轮廓具有其他厚度和形状值时测量系统的性能可能降低。对用于130nm-65nm技术节点的300mm和200mm的硅片形状，合适的几何形状测量系统建立在SEMI M49中。 系统对于更多的先进技术节点（例如 45nm和更小）可有一个减少的形状范围，如300mm片为100μm， 对SSIS 这个值是合适的。

注2：应用于其他晶片（例如 multiple reclaim,回收、工艺开发、特殊应用）可以由供需双方商定要求其他范围。

针对130nm-11nm线宽技术设备计量规格特性

| 特性 | 130nm——11nm | 注释和参考 |
| --- | --- | --- |
|  | 标称厚度 |  |
| 1.1 厚度μm （200mm硅片） | 725 |  |
| 1.2 厚度μm （300mm硅片） | 775 |  |
| 1.3 厚度μm （450mm硅片） | 925 |  |
| 项目 | 参照标准 |
| 技术工艺 | 130nm；90nm；65nm；45nm；32nm；22nm；16nm；11nm |  |
| 2．测试功能 |
| 2.1检测的缺陷类型 |
| 2.1.1 PSL 聚乙烯乳胶球 | 需要 | SEMI M35,SEMI M53,SEMI M58 |
| 2.1.2 颗粒 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.3 COP | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.4 小丘 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.5 坑 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.6 钉（外延） | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.7 堆积层错 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.8 划伤 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.9 滑移线 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.10 凹坑 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.11 Haze（雾） | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.12 残留抛光液 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.13 色斑 | 需要 | GB/T 14264 |
| 2.1.14 其他缺陷1 | 不需要 |  |
| 3 仪器对聚苯乙烯乳胶球的操作 |
| 3.1俘获率2 | ≥65nmLSE；≥60nmLSE；≥50nmLSE；≥40nmLSE；≥32nmLSE；≥22nmLSE；≥16nmLSE； ≥11nmLSE 均≥95% |  |
| 3.2尺寸 |  |
| 3.2.1尺寸的动态范围 | 65nm-2000nm；60nm-2000nm；50nm-2000nm；40nm-2000nm；32nm-2000nm；22nm-2000nm；16nm-2000nm；11nm-2000nm |  |
| 不同线宽的技术 | 130nm；90nm；65nm；45nm；32nm；22nm；16nm；11nm |  |
| 3.2.2来自于插补的误差3 | ≤平均直径的2% | ≤200 nm LSE |
| 3.2.3 3级的变化率σ3 | 1σ<2.3% | ≤200 nm LSE |
| 3.2.4加工公差 Δm | <2.3% | ≤200 nm LSE |
| 3.3总数 |
| 3.3.1 3级的变化率σ3 | 1σ<2.3% | 在动态范围内，每片在50和150 LLS之间计数要求。 |
| 3.3.2 匹配公差Δm | <2.6 % | 同上 |
| 3.4缺陷分类（COP，颗粒、划伤、外延缺陷） |
|  | COP | 颗粒 | 划伤 | 外延缺陷 |  |
| 3.4.1准确性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |
| 3.4.2 数量 | ≥95% | ≥90% | ≥90% | ≥85% |  |
| 3.5 Haze |
| 3.5.1 3级的变化σ3 | 1σ<2% | 对抛光片和外延片，平均雾 |
| 3.5.2 加工公差Δm | <2.6 % | 同上 |
| 3.6缺陷归类 inscribed 参考 |
| 3.6.1偏倚 | ±20μm | 最小pitch |
| 3.6.2 3级的变化σ3 | 1σ10μm | 最小pitch |
| 3.6.3 加工公差Δm | 13μm | 最小pitch |
| 3.7检查表面 |
| 3.7.1正表面 | 用户规定或选择 |  |
| 3.7.2背表面 | 用户规定或选择 |  |
| 3.7.3晶片边缘轮廓 | 用户规定或选择 |  |
| 4 参数设定 |
| 4.1正常边缘去除，EE，FQA直径4 | 200mm和300mm的硅片 EE=1mm | 300mm和450mm的硅片 EE=1mm | 已核实执行参数为EE=1.8mm |
| 4.2分类项的数量 | 随机的；可定义的；累计的；各种各样的 |  |
| 4.2.1 LLS | 10/通道 |  |
| 4.2.2亮通道缺陷 | 10/通道 |  |
| 4.2.3 Haze | 10/通道 |  |
| 4.2.4 划伤 | 4/通道 |  |
| 4.2.5区域缺陷 | 4/通道 |  |
| 4.3分类准则 | 所有参数、所有项目、独立的、混合的 |  |
| 4.4剔除窗口 |  |  |
| 4.4.1曲线/直线范围 | 5，在全部晶片表面上任意位置 | 例如激光标记的排除 |
| 4.4.2周边剔除窗口 | 在径向半径R-2mm到R范围内，N个剔除区域的覆盖面积小于等于硅片总面积的0.001；总圆周去除在R-1mm，且小于等于硅片总圆周的4%。每个剔除窗口的长度小于5mm。 | 例如边缘夹持的排除 |
| 5执行 |
| 5.1每小时流片量： 俘获率≥95% |  |
| 5.1.1 对200mm硅片 | 用于130nm线宽，LLS≥65nmLSE，为140wph | 用于90nm线宽，LLS≥60nmLSE，为110wph | 用于65nm线宽，LLS≥50nmLSE，为80wph | 用于45nm线宽，LLS≥40nmLSE， 65wph |  |
| 5.1.2 对300mm硅片 | 用于130nm线宽，LLS≥65nmLSE，100wph | 用于90nm线宽，LLS≥60nmLSE， 80wph | 用于65nm线宽，LLS≥50nmLSE， 60wph | 用于450nm线宽，LLS≥40nmLSE， 50wph | 用于32nm线宽，LLS≥32nmLSE，≥50wph | 用于22nm线宽，LLS≥22nmLSE，≥50wph | 用于16nm线宽，LLS≥16nmLSE，≥50wph | 用于11nm线宽，LLS≥11nmLSE，≥50wph |  |
| 5.1.3 对450mm硅片 | 用于32nm线宽，LLS≥32nmLSE，≥30wph | 用于22nm线宽，LLS≥22nmLSE，≥30wph | 用于16nm线宽，LLS≥16nmLSE，≥25wph | 用于11nm线宽，LLS≥11nmLSE，≥25wph |  |
| 5.2向下兼容性 | 一代 | 通过改变几何形状和探测器的数量，选择使用的限制规则 |
| 5.3校准5 | 自动，校准<120nm的点的数量，限制到4。校准点将使用计算及在系统预存的特别的响应曲线插补。 | 为了减少在65-200nm范围内PSL或者二氧化硅球的尺寸不确定性直径分布应满足在一半最大值下的完整宽度（FWHM）≤5%。另外，PSL直径的峰值在硅片上的沉积在一个95%的可接受水平下，相对扩展不确定度应至少不大于3%。 |

注1：这些缺陷包括：碎片、吸盘印，失配，栾晶，镊子印，边缘碎，缺口、裂边、冠状突起，小丘，掺杂条纹，色斑，生长环、粗糙度、桔皮、抛光线，线痕。

注2：用于本规范测试晶片的表面质量必须满足ITRS（国际半导体技术规范）适当章节的要求。

注3 在校准点，如果假定 PSL球的大小由SSIS确定是完全正确的，那么尺寸的错误是由预存的响应校准曲线和SSIS远离校准点的实际相应之间的差异引起的（见SEMI M53）。

注4一个正常的边缘排除意味着对1.9.1和1.9.2类别的晶圆，质量合格区域的直径≤198mm，（标称直径为200 mm）和对于1.1.5类别的晶圆，质量合格区直径≤298mm,（标称直径为300 mm）。

注5：本标准限制了在校准晶片上沉积PSL球直径分布宽度。这个沉积系统的传递函数（通常为三个方面构成）提交给系统定义沉积物宽度的真实PSL直径分布形态。因此，晶片上沉积物的宽度不大于传递函数的宽度。一个狭窄的宽度从三方面减少了校准的不确定性。首先，在背景噪声的存在下，它使得分布的峰值信号更容易定位。其次，窄的传递函数使得沉积分布峰更容易确定。第三、如果输入的PSL分布不是峰值对称，狭窄的传递函数约束了沉积物分布的对称。