ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.4-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、

钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷含量

High pure germanium dioxide－

Determination of magnesium,aluminum,cobalt,nickel,copper,zinc,indium,lead,

Calcium,ferrum and arensic content－

Inductively coupled plasma mass spectrometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T37分为5个部分

YS/T37.1高纯二氧化锗化学分析方法 硝酸银比浊法测定氯量

YS/T37.2高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量

YS/T37.3高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收法测定砷量

YS/T37.4高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量

YS/T37.5高纯二氧化锗化学分析方法 石墨炉原子吸收光谱法测定铁量

本部分是第4部分。

本部分是对YS/T37.4-2007《高纯二氧化锗化学分析方法 化学光谱法测定铁、镁、铅、镍、铝、钙、铜、铟和锌量》的修订。

本标准与YS/T37.4-2007相比，主要有如下变动：

——允许差改为重复性限、允许差。

本部分的附录A为资料性附录。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.4-2007。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由国标（北京）检验认证有限公司负责起草。

本标准主要起草人：刘红。

本部分参与起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技股份有限公司

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 37.4-1992

——YS/T 37.4-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法

测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量

警告—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

  - 范围

本标准规定了高纯二氧化锗中镁、铝、钴、铁、镍、铜、锌、砷、铟、铅和钙含量的测定方法。测定范围：各元素质量分数见表1。

- 表1

| 元素 | 测定范围w/% |
| --- | --- |
| Mg | 0.000001～0.0002 |
| Al | 0.000001～0.0002 |
| Co | 0.000001～0.0002 |
| Ni | 0.0000006～0.0002 |
| Cu | 0.0000005～0.0002 |
| Zn | 0.000005～0.0002 |
| In | 0.0000006～0.0002 |
| Pb | 0.000001～0.0002 |
| Ca | 0.000005～0.0002 |
| Fe | 0.000002～0.0002 |
| As | 0.000001～0.0002 |

- 待测元素同位素见附录A

  - 方法提要

试料用盐酸加热分解，基体呈四氯化锗蒸发除去，杂质元素以溶液形式进行ICP-MS法测定。

  - 试剂

- 本标准所用水为去离子水，电阻率不小于18M Ω·cm。

- 盐酸，MOS级。

- 硝酸，MOS级。

- 镁标准贮存溶液：称取1.0000g镁[w(Mg)=99.99％]，置于300mL烧杯中，加入20mL水，慢慢加入20mL盐酸（3.1），低温溶解，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

- 铝标准贮存溶液：称取1.0000g铝[w(Al)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加20mL盐酸（3.1），滴加1mL～2mL硝酸（3.2），低温溶解，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

- 钴标准贮存溶液：称取1.0000g钴[w(Co)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加20mL盐酸（3.1），滴加1～2mL硝酸（3.2），低温溶解，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

- 镍标准贮存溶液：称取1.0000g镍[w(Ni)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

- 铜标准贮存溶液：称取1.0000g铜[w(Cu)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

- 锌标准贮存溶液：称取1.0000g锌[w(Zn)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

- 铟标准贮存溶液：称取1.0000g铟[w(In)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg铟。

- 铅标准贮存溶液：称取1.0000g铅[w(Pb)>99.9％]，置于300mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg铅。

- 钙标准贮存溶液：称取2.4970g经105℃下烘烤1h并冷却至室温的碳酸钙（优级纯），置于300mL烧杯中，加20mL水，加盐酸（3.1）至完全溶解，再加10mL盐酸（3.1），煮沸除去二氧化碳，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。

- 铁标准贮存溶液：称取1.0000g铁[w(Fe)=99.99％]，置于300mL烧杯中，用30mL硝酸（3.2）溶解，加热除去氮的氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

- 砷标准贮存溶液：称取1.3203g三氧化二砷溶解于20mL氢氧化钠溶液（100g/L）中，微热使其完全溶解。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至200mL加2滴酚酞，以硝酸（3.2）中和至中性，并过量4滴，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg砷。

- 镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷混合标准贮存溶液A：分别移取10mL镁（3.3）、铝（3.4）、钴（3.5）、镍（3.6）、铜（3.7）、锌（3.8）、铟（3.9）、铅（3.10）、钙（3.11）、铁（3.12）和砷（3.13）标准贮存溶液，置于同一个1000mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镁、铝、钴、镍、锌、铟、铅、钙、铁和砷各10μg。

- 镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷混合标准贮存溶液B：移取混合标准贮存溶液A（3.14）10mL,置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷各1μg。

- 镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷混合标准贮存溶液C：移取混合标准贮存溶液B（3.15）10mL,置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷各0.1μg。

- 铯内标标准贮存溶液A： 1mg/mL

- 铯内标标准贮存溶液B：移取铯内标标准贮存溶液A（3.17）1mL，置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铯10μg。

- 铯内标标准贮存溶液C：移取铯内标标准贮存溶液B（3.18）10mL，置于一个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铯1μg。

  - 仪器

- 电感耦合等离子体质谱仪。

仪器条件见附录B。

注：铁、钙和砷在动态反应池模式下进行测定。

  - 分析步骤

    - 试料

称取0.5g试样，精确至0.0001g。

    - 测定数量

独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 测定

      - 将试料（5.1）置于石英坩埚中，加入6mL盐酸（3.1），1mL硝酸（3.2）盖上表面皿，置于密闭蒸发装置中，用红外灯和电炉同时加热，于80℃～110℃分解试料（应及时调整温度，维持一定的反应速度并防止试料溢出）。待坩埚中溶液清亮，关闭红外灯，继续用电炉加热回流约0.5h。取下表面皿，再用红外灯和电炉同时加热，温度控制在120℃左右，待溶液蒸至近干，将温度调至100℃左右，直至溶液蒸干。取出坩埚，趁热加入3滴硝酸（3.3）溶解残渣，用去离子水洗至10mL比色管中定容，待测。

      - 按仪器工作条件，与标准溶液系列同时测定试液中各杂质的质量浓度。

    - 工作曲线的绘制：在4支10mL比色管中加入0.1mL硝酸（3.2），加0.5mL铯内标（3.19），再分别加0、0.50、1.00、2.00mL混合标准溶液（3.16），与待测试料溶液同时用ICP-MS法测定。

  - 分析结果的计算与表述

- 按下式计算各待测元素的质量分数w（X），数值以％表示：

………………（1）

式中：X—分别为镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷；

c2—自工作曲线上查得试料中杂质元素的质量浓度，ng/mL；

c1—自工作曲线上查得空白试料的杂质元素的质量浓度，ng/mL；

m0—试料的质量；g。

V—测定溶液的体积，mL。

  - 精密度

    - 重复性

- 在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下表3数据采用线性内插法求得：.

表2

| 元素 | 测定元素含量wx ×10-6% | 重复性限r ×10-6% | 元素 | 测定元素含量wx ×10-6% | 重复性限r ×10-6% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 5 | 0.8 | In | 1 | 0.8 |
|  | 10 | 1.6 |  | 10 | 1.6 |
|  | 100 | 2.4 |  | 100 | 2.4 |
| Al | 5 | 0.8 | Pb | 5 | 0.8 |
|  | 10 | 1.6 |  | 10 | 1.6 |
|  | 100 | 2.4 |  | 100 | 2.4 |
| Co | 5 | 0.8 | Fe | 10 | 0.8 |
|  | 10 | 1.6 |  | 50 | 1.6 |
|  | 100 | 2.4 |  | 100 | 2.4 |
| Ni | 1 | 0.8 | Ca | 10 | 0.8 |
|  | 10 | 1.6 |  | 50 | 1.6 |
|  | 100 | 2.4 |  | 100 | 2.4 |
| Cu | 1 | 0.8 | As | 5 | 0.8 |
|  | 10 | 1.6 |  | 10 | 1.6 |
|  | 100 | 2.4 |  | 100 | 2.4 |
| Zn | 10 | 0.8 |  |  |  |
|  | 50 | 1.6 |  |  |  |
|  | 100 | 2.4 |  |  |  |

- 注：重复性限（r）为2.8Sr，为重复性标准偏差。

    - 允许差

- 实验室之间分析结果的相对误差应不大于表3所列允许差。

表3

| 元素 | 测定元素含量wx ×10-6% | 允许差R ×10-6% | 元素 | 测定元素含量wx ×10-6% | 允许差R ×10-6% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 1~5 | 1 | In | 0.6~1 | 1 |
|  | ≥5~10 | 2 |  | ≥1~50 | 2 |
|  | ≥10~200 | 3 |  | ≥50~200 | 3 |
| Al | 1~5 | 1 | Pb | 1~5 | 1 |
|  | ≥5~10 | 2 |  | ≥5~10 | 2 |
|  | ≥10~200 | 3 |  | ≥10~200 | 3 |
| Co | 1~5 | 1 | Fe | 2~10 | 1 |
|  | ≥5~10 | 2 |  | ≥10~50 | 2 |
|  | ≥10~200 | 3 |  | ≥50~200 | 3 |
| Ni | 0.6~1 | 1 | Ca | 5~10 | 1 |
|  | ≥1~50 | 2 |  | ≥10~50 | 2 |
|  | ≥50~200 | 3 |  | ≥50~200 | 3 |
| Cu | 0.5~1 | 1 | As | 1~5 | 1 |
|  | ≥1~50 | 2 |  | ≥5~10 | 2 |
|  | ≥50~200 | 3 |  | ≥10~200 | 3 |
| Zn | 5~10 | 1 |  |  |  |
|  | ≥10~50 | 2 |  |  |  |
|  | ≥50~200 | 3 |  |  |  |

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

  - 试验报告

a．试验报告至少应包括以下内容：

b．试样信息；

c．仪器型号；

d．试验环境；

e．测试结果；

f．本标准编号；

g．测试日期及测试者；

h．其他。

A.待测元素同位素

| 元素 | 同位素质量数 |
| --- | --- |
| Mg | 24 |
| Al | 27 |
| Co | 59 |
| Ni | 58 |
| Cu | 63 |
| Zn | 64 |
| In | 113 |
| Pb | 208 |
| Ca | 40 |
| Fe | 56 |
| As | 75 |

附录B

电感耦合等离子体质谱法测定条件

（资料性附录）

B1. 电感耦合等离子体源参数：RF功率：1500W        载气流量：0.75L/min

补充气流量：0.23 L/min  雾化器泵速：0.10rps

冷却气流量：15L/min    样品提升量：0.4ml/min

辅助气流量：1.0L/min

B2. 质谱仪参数：真空室动态压力：5×10-4Pa

模拟电位HV：1690V            脉冲电位HV：940V

B3. 接口参数：  采样深度：8.2mm               镍采样锥孔径：1.0mm

镍截取锥孔径：0.4mm