ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 37.1-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

氯量的测定

硝酸银比浊法

High pure germanium dioxide－

Determination of chlorine content－

Silver nitrate turbidimetric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准是对YS/T37.1-2007《高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量》的修订。

本标准与YS/T37.1-2007相比，主要有如下变动：

——允许差改为重复性限、允许差。

——测定方法改为硝酸银比浊法。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T37.1-2007。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

本标准参与起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技股份有限公司

本标准主要起草人：刘红、李爱嫦、董超波、刘英、孙泽明

本标准参与起草人：普世坤、刘新军、李正美

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 37.1-1992

——YS/T 37.1-2007

高纯二氧化锗化学分析方法

硝酸银比浊法测定氯量

警告—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

  - 范围

本标准规定了高纯二氧化锗中氯含量的测定方法。测定范围：质量分数0.005%~0.5%。

  - 方法提要

- 试料用氢氧化钠溶解，以硝酸中和至弱酸性，在稀硝酸介质中，氯离子与银离子形成氯化银胶体，氯化银胶体在溶液中成悬浮状态，在稳定剂丙三醇的存在下，在分光光度计波长430nm处进行比浊，间接测定氯的含量。

  - 试剂材料

- 本标准所用水为去离子水，电阻率不小于18M Ω·cm。

    - 硝酸，MOS级。

    - 硝酸（1+1），MOS级。

    - 硝酸银（5g/L）：称取2.5g硝酸银（分析纯）置于250ml烧杯中，以适量水溶解完全后，转移至500毫升容量瓶，定容，移入500毫升棕色瓶中保存，此溶液1mL含5mg硝酸银。

    - 丙三醇（1+1）（分析纯）。

    - 氢氧化钠溶液（400g/L）：称取100g氢氧化钠（优级纯）置于500mL烧杯中，溶解完全后冷却至室温，移入250mL容量瓶，定容，混匀后移入塑料瓶中保存。

    - 氯化钠[w(NaCl)=99.99％]：经400℃～450℃灼烧，恒重。

    - 氯标准贮存溶液：准确称取1.6485g氯化钠（3.6），置于250mL烧杯中，以适量水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氯。

    - 氯标准溶液A：移取10.0mL氯标准贮存溶液（3.7）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg氯。

    - 氯标准溶液B：移取10.0mL氯标准溶液（3.8）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度， 混匀。此溶液1mL含10μg氯。

  - 仪器

- 紫外分光光度计(UV-1750)

  - 分析步骤

    - 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 氯质量分数 w/% | 试料量 m/g | 溶液总体积 V/mL | 移取溶液体积 V/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005~0.010 | 1 | 50 | 10.0 |
| ≥0.010～0.05 | 1 | 50 | 5.00 |
| ≥0.05～0.10 | 0.5 | 100 | 5.00 |
| ≥0.10~0.50 | 0.5 | 100 | 5.00 |

    - 测定数量

- 独立地进行两份试料的测定，取其平均值。

    - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

    - 测定

      - 将试料（5.1）置于150mL聚四氟烧杯中，用少量水湿润，加入3mL氢氧化钠溶液（3.6），加热溶解，加15mL水，用硝酸（3.2）中和至沉淀出现，再滴加至沉淀溶解，并过量0.5mL。将试液按表1稀释至总体积，混匀。

      - 按表1移取溶液于25mL比色管中，（补加硝酸（3.2），加入2mL丙三醇（3.4），其中一份用水稀至刻度，此溶液为补偿液；另一份加入2mL硝酸银（3.3），每加一种试剂需轻轻混匀。用水稀释至刻度，混匀。）将比色管放入60℃~80℃的水浴中保温15min后，冷却至室温。

表2补加硝酸量

| 溶液总体积 V/mL | 移取溶液体积 V/mL | 定容体积 V/mL | 补加硝酸量 V/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 10.0 | 25 | 0 |
| 50 | 5.00 | 25 | 0.05 |
| 100 | 5.00 | 25 | 0.05 |
| 100 | 5.00 | 25 | 0.05 |
| 标准点 | - | 25 | 0.10 |

      - 将部分试液（5.4.2）移入20mm吸收皿中，以补偿液为参比，以试剂空白为样品空白溶液，于分光光度计波长430nm处测量其吸光度。减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的氯的质量。

    - 工作曲线的绘制

移取0，1.00，2.00，4.00，6.00，8.00，10.00mL氯标准溶液（3.8）分别置于一组25mL比色管中。以下按5.4.2和5.4.3条进行。以氯的质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算氯的质量分数（%）：

w＝m1×V0×10−6m0V1×100…………………（1）

式中：w——氯的质量分数，％；

m1——自工作曲线上查得试料的氯的质量，μg；

m0——试料的质量，g；

V1——分取溶液体积，mL；

V0——试料溶液总体积，mL。

  - 精密度

    - 重复性限

- 在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下表3数据采用线性内插法求得：

表3

| 元素 | 测定元素含量wx% | 重复性限r% |
| --- | --- | --- |
|  | 0.0077 | 0.0007 |
| Cl | 0.026 | 0.002 |
|  | 0.046 | 0.004 |
|  | 0.100 | 0.010 |

注：重复性限（r）为2.8Sr，为重复性标准偏差

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 元素 | 测定元素含量wx% | 允许差R×10-6% |
| --- | --- | --- |
|  | ≥0.005~0.010 | 0.0010 |
| Cl | ≥0.010～0.05 | 0.0020 |
|  | ≥0.05～0.10 | 0.0050 |
|  | ≥0.10~0.50 | 0.010 |

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

  - 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

a．试样信息；

b．仪器型号；

c．试验环境；

d．测试结果；

e．本标准编号；

f．测试日期及测试者；

g．其他。