ICS 77.040

H17

CNIA

中华人民共和国有色金属协会标准

CNIA/T XXX—XXXX

硅粉中硼、磷、铁、铝、钙、钛含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Test methods for boron、phosphorus、iron、aluminum、calcium and titanium   content of silicon powder —Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（讨论稿）

本稿完成日期：2017年06月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：内蒙古神舟硅业有限责任公司、。

本标准主要起草人：

硅粉中硼、磷、铁、铝、钙、钛含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本标准规定了硅粉中硼、磷、铁、铝、钙、钛含量的测定方法。

本标准适用于硅粉中硼、磷、铁、铝、钙、钛含量的测定。各元素测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 0.0005～0.20 | 铝 | 0.0010～1.00 |
| 磷 | 0.0010～0.10 | 钙 | 0.0010～1.00 |
| 铁 | 0.0010～1.00 | 钛 | 0.0010～0.50 |

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析试验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定。

方法提要

试样用硝酸、氢氟酸溶解。试样溶液引入等离子体光谱仪，在选定的最佳测定条件下，测量试液中硼、磷、钛、铁、铝、钙、钛的含量。

试剂

氢氟酸(ρ=1.14 g/cm3) 。

硝酸(ρ=1.41 g/mL) 。

硼标准贮存溶液：1000 μg/mL。

磷标准贮存溶液：1000 μg/mL。

铁标准贮存溶液：1000 μg/mL。

铝标准贮存溶液：1000 μg/mL。

钙标准贮存溶液：1000 μg/mL。

钛标准贮存溶液：1000 μg/mL。

标准溶液A：将各元素标准溶液（4.3～4.8）稀释为100 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

标准溶液B：将标准溶液A（硼、磷）（4.9）稀释为10 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪（配备耐氢氟酸系统）。光源应使用等离子体光源，使用功率750 W～1750 W。仪器的工作条件见表2。

表2 仪器工作条件

| 功率/W | 辅助气/(L/min) | 雾化器压力/MPa | 泵速/（r/min） | 长波/S | 短波/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | 0.5 | 0.2～0.24 | 50 | 5～10 | 8～15 |

电子天平：万分之一。

聚四氟乙烯烧杯：100 mL。

PFA容量瓶：100 mL。

试样

试样应能通过0.149 mm标准筛。

分析步骤

试料

称取0.25 g试样（6），精确至0.0001 g。

测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

空白试验。

随同试料做空白试验。

分析试液的制备

将试料（7.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加少许水润湿，分次加入3 mL～5 mL氢氟酸（4.1），待反应停止后， 滴加硝酸（4.2）至试样完全溶解,冷却至室温，移入100 mL PFA容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

系列标准溶液的配制

在一组100 mLPFA容量瓶中加入适量标准溶液A（4.9）和标准溶液B（4.10），其介质和酸度与试样溶液一致，以水稀释到刻度，摇匀。以不加标准溶液的试样作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，至少取6个点。

测定

7.6.1  各待测元素的推荐分析线见表3。

表3 待测元素的推荐分析线

| 元素 | B | P | Fe | Al | Ca | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析线/nm | 182.5 | 177.4 | 259.9 | 396.1 308.2 | 317.9 | 334.1 336.1 337.2 |

7.6.2  根据仪器情况选择适宜的氩气流量。

7.6.3  将系列标准溶液（7.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪（5.1）中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.999时，即可进行分析试液（7.4）的测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度。

分析结果的计算

按式（1）计算各待测元素的质量分数，数值以%表示，数值按GB/T 8170数值修约规则与极限数值来表示和判定。

…………………………………………（1）

式中：

─—待测元素的质量分数，单位为百分比（ %）；

─—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

─—自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

─—测定试液体积，单位为毫升（mL）；

─—稀释系数。

─—试料的质量，单位为克（g）；

精密度

重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按表4数据采用线性内插法求得。

表4  重复性限

| 质量分数/% | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | 0.050 | 0.100 | 0.50 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限ｒ/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0040 | 0.011 | 0.03 | 0.05 |

再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得。

表5  再现性限

| 质量分数/% | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | 0.050 | 0.100 | 0.50 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限R/% |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告

本部分规定实验报告所包含的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

─—试样；

─—标准编号

─—分析结果及其表示；

─—与基本分析步骤的差异；

─—测定中观察到的异常现象；

─—试验日期；

_________________________