中华人民共和国工业和信息化部

ICS 77.150.20

H 61

YS/T ×××—20XX

高纯镁挤压棒材

Extruded High Purity Magnesium Rods

(征求意见稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

- 前    言

本标准按GB/T 1.1 2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：东莞宜安科技股份有限公司、巢湖云海金属股份有限公司、中国科学院金属研究所、东莞市镁安镁业科技有限公司。

本标准主要起草人：李扬德、李卫荣、汤铁装、杨晓娟、杨院生、冯小辉、罗天娇、谭丽丽、滑有录、刘芳菲、李荣慧。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯镁挤压棒材

1  范围

本标准规定了高纯镁挤压棒材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存与使用说明书。

本标准适用于经真空蒸馏重熔提纯的骨科用高纯镁挤压棒材的生产、验收及市场推广，不适用于由此材料加工的经过包装、灭菌的成品骨科植入物。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 228 金属材料室温拉伸试验

GB/T 3499 原生镁锭

GB/T 4296 变形镁合金显微组织检验方法

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分 试验方法

GB/T 5155-2013 镁合金热挤压棒材

GB 9969.1 工业产品使用说明书  总则

GB/T 13748 镁及镁合金化学分析方法

GB/T 24196-2009 金属和合金的腐蚀 电化学试验方法 恒电位和动电位极化测量导则

ASTM G102.35002 电化学测试计算腐蚀速率和相关信息(Standand Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements)

ISO 8287:2011（E）镁和镁合金-非合金化镁-化学成分(Magnesium and magnesium alloys-Unalloyed magnesium-Chemical composion)

3  技术要求

3.1原生镁锭的质量要求

3.1.1采用的原生镁锭的牌号应为Mg9995，其化学成分应符合GB/T 3499的要求。

3.1.2原生镁锭表面应平整清洁，不允许有残留溶剂、夹渣、冷隔、收缩裂纹、氧化燃烧产物及其他影响使用的缺陷。

3.2 经真空蒸馏重熔提纯后的高纯镁挤压棒材的牌号、状态、规格尺寸及偏差

3.2.1产品的牌号和供应状态应符合表1的规定

| 表1 牌号 | 品种 | 供应状态 |
| --- | --- | --- |
| Mg9999 | 棒材 | 热挤压 |

3.2.2产品的规格尺寸、偏差应符合表2的规定

| 规格尺寸及偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径¢ | 直径偏差 | 长度 | 长度偏差 |
| 2.0～8.0 | ±0.1 | 1000～1500 | ±1 |
| 8.0～12 | ±0.2 | 1600～2000 | ±2.5 |
| 12～16 | ±0.25 | 2000～2500 | ±3.5 |

表2

3.2.3产品的弯曲度

产品的弯曲度应符合GB/T 5155-2003的棒材弯曲度要求。

3.2.4产品的不圆度

产品的不圆度不应超过直径的允许偏差。

3.2.5 切斜度

产品两段应切齐，不得有毛刺，切斜度不应超过3º。

3.2.6 标记示例

产品的标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格尺寸的顺序表示。

标记示例：高纯镁热挤压棒材，直径 ¢10， 长度2000的棒材，标记为：YS/T xxx-201x

Mg9999 Φ10x2000

3.3质量要求

3.3.1外观质量：光棒表面应光滑，无裂纹、无划伤、皱皮、气泡等缺陷。

3.3.2内部质量：棒材横截面不允许有裂纹、气孔和其他夹杂物，晶粒度不低于6级。

3.4化学成分

高纯镁挤压棒材的化学成分按表3的规定，应符合ISO 8287:2011（E）的要求。

表3

| 合金 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mg | Al | Mn | Si | Fe | Cu | Ni | Pb | Sn | Zn | others |
| Mg9999 | ≥ | ≤ | ≤ | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.002 | ≤ 0.002 | ≤0.003 | ≤ 0.003 |

备注：Cd、Hg、As、Cr四种元素应小于0.01%

3.5 机械性能

3.5.1 材料硬度应符合表4的规定。

表4

| 材料 | 硬度 HV10 |
| --- | --- |
| Mg99.99% | ≥20 |

3.5.2 材料力学性能

材料的室温力学性能应符合表5的规定.

表5

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm/（MPa） | 规定非比例延伸强度Rp0.2/（MPa） | 断裂伸长率/% d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ |  |  |  |  |
| Mg9999 | 热挤压 | 130 | 70 | 10 |

3.6棒材的可降解速率

在Hank’s溶液中的初始降解速度（电化学试验）不大于0.6mm/year。

4 试验方法

4.1 规格尺寸及偏差

用通用量具或专用量具进行测量，应符合3.2的规定。

4.2外观质量

以目测及手感，应符合3.3.1的规定。

4.3内部质量

按GB/T 4296的规定进行检测，应符合3.3.2的规定。

4.4.化学成分的检验

高纯镁挤压棒材化学成分的检验按GB/T 13748的规定。

4.5机械性能

4.5.1挤压棒材的维氏硬度测试按GB/T 4340.1的规定

4.5.2挤压棒材的室温力学性能试验方法按GB/T 228的规定。

4.6 降解速率试验

降解试验所采用的模拟体液为Hank’s溶液，其成分为：NaCl 8 g/l, KCl 0.40 g/l, MgSO4•7H2O 0.10 g/l, CaCl2•2H2O 0.185 g/l, Na2HPO4•2H2O 0.06 g/l, KH2PO4 0.06 g/l, glucose 1 g/L, NaHCO3 0.35g/L。

按GB/T 24196方法测试产品动电位极化曲线要求：测试样品的工作面面积约为1cm2，非工作面用环氧树脂密封。测试系统由三电极组成，饱和KCl甘汞（SCE）电极作参比电极，铂电极作辅助电极。将样品浸泡在37±1℃的Hank’s模拟体液中稳定半个小时后，测试动电位极化曲线。初始电位设定为低于自腐蚀电位250 mV，扫描速度为0.5 mV/s。当电流密度达到10-4 Acm-2时，停止扫描。按ASTM G102.35002的计算要求,产品在Hank’s溶液中的初始降解速率由下式计算：

CR=

其中，Icor为腐蚀电流密度，μA/cm2，K=3.27×10-3 mm g/μA cm year；ρ=1.738g/cm2；EW=12.22g-1。

计算结果应符合3.6的要求。

5 检验规则

5.1 组批

产品应成批提交检验，每组批应由同批号的原镁锭料，在相同提纯、挤压工艺条件下连续挤压的相同尺寸的棒材，重量不限。

5.2 检验项目

每组批产品均应进行化学成分、规格尺寸及偏差、力学性能、内部质量及外观质量及降解速率的检验。合同要求时，应按合同规定的项目要求测定和试验。

5.3 取样

产品取样应符合表5规定。

表5

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求的 章条号 | 检验或试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格尺寸及偏差 | 逐件检查 | 3.2 | 4.1 |
| 外观质量 | 逐件检查 | 3.3.1 | 4.2 |
| 内部质量 | 每批棒材可任取一件试样，或按供需双方协商的专用技术文件规定检测 | 3.3.2 | 4.3 |
| 化学成分 | 每组批棒材应在头部、中部和尾部各切取一个分析试样进行化学成分分析. | 3.4 | 4.4 |
| 机械性能 | 每组批棒材应在头部、中部和尾部各切取一个分析试样进行拉伸和硬度测试 | 3.5 | 4.5 |
| 降解速率 | 每组批棒材任取一个试样进行试验 | 3.6 | 4.6 |

5.4 检验结果的判定

5.4.1 化学成分

在每组批挤压的棒材按表4切取分析试样。当分析结果不合格时，允许重新取样对不合格元素

复验，复验结果不合格时，则该批棒材判为不合格品。

5.4.2规格尺寸及偏差、外观质量不合格时，判该件不合格。

5.4.3 力学性能检测，如有一个试样的试验结果不合格，应从该批产品中取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验的结果仍有一个试样不合格，则判该批产品（或该件产品）不合格，其余产品允许供方逐件检验，合格者交货。或进行重新取样。

5.4.4内部质量按如下判定：

按GB/T 4296的规定进行测试时，内部有裂纹、气孔、夹杂物及其他目视可见的缺陷时，判该批不合格。但允许供方逐件检查，合格者交货。

5.4.5降解速率

按GB/T 24196方法试验, 如试验结果不合格时, 允许重新取样试验,如重复试验结果合格时,判该批合格.

6 标志、包装、运输、贮存

6.1标志

骨科用高纯镁挤压棒材上不得打钢印，应在挤压的棒材外包装上指定位置标明高纯镁标志，生产状态及承制单位检印的标志。应符合 GB/T 191规定。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 包装

挤压棒材应逐条将拉伸薄膜包好。远途供货时,应将拉伸膜包装良好后装入相应大小的木箱内封装好.同批挤压的棒材同一包装或统一堆放，防止运输中机械损伤、污染、变形以及其他影响。包装上应写明:承制单位、地址、邮政编码、名称、数量等。包装后的产品应贮存在相对湿度不大于40%，无腐蚀性物质和通风良好的室内,应符合 GB/T 191 规定。

6.2.2 运输

挤压的棒材运输中应注明防止机械损伤等要求。应符合 GB/T 191 规定。

6.2.3 贮存

挤压的棒材贮存中应防止表面污染、腐蚀、锈蚀，保持贮存整洁有序，室内通风干燥。

6.3质量证明书

每批产品应有质量证明书，注明：

a)供方名称；

b)产品名称；

c)牌号；

d)规格尺寸；

g)供应状态；

e)批号

f)产品净重、件数；

g)检验结果及质量检验部门印记；

h)本标准编号；

i)生产许可证；

j)出厂日期或包装日期。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或件数；

- 标准编号；

- 其他。

8 使用说明书

使用说明书应符合GB 9969.1标准的规定。