ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T 12690.19—XXXX

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分：砷、汞量的测定

Chemical analysis methods for non-rare earth impurities of rare earth metals and their oxides—Part 19:Determination of arsenic and mercury contents

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本部分采用2种分析方法：电感耦合等离子体质谱法和原子荧光法，本部分两个方法的测定范围出现重叠时，以方法  作为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分由国家钨与稀土产品质量监督检验中心负责起草。

本部分方法1由国家钨与稀土产品质量监督检验中心负责起草。

本部分方法1由虔东稀土集团股份有限公司（ 赣州艾科锐检测技术有限公司）、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司 、包头稀土研究院、定南大华新材料资源有限公司、中国测试技术研究院参加起草。

本部分方法1主要起草人：

本部分方法1参与起草人：

本部分方法2由国家钨与稀土产品质量监督检验中心负责起草。

本部分方法2由赣州有色冶金研究所、国标（北京）检验认证有限公司、包头稀土研究院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、 广东省工业分析检测中心、钢研纳克检测技术有限公司参加起草。

本部分方法2主要起草人：

本部分方法2参与起草人：

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法               第19部分：砷、汞量的测定

方法1 电感耦合等离子体质谱法

- 1范围

本部分方法1规定了稀土金属及其氧化物中砷、汞量的测定方法。

本部分方法1适用于稀土金属及其氧化物中砷、汞量的测定。测定范围：砷 0.00002%～0.010%；汞 0.00001%～0.010%。

- 2 方法原理

试料以稀硝酸溶解，在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子化源，利用标准模式和反应气模式，直接测定，以内标法校正基体干扰。

- 3试剂和材料

3.1硝酸（ρ 1.44g/mL），优级纯。

3.2硝酸（1+1）。

3.3硝酸 （2＋98）。

3.4过氧化氢（30%），优级纯。

3.5氢氧化钠溶液 （100g/L），优级纯。

3.6砷标准贮存溶液：准确称取1.3200g烘干至恒重并冷却至室温的三氧化二砷（优级纯），置于250mL烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液（2.1.5）溶解，以酚酞作指示剂，用硝酸（2.1.2）中和至溶液呈无色，再过量2滴。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg砷。

3.7汞标准贮存溶液：准确称取1.0000g金属汞[w(Hg)≥99.99%]于250mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.2），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg汞。

3.8铋内标溶液：准确称取0.1115g高纯三氧化二铋，置于烧杯中，加入20ml硝酸,低温加热至完全溶解。冷却后移入100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，此溶液1mL含有1mg铋。

3.9铯内标溶液：准确称取1.26675g氯化铯（优级纯，在110℃烘干过），溶于少量水后，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg铯。

3.10混合标准溶液：分别移取砷、汞标准贮存溶液（2.1.6-2.1.7）各10ml于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（2.1.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含砷、汞100µg再将此溶液稀释至1 mL含1μg的砷、汞标准溶液。

3.11混合内标溶液：分别移取铋、铯标准贮存溶液（2.1.8-2.1.9）各10ml于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（2.1.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含铋、锗100µg，再将此溶液稀释至1 mL含1.0 μg的铋、铯标准溶液

3.12氩气[w(Ar)≥99.999%]。

3.13氧气[w(o2)≥99.999%]。

- 4 仪器

- 电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

- 5 试样

5.1氧化物试样开封后立即称量；

5.2金属试样去掉氧化层，取样后，立即称量。

- 6分析步骤

6.1试料

称取0.1g试样（5），精确至0.0001g。

6.2测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同与试料做空白试验。

6.4分析试液的制备

将试料（6.1）置于50mL具塞比色管，加少量水，5mL硝酸(3.1)（氧化铈试料滴加1ml 双氧水）,盖上塞子，置于60～80℃恒温水浴槽中，加热至溶解完全。冷却至室温。按照表1进行溶液转移、内标加入及定容操作。

表1

| 元素质量分数/% | 第一次定容体积/mL | 分取试液（6.4）体积/mL | 第二次定容体积/mL | 加入内标溶液（3.11）体积/mL | 补加硝酸溶液（3.2）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00002～0.0020 | 100.0 | — | — | 1.00 | — |
| ＞0.0020～0.010 | 100.0 | 10.00 | 50.0 | 0.50 | 2 |

6.5标准系列溶液的配制

移取适量标准溶液（3.10）于7个100ml容量瓶中，加入1ml内标溶液（3.11），加入2ml硝酸溶液（3.2），以水稀释至刻度，混匀，待测。此标准系列溶液浓度见表2；

表2

| 标液编号 | 各被测元素浓度，ng/ml |  |
| --- | --- | --- |
|  | 砷 | 汞 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | 20.00 | 20.00 |

6.6测定

6.6.1测量模式及质量数见表3.

表3

| 元素 | 测量模式 | 测定质量数 |
| --- | --- | --- |
| As | 氧气模式 | 91 |
| Hg | 标准模式 | 201、202 |
| Cs | 氧气模式 | 133 |
| Bi | 标准模式 | 209 |

6.6.2 将空白试液、分析溶液、标准系列溶液同时进行氩等离子体质谱测定。

7分析结果的表述

按式（1）计算样品中待测元素的质量分数w（%）：

…………………………… (1)

式中：

Ρ1——自工作曲线上查得分析试液(6.6.2)中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——第一次定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——第二次定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

- 8 精密度

- 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表9中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

、

表4

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 砷 |  |  |
| 汞 |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

- 8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 元素 | 质量分数/% | 允许差（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 砷 |  |  |
| 汞 |  |  |

- 9质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2 原子荧光法

- 10范围

本部分方法2规定了稀土金属及其氧化物中砷、汞量的测定方法。

本部分方法2适用于稀土金属及其氧化物中砷、汞量的测定。测定范围：砷 0.00002%～0.010%；汞 0.00001%～0.010%。

- 11 方法原理

试料用盐酸消解后，在特定介质中砷与硼氢化钾反应生成挥发性氢化物，汞与硼氢化钾反应生成原子态汞，由氩气载入石英原子化器中，在空心阴极灯照射下，发射出特征波长的荧光，其荧光强度与测定元素含量成正比，与标准系列的荧光强度比较进行定量分析。

- 12 试剂

12.1盐酸（ρ 1.19g/mL），优级纯

12.2硝酸（ρ 1.44g/mL），优级纯。

12.3过氧化氢 （30%），优级纯。

12.4盐酸 （5＋95）。

12.5氢氧化钾，优级纯

12.6硼氢化钾，优级纯

12.7硫脲，优级纯

12.8抗坏血酸，优级纯

12.9 硼氢化钾溶液

称取2.5g氢氧化钾（12.5）溶于500mL水中，加入10.0g硼氢化钾（12.6），混匀。此溶液临用时现配，存于塑料瓶中。

12.10硫脲-抗坏血酸溶液

称取硫脲（12.7）和抗坏血酸（12.8）各10.0g，用100mL水溶解，混匀，临时现配。

12.11砷标准溶液 1000 mg/L：砷标准贮存溶液：准确称取1.3200g烘干至恒重并冷却至室温的三氧化二砷（优级纯），置于250mL烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液溶解，以酚酞作指示剂，用硝酸中和至溶液呈无色，再过量2滴。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg砷。

12.12汞标准溶液 1000 mg/L：准确称取1.0000g金属汞[w(Hg)≥99.99%]于250mL烧杯中，加入40mL硝酸（12.2），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg汞。

12.13混合标准溶液：移取汞标准贮存溶液(12.12) 10ml于100mL容量瓶中,补加硝酸后用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含100μg汞。分别移取砷、汞标准贮存溶液（砷：1000μg/mL, 汞：100μg/mL）10ml于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（12.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含砷100µg、汞10µg，再将此溶液稀释至1 mL含1μg的砷和0.1μg的汞标准溶液。

12.14载流：用盐酸(12.4)作为载流液。

12.15 氩气[w(Ar)≥99.99%]。

- 13 仪器

13.1原子荧光光谱仪：仪器性能指标符合GB/T 21191的规定。

13.2砷、汞元素灯。

- 14 试样

14.1 氧化物试样开封后立即称量；

14.2 金属试样去掉氧化层，取样后，立即称量。

- 15 分析步骤

15.1试料

称取0.1g试样（14），精确至0.0001g。

15.2测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

15.3空白试验

随同与试料做空白试验。

15.4 分析试液的制备

将试料（15.1）置于50mL具塞比色管，加少量水，5mL盐酸(12.1)（氧化铈试料加入2ml硝酸和1ml 双氧水，补加3ml盐酸）,盖上塞子，置于60～80℃恒温水浴槽中，加热至溶解完全。冷却至室温。按照表6进行溶液转移、试剂加入及定容操作。试液放置60min方可测定；

表6

| 项目 | 元素质量分数/% | 第一次定容体积/mL | 分取试液（15.4）体积/mL | 第二次定容体积/mL | 加入硫脲和抗坏血酸(12.10)体积/mL | 补加盐酸溶液（12.1）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 0.00005～0.0020 | 100.0 | — | — | 10.00 | — |
| Hg | 0.000008～0.00020 |  |  |  |  |  |
| As | ＞0.0020～0.010 | 100.0 | 10.00 | 50.0 | 5.00 | 5 |
| Hg | ＞0.00020～0.0010 |  |  |  |  |  |

（室温低于15℃时，置于30℃水浴中保温60min）

15.5标准系列溶液的配制

移取适量标准溶液（12.13）于7个100ml容量瓶中，加入10ml硫脲和抗坏血酸(12.10)，加入5ml盐酸溶液（12.1），以水稀释至刻度，混匀，放置60min后测定，现用现配。此标准系列溶液浓度见表7：

表7

| 标液编号 | 各被测元素浓度，ng/ml |  |
| --- | --- | --- |
|  | 砷 | 汞 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0.50 | 0.050 |
| 3 | 1.00 | 0.10 |
| 4 | 2.00 | 0.20 |
| 5 | 5.00 | 0.50 |
| 6 | 10.00 | 1.00 |
| 7 | 20.00 | 2.00 |

（室温低于15℃时，置于30℃水浴中保温60min）:

15.6测定

15.6.1推荐的测定条件表8；

表8

| 元素 | 负高压（V） | 灯电流(mA) | 原子化器温度(℃) | 载气流量 （ml/min） | 屏蔽气流量(ml/min) | 积分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 270～300 | 60～80 | 200 | 400 | 900～1000 | 峰面积 |
| Hg | 240～280 | 20～40 | 200 | 400 | 800～1000 | 峰面积 |

15.6.2将空白试液 (15.3)、分析试液（15.4）与标准系列溶液（15.5）同时进行原子荧光测定。

- 16 分析结果计算与表述

按式（2）计算样品中待测元素的质量分数w（%）：

……………… （2）

式中：

Ρ1——自工作曲线上查得分析试液(15.6.2)中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——第一次定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——第二次定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

- 17 精密度

- 17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表9中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表9

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 砷 |  |  |
| 汞 |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

- 17.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表10所列允许差。

表10

| 元素 | 质量分数/% | 允许差（r）/% |
| --- | --- | --- |
| 砷 |  |  |
| 汞 |  |  |

- 18质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

_________________________________