《稀土金属及其氧化物非稀土杂质化学分析方法 第19部分 砷、汞量的测定》(征求意见稿)编制说明

- 任务来源

本单位在做了充分的市场调研后于2015年初向全国稀标委秘书处提出分析方法立项申请，2015年11月24日至26日在福建省厦门市召开的“2015年度全国稀土标准化技术委员会年会暨《快淬钕铁硼永磁粉》等13项稀土标准工作会议”，本单位向大会做了立项论证汇报，经参会专家代表讨论后，同意该项目立项申请并报送给稀标委，稀标委秘书处将标准计划上报至全国标准委，2017年根据国标委“国家标准委关于下达2016年第四批国家标准制修订计划的通知”，《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分 砷、汞量的测定》标准计划正式下达，计划号为“20162537-T-469”，由国家钨与稀土产品质量监督检验中心负责起草任务，完成时间为12个月。

2017年4月在扬州第一次稀土标准工作会议上进行任务落实，任务落实情况见下表：

| 计划编号 | 20162537-T-469 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分：砷、汞量的测定 方法1：ICP-MS | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分：砷、汞量的测定 方法2：AFS |
| 起草单位 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |  |
| 第一验证单位 | 1、虔东稀土集团股份有限公司 2、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 1、赣州有色冶金研究所 2、国标（北京）检验认证有限公司 |
| 第二验证单位 | 1、全南县新资源稀土有限责任公司 2、包头稀土研究院理化检测中心 3、中国测试技术研究院 4、定南大华新材料资源有限公司 | 1、包头稀土研究院理化检测中心 2、 广东省工业分析检测中心 3、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 4、钢研纳克检测技术有限公司 |

- 编制原则与依据

2.1根据目前稀土金属及其氧化物的应用和贸易要求确定分析方法及测定范围；

2.2根据任务落实会议纪要，确定每一方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定每一方法的允许差。

三、项目介绍

GB/T 12690系列标准是一套针对稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的检测方法，目前已有18个部分，涵盖了稀土冶炼分离产品所要求检测的绝大部分非稀土元素，可以满足相关产品标准的要求。目前产品标准对砷、汞这两个有毒有害元素没有要求，但随着稀土下游产品的应用越来越广泛，越来越多的出口贸易合同中对砷汞都有要求，而目前12690系列对没有这两个元素的分析方法，故亟需制定稀土金属及其氧化物中砷、汞量的分析方法，该方法的制定将对产品的市场行为提供产品质量参照，具有一定的经济效益和广泛的社会效益；

目前砷和汞含量的分析方法主要有原子发射法、原子吸收光谱法、分光光度法、原子荧光法、冷原子吸收法等，由于稀土产品中的微量元素常以易挥发的结合态存在，经过样品前处理后常有微量元素的损失，而且实际样品中ug/L量级的有毒元素很难用这些常规分析方法进行定量，不能满足越来越严格的贸易规范和环境食品的要求，并且这些方法存在花费大量的人力和物力，操作难度大，检验周期长费时，同时对环境造成二次污染等缺点。稀土产品作为“工业维生素”，其应用领域越来越广，跟我们的生活息息相关，故砷和汞含量指标越来越被人们重视。因此建立一种快速、准确的方法测定稀土金属及其氧化物中砷和汞的含量，对保证稀土产品的生产控制过程和进出口检验都是十分必要和有重要意义的。

电感耦合等离子体质谱法是目前元素分析特别是痕量元素分析常用方法之一，原子荧光光谱法是目前测定砷和汞元素最灵敏的方法之一，这两个方法已在环境、食品、冶金和卫生等领域得到了广泛应用。本标准采用电感耦合等离子质谱法和原子荧光法测定稀土金属及其氧化物中砷、汞量，此方法具有准确快速、灵敏度高、操作简便、试剂用量小等特点。因此应用新技术制定稀土产品及其氧化物中砷和汞含量的快速测定标准是很有现实意义的。

四、编制过程

1、在申请立项前，我们进行了广泛的调研，实地走访和电话沟通了很多稀土生产厂家及贸易商，如赣州晨光稀土新材料股份有限公司 、赣县红金稀土有限公司 、福建长汀金龙稀土有限公司等企业，并统计了已有检测需求的企业，如四川冕宁县方兴稀土有限公司、新余市环海金属矿业有限公司、广东珠江稀土有限公司、福建长汀金龙稀土有限公司等，通过走访或者咨询部分企业的相关技术人员，我们了解虽然稀土生产过程中不引入砷、汞杂质，但是在贸易中还是需要分析其含量，总结原因有两个：①产品出口需要②稀土作为工业维生素，在日常生活应用较广，对其监管较为严格。

2、起草单位对国际标准、国内标准进行了广泛的查阅和调研，目前，稀土方面砷、汞的检测标准曾有《硝酸稀土植物生长调节剂化学分析方法　第1部分：砷、汞、铅、镉、铬量的测定　电感耦合等离子体质谱法》（GB/T 12687.1-2010），但目前已废止，国内外未见到有关单一稀土金属及其氧化物中砷、汞的标准分析方法

3、标准制定过程

——2015年11月，收集国内外相关标准及技术资料，填写标准项目计划及标准草稿；

——2017年4月，任务落实；

——2017年4月至2017年7月，制备统一样品，进行研究实验；

——2017年7月至2017年8月，完成方法实验报告和征求意见稿的编写工作；

——2017年8月，将预审稿、研究报告、编制说明，征求意见汇总稿上传稀标委，挂网公示；

——2017年8月，于泰安召开预审会；

五、标准主要技术内容说明

1.方法1 电感耦合等离子体质谱法

1.1测定范围

本部分适用于稀土金属及其氧化物中砷、汞量的测定，砷量的测定范围：0.00002%～0.010%；汞量的测定范围：0.00001%～0.010%。

1.2测定原理

样品以稀硝酸溶解，利用标准模式和反应模式选择铯和铋内标校正基体效应和仪器信号漂移。利用标准模式和反应模式，以内标法校正基体干扰；

1.3条件实验

1.3.1实验用酸及酸度的影响

实验硝酸的用量，样品都能溶解，所得试液澄清无不溶物，但是加入2mL硝酸时试料溶解时间较长。经过试验比对，在确保溶解完全和检测结果准确的前提下，本着用酸量最少的原则，选用5mL硝酸溶解，氧化铈样品滴加1ml双氧水。

在硝酸浓度（V/V）为0.5%～5%范围内，配制6份5.0 ng/mL砷、汞混合标准溶液，。结果表明，在此酸度范围内，酸度对各元素的强度影响不大。试样溶解清亮后，不需额外补加硝酸。

1.3.2元素的测定模式选择

选取氧化钇、氧化钕、氧化铕、氧化镝4种基体，分别配置成0.5mg/ml的溶液，加入4 ng/mL As、Hg标准溶液， 选取标准模式、碰撞模式、氧气模式测定As和标准模式、碰撞模式测定Hg；从实验数据可以看出，测As时，除了氧化钇，三种模式测定的结果一致，其他的稀土氧化物用No Gas模式（标准模式）和He模式（碰撞模式）的测定结果都不同程度的偏高，特别是氧化钕、氧化铕；测Hg时，两种模式下，测定结果基本一致；查阅15种稀土的同位素质量数分布，特别是氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆，其同位素分布在150左右，基体本身的质谱干扰很严重，且选用No Gas模式（标准模式），无法消除质谱干扰，选用He模式（碰撞模式），其去质谱干扰的效果也不满意，只有通过选择氧气为反应气将分析物75As+转化成不受 Nd++、Sm++多原子干扰的75As16O+来检测样品中砷的含量，效果满意。另外实际样品检测过程中，无法确定其样品中稀土杂质的含量范围及种类，故15种稀土产品中As的检测应该都选择反应模式，质量数91（75As16O+）测定砷，选用标准模式，质量数202测定汞。

1.3.3基体效应

在基体浓度超过500mg/L,不使用内标校正，大部分测定元素的回收率都不准确。 说明基体对待测元素的抑制作用随基体浓度的增加而增强，基体浓度在2000mg/L时，各内标元素强度明显下降，内标回收率只有60%； 表明基体效应和仪器的波动对测定结果的干扰还是不可忽略；

1.3.4内标选择及加标回收率

这4个内标元素稳定性良好，而氧气模式下的铯和正常模式下的铋，没有发生明显抑制现象，内标稳定性良好，其物理性干扰基本上可以忽略。按内标元素质量数应与被测元素质量数相近的原则，实验中选用铯校正砷，铋校正汞；以消除基体干扰。

1.3.5检出限及方法测定限

以10份流程空白溶液的测定结果计算标准偏差，测定11次，按其3倍标准偏差所对应的浓度计算的检出限；按3倍标准偏差所对应的浓度并结合进样浓度，计算测定下限，砷的检出限为0.2 mg/kg，汞的检出限为0.1mg/kg。

1.3.5方法精密度

本次起草单位制备了1个固体样品氧化铈2（2#），和3个液体统一样品（1#、3#、4#、5#），精密度小于10%，详细数据略；

2.方法2 原子荧光法

2.1测定范围

本部分适用于稀土金属及其氧化物中砷量为0.00005%～0.010 %，汞量为0.000008%～0.0010%。

2.2测定原理

试料用盐酸消解后，在特定介质中砷与硼氢化钾反应生成挥发性氢化物，汞与硼氢化钾反应生成原子态汞，由氩气载入石英原子化器中，在空心阴极灯照射下，发射出特征波长的荧光，其荧光强度与测定元素含量成正比，与标准系列的荧光强度比较进行定量分析。

2.3条件实验

2.3.1载流酸浓度影响试验

对于氢化物的形成，酸的种类及酸度的选择是一个重要条件。配制5.0 ng/mL砷、0.5 ng/mL汞混合标准溶液，和载流浓度为3%-8%浓度的盐酸进行荧光强度的测定，从下中可以看出，3%-8%浓度的盐酸载流对测定影响不存在显著性差别。因此对于砷、汞元素的测定，选择使用仪器生产商推荐的5%盐酸作为载流。

2.3.2试样溶解实验

氧化铈样品在用硝酸溶解情况下，加入不同量的盐酸，对结果影响不大，尽量跟载流浓度一致的情况下，选用2mL硝酸，1ml双氧水溶解，补加3ml盐酸；

考察硝酸的用量，样品都能溶解，所得试液澄清无不溶物，但是加入2mL盐酸时，试料溶解时间较长。经过试验比对，在确保溶解完全和检测结果准确的前提下，跟载流浓度一致的情况下，选用5mL盐酸溶解；

2.3.3进样浓度的选择

分别配制100、200、500、1000、2000 mg/L氧化钇（1#）基体溶液，加入5.0 ng/mL砷和0.5ng/mL汞混合标准溶液。结果表明基体对待测元素的抑制作用随基体浓度的增加而增强，特别是As，基体浓度在2000mg/L时，荧光值明显下降样品的进样浓度应控制在1000mg/L以内；

2.3.4预还原试验

砷经盐酸溶解，以五价态存在于溶液中，需要使用还原剂预还原到三价态，才能被硼氢化钾还原产生氢化物。本标准选取硫脲-抗坏血酸混合溶液作为预还原剂。

2.3.5加标回收率

按照选定实验方法测定氧化钕、氧化铕、氧化镝3种基体中的待测元素，并向待测试液中加入被测元素进行加标回收试验，各元素回收率为97%～106%，表明此方法能满足检测要求。

2.3.6检出限及方法测定限

以10份流程空白溶液的测定结果计算标准偏差，测定11次，按其3倍标准偏差所对应的浓度计算的检出限；按3倍标准偏差所对应的浓度并结合进样浓度，计算测定下限，，砷的检出限为0.5 mg/kg，汞的检出限为0.08mg/kg。

2.3.7方法精密度

本次起草单位制备了1个固体样品氧化铈2（2#），和3个液体统一样品（1#、3#、4#、5#），精密度小于10%，详细数据略；

六、国内外相关标准情况

查阅、调研有关文献与标准，目前国内外尚未发现单一稀土金属及其氧化物中砷、汞的测定方法。本标准制定属首次，本标准具有准确性高、分析速度快、方法易掌握的优点，能满足稀土生产企业、下游企业和国内外贸易需求，填补国内外对该产品检测的空白。

七、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，适用于单一稀土金属及其氧化物中砷、汞量的测定，测定范围合理，准确度和精密度完全满足标准技术要求，具有快速、准确的特点；标准文本内容表述合理，格式规范；因国内外尚无这方面的相关标准，因此与其他标准无冲突，能够满足现行国家有关法规的要求。