ICS 77.040.99

H21

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-201X

有色金属材料 比热容试验

差示扫描量热法

Nonferrous metal materials- Specific Heat Capacity testing-

Differential Scanning Calorimetry

（预审稿）

201X－XX－XX 发布                 201X－XX－XX实施

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4符号和说明	1

5 原理	1

6 试验仪器	1

7 样品	2

8 校准	2

9 试验程序	2

10 计算	2

11 试验报告	3

附录A（规范性附录）热流校准方法	4

附录B（规范性附录）温度校准方法	5

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

# 有色金属材料 比热容试验

# 差示扫描量热法

# 1 范围

本标准规定了采用差示扫描量热法测定有色金属材料比热容的试验方法。

本标准的适用于检测有色金属材料比热容的温度范围为室温~750℃，可根据仪器类型进行扩展。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6425  热分析术语

GB 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

定压比热容 specific heat capacity at constant pressure

Cp

在恒定压力下，单位质量的样品单位温升所吸收的热量，为比热容。

# 4 原理

在程序控制温度范围内，通过测量样品、标准蓝宝石与仪器基线之间的热流差或功率差随温度变化的曲线（热流曲线图），计算出样品的比热容。

# 5 仪器及材料

5.1差示扫描量热仪

仪器应配备：炉体、温度传感器、差动式传感器、温度控制器、气体流量控制器、数据采集系统等。若进行低温试验，应配备液氮冷却装置。

差动式传感器能够检测到样品和空白样品之间1μW的热流差。

5.2天平

十万分之一天平。

5.3坩埚

测试的最高温度＜600℃，使用铝坩埚或者铂坩埚；最高温度≥600℃，使用铂坩埚或铂+氧化铝双层坩埚。

5.4蓝宝石标样

人工合成片状蓝宝石(α-Al2O3)。

5.5吹扫气体

干燥的氮气(或其它惰性气体)，气体纯度应为体积分数99.99%及以上。

# 6 样品

6.1对于金属粉状或粒状的样品，取样前应混合均匀。

6.2对于块状或片状等形状的样品，使用干净的工具刀或线切割等手段进行制备。制备的样品表面应最大程度地与坩埚底部接触。样品表面应光滑、洁净，不应有机械损伤。密度小的样品应压制成片状。

6.3样品保存

对水汽敏感或氧化敏感的材料，测试前应采取相应的措施避免吸水或氧化。

# 7 校准

7.1 按照附录A对仪器工作温度进行校准。

7.2每天测试前，用蓝宝石标样进行热流校准。

7.3使用其它类型的标样进行校准，按照附录B执行。

# 8 试验程序

8.1基线（空白）的测量

8.1.1称取两套“坩埚＋盖子”的质量，尽可能地保持质量匹配。

8.1.2将两套空白的坩埚放入设备中，使用干燥的氮气（或其它惰性气体）以10mL/min~50mL/min速率吹扫炉腔。

8.1.3先以较快的速率将温度加热或冷却到初始温度，初始温度应高于室温20℃（高温试验）或低于最低测试温度20℃（低温试验），保温10min~15min；再以20℃/min速率将样品从初始温度加热到最终设定温度，保温10min~15min。前后两段保温时间一致。可以使用其它升温速率，但应在报告中注明。

8.1.4基线测量结束后，将温度降至室温。

8.2 蓝宝石标样的测量

8.2.1称量10mg～100mg的标样，精确到±0.01mg。

8.2.2把标样放入测试坩埚内。

8.2.3按照9.1.3-9.1.4继续操作。

8.3 待测样品的测量

8.3.1称量20 mg~150mg的样品，精确到±0.01mg。

8.3.2把待测样品放到与标样相同的坩埚内。

8.3.3空白样品坩埚和样品使用的坩埚相同，将简化计算。若使用两种不同的样品坩埚，应对两个不同样品坩埚的质量差异进行修正。请参考10.3。

8.3.4重复9.1.3-9.1.4步骤。（条款不对？）

# 9 计算

9.1测量蓝宝石标样与基线在某一温度点T的距离，记为DRM；测量样品与基线在某一温度点T 的距离，Ds。见图1。

图1中各字母应标注，每条曲线最后也注明。DST和文中的DRM是同一含义吗？

图1 样品的热流曲线图示意图

9.2如果每次测定比热容前都进行热流校准，假设样品和蓝宝石标样使用相同的坩埚，且与空白坩埚间的质量差≤0.1% Ws的样品质量，比热容的计算公式，见公式（1）：

…………………………………(1)

式中：

Cp(s) ——样品的比热容，单位为毫瓦（J/(g﹒K)）；

Cp(RM) ——蓝宝石标样的比热容，单位为毫瓦（J/(g﹒K)）；

Ds——给定温度下样品热分析曲线与样品坩埚曲线之间的垂直距离，单位为毫瓦（mW）；
DRM——给定温度下蓝宝石热分析曲线与样品坩埚曲线之间垂直距离，单位为毫瓦       （mW）；

ms——样品的质量，单位为毫克（mg）；

mRM——标样的质量，单位为毫克（mg）。

9.3如果每次测定比热容前都进行热流校准，若样品与蓝宝石使用非同一坩埚，样品坩埚mcs与蓝宝石坩埚mcRM之间的质量差为△m，则比热容的计算公式，见公式（2）：

………………………(2)

式中：

Cp ——？

△m ——样品坩埚mcs与蓝宝石坩埚mcRM之间的质量差, 单位为毫克（mg）。

# 10 试验报告

报告应包含以下信息:

a) 本标准的编号；

b) 样品的相关信息（如材料的名称、牌号、形状规格、状态、标识等）；

c) 坩埚的类型；吹扫气的成分、流量及纯度；

d) 测试仪器的名称和类型；

e) 注明试验条件，如升温速率、保温时间；

f) 某一温度下的比热容，例如：

Cp(100℃)为100℃下的比热容；

g) 试验结果，保留到小数点后第三位。

# 附录A

# （规范性附录）

# 热流校准方法

A.1热流的校准定义和公式

差示扫描量热仪热流（以J为单位）或热功率（以W为单位）的校准，是测定仪器灵敏度与温度的关系。灵敏度的单位为mW//μV，它表示仪器测得的热电偶的电动势E(T)与在温度T时传递给样品的热功率P(T)的关系，见公式（A.1）：

……………………………(A.1)

或用积分式，见公式（A.2）：

…………………………(A.2)

式中：

K(T)——仪器灵敏度，单位为毫瓦/微伏(mW//μV)；

P(T)——温度为T时差示扫描量热仪传递给样品的功率，单位为毫瓦(mW)；

E(T)——仪器指示的电动势，单位为微伏（/μV)。

根据差示扫描量热仪的类型和待测的温度范围，可用仪器直接校准或用标准样品的熔融焓或热容的测试值与它们的标准值比较来进行校准。

A.2热流的校准方法

A.2.1 选择两种或多种标准样品，其热容和熔点处于或接近待测的温度范围；

A.2.2用与测定样品相同的条件测定标准样品；

A.2.3 记录转变热或热容的电动势信号E与温度T的关系图；

A.2.4 通过比较测试值与标准值，确定热量或热功率的校正函数。除非计算机系统能根据测试值与标准值比较自动地得到校正函数；

A.2.5热流校准应定期进行，校正的重复性应优于2%。

# 附录B

# （规范性附录）

# 温度校准方法

B.1温度校准方法

B.1.1选择至少两种转变温度或熔点处于或接近待测温度范围的标准样品；

B.1.2用与测定样品相同的条件测定标准样品的转变温度或熔点。标准样品转变温度或熔点的定义为在峰的前沿最大斜率点的切线与外推基线的交点（即外推起始温度）；

B.1.3通过比较标准样品的测试值和标准值确定温度校正系数，除非计算机系统能根据标准值与测试值进行比较自动得到；

B.1.4温度校准的重复性应优于2%。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布