中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.120.60

H  13

中华人民共和国国家标准

GB/T 3884.23-201X

201×-××-××发布

201×-××-××实施

铜精矿化学分析方法

第23部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定

波长色散X射线荧光光谱法

Methods for chemical analysis of copper concentrates

—— Part 23: Determination of copper, sulfur,lead, zinc, iron ，aluminium ,calcium,magnesium ,manganese content

—— Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method

（报批稿）

2017-7-1

- 前    言

GB/T 3884-201×《铜精矿化学分析方法》分为23部分:

——第1部分：铜量的测定  碘量法；

——第2部分：金和银量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法；

——第3部分：硫量的测定  重量法和燃烧滴定法；

——第4部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法；火焰原子吸收光谱法

——第9部分：砷和铋锌量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代

甲酸银分光光度法；

——第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第11部分：汞量的测定  冷原子吸收光谱法；

——第12部分：氟和氯量的测定  离子色谱法；

——第13部分：铜量的测定  电解法法；

——第14部分：金和银量的测定  火试金重量法和原子吸收光谱法；

——第15部分：铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第16部分：二氧化硅量的测定  氟硅酸钾滴定法和重量法；

——第17部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA

滴定法；

——第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的的测定  电感耦合等离

子体原子发射光谱法；

- ——第19部分：金和银量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

- ——第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙和镁量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

- ——第21部分：铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

- ——第22部分：汞量的测定 固体进样直接法；

——第23部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定  波长色散X 射线荧光光谱法；本部分为GB/T 3884的第23部分。

本部分按照GB/T 1.1——2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中华人民共和国南通出入境检验检疫局、中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局。

本部分起草单位：中华人民共和国南通出入境检验检疫局、中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局。

本部分参加起草单位：中华人民共和国连云港出入境检验检疫局、广东省工业分析检测中心、江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心、防城港出入境检验检疫局、阳谷祥光铜业有限公司、广东省资源综合利用研究所、福建紫金矿冶测试技术有限公司厦门分公司、紫金铜业有限公司。

本部分主要起草人：窦怀智、张晓冬、褚宁、蒋晓光、庄梅、王恒、……。

1  范围

铜精矿化学分析方法

第23部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定

波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 3884 的本部分规定了波长色散X射线荧光光谱法测定铜精矿中的铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰含量的方法。

本部分适用于铜精矿中铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰含量的测定。测定范围见表1。

表 1  铜精矿中各成分的测定范围

| 元 素 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| Cu | 5.0~40.0 |
| S | 7.0~42.0 |
| Pb | 0.20~6.0 |
| Zn | 0.30~4.0 |
| Fe | 5.0~40.0 |
| Al | 0.50~6.0 |
| Ca | 0.50~2.0 |
| Mg | 0.40~2.0 |
| Mn | 0.030~0.60 |

- 注：本标准方法中铜的测定不作为仲裁方法，仲裁方法可参考GB/T 3884.1 铜精矿化学分析方法。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14263   散装浮选铜精矿取样、制样方法

GB/T 16597  冶金产品分析方法  X射线荧光光谱法通则

GB/T 27674-2011 硫化铜、铅和锌精矿  试样中湿存水分的测定  重量法

- 3 方法提要

在弱碱和氧化剂共同作用下将单质元素和低价元素氧化成高价元素。按1:83稀释比将试料与四硼酸锂-偏硼酸锂混合熔剂熔铸成试料片，在仪器最佳测量条件下测量试料片中待测元素特征谱线的X射线荧光强度，并进行元素间干扰效应校正，从校准曲线上得出试料片中待测元素的浓度，再计算出试料中待测元素的含量。

4 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.1 标准物质：与试料同类型的系列同类型有证标准物质。

4.2 混合熔剂

四硼酸锂-偏硼酸锂混合熔剂（12:22）：在600 ℃下灼烧4 h，稍冷，置于干燥器中冷却至室温。

4.3 无水碳酸钠：使用前，在270 ℃~300 ℃下干燥2 h。

4.4 二氧化硅：使用前，在105 ℃下干燥2 h。

4.5 硝酸锂：使用前，在105 ℃下干燥2 h。

4.6 碘化铵：分析纯。

4.7 氩甲烷混合气体：体积分数为90%的氩气和体积分数为10%的甲烷。

5 仪器和设备

5.1 波长色散X射线荧光光谱仪：符合GB/T 16597规定。

5.2 铂-金坩埚（95%Pt+5%Au）：大于20 mL。

5.3 铂-金模具（95%Pt+5%Au）：直径大于32 mm，深度大于3 mm。

5.4 熔样炉：温度可控制在1200 ℃±50 ℃。

5.5 搅拌棒：耐腐蚀材料制成，直径小于3 mm。

6 试样

6.1 试样

按照GB/T 14263规定进行取样和样品制备，其粒度应小于100 μm。

6.2 预干燥试样的制备

于105 ℃~110 ℃下干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

（GB/T 27674、ISO 9599:2015 硫化铜精矿、硫化铅精矿、硫化锌精矿和硫化镍精矿  分析样品中吸湿水含量的测定  重量法)

7 分析步骤

7.1 测定次数

按照附录A至少独立进行两次测定，取其平均值。

7.2 验证试验

随同试料分析与试料同类型的未参加标准曲线制作的有证标准物质（CRM）或标准物质(RM)。

7.3 试料

7.4 试料片的制备

7.4.1 配料

将3.90 g混合熔剂（4.2）置于铂黄坩埚（5.2）中，加入1.06 g碳酸钠（4.3）、0.100 g 试样（6.2）并用搅拌棒搅匀，覆盖0.38 g二氧化硅（4.4）、1.38 g硝酸锂（4.5）、3.00 g混合熔剂（4.2）。

以上数据均精确至小数点后四位。

7.4.2 熔融

从室温渐渐加热至600 ℃，并保持该温度(预氧化)15 min，冷却，加入0.08 g 碘化铵（4.6），再继续升温至960 ℃，并保持该温度7 min,在保温过程中，转动坩埚使粘附在坩埚壁上的小熔珠及样品进入熔体中，并将熔体中的气泡赶尽。

注：如果熔体的流动性不佳或泡沫过多，加入少量碘化铵，继续熔融约2 min，以保证熔体的流动性不影响脱模。

7.4.3 浇铸

将熔融物浇铸到960 ℃铂-金模具（5.3）中，在空气中冷却至脱模。

7.4.4 检查

熔融好试料片表面应平整、光洁，没有不熔物、结晶或气泡，否则，按上述方法重新熔融。

7.4.5 保存

将试料片密封于塑料袋中并置于干燥器中保存。

7.4.6 稀释比和试料片质量的计算

按式（1）计算试料与熔剂的稀释比f ：

f=m1+m2+0.5849m3+0.2174m4m            …………………………………（1）

式中：

m—— 试料质量，单位克（g）；

m1——熔剂的质量，单位克（g）；

m2——二氧化硅的质量，单位克（g）；

m3——无水碳酸钠的质量，单位克（g）；

m4——硝酸锂的质量，单位克（g）；

0.5849——碳酸钠与氧化钠的换算因子；

0.2174——硝酸锂与氧化锂的换算因子。

按式（2）计算试料片质量M

M=m+mf                          …………………………………（2）

7.5 测定

7.5.1 测定条件

调节仪器，使其处于最佳测量条件（参见附录C，表C.1）。

7.5.2 校准曲线的制作

选择能覆盖被测物含量范围的至少5个水平的同类型的有证标准物质（4.1）作为标准试料(见附录C)，按照7.4每个水平的标准试料至少制备2个标准试料片（GB/T 22554），通过稀释比计算标准试料片中待测元素的浓度wBi或按式（3）计算出标准试料片中待测元素的浓度wBi。

wB=mB⋅CBMB×100%         ………………………………………（3）

式中：

mB——标准试料的质量，单位克（g）；

MB——标准试料片的质量，单位克（g）；

CB——标准试料中待测元素的含量，以质量分数（%）表示。

在仪器最佳测量条件下，测量标准试料片中待测元素的X射线荧光强度。以标准试料片中待测元素的浓度为横坐标，X射线荧光强度为纵坐标，绘制校准曲线。

可选择理论α系数法、基本参数法、经验α系数法等方法之一对校准曲线进行校正。

7.5.3 校准曲线漂移校正

仪器稳定后，选择不少于2个标准化试料片对仪器进行漂移校正。可根据仪器的稳定性确定仪器漂移校正的时间间隔。

7.5.4 试料片测量

在仪器最佳测量条件下，测量试料片中待测元素的X射线荧光强度，从标准曲线上得出试料片中各待测元素的浓度。

8 结果表示

8.1 待测元素含量的计算

试样中各待测元素量以质量百分数wi计，数值以%表示，按式（4）计算：

wi=M⋅Cim×100%         ………………………………………（4）

式中：

m——试料的质量，单位克（g）；

M——试料片的质量，单位克（g）；

Ci——试料片中待测元素的含量，以质量分数（%）表示。

8.2 待测元素氧化物含量的计算

待测元素氧化物含量W按式（5）计算：

W=wi×Z                              …………………………………（5）

式中：

Z——待测元素氧化物因子。

计算结果大于1%时，保留至小数点后两位；计算结果小于1%时，保留两位有效数字。

- 9  精密度

由8个实验室对8个水平的试样按照GB/T6379.2规定进行方法精密度试验，其结果见表2。

表2 精密度

| 成分 | 测量范围/% | r/% | R/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 5.0~40.0 | r=0.0195m+0.2035 | R=0.0202m+0.2395 |
| S | 7.0~42.0 | 0.659 | 0.680 |
| Pb | 0.20~5.0 | r=0.0266m+0.0563 | R=0.0325m+0.0516 |
| Zn | 0.30~4.0 | r=0.0384m+0.0227 | R=0.0422m+0.0195 |
| Fe | 6.0~36.0 | r=0.0126m+0.2286 | R=0.0199m+0.1641 |
| Al | 0.50~5.5 | r=0.0275m+0.0987 | R=0.0275m+0.0991 |
| Ca | 0.50~1.2 | r=0.083m-0.0087 | R=0.0823m-0.008 |
| Mg | 0.40~2.0 | r=0.0943m-0.0108 | R= 0.0946m-0.0108 |
| Mn | 0.030~0.60 | r=0.0679m+0.003 | R= 0.068m+0.003 |
| 注 m—待测元素或待测元素氧化物量测定结果的算术平均值； r—实验室内允许差（重复性限）； R—实验室间允许差（再现性限）。 |  |  |  |

10  分析结果的验收

10.1 准确度的检查

采用有证标准物质（CRM）或标准物质（RM）检查分析方法的准确度，将CRM/RM的分析结果(μC)与证书值或标准值AC进行比较。

当μC−AC≤C时，分析结果与证书值/标准值无显著差异。

当μC−AC>C时，分析结果与证书值/标准值有显著差异。

C为95%置信度下，μc−Ac的临界值，按式（2）计算：

C=12R2−n−1nr2+8uCRM2           ……………………………………（2）

式中

r—— 分析方法的重复性限；

R ——分析方法的再现性限；

n ——独立测定CRM/RM的次数；

μCRM —— CRM证书值的标准不确定度。

10.2 分析结果的确定

按式（1）计算独立测定的重复试验结果，使用附录A规定的方法将其与分析方法的重复性限（r）进行比较，得出最终试验结果w。

11 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准GB/T 3884.19-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（规范性附录）

试样分析值接受程序流程图

试样分析值接受程序如下：

μ= 中位值（X1，X2，X3，X4）

Xmax-Xmin≤1.2r

Xmax-Xmin≤1.3r

再次测定

再次测定

从独立的重复试验结果开始

否

否

否

是

是

是

│X1-X2│≤r

注：r与9中规定一致。

图A.1 试样分析值接受程序流程图

- 附 录 B
（资料性附录）
Bruker S8 Tiger型X射线荧光光谱仪的测量条件

Bruker S8 Tiger X射线荧光光谱仪的推荐测量条件见表A.1。

表B.1 测量条件

| 元素 | 分析谱线 | 晶体 | 准直器/mm | 探测器 | 管压/kV | 管流/mA | 2θ角° | 计数时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | # CaKα1 | LiF200 | 0.23 | SC | 50 | 9 | 45.016 | 10 |
| S | # SKα1 | PET | 0.23 | FC | 30 | 99 | 75.750 | 30 |
| Pb | # PbLβ1 | LiF200 | 0.46 | SC | 60 | 50 | 28.261 | 60 |
| Zn | # ZnKα1 | # LiF220 | 0.23 | SC | 60 | 60 | 60.569 | 60 |
| Fe | # FeKα1 | LiF220 | 0.23 | SC | 50 | 6 | 85.747 | 10 |
| Al | # AlKα1 | PET | 0.46 | FC | 30 | 100 | 144.653 | 60 |
| Ca | # CaKα1 | LiF200 | 0.46 | FC | 60 | 60 | 113.104 | 60 |
| Mg | # MgKα1 | XS-55 | 0.46 | FC | 30 | 100 | 20.554 | 60 |
| Mn | # MnKα1 | LiF200 | 0.46 | SC | 60 | 50 | 62.983 | 60 |

附 录 C
（资料性附录）

标准试料的制备

C1  由标准物质制备的标准试料中各元素的含量

表C1   标准试料中各元素含量（2016-6-30）

| 序号 | 标准试料编号 | 标准试料 | Cu | S | Pb | Zn | Fe | Al | Mg | Ca | Mn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | GBW07162 |  | 2.67 | 0.43 | 0.83 | 4.68 | 7.465 | 0.935 | 1.086 | 0.091 | 0.043 |
| 2 | A2 | GBW07163 |  | 6.74 | 2.17 | 4.26 |  |  | 0.838 | 3.357 | 0.38 | 0.28 |
| 3 | A3 | GBW07165 |  | 29 | 5.13 | 13.9 | 19.6 | 1.324 | 0.360 | 4.643 | 0.066 | 0.15 |
| 4 | A4 | GBW07169 | 5.49 | 4.67 | 1.12 | 0.61 | 9.12 | 6.094 | 0.488 |  | 0.11 | 0.59 |
| 5 | A5 | GBW07170 | 12.59 | 9.91 | 2.24 | 1.21 |  | 2.456 | 1.495 |  |  | 0.78 |
| 6 | A6 | GSB04-2710-2011 (ZBK337) | 10.71 | 25.05 |  |  | 29.34 |  | 2.418 |  | 0.084 | 0.034 |
| 7 | A7 | GSB04-2710-2011 (ZBK338) | 20.56 | 22.87 |  |  | 24.7 |  | 4.625 |  |  |  |
| 8 | A8 | 07172+ZBK338:1:1 | 10.78 | 16.565 | 12.7975 | 4.462 | 16.155 |  |  |  | 0.5615 |  |
| 9 | A9 | 07165+CuO:6:4 | 32.014 | 17.4 | 3.078 | 8.34 | 11.76 | 0.794 |  | 2.786 |  | 0.09 |
| 10 | A10 | 07162+CuO:1:1 | 40.077 | 1.335 |  |  |  | 3.732 |  | 0.543 |  | 0.0215 |
| 11 | A11 | GSB04-2709-2011 (ZBK325)` |  | 39.52 | 0.712 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | A12 | 磁铁矿GBW07824(GFe3) |  |  |  |  | 40.51 |  |  |  | 0.122 |  |
|  | 最大值 |  | 40.077 | 39.50 | 12.7975 | 13.9 | 40.51 | 7.465 | 4.625 | 4.64 | 0.5615 | 0.78 |
|  | 最小值 |  | 5.49 | 2.67 | 0.43 | 0.61 | 4.68 | 0.794 | 0.488 | 0.543 | 0.066 | 0.0215 |

- 标准试料中:A8由GBW07172与ZBK338按1:1的比例添加，A9由GBW07165与氧化铜粉末按6:4的比例添加，A10由GBW07162与氧化铜粉末按1:1的比例添加。________