中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 445.10—201×

银精矿化学分析方法

第10部分：锑量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of silver concentrates —

Part10：Determination of antimony content—

Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry method and Flame atomic absorption spectrometric method

（审定稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

- 前    言

YS/T 445-201X《银精矿化学分析方法》分为16个部分：

- ——第1部分：金量和银量的测定  火试金法

- ——第2部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法和碘量法

——第3部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

——第4部分：三氧化二铝量的测定  分光光度法和Na2EDTA滴定法

- ——第5部分：硫量的测定  硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法

- ——第6部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

- ——第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法

- ——第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法

- ——第9部分：铅、锌、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

- ——第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

- ——第11部分：铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴

- 定法

- ——第12部分：铬量的测定  分光光度法

- ——第13部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

- ——第14部分：铊量的测定  电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第15部分：铅、锌、铜、砷、锑、铋、镉量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第16部分：氟量和氯量的测定  离子色谱法

本部分为第10部分。

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：中国检验认证集团广西有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

- 本部分方法1起草单位：中国检验认证集团广西有限公司。

- 本部分方法2起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

本部分方法1参加起草单位：北京矿冶研究总院、广东韶关质量计量监督检测所、防城港市东途矿产检测有限公司、防城港市出入境检验检疫局、福建紫金矿冶测试技术有限公司、江铜铜业股份有限公司。

本部分方法2参加起草单位：北矿检测技术有限公司、广东省韶关市质量计量监督检测所、防城港市东途矿产检测有限公司、防城港出入境检验检疫局、中国检验认证集团广西有限公司、江西铜业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司

本部分方法1主要起草人：吴雪英、邬景荣、伍斯静、蒯丽君、袁齐、韦庆球、韦新红 、夏珍珠、陈红 、邱伟明、卢其妹、阮贵武、孔海英、徐红想。

本部分方法2主要起草人：师世龙、 黄萍、 左鸿毅 、陈殿耿 、张威 、袁齐、 邱伟明、梁霞凤、罗艳、韦新红、阮贵武、严杨帆、毕海定、覃羽婕、 黄惠珠 xxx\xxx\、栾海光、张艳峰。

银精矿化学分析方法

第10部分：锑量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了银精矿中锑量的测定方法。

本部分适用于银精矿中锑量的测定。方法1测定范围：0.010%～0.50%；方法2测定范围：0.50%～10.00%。

2  方法1 氢化物发生-原子荧光光谱法

2.1 方法提要

试料以硝酸、氯酸钾、氢氟酸、硫酸溶解，在盐酸介质中，用硫脲－抗坏血酸将锑预还原为三价，在氢化物发生器中，锑被硼氢化钾还原成氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。

2.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

2.2.1  氯酸钾。

2.2.2  酒石酸。

2.2.3  硝酸 (ρ 1.42 g/mL)。

2.2.4  氢氟酸（ρ 1.15 g/mL）。

2.2.5  硫酸（ρ 1.84 g/mL）。

2.2.6  盐酸（ρ 1.19 g/ mL）。

2.2.7  硫酸（1+1）。

2.2.8  盐酸（1＋1）。

2.2.9  盐酸（1＋9）。

2.2.10 氢氧化钠溶液（5g/L)。

2.2.11 硫脲-抗坏血酸混合溶液（50g/L）：称取硫脲、抗坏血酸各5g，用水溶解后，稀释至 100mL，混匀。当天配制。

2.2.12 硼氢化钾溶液（10g/L）：称取10g 硼氢化钾溶解于1000 mL氢氧化钠溶液（2.2.10）中。当天配制。

2.2.13 锑标准贮存溶液：称取0.1000 g金属锑（wSb≥99.99%）于100 mL烧杯中，加入3g酒石酸（2.2.2），加入25mL硝酸（2.2.3），溶解完全，冷却后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg锑。

2.2.14 锑标准溶液A：移取10.00 mL锑标准贮存液（2.2.13），置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（2.2.6）, 用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10.00 μg锑。

2.2.15 锑标准溶液B：移取10.00 mL锑标准溶液A（2.2.14），置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（2.2.6）, 用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.00μg锑。

2.3  仪器

原子荧光光谱仪，附锑高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标的原子荧光光谱仪均可使用：

——检出限：Sb不大于2 ng/ mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差应不超过平均荧光强度的5.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次荧光强度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均荧光强度的1.0%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比，应不小于0.9。

2.4  试样

2.4.1  试样粒度应不大于100µm。

2.4.2  试样应在100℃～105℃烘箱中干燥1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

2.5  分析步骤

2.5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

表1 试料量及分取试液体积

| 锑质量分数 / % | 试料量 / g | 试液总体积 / mL | 分取试液体积 / mL | 测定试液体积 / mL | 补加盐酸（2.2.8)体积 / mL | 硫脲-抗坏血酸溶液(2.2.11)体积 / mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >0.010～0.10 | 0.20 | 100 | 5.00 | 100 | 20 | 10 |
| >0.10～0.50 | 0.10 | 100 | 2.00 | 100 | 20 | 10 |

2.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

2.5.4  测定

2.5.4.1 将试料（2.5.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿，加入10 mL硝酸（2.2.3），盖上聚四氟乙烯盖，低温加热5min～10min，稍冷，加入少量氯酸钾（2.2.1），3mL氢氟酸（2.2.4），盖上聚四氟乙烯盖，继续低温加热10min～20min，取下聚四氟乙烯盖，加热至溶液体积为2mL～3mL，取下冷却，加入5 mL硫酸（2.2.7），加热至冒硫酸烟（如仍有黑色不溶物，滴加硝酸至氧化完全）。取下冷却，以少量水洗聚四氟乙烯盖及杯壁，加入20mL盐酸（2.2.8），加热溶解可溶性盐类，取下冷却，转移至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表1分取试液、补加盐酸（2.2.8）及硫脲-抗坏血酸溶液（2.2.11），以水定容，混匀。 放置30min。

2.5.4.2 在原子荧光光谱仪上，以盐酸（2.2.9）为载流、硼氢化钾溶液(2.2.12)为还原剂、氩气为屏蔽气和载气，测量锑的荧光强度，减去空白溶液的荧光强度，在工作曲线上查出锑的质量浓度。

2.5.5 工作曲线的绘制

- 2.5.5.1 分别移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、8.00 mL、10.00 mL锑标准溶液（2.2.15）于一组100mL容量瓶中，加入20mL盐酸(2.2.8)，10mL硫脲－抗坏血酸混合溶液(2.2.11)，以水定容，混匀。

2.5.5.2  在与测量试料溶液相同的条件下，测量标准溶液的荧光强度，减去“零”浓度标准溶液的荧光强度。以锑的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线

2.6  分析结果的计算

锑的含量以质量分数wsb计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wSb=（c−c0)⋅V0⋅V2×10−6m⋅V1×100 …………………………（1）

式中：

c——从工作曲线查得样品溶液中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0——从工作曲线查得空白溶液中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液稀释后的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字小数。

2.7  精密度

2.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wSb/ % | 0.029 | 0.081 | 0.16 | 0.26 | 0.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |

2.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wSb/% | 0.029 | 0.081 | 0.16 | 0.26 | 0.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.004 | 0.008 | 0.020 | 0.025 | 0.030 |

3  方法2   火焰原子吸收光谱法

3.1 方法提要

试料用硝酸分解，硫酸冒烟，在盐酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长锑217.6nm处，测量其吸光度。

3.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.2.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2.3 高氯酸（ρ1.70g/mL）。

3.2.4 盐酸酒石酸混酸：10 g 酒石酸溶于500 mL 水中，加入100 mL盐酸（3.2.1），稀至1000 mL。

3.2.5 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.2.6 硫酸（1+3）。

3.2.7 氟化铵溶液（200g/L）。

3.2.8 锑标准贮存溶液：称取0.5000g金属锑(质量分数≥99.99%)，置于250 mL烧杯中，加入20 mL 硫酸(3.2.5)，加热至完全溶解，取下稍冷却，趁温热加入40 mL硫酸(3.2.6)，摇匀，微热溶解盐类，冷却至室温，用硫酸(3.2.6)移入500 mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锑。

3.2.9 锑标准溶液：移取25.00 mL锑标准溶液(3.2.8)于250ml 容量瓶中，加入50ml盐酸(3.2.1)，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含100ug锑。

3.3  仪器和设备

原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度:在于测量溶液的基体相一致的溶液中，锑的特征浓度分别不大于0.4µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

3.4  试样

试样粒度应不大于0.074 mm。试样应在105℃±5℃烘干1h，并置于干燥器中冷到室温备用。

3.5分析步骤

3.5.1试料量

称取0.20g试料量，精确至0.0001g。

3.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3空白实验

随同试料做空白试验。

3.5.4测定

3.5.4.1 将试料（3.5.1）置于300mL烧杯中，以少量水润湿，加入10ml硝酸（3.2.2），低温加热10min,取下稍冷，加入1ml氟化铵（3.2.7），继续低温加热至试样溶解，加入10mL硫酸（3.2.5），加热至冒浓白烟且体积约为1mL，取下烧杯，稍冷，用少量盐酸酒石酸混酸（3.2.4）冲洗表面盖及杯壁，加入50mL盐酸酒石酸混酸（3.2.4）,加热溶解可溶性盐类，取下烧杯，冷却，移入250mL容量瓶中，用盐酸酒石酸混酸（3.2.4）稀释至刻度，混匀, 干过滤。

注1：如试料含碳高，加热至冒白烟时，取下稍冷，沿杯壁反复加入1mL高氯酸（3.2.3）除碳后，蒸至近干。

3.5.4.2 试液分取

根据表1分取试液，补加相应盐酸体积，用水稀释至刻度，混匀。

表4 试液分取体积

| 锑含量/% | 定容体积/ mL | 分取试液体积/mL | 加入混酸(3.2.4)体积/mL | 测量时试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50～1.50 | 250 | ---- | ------ | ----- |
| 1.50～5.00 | 250 | 15 | 5 | 50 |
| 5.00～10.00 | 250 | 10 | 10 | 100 |

使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长217.6nm处，采用氘灯扣除背景测定。与标准溶液系列同时，以水调零，测量试液中锑的吸光度，减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锑浓度。

3.5.4.3工作曲线的绘制

3.5.4.3.1  移取0、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL、12.00mL锑标准溶液（3.2.9），分别置于一组100mL容量瓶中，各加入20mL盐酸酒石酸混酸（3.2.3）,用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液所对应的锑的浓度为0μg/mL、2.00μg/mL、4.00μg/mL、6.00μg/mL、8.00μg/mL、10.00μg/mL、12.00 μg/mL。

3.5.4.3.2 使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长217.6nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锑的浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

3.5.5分析结果的计算

锑量以锑的质量分数wsb计，数值以%表示，按公式（2）计算：

wSb=c1−c0⋅V3⋅V5×10−6m2⋅V4×100      .…………………………….. （2）

式中：

c1——自工作曲线上查得的测定试液中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

c0——自工作曲线上查得的空白溶液中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V3——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V5——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m2——试料的质量，单位为克（g）；

所得结果保留至小数点后二位有效数字。

3.6精密度

3.6.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2 数据采用线性内插法求得：

表5  重复性

| ω(Sb)/% | 0.533 | 1.538 | 5.518 | 7.009 | 8.784 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r (％) | 0.054 | 0.094 | 0.250 | 0.308 | 0.378 |
| 注：重复性（г）为2.8×Sг，Sг为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

3.6.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表6  再现性限

| ω(Sb)/% | 0.533 | 1.538 | 5.518 | 7.009 | 8.784 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.070 | 0.112 | 0.279 | 0.342 | 0.416 |

3.7 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T 445.10-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。