中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX.3—201×

分银渣化学分析方法

第3部分：铅量的测定

EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of ******* —

Part 3：Determination of lead content —

EDTA titration method

（草案）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

YS/T***-201X《分银渣化学分析方法》共包括5部分：

本部分为YS/T***-201X的第3部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：****************。

本部分起草单位：广东省工业分析检测中心，山东阳谷祥光铜业有限公司，XXX、XXX、XXX、  XXX。

本部分主要起草人：

分银渣化学分析方法

第3部分：铅量的测定

EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了分银渣中铅量的测定方法。

本部分适用于分银渣中铅量的测定。测定范围：5.00%～50.00%。

2  方法提要

试料用盐酸、硝酸、氟化铵溶解，用氢溴酸除去锡和锑。铅通过硫酸铅沉淀与其他干扰元素分离，沉淀溶解于乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙做指示剂，Na2EDTA滴定溶液中铅量。回收的滤液采用火焰原子吸收光谱法测定其中铅量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.1.1  盐酸（ρ1.19g／mL）。

3.1.2  硝酸（ρ1.42g／mL）。

3.1.3  硝酸（1+3）。

3.1.4  氨水（1+1）

3.1.5  氟化铵饱和溶液。

3.1.6  高氯酸。

3.1.7  氢溴酸。

3.1.8  硫酸（1+1）。

3.1.9  酒石酸溶液（50g/L）

3.1.10  硫酸（5+95）。

3.1.11  硫酸洗涤液（2+98）

3.1.12  乙酸-乙酸钠缓冲溶液：250g三水合乙酸钠溶于水中，加10mL冰乙酸，用水稀释至 1L。

3.1.13  巯基乙酸溶液（1+99）。

3.1.14  二甲酚橙溶液（1g/L）。

3.1.15 铅标准溶液。

A 称取0.5000g金属铅(wPb >99.99%），，置于200ml烧杯中，加入40mL硝酸（3.1.3），盖上表面皿，低温溶解完全，移入100mL容量瓶中。此溶液1mL含5mg铅。。

B 称取0.1000g金属铅(wPb >99.99%），，置于200ml烧杯中，加入40mL硝酸（3.1.3），盖上表面皿，低温溶解完全，移入1000mL容量瓶中。此溶液1mL含100μg铅。

3.1.16 乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)标准滴定溶液：（0.010mol／L)。

称取3.73g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O10Na2·2H2O)置于400mL烧杯中，加水微热溶解，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，陈化3天后标定。

标定：移取10.00mL铅标准溶液（3.1.4）A于200ml烧杯中，低温蒸至5mL，取下稍冷。加入50mL水，2~4滴二甲酚橙溶液（3.1.13），用氨水（3.1.4）中和至微红色，加30mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.1.11），用乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)标准滴定溶液（3.1.15)滴定至试液由紫红色变为亮黄色为终点。随同标定做空白试验。

按式（1）计算Na2EDTA标准溶液的摩尔浓度（mol/L）：

C=m1(V1−V0)×0.2072..............................................(1)

式中：

C--Na2EDTA标准溶液的浓度，mol/L；

m1—铅元素质量，g；

0.2072—与1.00mL乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)标准滴定溶液[c(Na2EDTA)=1.000 mol/L]相当铅的摩尔质量，g/mol；

V1—标定时消耗Na2EDTA标准溶液的体积，mL

V0--空白试验消耗的Na2EDTA标准溶液的体积，mL

平行标定4份，结果保留4位有效数字，其极差应不大于2×10-5 mol/L，取其平均值。

4  试样

4.1  试样粒度应不大于0.096 mm。

4.2  试样应在105℃±5℃烘箱中烘1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1试料量

| wPb /% | 试料/g |
| --- | --- |
| 5.00～20.00 | 0.30 |
| ＞20.00～45.00 | 0.15 |

5.2 测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  称取试料（5.1）至于300mL烧杯中，吹入少许水润湿样品，加入15mL盐酸（3.1.1），2mL氟化铵饱和溶液（3.1.5），加盖表皿，于电热板上微沸溶解3min，取下，稍冷。加入5mL硝酸（3.1.2），于电炉板上继续微沸溶解3min，取下，稍冷。加入3mL高氯酸（3.1.6），于电炉板上继续加热至冒高氯酸烟1~2min，取下，冷却。加入5mL氢溴酸（3.1.7），摇匀，于电炉板上低温溶样至干，取下，冷却。加入40mL盐酸（3.1.1），低温溶解盐类，取下，滴加两滴硫酸（3.1.8），摇匀，加5mL硝酸（3.1.2），继续溶解试样至近干，取下，冷却。加入5mL酒石酸溶液（3.1.9），50mL硫酸（3.1.10），置于电炉板上保持微沸10分钟。取下流水冷却至室温，放置1h以上。

5.4.2  采用倾泻法通过慢速定量滤纸过滤沉淀，滤液用250mL烧杯承接。用硫酸洗液（3.1.11）洗涤沉淀10次，水洗涤烧杯和沉淀各一次。保留滤液于200mL容量瓶中，用火焰原子吸收光谱法法测定滤液中铅量（见5.3.4）。

- 5.4.3  将沉淀连同滤纸一起移入原烧杯中，烧杯置于原漏斗下，通过漏斗加入50mL煮沸的乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.1.12），60mL沸水，搅拌使沉淀溶解。盖上表皿，于电炉板上保持微沸10min，取下。洗涤表皿及杯壁，保持溶液体积200mL，冷却。滴加2~4滴二甲酚橙溶液（3.1.14），搅匀，边搅拌边加入4mL巯基乙酸溶液（3.1.13），立即用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液（3.1.16）滴定试液由酒红色变为亮黄色为终点（边滴定边用玻棒捣碎滤纸）。

- 5.4.4 滤液中铅量的测定

- 将滤液移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度。

- 工作曲线的绘制：移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL铅标准溶液B（3.1.15）于100mL容量瓶中，分别加入10mL硝酸（3.1.2），用水稀释至刻度。以铅离子浓度为横坐标，试液吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 于波长283.3nm处，用空气-乙炔火焰原子吸收光谱仪测定滤液中铅量的吸光度。于工作曲线上查出滤液中的铅量。

6  分析结果的计算

铅含量以质量分数wPb计，数值以%表示，按公式(2)计算：

wPb(%)=C×(V3−V2)×207.2+m2m3×1000×100..................(2)

式中：C—Na2EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

207.2—铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

V3 — 滴定时，滴定试液所消耗标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V 2—滴定时，滴定空白试液所消耗标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m3— 试料的质量，单位为克（g）。

m2— 滤液中铅的质量，单位为毫克（mg）。

计算结果保留至小数点后二位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限

| wCr/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  再现性限

| wCr/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

8  试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T XXX.3—201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。