ICS 77.040

H17

CNIA

中华人民共和国有色金属协会标准

CNIA/T XXX—XXXX

氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中        杂质含量的测定                      电感耦合等离子体原子发射光谱法

Determination of the content of impurities in the Resin-catalyst for the  chlorosilane distribution reaction Inductively Coupled Plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

本稿完成日期：2017年04月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：内蒙古神舟硅业有限责任公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定                       电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本标准规定了氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的检测方法。

本标准适用于氯硅烷歧化用树脂催化剂中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量的测定，各元素测定范围见表1。

- 测定范围

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 0.00010～0.10 | 铁 | 0.00050～0.50 |
| 磷 | 0.00050～0.10 | 镍 | 0.00020～0.10 |
| 铝 | 0.00020～0.10 | 铜 | 0.00050～0.10 |
| 铬 | 0.00050～0.10 | 锌 | 0.00010～0.10 |

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3723  工业用化学产品采样安全通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值

- 原理

试样经一定含量的盐酸溶液超声提取及煮沸提取后，引入等离子体光谱仪。在选定的最佳测定条件下，测量试液中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌的含量。

- 干扰因素

由于树脂含水范围较为宽泛，检测前应对树脂进行干燥恒重，并装入塑料袋密封，置于干燥器当中保存，否则会影响检验结果的准确度和精密度。

- 试剂或材料

  - 水，GB/T 6682，二级。

  - 盐酸，待测元素杂质含量低于1 μg/L。

  - 盐酸，(5+95)。

  - 硼标准贮存溶液，1000 μg/mL。

  - 磷标准贮存溶液， 1000 μg/mL。

  - 铝标准贮存溶液， 1000 μg/mL。

  - 铬标准贮存溶液， 1000 μg/mL。

  - 镍标准贮存溶液，1000 μg/mL。

  - 铜标准贮存溶液，1000 μg/mL。

  - 锌标准贮存溶液， 1000 μg/mL。

  - 铁标准贮存溶液， 1000 μg/mL。

  - 标准溶液A：将标准贮存溶液（5.4～5.10）稀释为10 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

  - 标准溶液B：将标准贮存溶液（5.11）稀释为100 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

- 仪器设备

  - 电感耦合等离子体发射光谱仪。使用功率750 W～1750 W，仪器的工作条件参见附录A。

  - 分析天平，精度0.1 mg。

  - 聚四氟乙烯烧杯：100 mL。

  - PFA容量瓶：100 mL。

6.5  恒温水浴锅。

- 样品

- 试样在（105±5）℃烘箱中干燥，检查干燥至恒重。

- 试验步骤

  - 试样

- 称取1 g试样（7），精确到1 mg。

  - 测定次数

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

  - 空白试液

- 随同样品做空白试验，空白试验应与测试平行进行，采用相同的实验步骤，取相同量的所有试剂，但不加样品。

  - 试液的制备

将试料（8.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加入试剂（5.3）80 mL超声提取30 min，在沸水浴中缓和煮沸20 min，稍冷倒入100 mL容量瓶（6.4）中，并用试剂（5.3）分次洗涤烧杯，合并洗液，冷却至室温，再用（5.3）试剂溶液稀释至刻度，摇匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

  - 系列标准溶液的制备

- 在一组100 mLPFA容量瓶中加入适量标准溶液A（5.12）和标准溶液B（5.13），其介质和酸度与试样溶液一致，以试剂(5.3)稀释到刻度摇匀。以不加标准溶液的试样作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，至少取6个点。

  - 测定

    - 根据仪器情况选择适宜的氩气流量。

    - 将系列标准溶液（8.4）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪（6.1）中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.999时，即可分析试液（8.4）的清液进行测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度。

- 试验数据处理

按式（1）计算各待测元素的质量分数，数值以%表示，数值按GB/T 8170数值修约规则与极限数值来表示和判定。

w(x)=(c−c0)×V×R×10−6m0×100%…………………………………………（1）

式中：

w(x)─—待测元素的质量分数，单位为百分比（%）；

c─—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0─—自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ─—测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m0─—试料的质量，单位为克（g）；

R─—稀释系数。

取两次测定数值的平均值作为分析值，测定结果为小数点后两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5 %，重复性限（ｒ）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  重复性限

| 质量分数/( %) | 0.00010 | 0.00050 | 0.0050 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限ｒ/( %) | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.005 | 0.010 | 0.025 |

  - 再现性限

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得。

表4  再现性限

| 质量分数/(%) | 0.00010 | 0.00050 | 0.0050 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/(%) |  |  |  |  |  |  |

- 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 试样；

- 本标准编号

- 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

- 其它。

附录A

（资料性附录）

仪器工作条件

| 功率/W | 辅助气/(L/min) | 雾化器压力/MPa | 泵速/（r/min） | 长波/S | 短波/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 150 | 0.5 | 0.20～0.24 | 50 | 5～10 | 8～15 |

_________________________________