ICS 77.150.99

H13

YS

- YS/T XXXXX- 201X

粗制铜钴原料化学分析方法

第3部分：硫量的测定

高频燃烧-红外光谱法

Methods for chemical analysis of crude cobalt copper material

－ Part3: Determination of sulfur contents                                                    －Infrared spectrum method after high induction furnace combustion

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前    言

YS/T XXXX-201X《粗制铜钴原料化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：钴量的测定  电位滴定法；

——第2部分：铜量的测定  碘量法；

——第3部分：硫量的测定  高频燃烧-红外光谱法法。

本部分为第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司。

本部分起草单位：荆门市格林美新材料有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、韶关市质量计量监督检测所、广东佳纳能源科技有限公司、北矿检测技术有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、紫金矿业集团股份有限公司。

本部分主要起草人：。

- 粗制铜钴原料化学分析方法

- 第3部分：硫量的测定

高频燃烧-红外光谱法

- 1范围

本部分规定了粗制铜钴原料中硫量的测定方法。

本部分适用于粗制铜钴原料中硫量的测定。测定范围： 0.010%-3.00 %

- 2 引用标准

GB/T5121.4-2008 铜及铜合金化学分析方法 第四部分 碳硫含量的测定

GB/T14265-1993 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

- 3方法提要

试料在助熔剂和氧气流下，高频感应炉内加热熔融，硫生成二氧化硫气体进入红外吸收池，仪器自动测量其对红外能的吸收后，计算并显示结果。

- 4 试剂及材料

4.1燃烧气：氧气>99.5%

4.2动力气：压缩空气或氮气，出口压力>0.4MPa。

4.3助熔剂：铁助熔剂（S<0.0005%）

4.4 助熔剂：钨助熔剂（S<0.0005%）

4.5 坩埚

陶瓷坩埚（φ25mm*25mm，硫的空白值小于0.0005%），使用前应在1200℃下灼烧4小时，冷却后取出放于干燥器中备用。

4.6 标样：

4.6.1 硫标准样品：硫含量0.01%～0.09%

4.6.2 硫标准样品：硫含量0.1%～1.0%

4.6.3 硫标准样品：硫含量1.0%～5.0%

- 5仪器

高频红碳硫分析仪,仪器的参数应符合以下规定：

高频炉功率：1.0kW～2.5kW；

频率>6.0MHz；

检测器灵敏度：0.0001%。

- 6分析步骤

6.1试料

- 6.1.1当试样中硫含量小于1%时称取0. 5g，准确到0.0002g；

- 6.1.2当试样中硫含量大于1%时称取0. 2g，准确到0.0002g。

- 6.2测定次数

- 至少进行两次测定，取其平均值。

6.3 仪器准备

仪器预热2小时以上，检查仪器常数项处于仪器正常，通过燃烧2～3个待测试样来调整和检查仪器。

6.4 空白校正

称取铁助熔剂（4.3）0.2g，钨助熔剂（4.4）1.5g置于坩埚（4.5）中，将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的校正空白步骤进行操作，反复做3～6个空白试验，得到硫平均值即硫空白值，空白值贮存在计算机中。不能自动校正空白值的仪器，在仪器校正时从标准样品的标准值中手动扣除。

6.5 仪器校正

6.5.1称取助熔剂（4.3）0.2g，置于坩埚（4.5）中，选择标样4.6，称取约0.5g的标准样品（4.6），准确到0.0002g，置于坩埚（4.5）中，再加入钨助熔剂（4.4）置于坩埚（4.5）中（若标样出现双峰或拖尾，可适当减少标样称样量）。

6.5.2 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的校准步骤进行操作，反复测定2～4个标准样品，直到标准样品中硫的分析结果稳定在误差范围内为止。

6.5 测定

6.5.1 加入助熔剂（4.3）置于坩埚（4.5）底部，称取试样(6.1)，再加入助熔剂（4.4）。

- 6.5.2 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的分析步骤操作，仪器自动扣除空白之后给出硫的测定值，以百分含量表示，结果保留到小数点后第三位。

7 精密度

7.1  重现性

在重现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wx /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wx /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

9  试验报告

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX--201X；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。