ICS 77.120.70

H 13

________________________________________________________________________________

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准起草单位：峨眉山市峨半高纯材料限公司

本标准参加起草单位：广东先导稀材股份公司、北京有色金属研究总院、北京矿冶研究总院、昆明冶金研究总院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

本标准主要起草人：孙平、詹科、杨旭、种娜、张殿凯、朱赞芳、阮桂色、刘英波、左鸿毅

高纯镉化学分析方法

镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、

铅、铋量的测定电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本标准规定了高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定方法。

本标准适用于高纯镉中镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定。测定范围：镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、银、锡、锑、铅、铋  0.000005%～0.00020%。

2 方法提要

试料经硝酸（2+1）溶解，以内标溶液进行校正，用电感耦合等离子体质谱仪直接测定，按工作曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3 试剂

除非另外说明，本标准所用试剂均为高纯试剂；所用超纯水电阻率不小于18.25MΩ.cm。

3.1硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.2 硝酸（2+1）。

3.3硝酸（4+96）。

3.4标准贮存溶液：Mg、Al、Ca、Cr、Fe、Ni、Cu、Zn、Ag、Sn、Sb、Pb、Bi、Rh采用有效期内有证书的单元素标准贮存溶液，质量浓度为1000μg/mL。

3.5 混合标准溶液A：分别准确的移取1.00mL Mg、Al、Ca、Cr、Fe、Ni、Cu、Zn、Ag、Sn、Sb、Pb、Bi标准贮存溶液（3.4），置于一个已加入2mL硝酸（3.1），10mL水的100mL容量瓶中，每加入一种标准贮存溶液均轻微摇匀，用硝酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Mg、Al、Ca、Cr、Fe、Ni、Cu、Zn、Ag、Sn、Sb、Pb、Bi各10μg。

3.6 混合标准溶液B：准确移取1.00mL混合标准溶液A（3.5），置于100mL容量瓶中，用硝酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Mg、Al、Ca、Cr、Fe、Ni、Cu、Zn、Ag、Sn、Sb、Pb、Bi各100ng。

3.7 内标溶液A：分别准确移取1.00mL Rh标准贮存溶液(3.4)，置于一个已加入1mL硝酸（3.1），10mL水的100mL容量瓶中，并轻微摇匀，用硝酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Rh 10μg。

3.8内标溶液B：准确移取1mL  Rh标准溶液A(3.7)，置于100mL容量瓶中，用硝酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含Rh 100ng。

3.9 氩气：纯度≥99.996%。

3.10 氦气：纯度≥99.999%。

3.11 氢气：纯度≥99.999%。

4 仪器

电感耦合等离子体质谱仪:带碰撞反应池，质量分辨率不低于（0.8±0.1）amu。

5 试样

试样呈片状。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.10g（精确到0.0001g）试样。

6.2测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4分析试液的制备

将试料（6.1）置于石英坩埚或石英烧杯中，加入2.0mL硝酸 (3.2)，低温溶解，冷却，移入100mL塑料容量瓶中，加入1.00mL内标溶液B（3.8），用水稀释至刻度，混匀。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1分别移取0mL、0.02mL、0.08mL、0.50mL、2.00 mL混合标准溶液B（3.6）于一组100mL塑料容量瓶中，加入1.00mL内标溶液B（3.8），加入2.0mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 于电感耦合等离子体质谱仪上，待仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，按表1推荐的同位素质量数，使用配制好的系列标准溶液（6.5.1）进行标准化或校准工作曲线，各元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

6.6 测定

6.6.1测定同位素的选择

各元素测定同位素及对应内标元素和检测模式见表1。

表1  参考的内标元素及检测模式

| 元素 | 同位素的质量数 | 内标元素 | 碰撞气体流量选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24 | Rh | H2 4.0 mL/min |
| Al | 27 | Rh | H2 4.0 mL/min |
| Ca | 40 | Rh | H2 4.0 mL/min |
| Cr | 52 | Rh | He 4.5 mL/min |
| Fe | 56 | Rh | H2 4.0 mL/min |
| Ni | 58 | Rh | He 4.5 mL/min |
| Cu | 63 | Rh | He 4.5 mL/min |
| Zn | 64 | Rh | He 4.5 mL/min |
| Ag | 107 | Rh | He 4.5 mL/min |
| Sn | 120 | Rh | He4.5 mL/min |
| Sb | 121 | Rh | He4.5 mL/min |
| Pb | 208 | Rh | He4.5 mL/min |
| Bi | 209 | Rh | He4.5 mL/min |
| 注：上述元素检测采用的质量数，检测模式的选择仅供参考。 |

6.6.2 测试

测试分析试液（6.4）及空白试液。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出各元素的质量浓度。

7 分析结果的计算与表述

各元素的含量以元素的质量分数计，数值以%表示，按式（1）计算：

= ………………………………（1）

式中：

——空白溶液中各杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

——样品溶液中各杂质元素的质量浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL)；

——试液总体积，单位为毫升(mL)；

——试料的质量，单位为克(g)。

所得结果保留小数点后六位。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按照表2数据采用线性内插法和外延法求得。

表2 重复性限

| 元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% | 元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.00002 | 0.000003 | Zn | 0.00002 | 0.000006 |
|  | 0.00005 | 0.000008 |  | 0.00005 | 0.000008 |
|  | 0.00015 | 0.000033 |  | 0.00015 | 0.000020 |
| Al | 0.00002 | 0.000004 | Ag | 0.00002 | 0.000006 |
|  | 0.00005 | 0.000005 |  | 0.00005 | 0.000014 |
|  | 0.00015 | 0.000039 |  | 0.00015 | 0.000030 |
| Ca | 0.00002 | 0.000003 | Sn | 0.00002 | 0.000005 |
|  | 0.00005 | 0.000014 |  | 0.00005 | 0.000013 |
|  | 0.00015 | 0.000029 |  | 0.00015 | 0.000009 |
| Cr | 0.00002 | 0.000003 | Sb | 0.00002 | 0.000004 |
|  | 0.00005 | 0.000009 |  | 0.00005 | 0.000006 |
|  | 0.00015 | 0.000022 |  | 0.00015 | 0.000002 |
| Fe | 0.00002 | 0.000004 | Pb | 0.00002 | 0.000004 |
|  | 0.00005 | 0.000009 |  | 0.00005 | 0.000008 |
|  | 0.00015 | 0.000017 |  | 0.00015 | 0.000020 |
| Ni | 0.00002 | 0.000005 | Bi | 0.00002 | 0.000003 |
|  | 0.00005 | 0.000007 |  | 0.00005 | 0.000011 |
|  | 0.00015 | 0.000016 |  | 0.00015 | 0.000027 |
| Cu | 0.00002 | 0.000006 |  |  |  |
|  | 0.00005 | 0.000006 |  |  |  |
|  | 0.00015 | 0.000025 |  |  |  |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R）,超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按照表3数据采用线性内插法和外延法求得。

表3 再现性限

| 元素 | 质量分数w/% | 再现性限（r）/% | 元素 | 质量分数w/% | 再现性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.00002 | 0.000007 | Zn | 0.00002 | 0.000016 |
|  | 0.00005 | 0.000009 |  | 0.00005 | 0.000014 |
|  | 0.00015 | 0.000034 |  | 0.00015 | 0.000026 |
| Al | 0.00002 | 0.000012 | Ag | 0.00002 | 0.000014 |
|  | 0.00005 | 0.000014 |  | 0.00005 | 0.000017 |
|  | 0.00015 | 0.000042 |  | 0.00015 | 0.000038 |
| Ca | 0.00002 | 0.000007 | Sn | 0.00002 | 0.000006 |
|  | 0.00005 | 0.000021 |  | 0.00005 | 0.000014 |
|  | 0.00015 | 0.000035 |  | 0.00015 | 0.000033 |
| Cr | 0.00002 | 0.000005 | Sb | 0.00002 | 0.000005 |
|  | 0.00005 | 0.000011 |  | 0.00005 | 0.000008 |
|  | 0.00015 | 0.000027 |  | 0.00015 | 0.000003 |
| Fe | 0.00002 | 0.000008 | Pb | 0.00002 | 0.000006 |
|  | 0.00005 | 0.000011 |  | 0.00005 | 0.000010 |
|  | 0.00015 | 0.000024 |  | 0.00015 | 0.000040 |
| Ni | 0.00002 | 0.000007 | Bi | 0.00002 | 0.000005 |
|  | 0.00005 | 0.000010 |  | 0.00005 | 0.000013 |
|  | 0.00015 | 0.000023 |  | 0.00015 | 0.000030 |
| Cu | 0.00002 | 0.000006 |  |  |  |
|  | 0.00005 | 0.000009 |  |  |  |
|  | 0.00015 | 0.000028 |  |  |  |

9   试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观测到的异常现象；

——测定日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部  发布

20××年发布                                  20××年××月实施

高纯镉化学分析方法

镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、

锌、银、锡、锑、铅、铋量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Method for chemical analysis of high purity cadium

－Determination of magnesium，aluminum，calium，chromium，iron，

nickel，copper，zinc，silver，tin，antimony，lead ，bismuth contents

－Inductively coupled plasma-mass spectrum method

（送审稿）

90

YS/T 1023—2016

YS

中华人民共和国有色金属行业标准