ICS 77.120.60

H 13

________________________________________________________________________________

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准起草单位：峨眉山市峨半高纯材料有限公司

本标准参加起草单位：昆明冶金总院、成都中建材光电材料有限公司

本标准主要起草人：孙平、詹科、杨旭、刘伟理、郑林

高纯锌化学分析方法 第2部分

铅、镉量的测定 极谱法

1 范围

本标准规定了高纯锌中铅、镉量的测定方法。

本标准适用于高纯锌中铅、镉量的测定。测定范围：Pb  0.00005%～0.00015%，Cd 0.00002%～0.00015%。

2 方法提要

在盐酸溶液中，不分离锌，铅和镉有良好的还原波，波高与铅、镉的含量成正比，进行极谱测定。铅的峰电位-0.45V，镉的峰电位-0.65V。

3 试剂

除非另外说明，本标准所用试剂均为优级纯试剂；所用水二次离子交换水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）

3.3  铅标准溶液（1000μg/mL）：称取1.000g金属铅（含量＞99.999%），置于100mL石英烧杯中，加入20mL硝酸（1+3），低温加热溶解，蒸发浓缩溶液至约5mL，取下放冷。将溶液移入1000mL容量瓶中，加入400mL盐酸（3.1），定容，混匀。

3.4  镉标准溶液（1000μg/mL）：称取1.000g金属镉（含量＞99.999%），置于50mL石英烧杯中，加入10mL硝酸（3.1），低温加热溶解，蒸发浓缩溶液至约5mL，取下放冷。将溶液移入1000mL容量瓶中，加入200mL盐酸（3.1），定容，混匀。

3.5  铅、镉标准溶液（5μg/mL铅、镉）：移取铅、镉标准溶液（3.4、3.5）于容量瓶中，用盐酸（1+11）定容，混匀。

4   仪器

极谱仪。

5 试样

试样呈粒状。

6 分析步骤

6.1试料

称取1.000g试料，精确至0.001g。

6.2 空白试验

随同试料测量杂质元素空白量。

6.3  测定

6.3.1 将试料（5.1）置于50mL石英烧杯中，加入5mL王水，反应平稳后加热蒸干。

6.3.2 加入3mL盐酸（3.1），加热蒸发至近干（稠状），反复滴加盐酸，加热蒸发至近干，除尽氮氧化物，取下放冷。

6.3.3 加入3mL水，微热，溶解盐类。

6.3.4 将溶液移入10mL烧杯中，于极谱仪上，-0.3～-0.8V进行导数扫描，记录铅、镉的峰电流值。

6.3.5 工作曲线的绘制

分别移取含有0、0.5、1.5、2.0、2.5ug的铅、含有0、0.2、0.5、1.5、2.0ug的镉标准溶液（3.5）于50ml烧杯中，以下按6.3.1~6.3.4条件操作。以峰电流为纵坐标，铅、镉量为横坐标，分别绘制铅、镉工作曲线。

6.4 分析结果的计算

按下式计算铅、镉的百分含量:

式中：m2—从工作曲线上查得铅、镉的含量，单位为微克（μg）；

m1—从工作曲线上查得铅、镉空白量，单位为微克（μg）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

7  精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按照表1数据采用线性内插法和外延法求得。

表1 重复性限

| 元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% | 元素 | 质量分数w/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.00009 | 0.000011 | Cd | 0.00003 | 0.000005 |
|  | 0.00013 | 0.000021 |  | 0.00005 | 0.000008 |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R）,超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按照表2数据采用线性内插法和外延法求得。

表2 再现性限

| 元素 | 质量分数w /% | 重复性限（R）/% | 元素 | 质量分数w/% | 重复性限（R）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.00009 | 0.000012 | Cd | 0.00003 | 0.000005 |
|  | 0.00013 | 0.000021 |  | 0.00005 | 0.00001 |

8   试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观测到的异常现象；

——测定日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部  发布

20××年发布                                  20××年××月实施

高纯锌化学分析方法 第2部分

铅、镉量的测定 极谱法

Method for chemical analysis of high purity zinc

Part 2

－Determination of lead、cadium contents By Polarography method

(送审稿)

YS/T 1025—20XX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准