201x-xx-xx发布

YS/T xxxx-201x

- ICS 77.120.60

- H13

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201x-xx-xx实施

高纯锌化学分析方法

痕量元素含量的测定

辉光放电质谱法

Method for chemical analysis of high purity zinc

Determination of trace elements content

Glow discharge mass spectrometry

（审定稿）

- 前    言

本标准按GB/T1.1-2009的规定编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司。

本标准参加起草单位：昆明冶金研究院、广东先导稀材股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、峨嵋半导体材料研究所。

本标准主要起草人：……

高纯锌化学分析方法

痕量元素含量的测定

辉光放电质谱法

- 范围

本标准规定了高纯锌中痕量元素含量的测定方法，测定元素见表1。

本标准适用于高纯锌中痕量元素含量的测定。各元素测定范围如下：硫、硒元素的测定范围为10µg/kg～5000µg/kg，其余元素的测定范围为1µg/kg～5000µg/kg。

2   方法原理

试料作为阴极进行辉光放电，在氩气氛下，其表面原子被溅射而脱离试料进入辉光放电等离子体中，在等离子体中离子化后被导入质谱仪。在每一被测元素同位素质量数处以预设的扫描点数和积分时间对相应谱峰积分，所得面积即为谱峰强度，元素含量用公式（1）求出。无标准样品时，计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；有标准样品时，需通过在与被测样品相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

- 试剂与材料

除非另有说明，试验中所用的试剂均为优级纯；所用的水为一级水。

3.1硝酸（1+5)

3.2锌标准样品，被测元素质量含量在50～500µg/kg之间。

3.3仪器背景监控样品，要求被测元素含量低于被测试样中元素含量10倍以上。

3.4氮气 （φ≥99.99%）

3.5 氩气 （φ≥99.999%）。

4   仪器

4.1高分辨率辉光放电质谱仪，中分辨率模式下分辨率可达3000～4000，高分辨率模式下分辨率可达9000～10000。

4.2测定元素同位素及分辨率见表1，测定时要求同位素64Zn的谱峰强度不小于5×109cps，峰形符合分辨率要求。

表1 测定同位素及分辨率

| 元 素 | 同位素 质量数 | 分辨率 | 元 素 | 同位素 质量数 | 分辨率 | 元 素 | 同位素 质量数 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | 中分辨 | Se | 77 | 高分辨 | Eu | 153 | 中分辨 |
| Be | 9 | 中分辨 | Br | 79 | 高分辨 | Gd | 157 | 中分辨 |
| B | 11 | 中分辨 | Rb | 85 | 高分辨 | Tb | 159 | 中分辨 |
| F | 19 | 中分辨 | Sr | 88 | 高分辨 | Dy | 163 | 中分辨 |
| Na | 23 | 中分辨 | Y | 89 | 中分辨 | Ho | 165 | 中分辨 |
| Mg | 24 | 中分辨 | Zr | 90 | 中分辨 | Er | 166 | 中分辨 |
| Al | 27 | 中分辨 | Nb | 93 | 中分辨 | Tm | 169 | 中分辨 |
| Si | 28 | 中分辨 | Mo | 95 | 中分辨 | Yb | 172 | 中分辨 |
| P | 31 | 中分辨 | Ru | 101 | 高分辨 | Lu | 175 | 中分辨 |
| S | 32 | 高分辨 | Rh | 103 | 高分辨 | Hf | 178 | 中分辨 |
| Cl | 35 | 高分辨 | Pd | 105 | 高分辨 | Ta | 181 | 中分辨 |
| K | 39 | 高分辨 | Ag | 109 | 中分辨 | W | 182 | 中分辨 |
| Ca | 44 | 中分辨 | Cd | 111 | 中分辨 | Re | 185 | 中分辨 |
| Sc | 45 | 中分辨 | In | 115 | 中分辨 | Os | 189 | 中分辨 |
| Ti | 48 | 中分辨 | Sn | 118 | 中分辨 | Ir | 193 | 中分辨 |
| V | 51 | 中分辨 | Sb | 121 | 中分辨 | Pt | 195 | 中分辨 |
| Cr | 52 | 中分辨 | Te | 128 | 中分辨 | Au | 197 | 中分辨 |
| Mn | 55 | 中分辨 | I | 127 | 中分辨 | Hg | 202 | 中分辨 |
| Fe | 56 | 中分辨 | Cs | 133 | 中分辨 | Tl | 205 | 中分辨 |
| Co | 59 | 中分辨 | Ba | 137 | 中分辨 | Pb | 208 | 中分辨 |
| Ni | 60 | 中分辨 | La | 139 | 中分辨 | Bi | 209 | 中分辨 |
| Cu | 63 | 中分辨 | Ce | 140 | 中分辨 | Th | 232 | 中分辨 |
| Ga | 69 | 高分辨 | Pr | 141 | 中分辨 | U | 238 | 中分辨 |
| Ge | 72 | 高分辨 | Nd | 146 | 中分辨 |  |  |  |
| As | 75 | 高分辨 | Sm | 147 | 中分辨 |  |  |  |

4.2机械加工设备，能够将样品制备成所需的几何形状（块状或棒状），试样待分析面应平坦光滑。

5 试样

试料尺寸要求能放入辉光放电离子源内并且能够稳定地进行辉光放电。

6   分析步骤

6.1试料的预处理

将加工好的试料以硝酸（3.1）和水依次清洗，用氮气（3.4）吹干，装入辉光放电离子源中。

6.2 仪器背景监控试验

测定仪器背景监控样品（3.3），观察被测元素的仪器背景信号情况。

6.3   相对灵敏度因子的测定

使用锌标准样品（3.2）得出各被测元素的相对灵敏度因子。

6.4   测定

6.4.1选择适当电流进行10min～20min的预溅射，以清除试料表面污染。

6.4.2将辉光放电离子源溅射条件调节到分析所需要的条件，进行测量。同一溅射点连续采集的三个测量数据的精密度满足表2所列允许相对偏差的要求时，取其平均值作为测量结果。被测元素的含量以质量分数计，计算机直接给出计算结果。

7   分析结果的计算

被测元素含量以该元素的质量分数wx计，以µg/kg表示，按公式（1）计算：

wx=RSF(x/Zn).(Ix.AZn) /(IZn.Ax) .wZn ………………………………………(1)

式中：

wx ——待测杂质元素质量分数，µg/kg；

RSF(x/Zn)——为在特定辉光放电条件下测定Zn中X元素的校正系数；

Ix和IZn——分别为待测元素X和Zn元素的同位素谱峰强度， cps；

Ax和AZn——分别为待测元素X和Zn元素的同位素丰度；

WZn——Zn的质量分数定义为1.00×109，µg/kg。

8    允许差

表2 相对允许偏差

| 分析含量范围 w/(µg/kg) | 重复性条件下的允许相对偏差 RSD/％ | 再现性条件下的允许相对偏差RSD/％ |
| --- | --- | --- |
| ＞2000~5000 | 10 | 20 |
| ＞600~2000 | 20 | 40 |
| ＞200~600 | 30 | 50 |
| ＞60~200 | 40 | 70 |
| ＞20~60 | 50 | 100 |
| ＞5~20 | 100 | 150 |
| ＞1~5 | 150 | 200 |

9   试验报告

试验报告至少应包含以下内容：

——试样；

——本标准编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。