c

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.10—201X

粗锌化学分析方法

第10部分：铟量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for crude zinc—

Part 10：Determination of indium content—

Flame atomic absorption spectrometry

(送审稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.60

H 13

前   言

YS/T XXX《粗锌化学分析方法》共分为11部分：

——第1部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：铁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：砷量的测定  原子荧光光谱法；

——第7部分：锑量的测定  原子荧光光谱法；

——第8部分：锡量的测定  原子荧光光谱法；

——第9部分：锗量的测定  苯芴酮比色法；

——第10部分：铟量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗、铟量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为YS/T XXX的第10部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本部分负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、昆明冶金研究所、广东省工业分析检测中心、湖南有色金属研究院、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司、有研亿金新材料股份有限公司。

本部分主要起草人：王长华、墨淑敏、李继东、胡芳菲、刘英波、杨伟、许洁瑜、麦丽碧、杨德利、庞文林、傅立、何小虎、林叶、林韶阳、苏春风、王伟华、陈晨、吕超。

粗锌化学分析方法

第10部分：铟量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 范围

本部分规定了粗锌中铟含量的方法。

本部分适用于粗锌中铟含量的测定。测定范围（质量分数）：0.0050%~0.50%。

- 方法提要

- 样品用酒石酸、硝酸分解。于波长303.9nm处，以空气-乙炔火焰，测量其的吸光度，通过工作曲线计算样品中铟的含量。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2 酒石酸。

3.3酒石酸溶液：称取25g酒石酸置于250mL的烧杯中加入水搅拌至溶解完全，移至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度线，混匀备用。

3.4 铟标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铟[ω（In）≥99.99%]，置于250mL烧杯中，加入30mL硝酸（3.1），低温加热驱除氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铟。

3.5 铟标准溶液：移取10.00mL铟标准溶液（3.4）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铟。

- 仪器

原子吸收光谱仪，附铟空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铟的特征质量浓度不大于0.04µg/mL。

——精密度：用最高标浓度准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

- 样品制备

样品应剪碎至4mm以下，用磁铁除去加工时带入的铁屑，然后过0.450mm筛，备用。

- 试验步骤

- 称取样品

按表1称取样品，精确至0.0001g。

表 1 称取样品量及定容体积

| 铟质量分数/% | 称样量/g | 总体积/mL | 分取体积/mL | 测定体积/mL | 补加酸体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005~0.05 | 1.00 | 100 | - | 全量 | - |
| >0.05~0.5 | 1.00 | 100 | 20 | 100 | 4 mL酒石酸溶液（3.3）， 4mL硝酸（3.1） |

- 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 空白试验

随同样品做空白试验。

- 测定

6.4.1根据样品中铟含量，按表1所示称取样品，置于100mL烧杯中，依次加入5 mL酒石酸溶液（3.3），5mL硝酸（3.1），待样品剧烈反应后，低温加热至溶解完全，冷却后转入100mL容量瓶中用水稀释至刻度线，摇匀。

6.4.2将溶液(6.4.1)在原子吸收光谱仪上，于波长303.9nm处，用空气-乙炔贫燃性火焰进行测定。以水调零，测量铟的吸光度，通过标准工作曲线计算得出铟的含量。

- 工作曲线的绘制

6.5.1分别移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铟标准溶液（3.5）于一组100mL容量瓶中，依次加入约5mL酒石酸溶液（3.3），5mL硝酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。该系列标准溶液所对应的铟的浓度为0μg /mL、2.00μg /mL、4.00μg /mL、6.00μg /mL、8.00μg /mL、10.00μg /mL。

6.5.2在与测量样品溶液相同的条件下，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长303.9nm处，以水调零，分别测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度得到净吸光度，以铟的质量浓度为横坐标，净吸光度为纵坐标，绘制校准曲线。

- 分析结果的计算

铟含量铟的质量分数ωIn 计，按下列公式计算：

ωIn=(ρ−ρ0）V1V3mV2×10−6×100%

式中：

—样品溶液中铟的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

—空白溶液中铟的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

1—样品溶液总体积，单位为毫升（mL）；

2—样品溶液分取体积，单位为毫升（mL）；

3—样品溶液测定体积，单位为毫升（mL）；

—样品质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2 数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| 铟的质量分数/% | 0.0042 | 0.0051 | 0.010 | 0.052 | 0.15 | 0.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0007 | 0.0008 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.03 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| 铟的质量分数/% | 0.0042 | 0.0051 | 0.010 | 0.052 | 0.15 | 0.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.04 |

- 试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——与基本分析步骤的差异；

——观察的异常现象；

——试验日期。