粗锌化学分析方法

第3部分铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

编制说明

湖南有色金属研究院

2018年2月

《粗锌化学分析方法第3部分铁量的测定

火焰原子吸收光谱法》 行业标准编制说明

一、工作简况

1、任务来源及协助单位：

根据工业和信息化部办公厅“关于印发2016年第二批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科[2016]58号）及2017年第一批行业标准制修订计划的通知（工信厅科[2017]40号）的会议精神，《粗锌化学分析方法》行业标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，中金岭南韶关冶炼厂、北京矿业研究总院负责起草，项目编号：2016-0219T～0226T-YS、2017-0140T～0142T-YS计划于2018～2019年完成。

2016年全国有色金属标准化技术委员会下达了《粗锌化学分析方法》行业标准的起草任务，根据计划2016年7月12日～14日在陕西宝鸡举行了全国有色金属标准化技术委员会任务落实会议，在会上对《粗锌化学分析方法》系列行业标准进行了讨论和任务落实。湖南有色金属研究院对《粗锌化学分析方法》系列行业标准中的第3部分《铁量的测定—火焰原子吸收光谱法》进行起草，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、广东省工业分析检测中心、河南豫光锌业有限公司为一验单位、湖南有色地质勘查研究院、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、北矿检测技术有限公司、国标(北京)检验认有限公司、国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）为二验单位。

2、主要工作过程：

2.1本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第四部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

2.2 标准起草过程

2016年7月12日～14日在在陕西宝鸡召开了标准任务落实会，根据会议纪要的要求，铁量的测定，采用火焰原子吸收光谱法，测定范围定为0.002%～0.50%。

2017年5月18～20日在广东韶关召开了标准预审会议，参加会议有湖南有色金属研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、广东省韶关市质量计量监督检测所、北矿检测技术有限公司、北京有色金属研究总院、昆明冶金研究院、防城港出入境检验检疫局、国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）、广西冶金产品质量检验、广东省工业分析检测中心、鲅鱼圈出入境检验检疫局、浙江华友钴业股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、云南祥云、云南驰宏锌锗、湖南有色质地勘查研究院、广东省大宝山矿业有限公司、连云港出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、广东先导稀材股份有限公司、华南理工大学等22家单位近60名代表。与会专家对试验过程出现的问题进行了充分沟通和激烈讨论。专家对预审稿进行了审定，形成如下的修改意见：

1. “按表1称取1.0000g试样，精确至0.0001g” 应改为“按表1称取1.0g试样，精确至0.0001g”。

2. 有专家提出，为什么不使用硝酸和酒石酸溶解样品？因考虑样品

中Sb、Sn水解，所以本方法选用盐酸滴加1-2滴双氧水溶解样品。

2.3标准主要工作内容

本标准是为粗锌（工信厅科[2016]58号2016-0289T-YS）标准制定的配套方法，主要对样品在测定范围、方法原理、测定条件的选择、杂质干扰等方面做了大量试验，进行了精密度、准确度试验。

二、实验部分

1试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

1.1硝酸（ρ1.42 g/mL）。

1.2盐酸（ρ1.19 g/mL）。

1.3过氧化氢（30%）。

1.4盐酸（1+1）。

1.5硝酸（1+1）。

1.6盐酸（1+2）。

1.7铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁（铁的质量分数≥99.99%）置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（1.5），低温加热至完全溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

1.8铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（1.7）置于100mL容量瓶中，加10mL盐酸（1.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100ug铁。

1.9铁标准溶液：移取1.00mL铁标准贮存溶液（1.7）置于100mL容量瓶中，加10mL盐酸（1.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10ug铁。

2 仪器

原子吸收分光光度计；附铁空心阴极灯。

3分析步骤

试样应剪碎至4mm以下，用磁铁除去加工时带入的铁屑，然后过筛至0.44mm筛，筛上筛下分别称重后，备用。

3.1测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.2空白试验

随同试料做空白试验。

3.3试料

按表1称取1.0g试样，精确至0.0001g。

表1称样量及试液体积

| 铁质量分数/% | 称样量/g | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 盐酸（1+1）补加量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.002～0.02 | 1.0 | 100 | — | — |
| >0.020～0.1 | 1.0 | 100 | 20.00 | 8 |
| >0.10～0.50 | 1.0 | 100 | 5.00 | 10 |

3.4 试料分解与测定

3.4.1将试料（3.3）置于150mL烧杯中，加入20mL盐酸（1.6），盖上表皿，电热低温加热溶解完大部分样品后，取下稍冷，滴加2滴过氧化氢（1.3），继续低温加热至样品溶解完全，取下冷却，用水冲洗表皿及杯壁，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.4.2根据样品中的铁含量，按照表1分取一定量的溶液，移入100mL容量瓶中，补加盐酸（1.4），以水稀释至刻度，混匀。

3.4.3测量

将上述溶液（3.4.1或3.4.2）于原子吸收光谱仪波长248.3nm处，使用空气乙炔火焰，以水调零，测其吸光度，从工作曲线上查出相应的铁浓度。

3.5工作曲线绘制

分别移取0 mL、1.50mL、2.00 mL、5.00 mL铁标准溶液（1.9）和1.00 mL、2.00 mL、3.00mL铁标准溶液（1.8）于一组100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.4）,用水稀释至刻度，混匀。于原子吸收光谱仪波长248.3nm，使用空气-乙炔火焰，以水调零，测量其吸光度，减去系列标准中“零”浓度溶液的吸收度，以铁的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

3.6分析结果计算

按下式计算铁的质量分数，数值以%表示，按公式(1)计算：

………⑴

式中：

ρ—自工作曲线上查得的测定溶液中铁的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0—自工作曲线上查得的空白溶液中铁的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1— 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2— 测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0— 试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后两位，小于0.10%时，表示到小数点后三位。

4条件试验及结果讨论

4.1 原子吸收光谱仪工作条件的选择

移取1.00mL铁标准溶液（1.8）于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.4），以水定容。于原子吸收光谱仪波长248.3nm处，在空气-乙炔火焰中，以水调零，测量其吸光度。

1、固定其它测试条件，改变乙炔流量测定，结果表明当乙炔流量在1500mL/min附近，铁具有较高的吸光度，且稳定。

2、固定其它测试条件，改变灯电流测定，结果表明当灯电流为4.0mA时，铁具有较高的吸光度，且稳定性较好。

3、固定其它测试条件，改变光谱带宽测定，结果表明当光谱带宽为0.2nm处，铁具有较高的吸光度。

4、固定其它测试条件，改变燃烧器高度测定，结果表明当燃烧器高度在8.0 mm附近，铁具有较高的吸光度。

综合以上各种因素，兼顾到仪器的灵敏度和稳定性两个方面，本试验选择铁测定的最佳仪器条件，结果见表2。

表2  仪器工作条件

| 测定波长 nm | 灯电流 mA | 狭缝宽度 nm | 燃烧器高度 mm | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 248.3 | 4.0 | 0.2 | 8 | 1.5 |

4.2  仪器的综合性能

在上述选定的仪器最佳工作条件下，测定系列铁标准溶液的吸光度，结果见表3。

表3  工作曲线测定结果

| Fe，μg/mL | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度，A | 0.000 | 0.011 | 0.015 | 0.038 | 0.075 | 0.144 | 0.212 |

4.2.1 工作曲线线性：根据表3绘制工作曲线如下

# 工作曲线线性方程式为：y=0.0707x+0.0015；线性相关系数：R2=0.9996。

# 4.2.2 特征浓度

在最佳工作条件下，铁的特征浓度：=0.060μg/mL/1%。将标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.041/0/0439=0.93>0.70，即特征浓度和工作曲线线性都满足要求。

4.2.3 检出限

在给定的仪器工作条件下，用空白溶液和标准溶液绘制工作曲线，并对空白溶液进行11次测量，计算出标准偏差，方法的检出限按下式计算DL=3×SA/S。其中SA为空白溶液标准偏差，S为工作曲线的斜率。检出限为0.02μg/mL。

4.2.4精密度

用最高标准浓度溶液测量10次，其吸光度的标准偏差不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。测定数据见表4。

表4仪器精密度试验

| 试液名称 | 吸光度 | 平均值 | 标准 偏差 | 性能要求值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低浓度铁标液 0.15μg/mL | 0.011 0.010 0.011 0.009 0.011 0.012 0.010 0.012 0.012 0.011 | 0.0109 | 0.00099 | 0.00106 | 仪器精密度符合试验要求 |
| 最低浓度铁标液 0.2μg/mL | 0.015 0.014 0.014 0.016 0.015 0.015 0.016 0.015 0.014 0.016 | 0.015 | 0.00082 | 0.00106 |  |
| 最高浓度铁标液 3.0μg/mL | 0.212 0.213 0.214 0.212 0.211 0.210 0.212 0.213 0.210 0.212 | 0.212 | 0.0013 | 0.00212 |  |

4.3测定介质与测定酸度的影响

1.0μg/mLFe在不同介质和酸度下的吸光度，结果见表5。试验表明，盐酸和硝酸在2%～12%对Fe的测定影响不大，考虑样品中Sb、Sn水解本实验选用5%的盐酸。

表5  酸度对铁的吸光度的影响

| 盐酸（%） | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.076 | 0.078 | 0.077 | 0.075 | 0.076 | 0.077 |
| 硝酸（%） | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 吸光度 | 0.074 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.075 |

4.4基体干扰影响

在两组100mL容量瓶中，分别加入不同量的锌标准溶液，其中一组分别移取1.00mLFe标准溶液(1.8)，按照试验方法，在选定的仪器工作条件下，测定吸光度，结果见表6。试验表明，锌含量不大于12mg/mL时，对测定结果不产生干扰。本实验锌基体的最大浓度为10mg/mL，因此，本方法对测定结果不产生干扰。

表6 基体干扰试验

| 基体溶液浓度（mg/mL） | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基体吸光度 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.007 |
| 基体加铁标吸光度 | 0.075 | 0.075 | 0.076 | 0.078 | 0.081 | 0.081 |
| 净吸光度 | 0.075 | 0.074 | 0.075 | 0.076 | 0.075 | 0.074 |

4.5杂质元素干扰试验

按粗锌中的杂质元素最高含量进行试验。移取1.00mL铁标准溶液（1.8）置于100mL容量瓶中，分别加入和加入混合杂质元素，按照试验方法，测定吸光度，结果见表7。试验表明，上述杂质元素及共存杂质元素对铁的测定无干扰。

表7 共存元素干扰试验

| 杂质元素 | 加入量(mg) | 吸光度 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0.076 |
| Pb | 50 | 0.076 |
| Cu | 5 | 0.075 |
| Sb | 5 | 0.076 |
| Cd | 20 | 0.076 |
| Al | 5 | 0.075 |
| In | 5 | 0.076 |
| Ge | 5 | 0.074 |
| Sn | 50 | 0.076 |
| As | 5 | 0.077 |
| 上述杂质混合 | 按单个加入量混合加入 | 0.075 |

按照粗锌系列标准调整杂质元素上限增补Pb 5%、As 0.5%干扰试验，结果见表7。试验表明对铁的测定无干扰。

4.6回收率试验

对2#、4#样品进行加标回收试验，共三家单位做了回收实验。结果见表8。

表8-湖南有色金属研究院回收率试验

| 样品编号 | 铁含量/(μg) | 加入铁量/(μg) | 回收铁量/ (μg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 268 | 100 | 367.5 | 99.5 |
|  |  | 200 | 470.0 | 101.0 |
|  |  | 300 | 565.2 | 99.1 |
| 4# | 3320 | 500 | 3821 | 100.2 |
|  |  | 1000 | 4310 | 99.0 |
|  |  | 2000 | 5294 | 98.7 |

表8-深圳市中金岭南韶关冶炼厂回收率试验

| 样品编号 | 铁含量/(μg) | 加入铁量/(μg) | 回收铁量/ (μg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 268 | 100 | 367.5 | 99.5 |
|  |  | 200 | 470.0 | 101.0 |
|  |  | 300 | 565.2 | 99.1 |
| 4# | 3320 | 500 | 3821 | 100.2 |
|  |  | 1000 | 4310 | 99.0 |
|  |  | 2000 | 4690 | 98.7 |

表8-广东省工业分析检测中心回收率试验

| 样品编号 | 铁含量/(μg) | 加入铁量/(μg) | 回收铁量/ (μg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 263 | 100 | 362.8 | 99.8 |
|  |  | 200 | 462.0 | 99.5 |
|  |  | 300 | 562.5 | 99.8 |
| 4# | 3400 | 500 | 3902.5 | 100.5 |
|  |  | 1000 | 4396 | 99.6 |
|  |  | 2000 | 5384 | 99.2 |

表8-河南豫光金铅股份有限公司回收率试验

| 样品编号 | 铁含量/(μg) | 加入铁量/(μg) | 回收铁量/(μg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 268 | 100 | 368.5 | 100.5 |
|  |  | 200 | 470.2 | 101.1 |
|  |  | 300 | 573.5 | 101.8 |
| 4# | 3350 | 500 | 3843 | 98.6 |
|  |  | 1000 | 4348 | 99.8 |
|  |  | 2000 | 5353 | 100.2 |

由表8可见，方法的加标回收率在98.6%～101.8%之间，满足测定要求。

4.7验精密度试验

样品合成：

1#样品：称取1.0000g CZ-22号样品，样品溶解完全后加入1.5mL铁标准溶液（1.9）合成，铁含量约为0.0018%；

2#样品：B13，含量约为0.027%；

3#样品：CZ-16，含量约为0.17%；

4#样品：CZ-00，含量约为0.33%；

5#样品：称取1.0000g CZ-09号样品，样品溶解完全后加入5mL铁标准贮存溶液（1.7）合成，铁含量约为0. 50 %。

按分析步骤进行精密度试验，共九家单位做了精密度试验。结果见表9。

表9-1湖南有色金属研究院精密度试验

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 变异系数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00181 0.00186 0.00181 0.00189 0.00191 0.00183 0.00190 0.00185 0.00175 0.00179 0.00182 | 0.00184 | 0.0000561 | 3.05 |
| 2# | 0.0261 0.0269 0.0270 0.0268 0.0259 0.0276 0.0272 0.0275 0.0259 0.0272 0.0270 | 0.0268 | 0.000600 | 2.24 |
| 3# | 0.164 0.170 0.167 0.176 0.169 0.161 0.174 0.176 0.168 0.172 0.159 | 0.169 | 0.00571 | 3.38 |
| 4# | 0.348 0.335 0.324 0.328 0.325 0.332 0.331 0.332 0.345 0.328 0.330 | 0.333 | 0.00762 | 2.29 |
| 5# | 0.507 0.507 0.494 0.499 0.510 0.508 0.502 0.509 0.498 0.501 0.504 | 0.504 | 0.00516 | 1.02 |

表9-2深圳市中金岭南韶关冶炼厂精密度试验

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 变异系数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00178 0.00174 0.00168 0.00172 0.00167 0.00185 0.00177 0.00168 0.00166 0.00175 | 0.00173 | 6.01849E-05 | 3.478896 |
| 2# | 0.0264 0.0265 0.0262 0.0263 0.0262 0.0289 0.0268 0.0270 0.0271 0.0275 | 0.02689 | 0.000827916 | 3.078898 |
| 3# | 0.181 0.182 0.177 0.174 0.178 0.177 0.189 0.189 0.189 | 0.181778 | 0.005890199 | 3.24033 |
| 4# | 0.346 0.315 0.328 0.327 0.335 0.339 0.354 0.342 0.352 0.344 | 0.3382 | 0.012145415 | 3.591193 |
| 5# | 0.509 0.496 0.486 0.495 0.499 0.506 0.493 0.499 0.493 0.495 | 0.4971 | 0.00662403 | 1.332535 |

表9-3广东省工业分析检测中心精密度试验

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 变异系数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00184 0.00179 0.00182 0.00190 0.00184 0.00181 0.00192 0.00180 0.00182 0.00180 0.00184 | 0.00183 | 0.00004 | 2.18 |
| 2# | 0.0261 0.0263 0.0260 0.0259 0.0267 0.0252 0.0274 0.0265 0.0255 0.0271 0.0263 | 0.0263 | 0.00065 | 2.47 |
| 3# | 0.178 0.153 0.169 0.174 0.158 0.183 0.167 0.168 0.162 0.160 0.176 | 0.168 | 0.00923 | 5.49 |
| 4# | 0.321 0.346 0.350 0.344 0.341 0.333 0.329 0.359 0.338 0.336 0.341 | 0.340 | 0.01032 | 3.04 |
| 5# | 0.509 0.495 0.496 0.497 0.506 0.505 0.494 0.509 0.501 0.500 0.492 | 0.500 | 0.00610 | 1.22 |

表9-4河南豫光金铅股份有限公司精密度试验

| 样品 编号 | 测定结果/% | 平均值 /% | 标准偏差 /% | 变异系数 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00160 0.00156 0.00168 0.00165 0.00149 0.00164 0.00174 0.00160 0.00165 0.00160 0.00169 | 0.00160 | 0.0001 | 4.75 |
| 2# | 0.0270 0.0280 0.0274 0.0272 0.0264 0.0270 0.0271 0.0262 0.0271 0.0272 0.0260 | 0.0270 | 0.0006 | 2.11 |
| 3# | 0.179 0.160 0.169 0.169 0.178 0.171 0.176 0.170 0.171 0.161 | 0.170 | 0.0063 | 3.73 |
| 4# | 0.334 0.338 0.337 0.343 0.339 0.348 0.324 0.333 0.347 | 0.338 | 0.0078 | 2.30 |
| 5# | 0.492 0.502 0.501 0.496 0.500 0.505 0.507 0.504 0.505 | 0.502 | 0.0056 | 1.12 |

表9-5湖南有色地质勘查研究院精密度试验

| 样品编号 | 测定值/% | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00160 0.00160 0.00172 0.00172 0.00169 0.00174 0.00170 | 0.00168 | 0.0000579 | 3.45 |
| 2# | 0.0254 0.0265 0.0265 0.0272 0.0272 0.0274 0.0268 | 0.0267 | 0.000619 | 2.54 |
| 3# | 0.166 0.164 0.168 0.170 0.165 0.168 | 0.168 | 0.00282 | 1.68 |
| 4# | 0.347 0.338 0.324 0.336 0.332 0.343 0.328 | 0.335 | 0.00812 | 2.42 |
| 5# | 0.492 0.490 0.502 0.504 0.499 0.503 | 0.498 | 0.00244 | 1.09 |

表9-6广西壮族自治区冶金产品质量检验站精密度试验

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 相对标准偏差RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00175 0.00178 0.00167 0.00165 0.00176 0.00185 0.00174 0.00187 0.00180 0.00170 0.00182 | 0.0176 | 4.01 |
| 2# | 0.0274 0.0280 0.0272 0.0286 0.0269 0.0273 0.0283 0.0279 0.0264 0.0259 0.0284 | 0.0275 | 3.12 |
| 3# | 0.164 0.169 0.159 0.176 0.184 0.178 0.162 0.170 0.176 0.180 0.174 | 0.172 | 4.60 |
| 4# | 0.346 0.354 0.348 0.345 0.330 0.334 0.346 0.333 0.347 0.323 0.350 | 0.341 | 2.86 |
| 5# | 0.502 0.507 0.493 0.506 0.504 0.506 0.497 0.509 0.491 0.496 0.492 | 0.500 | 1.33 |

表9-7北矿检测技术有限公司精密度试验

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 变异系数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00156 0.00161 0.00161 0.00156 0.00163 0.00165 0.00159 | 0.00160 | 0.000034 | 2.12 |
| 2# | 0.0251 0.0249 0.0247 0.0248 0.0254 0.0250 0.0251 | 0.0250 | 0.00023 | 0.92 |
| 3# | 0.156 0.160 0.157 0.151 0.152 0.151 0.154 | 0.154 | 0.0034 | 2.21 |
| 4# | 0.318 0.310 0.319 0.308 0.312 0.311 0.322 | 0.314 | 0.0053 | 1.69 |
| 5# | 0.497 0.487 0.494 0.492 0.495 0.492 0.489 | 0.492 | 0.0035 | 0.70 |

表9-8国标(北京)检验认证有限公司精密度试验

| 样品 编号 | 测定 结果/% | 平均值/% | 标准 偏差/% | 相对标准 偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00182、0.00183、0.00189、0.00185、 0.00183、0.00184、0.00185、0.00180 、 0.00183、0.00175、0.00182 | 0.00183 | 0.00003 | 1.9 |
| 2# | 0.0261、0.0258、0.0264、0.026、0.0261、0.0258、0.0262、0.0263、 0.0268、0.0259、0.0261 | 0.0261 | 0.00029 | 1.1 |
| 3# | 0.169、 0.169 、0.170 、0.167 0.173 、0.172 、0.172 、0.172 0.168 、0.170 、0.167 | 0.169 | 0.0021 | 1.2 |
| 4# | 0.331、0.332、0.331、 0.327 0.328 、0.345、0.326 、0.344 0.324 、0.332 、0.356 | 0.334 | 0.0098 | 3.0 |
| 5# | 0.502、0.503、0.498、0.504 0.489、0.499、0.497、0.487 0.502、0.496、0.501 | 0.498 | 0.0055 | 1.1 |

表9-9国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）精密度试验

| 样品 编号 | 测定 结果/% | 平均值/% | 标准 偏差/% | 相对标准 偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.00177 0.00183 0.00176 0.00178 0.00182 0.00177 0.00181 | 0.00179 | 0.00003 | 1.9 |
| 2# | 0.0278 0.0282 0.0282 0.0284 0.0281 0.0283 0.0276 | 0.0281 | 0.00029 | 1.1 |
| 3# | 0.173 0.174 0.173 0.172 0.171 0.170 0.179 | 0.173 | 0.0021 | 1.2 |
| 4# | 0.327 0.326 0.326 0.328 0.325 0.327 0.338 | 0.328 | 0.0098 | 3.0 |
| 5# | 0.498 0.496 0.494 0.494 0.497 0.493 0.497 | 0.496 | 0.0055 | 1.1 |

由表9可见，5个试样的相对标准偏差均小于5.49%，精密度较好。

4.8精密度统计：

| 样品编号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.15025 | 2.298 | 14.62 | 28.765 | 42.916 |
| T2 | 0.000263 | 0.061 | 2.488882 | 9.625545 | 21.41694 |
| T3 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| T4 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| T5 | 2.73E-07 | 2.21E-05 | 2.72E-03 | 6.18E-03 | 2.59E-03 |
| Sr2 | 3.55 E-09 | 2.87 E-07 | 3.54 E-05 | 8.02 E-05 | 3.36 E-05 |
| SL2 | 8.63 E-09 | 6.027 E-07 | 4.2 E-05 | 4.84 E-05 | 7.77 E-06 |
| SR2 | 1.22E-08 | 8.898E-07 | 7.74E-05 | 1.29E-04 | 4.14E-05 |
| mi | 0.001747 | 0.027 | 0.170 | 0.33 | 0.499023 |
| Sr | 5.96 E-05 | 0.0005358 | 0.005947 | 0.008956 | 0.005795 |
| SR | 0.00011 | 0.0009433 | 0.008798 | 0.011338 | 0.006431 |
| r | 0.000169 | 0.0015164 | 0.01683 | 0.025344 | 0.016401 |
| R | 0.000312 | 0.0026695 | 0.024889 | 0.032088 | 0.0182 |

4.9 小结

本方法精密度、准确度好，简便快速，适合作为粗锌中铁量测定的有色行业标准分析方法。

湖南有色金属研究院

2018.2