中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

氮化镓材料中镁含量的测定  二次离子质谱法

Test method for measuring magnesium in gallium nitride materials by secondary ion mass spectrometry

（讨论稿）

XXXX-XX 发布

XXXX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

ICS 29.045

H 82

发布

- 前    言

- 本标准按照GB/T1.1-2009制定的规则起草。

- 本标准由全国半导体设备与材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）提出并归口。

本标准起草单位：中国电子科技集团公司第四十六研究所。

本标准主要起草人：马农农、何友琴、陈潇、王东雪、张鑫、刘立娜。

本标准为首次制定。

氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法

  - 范围

本标准规定了用二次离子质谱仪测定氮化镓材料中镁含量的方法。

本标准适用于氮化镓材料中镁含量的定量分析，其镁的浓度大于5×1014atoms/cm3。

  - 规范性引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡是不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 22461-2008  表面化学分析 词汇

  - 术语和定义

本标准中的所有术语均采用GB/T 22461-2008中术语。

  - 方法原理

在高真空条件下，氧离子源产生的一次离子，经过加速、纯化、聚焦后，轰击样品表面，溅射出多种粒子，将其中的离子（即二次离子）引出，通过质谱仪将不同荷质比的离子分开，记录并计算样品中镁与镓的二次离子强度比（Mg+/Ga+），然后利用相对灵敏度因子进行定量。

  - 干扰因素

5.1表面吸附的镁干扰镁的测试。

5.2从SIMS仪器样品室吸附到样品表面的镁干扰镁的测试。

5.3在样品架窗口范围内的样品表面必须平整，以保证每个样品移动到分析位置时，其表面与离子收集光学系统的倾斜度不变，否则测试的准确度和精度都有所降低。

5.4 测试的准确度和精度随着样品表面粗糙度的增大而显著降低，可以通过对样品表面机械腐蚀抛光予以消除。

5.5 标准样品中镁的不均匀性会限制测试精度。

5.6 标准样品中镁标称浓度的偏差会导致SIMS测试结果的偏差。

5.7 因仪器不同或者同一仪器的状态不同，检测限不同。

5.8 因为二次离子质谱分析实际上是破坏性的试验，所以必须进行取样，且被取样品能够评价该批氮化镓料的性质。本标准不包含统一的抽样方法这部分，因为大多数合适的取样计划根据每个样品情况不同而有区别。为了仲裁目的，取样计划必须在测试之前得到测试双方的认可。

  - 仪器及设备

6.1  扇形磁场二次离子质谱仪

仪器需要装备氧一次离子源，能检测正二次离子的电子倍增器和法拉第杯检测器。

6.2  测试样品架

要保证样品架上各样品的分析表面处于同一平面并垂直于引出电场（约几千伏，根据仪器型号的不同而不同）。

  - 试样制备

7.1  标准样品

需要一个体掺杂的含有镁的氮化镓单晶标准样品，且镁的体浓度经过各方都认同的其它某种测试方法测定，范围在（1～10）×1016atoms/cm3内,分布均匀性在5%以内。样品的分析面要进行化学腐蚀抛光或者效果更好的化学机械抛光，使其平坦光滑。

7.2  空白样品

需要一个镁浓度均低于5×1014atoms/cm3的氮化镓单晶做为空白样品。空白样品同样需要化学腐蚀抛光或者效果更好的化学机械抛光，使其平坦光滑。

7.3  测试样品

测试样品同样需要化学腐蚀抛光或者效果更好的化学机械抛光，使其平坦光滑，且样品尺寸适合放入样品架内。

  - 操作步骤

8.1  样品装载

将样品装入二次离子质谱仪（SIMS）的样品架，并检查确认样品是否平坦地放在窗口背面，并尽可能地多覆盖窗口。一次装入的样品包括：空白氮化镓样品，标准样品和测试样品。

8.2  仪器调试

8.2.1  二次离子质谱仪（SIMS）必须状态良好，以便尽可能降低仪器背景，并按照仪器说明书开启仪器。

8.3  分析条件

8.3.1  使用聚焦良好的氧一次离子束，调节衬度光栏和视场光栏，得到最大的69Ga+离子计数率。在不扫描的情况下，法拉第杯上得到的离子计数率必须>1×108counts/s。

8.3.2  开始时，根据束斑大小，使用几百微米×几百微米的第一扫描测试条件（典型的条件是250μm×250μm），这样可以除去表面自然氧化层中的镁。实际测试时，使用第二扫描测试条件，扫描区域要比第一扫描测试条件减少几倍（典型的第二扫描条件是50μm×50μm）。采用的计数时间是1s。

8.4  样品分析

8.4.1  移动样品架，使样品上的溅射坑形成在窗口的中心位置附近。

8.4.2  对中一次束，开始SIMS剖析。

8.4.2.1  首先用第一扫描条件溅射样品50～100个磁场周期，直到镁的信号强度稳定，以除去晶片表面自然氧化层中典型存在的残留的表面沾污。

8.4.2.2  减小扫描面积到第二扫描条件，继续溅射样品，直到镁信号稳定。

8.4.3  剖析结束后，测试并记录电子倍增器上的24Mg+的计数率和法拉第杯上的主元素69Ga+的计数率，对最后二十个周期的结果进行平均。

8.4.4  重复8.4.1～8.4.3步骤，对样品架上所有的样品进行测试。

8.4.5  每次剖析结束后，由记录的二次离子强度，计算出镁计数率和镓计数率之比 (24Mg+/69Ga+)，记为Su（Mg）。

8.4.6  如果空白样品中所测的（24Mg+/69Ga+）比值超过其他样品的20％～50％，则停止分析，寻找造成仪器背景较高的原因。

8.4.7  对所有样品，包括空白样品，标准样品和测试样品，在表格中记录样品编号和（24Mg+/69Ga+）比值。

  - 结果计算

9.1按式（1）计算镁的相对灵敏度因子：

…………………………………………………（1）

式中：

[Mg]－标准样品中镁的标定浓度，单位为atoms/cm3；

（ 24Mg+/69Ga+）—标准样品中24Mg+离子计数率和69Ga+离子计数率之比。

9.2  对每个测试样品，按照式（2）,用Su乘以从标准样品中得到的相对灵敏度因子RSF，将测得的离子计数比（24Mg+/69Ga+）转换成镁的浓度[Mg]u。

[Mg]u = Su（Mg）×RSF(Mg)……………………………………………………（2）

  - 精密度

在同一实验室，由同一操作者使用同一台仪器，按照本方法对取自同一氮化镓片的10个样品进行镁含量的测试。计算镁浓度的平均值、标准偏差以及相对标准偏差（RSD）。

  - 报告

检测报告应包括以下内容：

a) 样品来源及编号；

b）使用的仪器，操作者，测试日期，以及镁的相对灵敏度因子；

c) 标样和测试样品的编号以及测试样品的取样位置；

d ) 测试样品和空白样品中的镁的浓度。