中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.3—201X

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、

镉、铍、镍量测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of cobalt-chromium ceramic alloy

--Part 4: The determination of tungsten, molybdenum, iron, ruthenium,gallium, cadmium，beryllium, nickel contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(审定稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.60

H 13

- 前    言

YS/T XXXX-201X 《钴铬烤瓷合金化学分析方法》共分为 4个部分：

——第1部分：钴量的测定  碘量法和电位滴定法

——第2部分：铬量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第3部分：硅量的测定  硅钼蓝光度法

——第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为YS/TXXXX-201X的第4部分。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准由广东省工业分析检测中心负责起草。

本部分起草单位：广东省工业分析检测中心、广西冶金产品质检站。

本部分参加起草单位：北京有色金属研究总院、北京矿冶研究总院、、西北有色金属研究院、有研亿金、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本部分主要起草人：

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量测定

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了钴铬烤瓷合金中钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量量的测定方法。

本部分适用于钴铬烤瓷合金中钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量量的测定。测定范围见表1。

表1  测定范围

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| W | 1.00～8.00 | Ga | 0.005～0.10 |
| Mo | 0.10～8.00 | Cd | 0.005～0.10 |
| Fe | 0.005～1.00 | Be | 0.005～0.10 |
| Ni | 0.005～1.00 | Ru | 0.005～0.10 |

2  方法提要

试料于微波消解系统或高压溶样罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定各元素发射强度，按标准工作曲线法计算各元素的质量分数。

3  试剂

除非另有说明，本方法所用试剂均为优级纯，水为超纯水。

3.1  盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

3.2  硝酸（ρ 1.42 g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ 1.15 g/mL）。

3.4  盐酸（1+1）。

3.5  硝酸（1+1）。

3.6  王水：3体积盐酸（3.1）+1体积硝酸（3.2）（现配现用）。

3.7  氢氧化钠。

3.8  钨标准贮存溶液：称取1.260g三氧化二钨（wCaCO3≥99.99%）于400 mL烧杯中，加入20 mL氢氧化钠（200g/L）使其溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钨。

3.9 钼标准贮存溶液：称取1.5000三氧化钼（wAl≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入20 mL氢氧化钠（200g/L）使其溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钼。3.8  铁标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铁（wFe≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（3.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（3.2），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(3.2)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

3.10  钌标准贮存溶液：称取0.3288g氯亚钌酸铵（wCu≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（3.4），低温溶解，移入100 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钌。

3.11  镓标准贮存溶液：称取1.3450 g金属镓（wPb≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（3.4），低温溶解，移入1000 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(3.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镓。

3.12  镉标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镉（wCd≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（3.5），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入30 mL硝酸(3.2)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镉。

3.13  铍标准贮存溶液：称取1.0000 g铍(wAs≥99.99%)于300 mL烧杯中，加入50 mL盐酸(3.4)，低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，加入30 mL硝酸(3.3)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铍。

3.14  镍标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镍（wIn≥99.99%）置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸(3.5)，低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。

- 3.15  混合标准溶液：分别移取3.8～3.14的标准贮存溶液各10.00 mL于100 mL塑料容量瓶中，加入9 mL王水（3.6），2mL氢氟酸（3.3）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含100 g钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍。

- 4  仪器

4.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——各元素推荐的分析谱线见表2。

表2  各元素的推荐谱线

| 元素 | W | Mo | Fe | Ru | Ga | Cd | Be | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 207.911 | 202.030 281.615 | 259.940 259.837 | 349.894 | 417.206 | 214.438 226.502 | 313.042 313.107 | 231.604 216.556 |

4.2 微波消解仪

4.3电热恒温干燥箱

5  试样

样品应加工成屑状或粉末状。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样0.20g，精确至0.0001 g，定容至100mL。按照表3进行分取定容。

表3  分取及定容体积

| 元素 | 质量分数w/% | 分取体积V/mL | 测定体积V/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| W、Mo | ≥0.50 | 5.00 | 100 |
|  | <0.50 | — | 100 |
| Fe、Ni | ≤0.500 | — | 100 |
|  | >0.500 | 10 | 50 |
| Ga、Cd、Be、Ru | 0.005～0.10 | — | 100 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  试样的分解

将试料（6.1）置于微波消解罐内胆中，加入9mL王水（3.6）和2mL氢氟酸（3.3），装入高压消解罐中，放入微波消解仪，200℃至样品溶解，或者置于预热至150℃的烘箱中加热溶解4小时，取下冷却，,定容至100mL塑料容量瓶中，并按照表3要求分取溶液。

6.4.2  测定

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液（6.4.1）及随同试料空白溶液（6.3）中各待测元素的发射强度，从工作曲线上计算经空白校正的各被测元素的质量浓度。

6.4.3  工作曲线的绘制

移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL混合标准溶液（3.14）于一组100 mL容量瓶中，加入9mL王水（3.6）和2mL氢氟酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液的钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍的发射强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

被测元素的量以被测元素的质量分数wx计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wx=(ρx−ρ0)⋅V⋅V2×10−6m⋅V1×100   ……………………………（1）

式中：

x——被测元素，钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍；

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍元素计算结果表示到小数点后两位，小于0.10%时，保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  重复性限

| WW/% | 1.00 | 4.03 | 6.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.085 | 0.15 | 0.29 |
| WMo/% | 0.10 | 4.00 | 7.30 |
| r/% | 0.009 | 0.18 | 0.30 |
| WFe/% | 0.005 | 0.506 | 0.139 |
| r/% | 0.0008 | 0.030 | 0.016 |
| WNi/% | 0.005 | 0.506 | 0.292 |
| r/% | 0.0006 | 0.040 | 0.024 |
| WGa/% | 0.005 | 0.101 | - |
| r/% | 0.0007 | 0.009 | - |
| WCd/% | 0.005 | 0.102 | - |
| r/% | 0.019214 | 0.008 | - |
| WBe/% | 0.005 | 0.100 | - |
| r/% | 0.0007 | 0.008 | - |
| WRu/% | 0.005 | 0.101 | - |
| r/% | 0.0008 | 0.010 | - |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5  再现性限

| WW/% | 1.00 | 4.03 | 6.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.093 | 0.14 | 0.27 |
| WMo/% | 0.10 | 4.00 | 7.30 |
| R /% | 0.008 | 0.19 | 0.32 |
| WFe/% | 0.005 | 0.506 | 0.139 |
| R /% | 0.0007 | 0.040 | 0.015 |
| WNi/% | 0.005 | 0.506 | 0.292 |
| R /% | 0.0005 | 0.032 | 0.024 |
| WGa/% | 0.005 | 0.101 | - |
| R /% | 0.0006 | 0.007 | - |
| WCd/% | 0.005 | 0.102 | - |
| R /% | 0.0005 | 0.008 | - |
| WBe/% | 0.005 | 0.100 | - |
| R /% | 0.0006 | 0.012 | - |
| WRu/% | 0.005 | 0.101 | - |
| R /% | 0.0007 | 0.011 | - |

9  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

- ——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.3-201X；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。