YS

前    言

YS/TXXXX-201X《钴铬烤瓷合金化学分析方法》分为4部分：

——第1部分：钴量的测定 碘量法和电位滴定法；

——第2部分：铬量的测定 硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分：硅量的测定 硅钼蓝分光光度法；

——第4部分：钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

本部分为YS/T XXXX-201X的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分的方法二为仲裁分析方法。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：广东省工业分析检测中心。

本部分方法一起草单位：广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、广西冶金产品质检站、湖南有色金属研究院、西北有色金属研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本部分方法二起草单位：广东省工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司、西北有色金属研究院、广东佳纳能源科技有限公司。

本部分方法一主要起草人：

本部分方法二主要起草人：

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第1部分：钴量的测定

- 范围

本部分规定了钴铬烤瓷合金中钴含量的测定方法。

本部分适用于钴铬烤瓷合金中钴含量的测定，测定范围为：50.00%～70.00%。

- 方法一  碘量法

  - 方法提要

将试料置于微波消解系统或高压溶样罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解。在含有硝酸铵的氨性溶液中(pH 9～10)，钴(Ⅱ)被碘氧化成钴(Ⅲ)，并与碘生成稳定的硝酸-碘五氨络钴的绿色沉淀，过量的碘以淀粉溶液为指示剂，用亚砷酸钠标准滴定溶液滴定，计算出钴铬烤瓷合金中钴的含量。

2.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

2.2.1 硝酸铵。

2.2.2 氢氟酸（ρ1.14g/mL ）。

2.2.3 盐酸（ρ1.19g/mL）。

2.2.4 硝酸（ρ1.42g/mL）。

2.2.5 硫酸（1+1）。

2.2.6 盐酸（1+1）。

2.2.7 氨水（ρ0.91 g/mL）。

2.2.8 氨水（1+1）。

2.2.9 柠檬酸铵-焦磷酸钠混合溶液：饱和柠檬酸铵溶液和饱和焦磷酸钠溶液等体积混合。

2.2.10 钴标准溶液：称取1.0000 g金属（w（Co）≥99.95%），加入20mLHNO3（1+1），加热溶解，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2.00mg钴。

2.2.11 碘溶液（c(1/2I2)≈0.05 moL/L）：称取12.7g碘，加入50g碘化钾，加水稀释至2L，放置数天，待碘完全溶解。

2.2.12 亚砷酸钠标准滴定溶液（c(Na3AsO3)≈0.05 moL/L）。

2.2.12.1 配制：称取5.1 g三氧化二砷，以20mL100g/L氢氧化钠溶液(必要时稍加热)，以盐酸(1+1)中和至pH约为7（pH试纸检测）。加入15g碳酸氢钠，用水稀释至2L。

2.2.12.2 标定：准确移取15.00mL钴标准溶液(2.2.10)于250 mL碘量瓶中，加入4mL硫酸 (2.2.5)，蒸发至冒硫酸浓烟，取下冷却，用少量水吹洗杯壁，加入20 mL水，加热至沸，使可溶盐类溶解。待溶液冷却后，用氨水(2.2.8)中和至碱性，再用HCl (2.2.6)中和至微酸性（pH试纸检测）。冷却，加入15g硝酸铵（2.2.1），待溶解后，加入10mL柠檬酸铵-焦磷酸钠混合溶液(2.2.9)，准确加入20.00mL碘溶液(2.2.11)，10mL氨水(2.2.7)，搅拌5min，静置10 min～20min，以淀粉溶液(2.2.13)作指示剂，用亚砷酸钠标准滴定溶液滴定至蓝色消失，即为终点，记为V。同时进行空白试验，记为V0。平行标定4份，结果保留4位有效数字，所消耗的亚砷酸钠标准滴定溶液体积的极差值不超过0.10mL时，取其平均值。否则重新标定。

亚砷酸钠标准滴定溶液的浓度以C计，数值以mol/L表示，按公式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

ρ——钴标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升，(mg/mL) ；

V0——空白试验消耗亚砷酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取钴标准溶液的毫升数，单位为毫升（mL）；

V2——标定时消耗亚砷酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——钴的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），数值为58.93；

2.2.13 淀粉溶液（10g/L）。

2.3 仪器和设备

2.3.1 微波消解仪

2.3.2 电热恒温干燥箱

2.4 试样

样品应加工成屑状或粉末状。

2.5 分析步骤

2.5.1 试料

称取试样0.20g，精确至0.0001g。

2.5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.3 空白试验

# 随同试样（2.5.1）做空白试验。

2.5.4测定

2.5.4.1 试样的分解

将试料（2.5.1）置于微波消解罐内胆中，加入10mL盐酸（2.2.3），3mL硝酸（2.2.4）和2mL氢氟酸（2.2.2），装入高压消解罐中，再放入微波消解仪，加热至200 ℃待试样溶解完全，或者置于预热至150℃的烘箱中加热溶解4小时，取下冷却，定容至100mL塑料容量瓶。

2.5.4.2 测定

准确移取20.00mL试液于250 mL碘量瓶中，加入4mL硫酸(2.2.5)，蒸发至冒硫酸浓烟，取下冷却，用少量水吹洗杯壁，加入20mL水，加热至沸，使可溶盐类溶解。

待溶液冷却后，用氨水(2.2.8)中和至碱性，再用HCl (2.2.6)中和至微酸性（pH试纸检测），冷却，加入15g硝酸铵（2.2.1），待溶解后，加入10mL柠檬酸铵-焦磷酸钠混合溶液(2.2.9)，准确加入20.00mL碘溶液(2.2.11)，10mL氨水(2.2.7)，搅拌5min，静置10 min～20min，以淀粉溶液(2.2.13)作指示剂，用亚砷酸钠标准滴定溶液(2.2.12)滴定至蓝色消失，即为终点。

2.6 分析结果的计算

# 钴含量以钴的质量分数W(Co)计，数值以%表示，按公式（2）计算：

…………………………………………（2）

式中：

C——亚砷酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——空白试验消耗亚砷酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ——滴定试样时消耗亚砷酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

V5——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

M——钴的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），数值为58.93；

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后2位。

2.7 精密度

2.7.1 重复性

在重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果

的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采

用线性内插法求得。

表1  重复性限

| WCo/% | 50.01 | 63.74 | 63.98 | 70.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.54 |

2.7.2 再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据

采用线性内插法求得。

表2  再现性限

| WCo/% | 50.01 | 63.74 | 63.98 | 70.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.55 |

3 方法二 电位滴定法

3.1方法提要

将试料置于微波消解系统或高压溶样罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解。用高氯酸及磷酸冒烟除去氢氟酸，并将锰（Ⅱ）氧化成锰（Ⅲ）消除锰对测定钴的干扰，在有柠檬酸铵的氨性介质中，以铁氰化钾氧化钴，过量的铁氰化钾用钴标准溶液返滴定，电位突跃达到终点。根据铁氰化钾标准溶液的实际消耗量计算出钴含量。

3.2试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

3.2.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2.2盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2.3 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.2.4 磷酸（ρ1.66g/mL）。

3.2.5 高氯酸（ρ1.70g/mL）。

3.2.6 氨水（ρ0.90g/mL）。

3.2.7 硝酸（1+1）。

3.2.8 柠檬酸铵溶液（300g/L）：称300g柠檬酸铵，以水溶解并稀释至1000mL。

3.2.9 硫酸铵溶液（250g/L）：称250g硫酸铵，以水溶解并稀释至1000mL。

3.2.10 钴标准滴定溶液（3.00mg/mL）：称取3.0000g金属钴（wCo≥99.95%）于400mL烧杯中，缓慢加入30mL硝酸（3.7），低温加热溶解后，吹少量水煮沸，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀。此溶液1mL含3.00mg钴。

3.2.11 铁氰化钾标准溶液(c[K3Fe(CN)6)]≈0.05mol/L)。

3.2.11.1 制备：称取17g铁氰化钾置于500mL烧杯中溶解，过滤后用水稀至1000mL，贮存于棕色试剂瓶中。

3.2.11.2 钴标准滴定溶液与铁氰化钾标准溶液的体积比例系数的确定

于四个500mL烧杯中，分别加入50mL柠檬酸铵溶液（3.2.8）、25mL硫酸铵溶液（3.2.9）、90mL氨水（3.2.6），用水稀释到350mL，在不断搅拌下准确加入20.00mL铁氰化钾标准溶液（3.2.11），在自动电位滴定仪上用钴标准滴定溶液（3.2.10）进行滴定，电位突跃达到终点。四次平行滴定所消耗钴标准滴定溶液体积的极差不大于0.10mL的情况下取其平均值。

按式（1）计算铁氰化钾标准溶液与钴标准滴定溶液的体积比例系数：

………………………………………….（1）

式中：

K——钴标准滴定溶液与铁氰化钾标准溶液的体积比例系数；

V——滴定时, 铁氰化钾标准溶液所消耗的钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定时,加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

  - 仪器和设备

3.3.1 微波消解仪

3.3.2电热恒温干燥箱

3.3.3 自动电位滴定仪

3.4 试样

样品应加工成屑状或粉末状。

3.5 分析步骤

3.5.1试料

称取试样0.50g，精确至0.0001g。

3.5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3 空白试验

随同试料（3.5.1）做空白试验。

3.5.4测定

3.5.4.1 试样的分解

将试料（3.5.1）置于微波消解罐内胆中，加入10mL盐酸（3.2.2），3mL硝酸（3.2.1）和2mL氢氟酸（3.2.3），装入高压消解罐中，再放入微波消解仪，加热至200 ℃待试样溶解完全，或者置于预热至150℃的烘箱中加热溶解4小时，取下冷却，,定容至100mL塑料容量瓶。

3.5.4.2 测定

将试液转入200 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL磷酸（3.2.4）、5 mL高氯酸（3.2.5）盖上表面皿,置于电热板上低温加热至冒高氯酸烟，直至高氯酸气泡刚消失，磷酸烟从液面刚出现，立即取下。

稍冷，加入约50mL水，煮沸溶解盐类，冷却后移入200mL容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀，制备成待测钴溶液。

在500mL烧杯中，准确加入20.00mL铁氰化钾标准溶液（3.2.11），分别加入50mL柠檬酸铵溶液（3.2.8）、25mL硫酸铵溶液（3.2.9）、90mL氨水（3.2.6），用水稀释到350mL，在不断搅拌下准确加入25.00mL待测钴溶液，在自动电位滴定仪上用钴标准滴定溶液（3.2.10）进行滴定，电位突跃达到终点。记下消耗钴标准滴定溶液（3.2.10）的体积。

3.6 分析结果的计算

钴的含量以钴的质量分数wCo计，数值以%表示，按公式（2）计算：

…………………………………………（2）

式中：

p——钴标准滴定溶液，单位为克每毫升（g/mL）；

V1——滴定时，准确加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定时，消耗的钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

K——钴标准滴定溶液与铁氰化钾标准溶液的体积比例系数；

V3——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m 0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。

3.7 精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| WCo/% | 50.06 | 58.99 | 63.56 | 70.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| WCo/% | 50.06 | 58.99 | 63.56 | 70.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |

4 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——本部分编号；

——所使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部　发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第1部分：钴量的测定

碘量法和电位滴定法

Methods for chemical analysis of Co-Cr ceramic alloy —

Part 1：Determination of cobalt content—

Iodometry and Potentiometric method

（送审稿）

YS/T XXXX.1—201X

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.70

H 13