ICS 77.040

H17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法

Test method for the Oxygen Concentration in Silicon Materials by Inert Gas Fusion Infrared Detection Method

（讨论稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料有限公司

本标准主要起草人：王永涛、孙燕、 徐新华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法

1.范围

本标准规定了采用惰性气体熔化及红外探测的方法确定硅晶体中的氧含量。

本标准适用于测试硅中氧含量的有效范围为（5-500）ppma。

2.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264  半导体材料术语

ASTM E 135  金属、矿物及相关材料的化学分析中的术语

ASTM E 691  指导各实验室之间确定某测试方法准确性的标准规定

3.术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

- 4　测试方法概述

- 4.1测试样品被置于一次性的双层石墨坩埚中，并通入一定流量的惰性气体，在一最佳温度下将样品被熔化，样品中的氧以气体形式充分释放。

- 4.2 样品中释放的氧与石墨坩埚反应生成一氧化碳。

- 4.3一氧化碳的含量可以直接由红外测试设备测量，或一氧化碳在惰性气体的输送下，经过加热的氧化铜催化剂，氧化生成二氧化碳，然后再由红外设备测试得到二氧化碳的含量，继而推算出一氧化碳的含量。

- 4.4 设备根据测试气体的含量输出一个数值，该数值具有线性的对应关系，继而根据校准曲线对其进行空白值的修正，再结合样品质量，将其转化成氧含量浓度值。

- 4.5 根据校准曲线计算得到相应样品的氧含量浓度值。

5　干扰因素

5.1　由于纯度较低的气体中所含有的杂质可能会吸附硅材料释放的氧，因此建议仅使用至少99.99%以上高纯气体。

- 5.2 使用单层石墨坩埚会造成温度的波动，继而影响测试结果，而使用双层坩埚则会显著降低该影响。

5.3　石墨坩埚中的氧会随着测试的过程不断释放，从而影响测试结果，因此应使用高纯石墨制作的坩埚。

- 5.4本标准的测试极限与设备的空白值有关，测试设备的不同及测试过程中的差异会对测试极限产生影响。

- 5.5 本方法测试的是硅晶体中全部形态存在的氧，因此与通常使用傅里叶红外方法测试硅单晶片得到的氧含量值是有差异的。

- 6 试剂和材料

- 6.1 氢氧化钠，优级纯，用于吸收惰性气体载气中的二氧化碳。

- 6.2 高氯酸镁，优级纯，用于吸收惰性气体载气中的水分。

- 6.3 铜屑，用于吸收惰性气体载气中的氧。

- 6.4 氧化铜，用于氧化一氧化碳气体生成二氧化碳气体。

- 6.5 硅表面氧化层去除试剂-制备HF溶液，其比例为HF（49%）:H2O=1:25，主要用于去除硅片表面的SiO2层，如果HF被纯水稀释，其腐蚀速率降低。为了提高腐蚀速率，可在溶液中加入硝酸。硝酸可将单晶硅氧化生成二氧化硅，继而被HF腐蚀。

- 6.6 丙酮，优级纯。

- 6.7 纯水，电阻率>18MΩ•cm。

- 6.8 惰性气体为氦气（99.99%）或纯度满足要求的氩气。

7　仪器设备

7.1氧含量分析仪

基于气体熔化分析原理和红外测量技术的商业测试设备。

7.2　天平

用于对被测样品进行重量称量，精度至少为0.001g。

7.3　石墨坩埚

双层石墨坩埚，必须使用高纯石墨制备。

7.4 操作系统：

8　样品准备

- 8.1 样品制备包括了测试样品和标样的制备。

- 8.2 需使用无氧的切割（如台钻）或研磨材料将样品加工成特定的尺寸。需要注意的是在加工样品过程中，要使用制冷水或选择低转速加工，以避免过热现象。样品质量在0.3g-1g。

- 8.3 在测试体氧含量时，需去除样品表面的氧化层。

- 8.4 样品用HF溶液腐蚀，并用纯水进行清洗，继而使用丙酮清洗、风干，使用天平进行称重。

- 8.5 对于去除氧化膜的样品，仅可以使用干净的镊子进行处理，以避免引入新的沾污。

- 8.6 对硅材料来说，无论是块状或粉末状，需要在低于硅材料熔点的温度下，在测试方法中加入原位排气循环过程，以用于去除硅材料表面氧化层的影响。加热时间控制在30s到50s之间，最佳的加热温度通常是在700℃到1400℃。

9　校准

- 9.1 参考样品

- 9.1.1 空白参考样品或具有可追溯性的有值参考样片。

- 9.1.2 至少2-3个已知氧含量的硅单晶样品及1个高纯硅（如区熔硅）来确定校准曲线。

9.2　空白校准和标样校准

9.2.1 使用空坩埚，按照10.4.5、10..4.6及10.4.7的规定进行操作。

9.2.2 重复9.2.1的操作3-5次，直至空白值标准差≤0.001ppma。

9.2.3 如果空白值一直不能稳定，需查找原因，并进行修理，然后重复9.2.1的操作。

9.2.4 按照设备的操作说明，进行空白值的输入并建立空白扣除方法。

9.2.5 使用已知氧含量的样品进行3-5次分析，并按照设备的操作说明设定漂移校准值。

9.3 标准曲线的确定

9.3.1使用至少3个已知氧含量的硅单晶样品及1个高纯硅（如区熔硅），按照10.4.5，10.4.6及10.4.7的规定进行操作，并根据设备的操作说明确定标准曲线。

10　测试步骤

10.1　根据制造商的说明书，对设备进行正确的安装与调试。

10.2依照设备说明书，对设备进行检漏分析，确保设备无漏气现象。

10.3按照9.1和9.2的规定，正确的进行设备设置，确定空白值，设置标准曲线，并检查设备的工作状态。

10.4　称量0.3~1g的样品投入到设备的载料口中，样品质量精确到0.001g。

10.5 将一空的双层坩埚置于设备的下电极上，并升至测试位置。

10.6　根据设备的操作流程，开始测试，开启坩埚排气流程。

10.7　将样品传送到坩埚中，开始样品分析过程。可参照8.6的规定，进行表面氧化层去除操作。

10.6至少再重复10.2到10.5的操作2次，并计算其平均值及3个测试结果的标准差。

10.8商用的氧含量分析仪配有氧含量结果的输出装置。包括空白值补偿在内的所有计算均可通过设备的测试系统进行操作。相关的计算细节对于使用者是不可见的，仅对设备的制造商可见。操作者必须确保所有输入数据的准确性，例如样品质量的输入与样品的传输必须准确。

11　精密度

11.1　。

11.2　。

12　报告

测试报告应包括以下内容：

- 设备名称、操作者姓名及测试日期；

- 样品材质；

- 样品编号；

- 样品质量；

- 每一样品的所有测试数据，包括空白值在内；

- 操作和分析过程中的所有异常现象。

_________________________________