四氯钯酸钠化学分析方法

第2部分：铜、铅、镍、铂，镉、铁、金量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

江西省汉氏贵金属有限公司

2018年01月

四氯钯酸钠化学分析方法

第2部分：铜、铅、镍、铂，镉、铁、金量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 工作简况

1.1 任务来源

四氯钯酸钠，CAS登录号13820-53-6，棕色结晶粉末，不溶于冷水，溶解于热水。四氯钯酸钠是化工行业中常用的一种贵金属催化剂前驱体和化学合成原料，主要应用于化工行业中钯催化剂的制备以及医药行业中有机合成、无机化学的合成等。随着我国工业长足发展四氯钯酸钠的需求量也得到了较快的发展。

被广泛用于研究和开发新化工产品。随着国内钯化合物产品市场的开拓，贵金属钯的价格昂贵，生产成本、质量控制及贸易要求等均需对钯化合物中钯含量及杂质元素进行准确分析。因此，有必要建立一个简便、准确、快速的四氯钯酸钠中杂质元素测定的方法。

经资料查询，国内没有四氯钯酸钠中杂质元素检测的标准发布。

江西省汉氏贵金属有限公司于2015年向上级主管部门提出 四氯钯酸钠中钯分析方法 钯量的测定 丁二酮肟重量法行业标准计划书，于2016年4月获全国有色金属标准化技术委员会批准，项目起止时间为2017年01月～2018年12月，计划文工信厅科〔2016〕58号，计划编号为2016-0266T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，标准起草单位为江西省汉氏贵金属有限公司、有色金属技术经济研究院、贵研资源（易门）有限公司、北京有色金属研究院、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、江西悦诚科技有限公司、浙江省冶金研究院有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司。

本标准主要起草人为：xxxx、xxxxx、xxx、xxxx、xxxxx、xxx。

1.2 主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作

接到标准制定任务后，根据标委会要求，我们于2016年5月组建了 四氯钯酸钠化学分析方法   第2部分：铜、铅、镍、铂，镉、铁、金量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法行业标准编制小组，由品控部主责，其他相关部门全力配合共同确定了 四氯钯酸钠化学分析方法 第2部分：铜、铅、镍、铂，镉、铁、金量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法行业标准的原则。

江西省汉氏贵金属有限公司明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线。为确保制定标准的质量和水平，江西省汉氏贵金属有限公司主持召开了该标准的内部预审会。同时，根据全国有色金属标准化技术委员会的要求，我们于2017年10月开展样品分析验证工作，并将标准分析方法讨论稿、编制说明和样品提交验证单位，以进行标准分析方法主要技术条件和样品分析结果准确度、精密度的验证实验。

- 2016年11月01日～11月04日在江西省南昌市召开有色金属标准工作会议，会上确定了该标准的时间节点和验证单位名单。

2 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1编制原则

编制本标准的目的是以能满足四氯钯酸钠产品标准中杂质含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

2.2 确定标准主要内容的依据

2.2.1 杂质元素含量范围确定及使用检测手段确定

根据客户对产品的工艺需求和原料中的海绵钯、钯锭、氯化钯等钯的化合物的杂质元素的含量范围，四氯钯酸钠中杂质元素的允许量最低0.0005%；最高0.0150%。本标准确定的检测元素为：铜、铅、镍、铂，镉、铁、金。对于多元素的检测，从普及程度及成本方面考虑，电感耦合等离子体发射光谱无疑是首选。

2.2.2 样品溶解试验及样品用量确定

四氯钯酸钠是溶解于水,但是溶解不是彻底，所以要经过盐酸在加热的条件下完全溶解成为氯亚钯酸。试料溶液的制备：将试料0.5g样品置于将试料置于50mL烧杯中，加入5mL混合酸，低温加热溶解完全，冷却至室温。转入50mL容量瓶中，用水洗涤表面皿及烧杯壁，倾入同一容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。待测； 随同试料做空白试验。

2.2.3 干扰及消除

四氯钯酸钠中对杂质元素含量测定产生干扰的主要有钯基体的干扰。不存在光谱干扰。通过干扰实验，确定了下列检测波长可避开大部分钯基体的干扰。而对于基体效应，可以通过选择合适的测定波长背景点进行扣除。选取的测定波长见表1。

表1  推荐的分析线波长

| 元素 | 检测波长/nm | 元素 | 检测波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 327.393 | Cd | 228.802 |
| Pb | 217.000 | Fe | 238.204 |
| Ni | 221.648 | Pt | 265.945 |
| Au | 267.595 |  |  |

2.2.4 样品加标回收率及方法准确度

为了防止样品元素的互相干扰，分三组进行回收率试验。每组分别称取0.5g四氯钯酸钠于50mL烧杯中，按照分析步骤处理，然后加入下表所示量的元素溶液，同时作空白溶液。求出方法的回收率见下表2。

从表中可以看出四氯钯酸钠加标回收率为90.75%～100.30%，方法精密度符合预期要求。

表2 方法的回收率

|  | 低量（μg/ml） | 中量（μg/ml） | 高量（μg/ml） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加入值 | 测定值 | 回收率（%） | 加入值 | 测定值 | 回收率（%） | 加入值 | 测定值 | 回收率（%） |
| Cu | 0.5000 | 0.4924 | 98.48 | 2.000 | 1.870 | 93.50 | 4.000 | 3.911 | 97.78 |
| Pb | 0.5000 | 0.4830 | 96.60 | 2.000 | 1.901 | 95.05 | 4.000 | 3.780 | 94.50 |
| Ni | 0.5000 | 0.4854 | 97.08 | 2.000 | 1.905 | 95.25 | 4.000 | 3.890 | 97.25 |
| Pt | 0.5000 | 0.4793 | 95.86 | 2.000 | 1.867 | 93.35 | 4.000 | 3.702 | 92.55 |
| Cd | 0.5000 | 0.4932 | 98.64 | 2.000 | 1.852 | 92.60 | 4.000 | 3.706 | 92.62 |
| Fe | 0.5000 | 0.4992 | 99.84 | 2.000 | 1.815 | 90.75 | 4.000 | 3.692 | 92.30 |
| Au | 0.5000 | 0.4888 | 97.76 | 2.000 | 1.971 | 98.55 | 4.000 | 4.012 | 100.30 |

2.2.5 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过5%为前提。重复性限(r)按表3采用线性内插法或外延法求得。

表3重复性限

| wCu/% | 0.0015 | 0.0065 | 0.0145 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0006 | 0.0011 | 0.0017 |
| wPb/% | 0.0015 | 0.0065 | 0.0145 |
| r/% | 0.0005 | 0.0010 | 0.0018 |
| wNi/% | 0.0015 | 0.0066 | 0.0145 |
| r/% | 0.0004 | 0.0009 | 0.0016 |
| wPt/% | 0.0015 | 0.0065 | 0.0146 |
| r/% | 0.0006 | 0.0010 | 0.0017 |
| wCd/% | 0.0014 | 0.0065 | 0.0147 |
| r/% | 0.0006 | 0.0009 | 0.0019 |
| wFe/% | 0.0015 | 0.0066 | 0.0145 |
| r/% | 0.0006 | 0.0009 | 0.0016 |
| wAu/% | 0.0027 | 0.0065 | 0.0144 |
| r/% | 0.0005 | 0.0011 | 0.0013 |

2.2.6 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4 再现性限

| wCu/% | 0.0015 | 0.0065 | 0.0145 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0008 | 0.0013 | 0.0020 |
| wPb/% | 0.0015 | 0.0065 | 0.0145 |
| R/% | 0.0007 | 0.0014 | 0.0023 |
| wNi/% | 0.0015 | 0.0066 | 0.0145 |
| R/% | 0.0006 | 0.0011 | 0.0019 |
| wPt/% | 0.0015 | 0.0065 | 0.0146 |
| R/% | 0.0009 | 0.0014 | 0.0019 |
| wCd/% | 0.0014 | 0.0065 | 0.0147 |
| R/% | 0.0009 | 0.0012 | 0.0023 |
| wFe/% | 0.0015 | 0.0066 | 0.0145 |
| R/% | 0.0009 | 0.0013 | 0.0021 |
| wAu/% | 0.0027 | 0.0065 | 0.0144 |
| R/% | 0.0008 | 0.0015 | 0.0019 |

3 标准水平分析

经过资料搜索，均无与四氯钯酸钠杂质元素检测相关的产品标准；本标准是首次制订，填补了国际、国内四氯钯酸钠杂质元素检测标准的空白。

4 与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

5 标准实施的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

6 参考文献

[1] 董守安.现代贵金属分析［M］. 北京：化学工业出版社,2006,302-303.

[2] 周春辉, 李小年, 葛中华. 贵金属钯催化剂的研究现状和发展前景[J]. 化工生产与技术,2000, 7(1): 12-13.