ICS 77.040

H17

中华人民共和国有色金属协会标准

CNIA

CNIA/T XXX—XXXX

多晶硅用回收氢气中氯化氢、氮气、氧气、总碳含量的测定气相色谱法

Test Determination of hydrogen chloride, nitrogen, oxygen and total carbon content in recovered hydrogen from polysilico Gas chromatography

（预审稿）

本稿完成日期：2018年05月

XXXX - XX - XX发布                                  XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前    言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：新特能源股份有限公司

本标准主要起草人：

多晶硅用回收氢气中氯化氢、氮气、氧气、总碳含量的测定

气相色谱法

1  范围

本标准规定了测定多晶硅用回收氢气中氯化氢、氧气、氮气、总碳含量的气相色谱法。

本标准测定回收氢气的氯化氢、氮气、氧气、总碳含量范围为******。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6681 气体化工产品采样通则

GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则

GBT 3634.2-2011 氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢

GBT 8984-2008 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法

3  方法提要

使用氢气中氯化氢、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷标准气体建立外标法标准曲线，根据标准样品的峰面积和待测物的峰面积进行比较，得出待测回收氢气中氯化氢、氧气、氮气、总碳的量。

4  术语

4.1 热导检测器

热导检测器是用热电阻式传感器组成的一种检测装置，是基于气体热传导原理。

4.2 氢焰检测器

氢火焰离子化检测器简称氢焰检测器，是以氢气与空气中的氧气燃烧生成的火焰为能源，当有机物质进入火焰时，在火焰的高能作用下，被激发而产生离子，从而被检测器记录下来。

5  氯化氢

5.1 试剂和材料

5.1.1 氢气中氯化氢标准气体。

5.1.2 高纯氦气：纯度99.999%以上。

5.1.3 300mL取样钢瓶；

5.2 仪器及设备

5.2.1 气相色谱仪：采用配有热导池检测器的气相色谱仪。

5.2.2 色谱柱

5.2.2.1 填充柱色谱柱：长3 m，内径2.1 mm，内装20%聚二甲基硅氧烷的不锈钢填充柱，或者其他等效的色谱柱。

5.2.2.2 毛细管色谱柱：长30 m，内径0.53 mm，1.5 μm，内装DB-1毛细管色谱柱。

5.3 采样要求

- 5.3.1 采样中的安全事项应符合GB/T 3723规定。

- 5.3.2 由于本样品只要针对改良西门子法制多晶硅中的回收氢气进行取样，因此在取样时应注意观察取样位置时候周围环境是否有电焊、切割、动火等危险作业。如果有，联系现场人员并要求其暂停作业，待取样结束后可恢复。

- 5.3.3 取样点位根据生产工艺要求，至少在每一组活性炭、分子筛的出口处设置取样点，以便分析回收氢气的质量。

- 5.3.4 取样过程应注意，不可将现场设备上的阀门开的过大过快，以免氢气急速冲出取样口发生闪爆事故。由于回收氢气跟随工艺变化而变化，其中可能含有硅烷气体，甚至氯硅烷液体，取样人员应该佩戴全面罩或者半面罩、护目镜进行取样，且设置专门的监护人。

5.4 分析步骤

5.4.1 准备：按仪器使用说明书开启仪器，设定仪器各项操作参数至基线稳定正常。

5.4.2  标定：将标准样品经采样管与仪器连接。开启标准气体充分吹扫取样系统直至取得代表样气后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或者峰高），重复进样至少6次，直至响应值偏差小于5% 时取其平均值 As 或 hs 。

5.4.3  测定：在与标定完全相同的条件下进行测定。将待测样品经采样管与仪器连接，开启样品气充分吹扫取样系统直至取得代表样气后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或者峰高），重复进样至少6次，直至响应值偏差小于5% 时取其平均值 As 或 hs。

5.5 结果表示

5.5.1 组分含量按下式计算

φi=φs×Ai或hiAs或hs

式中：

φi—样品气中组分i 的含量，10-6；

φs—标准样品中组分i 的含量，10-6；

Ai 或( hi )—样品中组分 i 的响应平均值[峰面积，单位为平方毫米（ mm2 ）或峰高，

单位为毫米（ mm ）]；

As 或( hs )—标准样品中组分 i 的响应平均值[峰面积，单位为平方毫米（ mm2 ）或峰

高，单位为毫米（ mm ）]。

5.5.2  以两次平行测定的结果的算术平均值作为最终的分析结果。5.5.3  原始记录结果保留三位小数。

5.6 允许误差

两次测定值相对偏差不大于±10%。

6  氧气、氮气

6.1 方法原理

采用气相色谱法对气体中的氧气、氮气进行分离，再利用氧气、氮气与载气具有不同的导热系数，利用热导检测器原理进行定量测定。热导检测器检测的依据是不同物质具有不同的热导系数，当通过热导池的气体组成及浓度发生变化时，就会引起池体上安装的热敏元件的温度变化，由此产生热敏元件阻值的变化，通过惠斯顿电桥进行测量，就可以根据电压信号的大小求出该组分的含量。

6.2 试剂和材料

6.2.1  载气：高纯氢气，纯度＞99.999%

6.2.2  标准样品：平衡气应与待测样品主组分相同，目的组分含量与待测试样相近，通常为50×10-6～200×10-6（摩尔分数）

6.2.3  300 mL取样钢瓶。

6.3 仪器及设备

6.3.1  气相色谱仪：采用配有热导池检测器的气相色谱仪。

6.3.2  色谱柱：长度2 m，外径3.175 mm，内装60 - 80目的5A的分子筛不锈钢填充色谱柱。

6.4 采样要求

- a）采样中的安全事项应符合GB/T 3723规定。

- b）由于本样品只要针对改良西门子法制多晶硅中的回收氢气进行取样，因此在取样时应注意观察取样位置时候周围环境是否有电焊、切割、动火等危险作业。如果有，联系现场人员并要求其暂停作业，待取样结束后可恢复。

- c）取样点位根据生产工艺要求，至少在每一组活性炭、分子筛的出口处设置取样点，以便分析回收氢气的质量。

- d）取样过程应注意，不可将现场设备上的阀门开的过大过快，以免氢气急速冲出取样口发生闪爆事故。由于回收氢气跟随工艺变化而变化，其中可能含有硅烷气体，甚至氯硅烷液体，取样人员应该佩戴全面罩或者半面罩、护目镜进行取样，且设置专门的监护人。

6.5 分析步骤

6.5.1  色谱条件：配备5A的分子筛不锈钢填充色谱柱。柱箱温度55 ℃，进样口温度120 ℃，检测器温度200 ℃。

6.5.2  准备：按仪器使用说明书开启仪器，设定仪器各项操作参数至基线稳定正常。

6.5.3  标定：将标准样品经采样管与仪器连接。开启标准气体充分吹扫取样系统直至取得代表样气后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或者峰高），重复进样至少6次，直至响应值偏差小于5% 时取其平均值 As 或 hs 。

6.5.4  测定：在与标定完全相同的条件下进行测定。将待测样品经采样管与仪器连接，开启样品气充分吹扫取样系统直至取得代表样气后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或者峰高），重复进样至少6次，直至响应值偏差小于5% 时取其平均值 As 或 hs。

6.6 结果表示

6.6.1  组分含量按下式计算

φi=φs×Ai或hiAs或hs

式中：

φi —样品气中组分i 的含量，10-6；

φs —标准样品中组分i 的含量，10-6；

Ai 或( hi ) —样品中组分 i 的响应平均值[峰面积，单位为平方毫米（mm）2或峰高，

单位为毫米（mm）]；

As 或( hs ) —标准样品中组分 i 的响应平均值[峰面积，单位为平方毫米（mm）2或峰

高，单位为毫米（mm）]。

6.6.2  以两次平行测定的结果的算术平均值作为最终的分析结果。

6.6.3  原始记录结果保留三位小数。

6.7 允许误差

两次测定值相对偏差不大于±10%。

7 总碳

7.1 方法原理

- 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。 样品气中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物经甲烷化转化器转化为甲烷，用氢火焰离 子化检测器（FID）进行测定。转化反应如下：

- 注：CmHn 为饱和烃或不饱和烃。

- 当分项测定一氧化碳、二氧化碳、甲烷时，试样进样后先经色谱柱分离，再进入甲烷化转化器转化；当测定一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量时，样品进样后先经甲烷化转化器转化，再进入色谱柱分离；当测定总烃时，样品不转化也不分离。

7.2 试剂和材料

- 7.2.1 燃气和转化气：高纯氢气，纯度＞99.999%。

- 7.2.2 助燃气：标准空气或无油无水的压缩空气。

- 7.2.3 阻燃气：高纯氮气，也可是样品阀的驱动气。

- 7.2.4 标准样品：平衡气应与待测样品主组分相同。目的组分含量与待测试样相近，通常为1×10-6～5×10-6（摩尔分数）。

7.3 仪器设备

7.3.1 气相色谱仪：采用配有FID检测器的气相色谱仪。检出限0.05×10-6。

- 7.3.2 色谱柱：长度:40 cm，内径2 mm，内装60—80目的13X的分子筛不锈钢填充色谱柱。

- 7.3.3 甲烷转化柱：长度25 cm，内径3 mm，内装0.2 mm的镍催化剂的不锈钢柱。转化温度350 ℃。

7.4 采样要求

- 7.4.1 采样中的安全事项应符合GB/T 3723规定。

- 7.4.2 由于本样品只要针对改良西门子法制多晶硅中的回收氢气进行取样，因此在取样时应注意观察取样位置时候周围环境是否有电焊、切割、动火等危险作业。如果有，联系现场人员并要求其暂停作业，待取样结束后可恢复。

- 7.4.3 取样点位根据生产工艺要求，至少在每一组活性炭、分子筛的出口处设置取样点，以便分析回收氢气的质量。

- 7.4.4 取样过程应注意，不可将现场设备上的阀门开的过大过快，以免氢气急速冲出取样口发生闪爆事故。由于回收氢气跟随工艺变化而变化，其中可能含有硅烷气体，甚至氯硅烷液体，取样人员应该佩戴全面罩或者半面罩、护目镜进行取样，且设置专门的监护人。

7.5 分析步骤

- 7.5.1 色谱条件：配备13X的分子筛不锈钢填充色谱柱。柱箱温度55 ℃，进样口温度120 ℃，检测器温度200 ℃。

- 7.5.2 准备：按仪器使用说明书开启仪器，设定仪器各项操作参数至基线稳定正常。

- 7.5.3 标定：将标准样品经采样管与仪器连接。开启标准气体充分吹扫取样系统直至取得代表样气后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或者峰高），重复进样至少6次，直至响应值偏差小于5% 时取其平均值 As 或 hs 。

7.5.4 测定：在与标定完全相同的条件下进行测定。将待测样品经采样管与仪器连接，开启样品气充分吹扫取样系统直至取得代表样气后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或者峰高），重复进样至少6次，直至响应值偏差小于5% 时取其平均值 As 或 hs。

7.6 结果表示

7.6.1 组分含量按下式计算

φi=φs×Ai或hiAs或hs

式中：

φi —样品气中组分i 的含量，10-6；

φs —标准样品中组分i 的含量，10-6；

Ai 或( hi ) —样品中组分 i 的响应平均值[峰面积，单位为平方毫米（mm）2或峰高，单位为毫米（mm）]；

As 或( hs ) —标准样品中组分 i 的响应平均值[峰面积，单位为平方毫米（mm）2或峰高，单位为毫米（mm）]。

7.6.2  以两次平行测定的结果的算术平均值作为最终的分析结果。

7.6.3  原始记录结果保留三位小数。

7.7 允许误差

两次测定值相对偏差不大于±10%。

8 实验报告

实验报告应包括下列内容：

a）样品的全部信息，包括样品名称、样品编号、采样时间、采样点、分析时间；

b）分析人员的姓名、审核人员姓名；

c）分析结果及其表示；

d）与基本分析步骤的差异；

e）引用的本标准号。

附 录 A

色谱条件

（参考条件）

A1 氯化氢测定色谱条件（仅供参考，不同色谱柱及色谱仪可不同）

1.1 配备20% OV-101不锈钢填充柱。柱箱温度55 ℃，阀箱温度110 ℃，检测器温度205 ℃，进样量2mL，载气为高纯氦气，流量30 mL/min，参比气流量45 mL/min。

1.2 配备DB-1毛细管色谱柱。柱箱温度35 ℃，阀箱温度110 ℃，检测器温度205 ℃，进样量2mL，载气为高纯氦气，流量5 mL/min，参比气流量15 mL/min；恒定柱流量和尾吹流量10 mL/min；进样方式为分流进样，分流比为5:1，进样量为250μL。