ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 4698.17—201×

代替GB/T4698.17-1996

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

第17部分  镁量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of titanium sponge, titanium and  titanium alloys-

Part17: Determination of magnesium content

——Flame atomic absorption spectrometry

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 4698《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》共分为25个部分：

——第1部分：

——第2部分：

——第3部分：

——第4部分：

——第5部分：

——第6部分：

——第7部分：

——第17部分：镁量的测定－火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 4698的17部分。

本部分与GB/T4698.17-1996相比主要变化如下：

——对文本格式进行了修改；

——扩大了测定范围，由0.010％～0.12%调整为0.010％～1.00%；

——调整了称样量；

——增加精密度条款；

——增加试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、桂林矿产研究院、国标（北京）检验认证有限公司、宝钢特钢有限公司。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4698.17-1996。

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

第17部分  镁量的测定

火焰原子吸收光谱法

1　范围

本部分规定了海绵钛、钛及钛合金中镁量的测定方法。

本部分适用于海绵钛、钛及钛合金中镁量的测定。测定范围：0.010％～1.00%。

2　方法提要

试料用盐酸和氢氟酸溶解，用硼酸络合氟离子，用氯化锶作释放剂，用原子吸收光谱仪波长285.2nm处，测量试液中镁浓度。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为分析纯试剂和二级水。

3.1  盐酸（ρ 1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ 1.42g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ 1.15g/mL）。

3.4　盐酸（1+1）。

3.5  硝酸（1+1）。

3.6  氢氟酸（1+1）。

3.7  饱和硼酸溶液。

3.8  氯化锶溶液（60mg/ mL）：称取50g氯化锶(SrCL2•6H2O)于500mL烧杯中，加入400mL水溶解，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9  镁标准贮存溶液（100μg/mL）：称取0.1000g金属镁（99.99%）于250mL烧杯中，加入30mL水、10mL盐酸（3.4），加热至完全溶解，冷却至室温后移入1000mL的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.10  镁标准溶液（10μg/mL）：移取10.00mL镁标准贮存溶液(3.9)，置于100mL容量瓶中，加入2mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

4　仪器

原子吸收光谱仪，附镁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，镁的特征浓度应不大于0.02μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5　试样

海绵钛、钛及钛合金的取样应按照已颁布的标准方法进行。

6　分析步骤

6.1　试料

按表1称取试样（精确到0.0001g）。

表1试料量、试液总体积、分取试液体积

| 镁的质量分数 w Mg/% | 试料量 m /g | 试液总体积 V/mL | 分取试液体积 V1/ mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010～0.10 | 0.25 | 100 | 20 |
| >0.10～1.00 | 0.10 | 100 | 5 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 　测定

6.4.1　将试料（6.1）置于200mL聚乙烯烧杯中，加入10mL盐酸（3.4）、2mL氢氟酸（3.6），盖上聚乙烯表面皿，低温加热，待试料溶解完全，加入2mL硝酸（3.5），加热至溶液清亮，并驱除氮的氧化物。取下，冷却至室温，加入20mL饱和硼酸溶液（3.7），移入100mL的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表1移取部分溶液于100mL容量瓶中，加入5mL氯化锶溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3  于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定试液（6.4.2）的吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的镁量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL镁标准溶液（3.10）分别置于一组100mL容量瓶中，加入5mL氯化锶溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定溶液的吸光度。

6.5.3  以镁浓度为横坐标，相应的吸光度(减去补偿溶液的吸光度)为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

镁的含量以质量分数w Mg计，数值以％表示，按公式（1）计算：

w Mg=(c−c0)⋅V2⋅V×10−6m⋅V1×100……………………………………（1）

式中：

c——自工作曲线上查得的镁的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

c0——自工作曲线上查得的空白试液中镁的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——试液分取体积，单位为毫升（mL）；

V2——试液稀释体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位；若含量小于0.10％时，表示至小数点后三位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| w Mg / % | 0.010 | 0.050 | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| w Mg / % | 0.010 | 0.050 | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果与表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。