钽铌化学分析方法

第2部分：钽中铌含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

和色层分离重量法

编制说明

（征求意见稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

2018.3.30

钽铌化学分析方法

第2部分：钽中铌含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

编制说明

- 一、工作简况

- 1.1  项目来源

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2016]76号）的文件精神，由宁夏东方钽业股份有限公司负责《钽铌化学分析方法 第2部分：钽中铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法》国家标准的起草任务,计划编号为 20161646-T-610 ，项目完成年限为2019年9月。

- 1.2 项目所涉及的方法简况

钽具有耐腐蚀性、化学稳定性高、冷加工性能好和表面氧化膜介电常数大等优点，有许多重要用途。钽主要用做制作钽电解电容器，具有电容量大、漏电流小、等效串联电阻低、稳定性好、可靠性高、耐压性能好、寿命长、体积小等突出特点，是一种用途极其广泛的功能材料。钽钨、钽钨铪、钽铪合金，比任何别的材料更能经受高温和矿物酸的腐蚀，可作为飞机、导弹、火箭的耐热高强度材料以及控制、调节装置的零部件等。铌具有细化钢中晶粒的能力，在钢中加入极少量铌，能大大提高钢的强度，改善钢的机械和焊接性能，提高抗腐蚀性能。铌可用做电容器、铌基高温合金、超导材料等。铌和钽还用作骨科和外科手术材料。碳化钽用于制作超硬工具的添加剂。氧化钽可以用于制造高级光学玻璃和催化剂等。

- 该标准是采用电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法进行检测，钽中铌含量检测范围0.0010%～20.00%。标准中包含测试原理、所用试剂、样品处理、分析和结果计算方法。

1.3  起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是世界钽工业三强之一。

公司在钽、铌及其合金技术领域具有雄厚的研究开发实力，在国内同行业中处于技术领先地位。其综合实力代表了我国钽、铌工业的整体水平，是我国国防、核能、宇航、电子、冶金和化工工业等高新技术领域里的一个极为重要的稀有金属材料研究、开发、成果转化为一体的综合基地。几十年来承担了我国钽铌特种金属材料领域绝大部分国家级科研和产业化项目，60多项成果获国家级、省部级科技进步奖。公司拥有用于科研开发的价值达1.2亿元以上的仪器设备，仪器的自动化与精度已经达到了国际先进或国内领先的水平。

宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心成立于1966年，检测能力涵盖钽铌钛产品和原辅材料的化学成分分析、气体成分分析和电性能检测，并在实验室内部建立了标准化的检测方法和作业指导书。2006年以来，负责起草了GB/T 15076.1《 钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽含量的测定 》 、GB/T 15076.5《 钽铌化学分析方法 第5部分：钼含量和钨含量的测定 》、GB/T 15076.8《 钽铌化学分析方法 第8部分：碳含量和硫含量的测定 》、GB/T 15076.9《 钽铌化学分析方法 第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定 》、GB/T 15076.12《 钽铌化学分析方法 第12部分：钽中磷含量的测定 》、GB/T 15076.13《 钽铌化学分析方法 第13部分：氮含量的测定 》、GB/T 15076.14《 钽铌化学分析方法 第14部分：氧含量的测定 》、GB/T 15076.15《 钽铌化学分析方法 第15部分：氢含量的测定 》、GB/T 15076.16《 钽铌化学分析方法 第16部分：钠含量和钾含量的测定 》、GB/T 3137－2007《钽粉电性能试验方法》，并先后参与了国家军用标准《铍化学分析方法 铬量、锰量和镁量的测定》、《铍化学分析方法 钐量、铕量、钆量和镝量的测定》、行业标准《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定》、《铪化学分析方法 杂质元素的测定》等国家标准和行业标准的制修订工作。

- 1.4  主要工作过程

（1）根据2016年11月～12月，在接到标准制定任务后，成立了《钽铌化学分析方法 第2部分：钽中铌含量的测定》标准编制小组，确定了各成员的工作职能和任务，制订了工作计划和进度安排。

（2）2017年1月～6月，编制小组填写了“推荐性标准制订项目落实任务书”，并开展了有关资料、信息收集、调研工作及方法论证准备工作。编制小组据此确立了本标准制定的基本思路，参阅部分钽铌检测相关方法标准，作为确定新标准技术要素和指标的依据。

（3）2017年7月，在天津市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，广东广晟稀有金属光电新材料有限公司为第一验证单位，西北稀有金属材料研究院、西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司和广东省工业分析检测中心4家单位为第二验证单位。

（4）2017年8月～9月，编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《钽铌化学分析方法 第2部分：钽中铌含量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院、西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司和广东省工业分析检测中心进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位。

- （4）2017年10月-2018年3月，陆续收到各验证单位的验证报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对征求意见稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明，形成讨论稿。

- 二、标准的编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1  标准编制原则

2.1.1 符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2.1.2 合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.1.3先进性：本标准方法一与原标准方法一相比具有以下优点：溶样时间短，速度快，溶解完全；操作方便规范，工作效率高；精密度和准确度好，结果稳定性高；扩大了测定范围，方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法的测定范围由0.0010％～1.50％修改为0.0010％～2.00％，方法二 色层分离重量法的测定范围由＞1.50％～6.00％修改为＞2.00％～20.00％；减少了有机试剂和材料的消耗，减低了对环境的污染。

2.2  确定标准主要内容的依据

本标准参照了GB/T 15076.2-1994的方法1《萃取、色层分离-DSPCF分光光度法》和方法2《色层分离重量法》，并结合用户的使用要求，经过调研在生产的实际水平上确定的。

（1）修改了测定方法

将标准名称中的“方法一 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法”修改为“方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法”，标准正文中作相应修改。

（2） 增加了前言。

符合GB/T 1.1－2009要求。

（3） 扩大了测定范围。

将原标准的测定范围0.0010%～6.00%修改为0.0010%～20.00%。

（4）拓宽了适用范围

增加了碳化钽和氟钽酸钾中铌含量的测定。

（5） 对方法一的提要进行了重新描述

原标准：“试料用氢氟酸和硝酸溶解，采用纸色层分离法，使钽铌与其它杂质分离。用焦硫酸钾熔融，酒石酸浸取，在酒石酸介质中，铌与DSPCF形成有色配合物，于分光光度计波长660nm处测量其吸光度。”

修改后的标准：试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

（6） 相应增加了测定铌分析线。

经过轮廓图谱线选择实验，选择灵敏度高，信噪比大，干扰小的元素波长，推荐钽中铌分析线为：295.088nm。

（7） 增加了试样规范。

2.1碳化钽粉粒度小于150μm。

2.2钽粉应预先在80℃～150℃真空烘干4h，冷却至室温，并用复合铝箔袋真空包装；氢氧化钽、氧化钽以及氟钽酸钾应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

2.3 钽锭从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

（8) 为减少误差，将试样按含量划分，分别规定合适的取样数量。

原标准：方法一是“按表1称取试样（2），精确至0.0001g”。

表1

| 铌含量/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.0010～0.0040 | 0.5000 |
| ＞0.0040～0.015 | 0.5000 |
| ＞0.015～0.035 | 0.2000 |
| ＞0.035～0.08 | 0.4000 |
| ＞0.08～0.15 | 0.1000 |
| ＞0.15～0.35 | 0.1000 |
| ＞0.35～0.80 | 0.1000 |
| ＞0.80～1.50 | 0.1000 |

修改后的标准：方法一按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铌的质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.0010～0.10 | 1.00 |
| ≥0.10～2.00 | 0.50 |

（9）为了保证溶解完全，相应增加了试样处理用试剂的用量。

原标准：方法一是“加入1～3mL氢氟酸，滴加硝酸……”。

修改后的标准： 方法一是“缓慢加入4mL氢氟酸，缓慢滴加4mL硝酸，待剧烈反应停止后，低温加热至试料溶解完全……”。

（10） 增加了热压消解装置溶解样品。

由于钽氧化物常温下酸溶解不完全，属于难溶物质，可采用热压消解装置溶解样品。

（11）改变了方法二的称样量

由于将原方法二的测定范围>1.5%～6.00%修改为2.0%～20.00%，铌含量在6.0%～20.00%时，还称0.1g时，不利于钽、铌的分离。

原标准：方法二是“称取0.1g试样，……”

修改后的标准：方法二是按表4称取试样（2），精确至0.0001g。

表4

| 铌的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| >2.00～6.00 | 0.10 |
| ≥6.00～20.00 | 0.05 |

（12）为了保证钽与铌色层时完全分离，改变了展开剂的比例，减缓铌的上行速度。

原标准：方法二是“展开剂：4-甲基-戊酮-[2]+丁酮+氢氟酸+硝酸（44+44+8+4）”

修改后标准：方法二是“展开剂：4-甲基-戊酮-[2]+丁酮+氢氟酸+硝酸（44+44+6+6）”

（13）更改灼烧方式

原标准：方法二是“将剪下色层纸置于已恒重的15毫升铂坩埚中，加热灰化，在900高温炉中灼烧1h取出，冷却，在分析天平上称重，并反复灼烧至恒重，并在相同位置上按铌带宽度剪下随同试料的空白色层纸，操作步骤同上。”

修改后标准：方法二是“将剪下的橙黄色铌带置于已恒重的30毫升瓷坩埚中，在高温电炉上灰化后，置于850℃马弗炉中，开门灼烧至白，关门灼烧15min，取出，冷却，在分析天平上称重，并反复灼烧至恒重。”

（14）增加了精密度要求。

方法一：

3.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 铌的质量分数/% | 0.0018 | 0.020 | 0.033 | 0.17 | 0.88 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0014 | 0.0020 | 0.006 | 0.023 | 0.048 |

3.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| 铌的质量分数/% | 0.0018 | 0.020 | 0.033 | 0.17 | 0.88 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0005 | 0.0022 | 0.0026 | 0.012 | 0.059 | 0.122 |

方法二：

4.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5

| 铌的质量分数/% | 2.97 | 5.91 | 9.97 | 13.76 | 18.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |

4.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6

| 铌的质量分数/% | 2.97 | 5.91 | 9.97 | 13.76 | 18.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.50 |

（15） 补充了试验报告条款。

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

三、 标准水平分析

3.1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

3.2国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

3.3与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现有有关标准的建议

- 自本部分实施之日起，可废止GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法 钽中铌含量的测定》。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准参照了GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法 钽中铌含量的测定》，并结合我国钽铌生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平，经过调研在生产的实际水平上确定的。本标准操作方便规范，可执行性强。该标准将是我国目前较为先进的钽中铌的分析标准，能满足我国钽技术发展的客观要求，代表了我国在该领域的先进性水平，也符合我国现阶段的具体实际。本标准实施后，可以积极向国内生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《钽铌化学分析方法  第2部分：钽中铌含量的测定》标准编制组

2018-3-30