前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁含量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼含量和钨含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷含量的测定  4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳含量和硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷含量的测定  乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮含量的测定  惰气熔融热导法

——第14部分：氧含量的测定  惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢含量的测定  惰气熔融热导法

——第16部分：钠含量和钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第11部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.11-1994《钽铌化学分析方法  铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定》。

本部分与GB/T 15076.11-1994相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法, 由直流电弧载体分馏原子发射光谱法改为直流电弧原子发射光谱法；

——扩大了测定范围，锑的测定范围由0.0004％～0.010％修改为0.0004％～0.030％；铅的测定范围由0.0003％～0.010％修改为0.0003％～0.030％；锡的测定范围由0.0001％～0.010％修改为0.0001％～0.030％；

——补充了精密度与试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司、西北有色金属研究院。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.11-1994。

钽铌化学分析方法                                         第11部分:铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定                                             直流电弧原子发射光谱法

# 范围

本部分规定了铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定方法。

本部分适用于铌及氢氧化铌、氧化铌和碳化铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定。测定范围见表1。

表1

| 测定元素 | 测定范围/％ |
| --- | --- |
| 砷 | 0.0010～0.030 |
| 锑 | 0.0004～0.030 |
| 铅 | 0.0003～0.030 |
| 锡、铋 | 0.0001～0.030 |

# 方法提要

将金属铌及其氢氧化物和碳化物灼烧转化成五氧化二铌，用一定比例的石墨粉和氟化钠混合做缓冲剂，直流电弧阳极激发，进行光谱测定。

# 试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水为二级水。

  - 五氧化二铌：wNb2O5≥99.99%（wAs≤0.0001%，其它单一被测元素含量wX≤0.00001%），于马弗炉中，850℃灼烧2h，放入干燥器中冷却至室温，备用。

  - 三氧化二砷：wAs2O3≥99.99%。

  - 三氧化二锑：wSb2O3≥99.99%。

  - 二氧化铅：wPbO2≥99.99%。

  - 二氧化锡：wSnO2≥99.99%。

  - 三氧化二铋：wBi2O3≥99.99%。

  - 氟化钠：优级纯。

  - 石墨粉：光谱纯。

  - 缓冲剂：称取9.40g石墨粉（3.8），加入0.60g氟化钠（3.7），磨匀。

  - 压模：用有机玻璃棒车制成，顶端Φ·h，mm；2.9×2。

  - 氩气：体积分数不小于99.99%。

# 仪器

  - 直流电弧原子发射光谱仪。

  - 石墨电极：光谱纯，结构及尺寸见图1。

图1 石墨电极结构及尺寸（单位为毫米）

  - 推荐的各元素分析谱线见表2。

表2

| 元素 | 分析波长/nm |
| --- | --- |
| 砷 | 234.984 |
| 锑 | 231.147 |
| 铅 | 261.418 |
| 锡 | 317.502 |
| 铋 | 298.903 |

# 试样

  - 碳化铌粒度小于150μm，铌粉粒度小于180μm。

  - 氢氧化铌和氧化铌应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

  - 从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

# 分析步骤

  - 试料处理

取约1g试样（5）置于瓷坩埚或铂坩埚中，于箱式电阻炉内，升温至900℃灼烧1h（铌丝、铌锭需灼烧4h以上），使其完全转化成五氧化二铌，取出，冷却至室温。

    - 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

## 光谱试料的配制

### 称取适量的氧化物试料（6.1）和缓冲剂（3.9）以2：1比例混合，研磨均匀。

### 将试料（6.3.1）装入石墨电极（4.2）中，以压模（3.10）压紧，使试料低于电极口1mm，以备测定。

## 测定

### 标准配制

准确称取9.3944g五氧化二铌（3.1），依次加入三氧化二砷（3.2）0.1320g，三氧化二锑（3.3）0.1197g，二氧化铅（3.4）0.1154g，二氧化锡（3.5）0.1270g，三氧化二铋（3.6）0.1115g，研磨均匀，配制成各测定元素含量为1％的主标准，再用五氧化二铌（3.1）逐步稀释成标准系列，各标准点杂质元素含量见表3。

分别称取适量的各号标准与缓冲剂（3.9）按（6.3）处理。

表3

| 元素 | 标准系列中各元素质量分数/％ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 锡、铋 | 0 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.030 |
| 铅、锑 | 0 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.030 |
| 砷 | 0 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |

### 测定条件

——光源：直流电弧、电流15.5A。

——电极间距：2mm。

——预燃时间：2s；

——曝光时间：50s。

### 测量

于直流电弧原子发射光谱仪（4.1），按推荐的分析谱线，测定工作曲线标准（6.4.1）和分析试料（6.3.2），检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出五氧化二铌中被测元素的质量分数。

# 分析结果的计算

被测元素的含量以被测元素的质量分数wM计，按式（1）计算：

wM=f·w………………………………（1）

式中：

w——五氧化二铌中被测元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

f——五氧化二铌换算为铌及其氢氧化物和碳化物的系数（fNb=1.431，fNb(OH)5=0.747，fNbC=1.267）；

当wM<0.0010%时，保留一位有效数字；当 wM≥0.0010%时，保留两位有效数字。

# 精密度

## 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4

| 砷的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0082 | 0.016 | 0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0041 |
| 锑的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0047 | 0.0099 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0036 |
| 铅的质量分数/% | 0.0005 | 0.0019 | 0.0051 | 0.0089 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0001 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0035 |
| 锡的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0051 | 0.0101 | 0.016 | 0.025 |
| r/% | 0.0001 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0036 |
| 铋的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0049 | 0.0096 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0036 |

## 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（R），超过重复性限（R）的情况不超过5%，重复性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5

| 砷的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0082 | 0.016 | 0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0029 | 0.0045 |
| 锑的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0047 | 0.0099 | 0.015 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0044 |
| 铅的质量分数/% | 0.0005 | 0.0019 | 0.0051 | 0.0089 | 0.015 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0040 |
| 锡的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0051 | 0.0101 | 0.016 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0042 |
| 铋的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0049 | 0.0096 | 0.015 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0042 |

# 试验报告

- 试验报告包括以下内容：

- ——试样；

- ——使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——使用的方法；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——测定中观察到的异常现象；

- ——试验日期。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌化学分析方法                   第11部分:铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定

直流电弧原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—              Part 11:Determination of arsenic，antimony，lead，tinand and bismuth contents in niobium—                                                     Direct current arc atomic emission spectrometry

（征求意见稿）

（报批稿）

GB/T 15076.11—××××

代替GB/T 15076.11-1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14