钽铌化学分析方法

第11部分:铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定                                             直流电弧原子发射光谱法

编制说明

（征求意见稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

2018-3-30

钽铌化学分析方法

第11部分:铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定                                             直流电弧原子发射光谱法

编制说明

一、工作简况

## 项目来源

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2016]76号）的文件精神，由宁夏东方钽业股份有限公司负责《钽铌化学分析方法 第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定 直流电弧原子发射光谱法》国家标准的起草任务，计划编号为 20161651-T-610 ，项目完成年限为2019年10月。

## 项目所涉及的方法简况

纯铌及铌制品是一种深灰色的不溶性固体，主要应用于制造合金、电容器及工业添加剂等方面。稀有金属铌是高熔点金属，化学性质极其稳定，是卓越的超导材料。纯铌在电子管中用于除去残留气体。铌具有细化钢中晶粒的能力，在钢中加入极少量铌，能大大提高钢的强度，改善钢的机械和焊接性能，提高抗腐蚀性能。铌可用做电容器、铌基高温合金、超导材料等。铌还用作骨科和外科手术材料。碳化铌用于制作超硬工具的添加剂。氧化铌可以用于制造高级光学玻璃和催化剂等。

铌及铌合金的痕量元素分析需要克服分析前样品的消解处理技术。消解过程通常复杂且费时，而且增加了样品制备过程中的污染的风险。Prodigy直流电弧光谱仪为铌及铌制品分析提供了最佳解决方案。无须消解和稀释，可直接对粉末状、线状和屑状样品进行分析。解决了样品消解的麻烦和缺点。

该标准是采用直流电弧原子发射光谱法进行铌中砷、锑、铅、锡和铋量的检测，测定范围：砷（As）0.0010%～0.030%，锑（Sb）0.0004%～0.030%，铅（Pb）0.0003%～0.030%，锡（Sn）0.0001%～0.030%，铋（Bi）0.0001%～0.030%。标准中包含测试原理、所用试剂、样品处理、分析和结果计算方法，补充了精密度和试验报告条款。

## 起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是世界钽工业三强之一。

公司在钽、铌及其合金技术领域具有雄厚的研究开发实力，在国内同行业中处于技术领先地位。其综合实力代表了我国钽、铌工业的整体水平，是我国国防、核能、宇航、电子、冶金和化工工业等高新技术领域里的一个极为重要的稀有金属材料研究、开发、成果转化为一体的综合基地。几十年来承担了我国钽铌特种金属材料领域绝大部分国家级科研和产业化项目，60多项成果获国家级、省部级科技进步奖。公司拥有用于科研开发的价值达1.2亿元以上的仪器设备，仪器的自动化与精度已经达到了国际先进或国内领先的水平。

宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心成立于1966年，检测能力涵盖钽铌钛产品和原辅材料的化学成分分析、气体成分分析和电性能检测，并在实验室内部建立了标准化的检测方法和作业指导书。2006年以来，负责起草了GB/T 15076.1《 钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽量的测定 》 、GB/T 15076.5《 钽铌化学分析方法 第5部分：钼量和钨量的测定 》、GB/T 15076.8《 钽铌化学分析方法 第8部分：碳量和硫量的测定 》、GB/T 15076.9《 钽铌化学分析方法 第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定 》、GB/T 15076.12《 钽铌化学分析方法 第12部分：钽中磷量的测定 》、GB/T 15076.13《 钽铌化学分析方法 第13部分：氮量的测定 》、GB/T 15076.14《 钽铌化学分析方法 第14部分：氧量的测定 》、GB/T 15076.15《 钽铌化学分析方法 第15部分：氢量的测定 》、GB/T 15076.16《 钽铌化学分析方法 第16部分：钠量和钾量的测定 》、GB/T 3137－2007《钽粉电性能试验方法》，并先后参与了国家军用标准《铍化学分析方法 铬量、锰量和镁量的测定》、《铍化学分析方法 钐量、铕量、钆量和镝量的测定》、行业标准《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定》、《铪化学分析方法 杂质元素的测定》等国家标准和行业标准的制修订工作。

## 主要工作过程

（1）根据2016年11月～12月，在接到标准制定任务后，成立了《钽铌化学分析方法 第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定》标准编制小组，确定了各成员的工作职能和任务，制订了工作计划和进度安排。

（2）2017年1月～6月，编制小组填写了“推荐性标准制订项目落实任务书”，并开展了有关资料、信息收集、调研工作及方法论证准备工作。编制小组据此确立了本标准制定的基本思路，参阅部分钽铌检测相关方法标准，作为确定新标准技术要素和指标的依据。

（3）2017年7月，在天津市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，西北稀有金属材料研究院为第一验证单位，西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司、西北有色金属研究院等3家单位为第二验证单位。

（4）2017年8月～9月，编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《钽铌化学分析方法 第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交西北稀有金属材料研究院、西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司、西北有色金属研究院进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位；

- （4）2017年10月-2018年3月，陆续收到各验证单位的验证报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对征求意见稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明，形成讨论稿。

二、标准的编制原则和确定标准主要内容的依据

## 标准编制原则

### 符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

### 合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

### 先进性：本方法与原方法相比具有以下优点：操作方便规范，提高了分析速度；精密度和准确度好，结果稳定性高；扩大了测定范围，锑的测定范围由0.0004％～0.010％修改为0.0004％～0.030％；铅的测定范围由0.0003％～0.010％修改为0.0003％～0.030％；锡的测定范围由0.0001％～0.010％修改为0.0001％～0.030％；降低了劳动强度，减少了试剂材料的消耗，减低了对环境的污染。

## 确定标准主要内容的依据

本标准参照了GB/T 15076.11-1994的方法《钽铌化学分析方法 铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定》，并结合用户的使用要求，经过调研在生产的实际水平上确定的。

（1） 修改了测定方法。

将标准名称中的“直流电弧载体分馏原子发射光谱法”修改为“直流电弧原子发射光谱法”，标准正文中作相应修改。

（2） 增加了前言。

符合GB/T 1.1－2009的要求。

（3） 扩大了测定范围。

将原标准铌中锑的测定的测定范围0.0004%～0.010%修改为0.0004%～0.030%，铌中铅的测定的测定范围0.0003%～0.010%修改为0.0003%～0.030%，铌中锡的测定的测定范围0.0001%～0.010%修改为0.0001%～0.030%，

（4） 对方法提要进行了重新描述。

原标准：将金属铌及其化合物转化成氧化铌，采用载体分馏法，直流电弧阳极激发，摄谱，进行光谱测定。

修改后的标准：将金属铌及其氢氧化物和碳化物灼烧转化成五氧化二铌，用一定比例的石墨粉和氟化钠混合做缓冲剂，直流电弧阳极激发，进行光谱测定。

（5）更改了试剂材料的说明。

原标准：

# 试剂和材料

## 五氧化二铌，大于99.99%。砷、铅、锡和铋含量均小于1×10-4%。锑小于3×10-4%。

## 三氧化二砷，大于99.9%。

## 三氧化二锑，大于99.9%。

## 二氧化铅，大于99.9%。

## 二氧化锡，大于99.9%。

## 三氧化二铋，大于99.9%。

## 三氧化二镓，大于99.9%。

## 硫粉，光谱纯。

## 碳粉，光谱纯。

## 载体：用93份碳粉、5份三氧化二镓和2份硫粉混合，磨匀。

## 石墨电极，光谱纯，Φ6mm。

## 感光板：紫外Ⅲ型。

## 修改后的标准：

# 试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水为二级水。

  - 五氧化二铌：wNb2O5≥99.99%（wAs≤0.0001%，单一的其它被测元素含量wx≤0.00001%），于马弗炉中，850℃灼烧2h，放入干燥器中冷却至室温，备用

  - 三氧化二砷：wAs2O3≥99.99%

  - 三氧化二锑：wSb2O3≥99.99%

  - 二氧化铅：wPbO2≥99.99%

  - 二氧化锡：wSnO2≥99.99%

  - 三氧化二铋：wBi2O3≥99.99%

  - 氟化钠：优级纯

  - 石墨粉：光谱纯

  - 缓冲剂：称取9.40g石墨粉（3.8），加入0.60g氟化钠（3.7），磨匀

  - 石墨电极：光谱纯，Φ6mm（下电极普通型，Φ·h，mm；3×8；上电极平顶锥形，锥顶截面Φ2mm）

  - 压模：用有机玻璃棒车制成，顶端Φ·h，mm；2.9×2

  - 氩气：体积分数不小于99.99%

（6）更换了检测仪器。

原标准：

# 仪器、装置

## 平面光栅摄谱仪：倒数线色散不大于0.4nm/mm。

## 测微光度计。

修改后的标准：

# 仪器

## 直流电弧原子发射光谱仪。

（8）对石墨电极的描述用图进行表示。

原标准：

5.5 电极：下电极为杯形：内经4mm，孔深10mm，壁厚0.8mm，细径直径3mm，高4mm。上电极为平顶锥形，截面Φ2mm。

修改后的标准：

4.2 石墨电极：光谱纯，结构及尺寸见图1。

图1 石墨电极结构及尺寸（单位为毫米）

（8）更换了分析线对。

原标准：

分析线对见表3。

表3

| 分析线 | 内标线 | 背景测量位置 |
| --- | --- | --- |
| nm |  |
| As 234.98 |  | 234.98nm分子带 |
| Sb 259.81 | Ga 262.48 | 短波方向 |
| Pb 283.30 | Ga 262.48 | 长波方向 |
| Sn 286.33 | Ga 262.48 | 短波方向 |
| Bi 306.77 | Ga 262.48 | 短波方向 |
| Bi 298.90 | Ga 262.48 | 长波方向 |

修改后的标准：

## 4.3 各元素推荐分析线见表2。

表2

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| 砷 | 234.984 |
| 锑 | 231.147 |
| 铅 | 261.418 |
| 锡 | 317.502 |
| 铋 | 298.903 |

（9） 增加了试样规范。

# 试样

## 碳化铌粒度小于150μm，铌粉粒度小于180μm。

## 氢氧化铌、氧化铌应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

## 从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

（10）修改了分析步骤。

原标准：

# 分析步骤

## 试样的制备

## 取1g实验室样品，置于高温炉中，在700℃灼烧1h（铌丝、铌片需灼烧4h以上）。使其完全转化成五氧化二铌。

## 光谱试料的配制

## 取六份试样（6.1）和一份载体（4.10）混合均匀。称取100mg装入下电极（5.5）中，用压模（5.4）压紧，以备摄谱。

## 铌基体的配制

## 铌基体（4.1）的配制方式按6.2条进行，摄谱四条取平均值。作为测量234.9nm处弱分子带的黑度用。

## 测定

### 标样的制备

将五氧化二铌（4.1）及各单一氧化物（4.2～4.6）在烘箱中烘干，冷却至室温。按计算量与五氧化二铌（4.1）中加入各单一氧化物（4.2～4.6），制备一个砷含量为3％，铅、锑、锡和铋含量均为1％的主标样。再用五氧化二铌（4.1）逐步稀释成标准系列。标样的含量见表2.各个标样与载体的配比和装样按6.2条方法进行。

表2

| 元素 | 主标样 含量，％ | 标准系列被测元素含量，％ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 砷 | 3.0 | 0.30 | 0.009 | 0.003 | 0.0009 | 0.0003 |
| 锑、铅、锡、铋 | 1.0 | 0.10 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |

### 测定条件

摄谱仪：波段范围230.0～310.0nm，三透镜照明系统，狭缝宽15μm，中间光栏高5.0mm。

光源和曝光时间：直流电弧阳极激发，5A起弧，曝光10s，立刻升至12A曝光50s。

暗室处理：显影液A＋B配方，将短波波段的感光板（测砷）在26±1℃下显影6min。长波处感光板在20±1℃显影4～5min。F-5定影液。定影，冲洗，干燥。

黑度测量：S标尺。

### 摄谱

将铌基体（6.3），光谱试料（6.2）和标样（6.4.1）在同一块感光板上摄谱，经暗室处理后，测量其谱线黑度。

修改后的标准：

# 分析步骤

  - 试料处理

取约1g试样（5）置于瓷坩埚或铂坩埚中，于箱式电阻炉内，升温至900℃灼烧1h（铌丝、铌锭需灼烧4h以上），使其完全转化成五氧化二铌，取出，冷却至室温。

    - 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

## 光谱试料的配制

### 称取适量的氧化物试料（6.1）和缓冲剂（3.9）以2：1比例混合，研磨均匀。

### 将试料（6.3.1）装入石墨电极（4.2）中，以压模（3.10）压紧，使试料低于电极口1mm，以备测定。

## 测定

### 标准配制

准确称取9.3944g五氧化二铌（3.1），依次加入三氧化二砷（3.2）0.1320g，三氧化二锑（3.3）0.1197g，二氧化铅（3.4）0.1154g，二氧化锡（3.5）0.1270g，三氧化二铋（3.6）0.1115g，研磨均匀，配制成各测定元素含量为1％的主标准，再用五氧化二铌（3.1）逐步稀释成标准系列，各标准点杂质元素含量见表3。

分别称取适量的各号标准与缓冲剂（3.9）按（6.3）处理。

表3

| 元素 | 标准系列中各元素质量分数/％ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 锡、铋 | 0 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.030 |
| 铅、锑 | 0 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.030 |
| 砷 | 0 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |

### 测定条件

——光源：直流电弧、电流15.5A。

——电极间距：2mm。

——预燃时间：2s；

——曝光时间：50s。

### 测量

于直流电弧原子发射光谱仪（4.1），按推荐的分析谱线，测定工作曲线标准（6.4.1）和分析试料（6.3.2），检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出五氧化二铌中被测元素的质量分数。

（11） 使用的新的分析结果计算方式。

原标准：

# 分析结果的计算与表述

砷以lg（IAS＋分子带－I分子带）～lgc绘制工作曲线，锑、铅、锡和铋均以lgR～lgc绘制工作曲线。由工作曲线查得五氧化二铌中被测元素的百分含量。

按下式计算铌中被测元素的百分含量

X（％）＝1.431c

式中：X——铌中被测元素；

C——五氧化二铌中被测元素的百分含量。

1.431——有五氧化二铌转换为铌的换算系数。

所得结果表示至三位小数；若含量低于0.01％，则表示至四位小数；低于0.001％，表示至五位小数。

修改后的标准：

# 分析结果的计算

若样品为金属及其氢氧化物和碳化物，则其质量分数wM，按公式（1）计算：

wM=f·w………………………………（1）

式中：

w——五氧化二铌中被测元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

f——五氧化二铌换算为铌及其氢氧化物和碳化物的系数（fNb=1.431，fNb（OH）5=0.747，fNbC=1.267）；

位数取舍规定：wM<0.0010%时，保留一位有效数字； wM≥0.0010%时，保留两位有效数字。

（12）增加了精密度要求。

# 精密度

## 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表4

| 砷的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0082 | 0.016 | 0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0041 |
| 锑的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0047 | 0.0099 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0036 |
| 铅的质量分数/% | 0.0005 | 0.0019 | 0.0051 | 0.0089 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0001 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0035 |
| 锡的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0051 | 0.0101 | 0.016 | 0.025 |
| r/% | 0.0001 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0036 |
| 铋的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0049 | 0.0096 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0036 |

## 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（R），超过重复性限（R）的情况不超过5%，重复性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表5

| 砷的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0082 | 0.016 | 0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0029 | 0.0045 |
| 锑的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0047 | 0.0099 | 0.015 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0044 |
| 铅的质量分数/% | 0.0005 | 0.0019 | 0.0051 | 0.0089 | 0.015 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0040 |
| 锡的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0051 | 0.0101 | 0.016 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0042 |
| 铋的质量分数/% | 0.0005 | 0.0020 | 0.0049 | 0.0096 | 0.015 | 0.025 |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0042 |

（13） 补充了试验报告条款。

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

三、 标准水平分析

## 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

## 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

## 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

## 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现有有关标准的建议

自本部分实施之日起，可废止GB/T 15076.11-1994《钽铌化学分析方法 铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定》。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准参照了GB/T 15076.11-1994《钽铌化学分析方法 铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定》，并结合我国钽铌生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平，经过调研在生产的实际水平上确定的。本标准操作方便规范，可执行性强。该标准将是我国目前较为先进的铌中砷、锑、铅、锡和铋的分析标准，能满足我国铌技术发展的客观要求，代表了我国在该领域的先进性水平，也符合我国现阶段的具体实际。本标准实施后，可以积极向国内生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《钽铌化学分析方法  铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定》标准编制组

2018-3-30