000

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 8763-1988《非蒸散型吸气材料及制品吸气性能测试方法》。

本标准与GB/T 8763-1988相比主要变化如下：

——对标准文本格式进行了修改；

——增加规范性引用文件GB/T 4314-2017  吸气剂术语；

——测试仪真空系统用高真空泵改为复合分子泵或扩散泵；

——测试仪真空系统增加分子筛吸附阱；

——测试系统经烘烤处理后极限真空度：＜5×10-6Pa；

——超高真空计量程改为: 1×100Pa-1×10-8Pa。

—— 一氧化碳气体纯度改为99.99%；

——增加试验报告条款。

本标准本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准主要起草单位：有研工程技术研究院有限公司、南京华东电子信息科技股份有限公司、赛斯吸气剂(南京)有限公司、南京益东惠电子科技有限公司、南京盟优新材料有限公司、

本标准主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8763-1988。

非蒸散型吸气材料及制品吸气性能测试方法

1　范围

本标准适用于真空器件用锆铝合金粉、吸气用锆铝合金环件和片件、吸气用锆铝合金复合带材、释汞吸气用复合带材、室温吸气用锆石墨材料和制品等非蒸散型吸气材料及制品的吸气速率和吸气量的测定。

本标准并未提出相关的安全问题，使用者在使用之前应制定适当的安全和健康操作规范，并确定其适应范围。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4314-2017  吸气剂术语

GB/T8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语

GB/T 4314-2017所确定的术语和定义适用于本标准。

4　原理

采用定压法，利用试验气体在分子流状态流过已知流导的真空元件进入试样室时，在其两端出现压差的现象，通过恒定一端压强，测量另一端随时间变化的压强值，据此计算出不同时间的吸气速率和吸气量。

5  设备

5.1  真空系统

真空系统如图1所示。

真空球直径100mm-160mm。

流导元件流导值的选择应以试样在进气室具有最大吸气速率时Pm≤l.3×10-2Pa。

测试系统经烘烤处理后极限真空度：＜5×10-6Pa；

系统漏放率：＜1×10-7Pa·L/s。

吸气室压强(Pg)恒定精度：≤±1%。

吸气室工作本底压强：＜7×10-7Pa。

试样加热温度恒定精度：≤±1%。

试样吸气速率测定重现性(用相对标准偏差表示) ：≤±5%。

图1  测试仪真空系统示意图

1-复合分子泵或扩散泵  2-超高真空阀  3-电动平面微调阀  4-进气室  5-B-A规  6-流导元件

7-吸气室  8-试样  9-高频加热圈  10-热偶丝  11-分子筛吸附阱  12机械泵

5.2  点焊机

5.3  秒表

5.4  超高真空计

量程: 1×100Pa×10-8Pa。

反应时间：0.1s。

定期送计量部门校正。

5.5 加热系统
试样加热方式：高频感应加热。

温度控制范围：20℃-1200℃。

温度恒定精度:常温-1200℃为±1℃。

升温速率:1℃/s、1.5℃/s、3℃/s任意选择。

5.6 压强自动控制系统

压强恒定精度：士1%。

5.7  游标卡尺

读数精确度0.02mm。

5.8  工具显微镜

放大倍数30倍，读数精确度0.001mm。

5.9  分析天平

万分之一天平，称量精确度0.1mg。

6  试验气体

氢气：纯度为99.999%。

氮气：纯度为99.999%。

一氧化碳：纯度为 99.99%。

7  试样制备

7.1  带材试样制备：选取长50mm-64mm、宽6mm-10mm的带材，除去搭接部分的粉层，用点焊机焊接成圆环，在无粉层处点焊上直径不大于0.3mm的热偶丝，并将试样点焊或架在镍杆上，热偶丝分别与同种材料制成的补偿引出杆连接。

7.2  环件和片件试样制备：对于不同尺寸的环件和片件，选取适当面积，将热偶丝和支持镍杆直接点焊在无粉层处制成试样。

7.3  热子型和柱型试样制备:将一对热偶丝对称点焊在紧裹试样的镍带上(镍带宽 l.5mm )。将热偶丝和热子引线分别与热丝引出杆和电极杆连接。

7.4  用游标卡尺或工具显微镜量出试样尺寸，以计算表面积，面积误差应不大于1%；或用分析天平称出试样重量，称量误差应不大于1%。

7.5  在制样过程中，操作者应带白色清洁的细线手套或尼龙手套，使用工具、量具和测试环境都应符合真空卫生要求，防止试样污染。

8  测试

8.1  测试准备

8.1.1  将试样封入样品室，试样位置不得直对气流入口。

8.1.2  启动机械泵，系统抽真空。压强降为1Pa以下时启动分子泵。

8.1.3  系统抽真空至6×10-4Pa时进行检漏。

8.1.4  启动烘箱对系统进行烘烤，烘烤温度为340±20℃,恒温时间4h。

8.1.5  停止烘烤 并对B-A 规加热除气。

8.1.6  待系统抽至所要求本底压强时，关闭与测试球连接的真空阀，对吸气室进行漏放率测定，如符合要求，开启阀门，系统抽至所要本底压强，准备测试。

8.2  测试条件

8.2.1 锆铝吸气材料及制品测试条件：

吸气室压强(Pg)恒定值：对N2、CO和H2为4×10-4Pa；

激活温度：900℃；

激活时间：10min；

工作温度：4O0℃。

8.2.2锆石墨吸气材料及制品测试条件：

吸气室压强(Pg)恒定值：对N2、CO和H2为4×10-4Pa；

激活温度：900℃；

激活时间：10min；

工作温度：25℃。

8.2.3 其他非蒸散型吸气材料及制品测试条件：按有关产品标准规定执行，或由供需双方协商确定。

8.3  测试步骤

8.3.1  启动高频加热系统，在吸气室压强不大于1×10-3Pa 条件 下. 对试样匀速升温。按规定条件进行激活，然后将试样温度降至工作温度。

8.3.2  启动压强自动控制器，将吸气室压强设在规定值，启动进气开关，在45s内使吸气室压强(Pg) 恒定在规定值，开始记录进气室压强(Pm) 变化,在头1min内. 每隔15s读一次数；在1-5 min内，每隔30s读一次数；在5-30min内，每隔1 min读一次数；30min以后，每隔5min读一次数，直至测试结束。

9　结果表示

  - 按公式(1)计算吸气速率S(cm3/s)：

………………………………………………… (1)

式中：Pm……进气室压强，Pa；

Pg……吸气室压强，Pa；

F……流导，L/s。

试样吸气速率取三次测试结果的平均值。

  - 按公式(2)计算某一时间t内的吸气量Q(L·Pa)：

Δt……………………………………………(2)

式中： F……流导，L/s。

Pm……进气室压强，Pa；

Pg……吸气室压强，Pa；

Δt……时间间隔，s。

9.3  吸气速率S和吸气量Q在测试报告中须用比吸气速率S(L/s·cm2或L/s·mg )和比吸气量Q(L·Pa/cm2,或L·Pa/mg)表示，吸气量单位可用L或mL表示。

测试报告必须给出第10分钟的吸气速率S10。

吸气速率和吸气量的数值按GB/T 8170-2008的规定修约至小数点后两位数。

9.4  S-t特性曲线绘制

用吸气速率数值(S)为纵坐标。吸气时间(t)为横坐标，绘制出S-t特性曲线，曲线右上方注明：试样名称：    ；测试时间：    ；

激活温度：    ℃；激活时间：    min；

Pg恒定值：    Pa；工作温度：    ℃；

被测气体名称：    ；试样面积：    cm2(或重量mg)。

  - S-Q特性曲线绘制

用吸气速率数值(S)为纵坐标，吸气量（Q)为横坐标，绘制出S-Q特性曲线。曲线右上方注明：

试样名称：    ；测试时间：    ；

激活温度：    ℃；激活时间：    min；

Pg恒定值：    Pa；工作温度：    ℃；

被测气体名称：    ；试样面积：    cm2(或重量mg)。

10  试验报告

试验报告应提供试验气体吸气性能曲线，并标明下列内容：

a)本标准号；

b)吸气剂型号；

c)试样编号；

d)试样材质及其特点；

e)试验气体种类；

f)环境温度；

g)已知流导F值；

h)试验结果；

i)可能影响试验结果的任何现象的细节；

j)测试单位、人员和日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

非蒸散型吸气材料及制品

吸气性能测试方法

Test methods of gas absorption characteristic

for non-evaporation gettering materials and products

（讨论稿）

GB/T 8763—××××

代替GB/T 8763—1988

中华人民共和国国家标准

ICS 31.030

L 90