前    言

GB/T 13747《锆及锆合金化学分析方法》拟分为27部分：

——第1部分：锡量的测定 碘酸钾滴定法和苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法

——第2部分：铁量的测定

——第3部分：镍量的测定

——第4部分：铬量的测定

——第5部分：铝量的测定 铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法

——第6部分：铜量的测定 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

——第7部分：锰量的测定

——第8部分：钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法

——第9部分：镁量的测定

——第10部分：钨量的测定

——第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第12部分：硅量的测定

——第13部分：铅量的测定 极谱法

——第14部分：铀量的测定 极谱法

——第15部分：硼量的测定 姜黄素分光光度法

——第16部分：氯量的测定 氯化银浊度法和离子选择性电极法

——第17部分：镉量的测定 极谱法

——第18部分：钒量的测定

——第19部分：钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第20部分：铪量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法

——第21部分：氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第22部分：氧量和氮量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第23部分：氮量的测定

——第24部分：碳量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第25部分：铌量的测定 5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26 部分：合金及杂质元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第27部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为GB/T 13747的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 13747.5-1992 《锆及锆合金化学分析方法 铬天青S分光光度法测定铝量》。

与GB/T 13747.5-1992相比,除编辑性修改外主要技术变化如下：

——删除了“引用标准”（1992年版的第2章）；

——测定方法由“铬天青S分光光度法”改为“铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法”

——将允许差改为精密度条款（见第8章，1992年版的第8章）；

——增加了试验报告条款（见第9章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分起草单位：西部金属材料股份有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、西北有色金属研究院

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———GB/T 13747.5-1992

## 锆及锆合金化学分析方法

## 第5部分：铝量的测定

## 铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法

1  范围

本部分规定了锆及锆合金中铝含量的测定方法。

本部分适用于锆及锆合金中铝含量的测定。测定范围：0.0025％~0.10%。

- 方法提要

试料用硫酸、硫酸铵溶解，用N－苯甲酰－N－苯基羟胺-三氯甲烷溶液萃取分离主体锆、铪及铁、钛等干扰元素。分离后，残留的铁用邻菲啰啉、抗坏血酸掩蔽。在pH 5.8的乙酸－乙酸钠介质中，铝与铬天青S－氯化十四烷基吡啶形成有色络合物，于分光光度计波长630nm处，测其吸光度。若试样中含有少量铀、钍，可在显色时加入碳酸钠溶液消除影响。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.1硫酸铵，优级纯。

3.2硫酸(ρ1.84g/mL)：优级纯。

3.3硝酸(ρ1.42g/mL)：优级纯。

3.4盐酸(ρ1.19 g/mL) ：优级纯。

3.5三氯甲烷。

3.6盐酸(1+19)。

3.7氨水(1+1)。

3.8铬天青S(0.3g/L)－氯化十四烷基吡啶(2g/L)溶液：称取0.3g铬天青S和2g氯化十四烷基吡啶，分别溶于少量水中，然后合并，用水稀释至1000mL，混匀。

3.9邻菲啰啉溶液(10g/L)：称取5g邻菲啰啉，加入少量无水乙醇溶解，用水移入500mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

3.10抗坏血酸溶液(10g/L)：用时现配。

3.11 2,4－二硝基酚溶液(1g/L)：称取0.1g 2,4－二硝基酚溶于100mL乙醇中。

3.12乙酸－乙酸钠缓冲溶液(pH 5.8)：称取90.2g无水乙酸钠，溶于水中，加入6mL冰乙酸，用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

3.13 N－苯甲酰－N－苯基羟胺(BPHA)三氯甲烷溶液(25g/L)：称取12.5gBPHA至烧杯中，加入三氯甲烷（3.5）溶解，移入500mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

3.14 铝标准溶液：

3.14.1 称取1.0000g金属铝（wAl>99.95%），置于聚乙烯烧杯中，加入20mL水、3g氢氧化钠，待其完全溶解后，用盐酸(3.4)慢慢中和至出现沉淀，并过量20mL，不断搅拌使其溶解。冷却后用水移入1000mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg铝。

3.14.2 移取25.00mL溶液(3.14.1)置于250mL容量瓶中，加入0.5mL盐酸(3.4)，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg铝。

3.14.3 移取25.00mL溶液(3.14.2)，置于250mL容量瓶中，加入0.5mL盐酸(3.4)，用水稀释至刻度，摇勺。此溶液1mL含10μg铝。

4  仪器

分光光度计

5试样

5.1 取样

锆及锆合金的取样按照相应的标准方法进行。

5.2 试样处理

将试样剪成长度不大于5mm的碎屑，以四氯化碳清洗，干燥。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1 称样量及试液分取体积

| 铝的质量分数/% | 试样量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0025~0.010 | 0.50 | 100 | 20 |
| >0.010~0.050 | 0.20 | 100 | 20 |
| >0.050~0.10 | 0.10 | 100 | 10 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料(6.1)做空白试验。

6.4  测定

6.4.1将试料(6.1)置于100mL干燥烧杯中，加入5mL硫酸(3.2)和3g硫酸铵(3.1)，盖上表面皿，在电炉上加热至试料完全溶解。冷却，用水吹洗表面皿及杯壁，按表1，用水移入相应容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

6.4.2按表1移取溶液(使铝量为1μg ~8μg)，置于100mL分液漏斗中，加入10mL BPHA三氯甲烷溶液（3.13），剧烈振荡2分钟。静置分层后，弃去有机相，重复萃取三次。加入10mL三氯甲烷（3.5），振荡0.5min，静置分层后，弃去有机相。将水相放入50mL烧怀中，用少量水洗涤分液漏斗，洗涤液并入烧杯中，低温加热至冒白烟，取下，趁热沿杯壁滴加20滴硝酸(3.3)，继续加热至冒浓厚白烟，取下。冷却，沿杯壁吹入少量水，混匀。微热溶解盐类，冷却后用水移入50mL容量瓶中，使溶液体积约为15mL。

6.4.3加入2滴2,4-二硝基酚溶液（3.11），用氨水(3.7)调节至溶液变黄，再滴加盐酸(3.6)至黄色恰好消失。加入2mL邻菲啰啉溶液（3.9），摇匀。加入2mL抗坏血酸溶液（3.10），摇匀。沿瓶壁加入5mL铬天青S一氯化十四烷基吡啶溶液（3.8），轻轻摇匀。加入5mL乙酸－乙酸钠缓冲溶液(3.12)，用水稀释至刻度，摇匀。

6.4.4试液放置20min后，将部分溶液移入1cm吸收皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长630nm处，测量其吸光度。从相应的工作曲线中计算铝的质量。

6.5　工作曲线的绘制：

准确移取0mL、0.20mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、1.00mL铝标准溶液(3.14.3），分别置于一组50mL容量瓶中，加水使体积约为15mL，以下分析步骤按6.4.3操作，试液放置20min后，移入1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长630nm处。以铝量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

铝量以铝的质量分数wAl计，按式（1）计算：

…………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的铝量， μg；

m0——试料的质量， g；

V——试液总体积， mL；

V1——分取试液体积， mL。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2 重复性限

| 铝的质量分数/% | 0.018 | 0.0049 | 0.041 | 0.079 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% | 0.00292 | 0.000663 | 0.00327 | 0.00586 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3 再现性限

| 铝的质量分数/% | 0.018 | 0.0049 | 0.041 | 0.079 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% | 0.00452 | 0.000648 | 0.00413 | 0.00559 |

9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锆及锆合金化学分析方法

第5部分：铝量的测定

铬天青S－氯化十四烷基吡啶分光光度法

Methods for Chemical analysis of zirconium and zirconium alloys

－Part 5: Determination of aluminium content

－Chronic azurol-S-tetradrcylpyridine chloride spectrophotometric method

（预审稿）

GB/T 13747.5—201×

代替GB/T 13747.5-1992

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63