锆及锆合金化学分析方法

第6部分：铜量的测定

2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

编制说明

（预审稿）

2018年5月

锆及锆合金化学分析方法

第6部分：铜量的测定

2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法

编制说明（预审稿）

一、工作简况

- 1 任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2016〕76号）的文件精神，由西部金属材料股份有限公司负责起草《锆及锆合金化学分析方法 第6部分：铜量的测定 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法》国家标准。计划编号为20161654-T-610，项目完成年限为2018年。

- 2 起草单位情况

西部金属材料股份有限公司理化检验中心2001年2月在化学物理研究所基础上成立，其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。中心在四十多年的发展中，共开设各类课题320项（含所控课题），获奖成果26项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖8项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制定、修订：GB/T 8653-1988《金属材料杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法》、GB/T 4698-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》、《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法增补》、GB/T 13747-1992《锆及锆合金化学分析方法》、GB/T 4698.1～16-1986《钛及钛合金分析方法》、GB/T 2038-1980《利用JR阻力曲线确定材料延性断裂韧性》、GB/T 23514-2009《核级银铟镉合金化学分析方法》、YS/T 574-2009《电真空锆粉化学分析方法》等国家和行业标准；研制了《钛合金化学成分标准物质》，申报了《显示钛合金组织的一种新方法-衬膜彩色偏光法》专利，共发表论文500余篇。

3 主要工作过程

（1）2017年2月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”；

（2）2017年7月在天津召开了标准任务落实；

（3）2017年08月编制小组收集、整理相关文献资料，形成了分析方法的整体思路并开始方法试验等工作；

（4）2018年1月完成试验报告及讨论稿并交验证单位进行验证并征求意见；

（5）2018年3月云南昆明会议对标准草案进行了讨论，提出修改意见和建议，会后起草单位依据会议讨论情况做了相应的修改；

（6）2018年4月，各验证单位完成验证任务并提交验证报告及反馈意见给起草单位。

- 二、标准的制定原则

1 标准修订的原则

标准的制定原则：在原有国标基础上，充分考虑目前企业实际需要。

2 遵守标准

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001.4-2001 标准编写规则 第4部分：化学分析方法

GB/T 6379.2-2004测量方法与结果的准确度

3 起草、验证人员

本部分由西部金属材料股份有限公司负责起草。

本部分由西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、广东省工业分析检测中心参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

三、 试验情况

1 前言

根据全国有色标准化技术委员会关于制定和修订有色金属国家标准项目计划的要求，国家标准《锆及锆合金化学分析方法 第6部分：铜量的测定 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法》由西部金属材料股份有限公司负责起草。

锆及锆合金中铜量的测定多年来一直使用GB/T 13747.6-1992《锆及锆合金化学分析方法 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法测定铜量》，为了适应当前产品的分析检测需要，需及时修订该标准，以体现我国锆及锆合金化学分析方法的实际水平。

本试验采用2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法测定锆中铜量。探讨了波长、酸度试验、显色剂用量、显色时间等对测定结果的影响，确定了最佳分析条件，该方法具有操作快捷，准确度和精密度高的优点。测定范围：0.001%～0.025%。

2 试验情况

2.1吸收曲线

取5μgCu标准溶液按试验方法显色后，在不同的波长处测定吸光度，绘制工作曲线，如图1。

图1  吸收曲线

本试验选择460nm作为测定波长。

2.2酸度对显色的影响

取5μgCu标准溶液按试验方法进行显色，只改变溶液的pH值，结果见表1。

表1  酸度对显色的影响

| pH值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 不显色 | 0.035 | 0.101 | 0.099 | 0.103 | 不显色 |

本实验选择pH值为4~6作为显色酸度。

2.3酒石酸用量对显色的影响

取5μgCu标准溶液加入锆基体中进行试验，改变酒石酸加入量，结果见图2。

图2  酒石酸用量对显色的影响

本实验选择加入10mL酒石酸。

2.4盐酸羟胺用量对显色的影响

取5μgCu标准溶液进行试验，改变盐酸羟胺加入量，结果见图3。

图3  盐酸羟胺用量对显色

本实验选择加入5mL盐酸羟胺。

2.5显色剂用量的影响

取5μgCu标准溶液进行试验，只改变显色剂的用量，结果见表2。

表2  显色剂用量对显色的影响

| 显色剂用量mL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.70 | 0.080 | 0.096 | 0.098 | 0.097 | 0.102 | 0.098 | 0.098 |

在大于3mL时即可完全络合，本实验确定显色剂用量为5.0mL。

2.6显色时间及稳定性

取5μgCu标准溶液进行试验，在分液后不同时间进行比色，结果见图4。

图4  显色时间及稳定性

如图所示，在加完乙醇以后，即可以进行比色。

2.7方法准确性

对锆合金系列样品中的铜含量，采用拟定的分析方法进行11次独立地测定，计算平均值及相对标准偏差，考察方法的精密度，测定结果见表3。

表3  精密度试验结果

| 样品 | 加入量/% | 测定结果/% | 平均值/% | 回收率/% | S | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.002 | 0.002、0.003、0.002、0.003、0.003、0.001、0.002、0.002、0.002、0.001、0.003 | 0.0022 | 110.0 | 0.000751 | 34.41 |
| 2 | 0.010 | 0.011、0.009、0.012、0.010、0.013、0.008、0.012、0.011、0.012、0.010、0.009 | 0.011 | 110.0 | 0.001567 | 14.73 |
| 3 | 0.020 | 0.021、0.022、0.018、0.017、0.023、0.019、0.020、0.021、0.021、0.018、0.022 | 0.021 | 105.0 | 0.00194 | 9.61 |

四、验证情况

1一验（西北有色金属研究院）

试验结果分析见表4。由表4可知，该方法准确度较好，同意推荐为国家标准。

表4  精密度试验结果

| 样品 | 测定结果/% | 平均值/% | S | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0025、0.0028、0.0030、0.0027、0.0022、0.0030、0.0021、0.0023、0.0025、0.0021、0.0028 | 0.0025 | 0.00034 | 13.31 |
| 2 | 0.012、0.011、0.013、0.011、0.012、0.011、0.014、0.013、0.012、0.012、0.013 | 0.012 | 0.0010 | 8.06 |
| 3 | 0.020、0.022、0.023、0.022、0.021、0.023、0.025、0.026、0.021、0.022、0.021 | 0.022 | 0.0018 | 8.07 |

2 二验（国标（北京）检验认证有限公司）

试验结果分析见表5。由表5可知，该方法具有操作快捷，精密度好，同意形成国标。

表5   精密度试验结果

| 样品 | 加入量 /% | 测定结果/% | 平均值/% | 回收率 /% | S | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.002 | 0.0022、0.0023、0.0020、0.0023、0.0023、0.0024、 0.0018、0.0017、0.0024、0.0018、0.0017 | 0.0021 | 105.0 | 0.000286 | 13.6 |
| 2 | 0.010 | 0.011、0.0092、0.011、0.012、0.011、0.0096、 0.012、0.011、0.011、0.0095、0.0094 | 0.011 | 110.0 | 0.00102 | 9.27 |
| 3 | 0.020 | 0.021、0.022、0.019、0.018、0.022、0.019、 0.020、0.021、0.021、0.018、0.022 | 0.020 | 100.0 | 0.00156 | 7.70 |

3二验（宁夏东方钽业股份有限公司）

表6   精密度试验结果

| 样品 | 加入量 /% | 测定结果/% | 平均值/% | 回收率 /% | S | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.002 | 0.002，0.003，0.002，0.002，0.003，0.002，0.002，0.003，0.002，0.002，0.003 | 0.0024 | 120.0 | 0.000516 | 21.52 |
| 2 | 0.010 | 0.012、0.011、0.009、0.012、0.009、0.010、0.010、0.010、0.011、0.011、0.011 | 0.010 | 100.0 | 0.001174 | 9.21 |
| 3 | 0.020 | 0.022、0.021、0.019、0.021、0.021、0.020、0.018、0.018、0.019、0.020、0.017 | 0.019 | 95.0 | 0.001430 | 7.53 |

本方法采用2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法测定锆及锆合金中铜含量，最终验证结果与原起草单位结论与测定数据一致，同意推荐为国家标准分析方法。

4二验（广东省工业分析检测中心）

表7   精密度试验结果

| 样品 | 加入量 /% | 测定结果/% | 平均值/% | 回收率 /% | S | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.002 | 0.002，0.003，0.002，0.002，0.002，0.003，0.002，0.002，0.003，0.002，0.002 | 0.0023 | 115.0 | 0.00047 | 23.5 |
| 2 | 0.010 | 0.010、0.010、0.009、0.010、0.010、0.011、0.011、0.010、0.010、0.010、0.011 | 0.010 | 100.0 | 0.00060 | 6.0 |
| 3 | 0.020 | 0.021、0.020、0.020、0.020、0.020、0.020、0.019、0.020、0.020、0.021、0.020 | 0.020 | 100.0 | 0.00054 | 2.7 |

5精密度

5.1验证结果统计

西部金属材料股份有限公司、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、广东省工业分析检测中心共5家实验室11次测定结果的统计如下。

表8  验证结果统计（n=11）

| 实验室 | 水平1· | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西部金属材料股份有限公司 | 0.0022 | 0.011 | 0.021 |
| 西北有色金属研究院 | 0.0025 | 0.012 | 0.022 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.0021 | 0.011 | 0.020 |
| 宁夏东方钽业股份有限公司 | 0.0024 | 0.010 | 0.019 |
| 广东省工业分析检测中心 | 0.0023 | 0.010 | 0.020 |
| 平均值 | 0.0023 | 0.011 | 0.020 |

5.2 精密度统计

表9 精密度统计

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西部金属材料股份有限公司 | 0.000751 | 0.001567 | 0.00194 |
| 西北有色金属研究院 | 0.00034 | 0.0010 | 0.0018 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.000286 | 0.00102 | 0.00156 |
| 宁夏东方钽业股份有限公司 | 0.000516 | 0.001174 | 0.00143 |
| 广东省工业分析检测中心 | 0.00047 | 0.00060 | 0.00054 |
| Sr | 0.000500 | 0.00112 | 0.00154 |
| SR | 0.000502 | 0.00135 | 0.00186 |
| r，% | 0.00141 | 0.00316 | 0.00434 |
| R,% | 0.00142 | 0.00383 | 0.00525 |

五、 与国外同类标准水平比较

经查，本标准目前尚无相应的国际标准,其技术内容具有国内先进水平。

六、与现行的法规 、标准的关系

本标准的制定与现行标准没有冲突，且符合我国目前法律、法规的规定。

- 七、重大分歧意见的处理和依据

无。

- 八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 十、废止现有有关标准的建议

自本部分实施之日起，可废止GB/T 13747.6-1992《锆及锆合金化学分析方法2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲

分光光度法测定铜量》。

- 十一、其他应予说明的事项

无。

- 十二、预期效果

本部分充分考虑了我国海绵锆、锆及锆合金生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本部分颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。因此在本部分实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本部分。

锆及锆合金化学分析方法铜量的测定编写组

2018年5月