二次电池废料化学分析方法

第2部分：钴量的测定

电位滴定法和火焰原子吸收光谱法

编制说明

（预审稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅关于印发2016年第二批行业标准制修订计划的通知（工信厅科[2016]110号）文件， “二次电池废料化学分析方法 第2部分：钴量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法”行业标准（项目号：2016-0472T-YS）由广东邦普循环科技有限公司牵头起草。根据2017年6月21日，全国有色金属标准化技术委员会在湖北武汉举办了任务落实会议，增加北京矿冶研究院和浙江华友钴业股份有限公司共同起草，计划完成年限2018年。

1.2 标准编写的目的和意义

2017年我国电池总产量约600亿只，其中锂离子电池产量150亿只，同比增长40%，我国电池产量约超过世界电池总产量的一半。2017年新能源乘用车和客车电池搭载量累计分别达120亿瓦时和190亿瓦时，占比为32%和57%。2017年，废电池（铅酸电池除外）回收量约为13万吨，其中废二次电池回收量约为10万吨，未来回收规模将越来越大。

二次电池中含有镍钴锰化合物、碳素材料、隔膜、有机电解液、稀有元素、铜、铁、铝等，如果对报废后的电池不进行分析和回收，而是采取填埋的方式，会给环境带来严重污染。由国家环境保护总局发布的《废电池污染防治技术政策》（环发[2003]163号）要求加快符合环境保护要求的废电池分类收集、贮存、资源再生及处理处置体系和设施建设，推动废电池污染防治工作。发改委发布的《汽车产品回收利用技术政策》（2006年第9号）中规定电动汽车生产企业要负责回收、处理其销售的电动汽车的蓄电池。国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》[国发〔2012〕22]要求构建动力电池回收利用体系，形成完备的技术标准和管理规范体系。

在市场利好和政策鼓励的条件下，我国形成了大量的电池回收企业，如年回收处理量25000吨的邦普、年回收处理量15000吨的格林美等一大批上规模的企业。测算从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂、铜及铁和铝等金属所创造的市场规模会在2018年爆发，达到52亿元；2020年达到136亿元。二次电池废料具有很高的回收价值，带来可观的经济效益。

但是，可利用元素含量不同，回收价值也不同。在二次电池废料贸易的过程中，主要以镍、钴、锰、锂、铁、铜和铝等元素含量来定价。据了解，贵金属和有色金属的价格是每天都在变化的，如果笼统的以电池废料的价格来计算，没有按照电池废料中的可利用元素进行计算，有可能回收的废料仅仅是废料，没有可利用价值，这会给回收企业很大的压力，对回收企业来说是不公平的，为了保证回收行业的顺利进行，而按元素含量来进行计价，就必须对废料中的元素进行分析。故电池废料中的元素分析是回收过程中的重要一环，关系到采购、回收再利用工艺等各个环节，而现在电池的报废量又逐年增加，《二次电池废料化学分析方法》系列标准的研究目的也显得格外明朗，能减少贸易过程中的摩擦，促进电池回收行业的发展，满足供应商、客户的需求。因此，对于相对欠缺的这些方面，有必要完善电池废料分析的相关标准。

废料中元素含量的不同，采用的处理工艺也会不同，基于此，在电池废料进入回收体系之前，有必要对电池废料在的元素进行分析。

《二次电池废料化学分析方法》系列标准的制定，可为新能源的普及起到正向的积极效应，控制电池回收成本，缓解材料危机，还可以减少其他有害化学物质对环境的污染。是推动电池回收行业、环保事业和新能源产业的发展，是重要一环，意义深远。

1.3 承担单位情况及主要工作过程

1.3.1 负责起草单位情况

邦普，创立于2005年。企业总部（广东邦普循环科技有限公司）位于广东南海新材料产业基地核心区，总注册资本9481.48万元人民币；循环基地（湖南邦普循环科技有限公司）位于湖南长沙国家节能环保新材料产业基地，总注册资本6000万元人民币。邦普，是全球专业的废旧电池及报废汽车资源化回收处理和高端电池材料生产的国家级高新技术企业。

通过几年的快速发展，邦普已形成“电池循环、载体循环和循环服务”三大产业板块，专业从事数码电池（手机和笔记本电脑等数码电子产品用充电电池）和动力电池（电动汽车用动力电池）回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

其中，邦普年处理废旧电池总量超过20000吨、年生产镍钴锰氢氧化物10000吨，总收率超过98.58%，回收处理规模和资源循环产能已跃居亚洲首位。邦普通过独创的“逆向产品定位设计”技术，在全球废旧电池回收领域率先破解“废料还原”的行业性难题，并成功开发和掌握了废料与原料对接的“定向循环”核心技术，一举成为回收行业为数不多的新材料企业。

邦普是国内同时拥有电池回收和汽车回收双料资质的资源综合利用企业。邦普围绕电池和汽车回收产业，邦普作为广东省创新型试点企业和战略性新兴产业骨干培育企业，已全面投入电动汽车全产业链循环服务解决方案的研究，以“静脉回收”推动“动脉制造”产业升级，为国家“循环经济”和“低碳经济”多做贡献。

1.3.2 主要工作过程

1、2016年7月11日，广东邦普循环科技有限公司接收《二次电池废料化学分析方法 第2部分：钴量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法》任务。2017年3月20日成立了标准编制工作组。

2、由于该标准为首次制订，2017年3月~6月，标准编制工作组查阅国内外锂离子电池材料以及废料中钴测定方法的资料，收集、整理、对比分析资料后撰写《二次电池废料化学分析方法文献小结》。

3、2017年6月21日，全国有色金属标准化技术委员会在湖北武汉举办了任务落实会议，会议明确了标准的测定范围，并根据试样中钴含量不同分为两种方法，电位滴定法和火焰原子吸收光谱法。确定了《二次电池废料化学分析方法 第2部分：钴量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法》由浙江华友钴业股份有限公司和北京矿冶研究院共同起草，一验单位为广东邦普循环科技有限公司、北京有色金属研究总院、广东先导稀材股份有限公司，二验单位为湖南邦普循环科技有限公司、格林美股份有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、四川天齐锂业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司。

4、2017年9月~2018年5月，起草单位进行起草工作，完成标准文本、实验报告和编制说明。2018年4月~6月，验证单位对标准进行验证工作。并根据各单位的建议完善标准。

5、2017年6月27~28日，全国有色金属标准化技术委员会在新疆乌鲁木齐举办标准预审会。

二、编制原则

1）以满足国内二次电池的生产企业和二次电池废料回收企业的检测需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）完全按照GB/T 1.1—2009的要求编写。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 测定范围的确定

本标准测定的试样为二次电池废料，含钴的都是锂离子电池，部分正极材料含钴情况如下：

表1 二次电池废料中的钴含量

| 序号 | 电池类型 | 锰含量/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镍钴锰酸锂 | 0~21.0 |
| 2 | 镍锰酸锂 | 0 |
| 3 | 锰酸锂 | 0 |
| 4 | 钴酸锂 | 57~60 |
| 5 | 磷酸铁锂 | 0 |
| 6 | 镍酸锂 | 5~15 |
| 7 | 镍钴铝酸锂 | 4~12 |
| 8 | 富锂锰基正极材料 | 0~20 |

根据上表1可知，部分正极材料如锰酸锂、镍锰酸锂、磷酸铁锂等不含钴，而钴最高含量为60%，故二次电池废料中钴的含量可能出现为0~60%。二次电池废料中钴含量作为计价需要，一般测到1%左右即可满足需求。钴本标准推荐检测范围为1%~60%。

3.2 方法的确定

钴的测定方法有电位滴定法、EDTA滴定法、X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和原子吸收光谱法。

电位滴定法通过电位突跃判断滴定终点，采用铁氰化钾作为氧化试剂，适合高钴试样，如标准YS/T 349.1-2009 硫化钴精矿化学分析方法 钴含量的测定 电位滴定法，试料用盐酸、硝酸、高氯酸分解，在氨性溶液中用铁氰化钾将二价钴氧化为三价钴，过量的铁氰化钾用钴标准滴定溶液进行返滴定。

EDTA滴定法适合无共存离子干扰的试样，适合高钴的试样，如锂离子电池正极材料钴酸锂的测定：GB/T 23367.1—2009 钴酸锂化学分析方法 第1部分：钴量的测定 EDTA滴定法，试料用盐酸溶解，在碱性溶液中以紫脲酸胺为指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由橙黄色变为紫红色为终点，根据消耗的滴定溶液的体积计算钴量。

X射线荧光光谱法适应于高钴和低钴的试样，试料先用酸溶解，再制成适合于X射线荧光光谱法测量的博样，在选定的仪器测量条件下测量试料中钴元素特征谱线的X射线荧光强度，根据校准曲线计算钴的含量。

感耦合等离子体原子发射光谱法和原子吸收光谱法适合测定低钴试样，采用酸溶试样，在酸性介质中，测定待测试液中钴的激发强度或吸光度，根据标准工作曲线查的钴量，测定简单迅速，干扰少。

X射线荧光光谱法操作较麻烦，且很多企业并未配备波长色散X射线荧光光谱仪，不考虑此方法。电感耦合等离子体原子发射光谱法和原子吸收光谱法适合低钴试样，滴定法适合高钴试样。二次电池废料中钴含量范围为0%~60%，含量包括的范围大，故采用不同的方法测定高钴试样和低钴试样。对于高钴试样，因为废料中含有铝、铜、锰、铁、锂、镍等离子，干扰离子较多，而且含量还非常高，直接采用EDTA滴定法干扰严重，采用掩蔽剂掩蔽效果不佳，故不采用EDTA滴定法。电位滴定法能测定，因共存三价铝离子、二价铜离子、一价锂离子、二价镍、三价铁离子离子不与铁氰化钾发生反应，少量的锰可通过校正法扣除而不影响测定，大量的锰通过氧化可以除去，故选择铁氰化钾氧化滴定测高钴试样，测定范围确定为5%~60%。对于低钴试样，火焰原子吸收光谱法比电感耦合等离子体原子发射光谱法光谱干扰更少，可有效避免高基体对测定的干扰，减少测定误差，结果准确，故火焰原子吸收光谱法测定低钴试样，测定范围确定为1%~5%。

综上二次电池废料中钴含量的测定推荐使用电位滴定和火焰原子吸收光谱法测定。电位滴定法测定范围为5.0%~60.0%，火焰原子吸收光谱法测定范围为： 1%~5%。

3.3 电位滴定法内容的确定

3.3.1 方法提要的确定

① 减锰-电位滴定法（wCo﹕wMn≥3﹕1）

试样用盐酸、硝酸分解，在柠檬酸盐存在的氨性溶液中，用铁氰化钾将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾用钴标准溶液进行电位滴定，电位突跃即为终点。试样中有锰（Ⅱ）共存时，也被铁氰化钾定量的氧化为Mn（Ⅲ），测得结果为钴锰合量，将锰量校正为钴量后减去，即为钴量。

② 除锰-电位滴定法（wCo﹕wMn＜3﹕1）

试样用盐酸、硝酸分解，用氯酸钾将锰（Ⅱ）氧化为二氧化锰，在柠檬酸盐存在的氨性溶液中，用铁氰化钾标准溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾标准溶液用钴标准滴定溶液进行电位滴定，电位突跃即为终点。

3.3.2 试剂的确定

电位滴定法测定二次电池废料中钴的含量较高，选择分析纯试剂和GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法中规定的三级水即可。根据实验报告内容，我们选择使用如下试剂盐酸（ρ1.19 g/mL）、盐酸（1+1）、硝酸（ρ1.42 g/mL）、氯酸钾、钴标准滴定溶液、铁氰化钾标准溶液、氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液。

3.3.3 仪器的确定

- 电位滴定法根据电位突跃判断滴定终点，故需要使用电位滴定仪并配备相应的氧化还原电极，附搅拌装置。

3.3.4 试样的确定

为保证待测的试样具有代表性，测试结果的重复性好，准确度高，试样需要均匀，根据我司制样时候的过滤网筛规格为100 目，确定粒度不大于0.150 mm。

3.3.5 分析步骤和条件的确定

a) 氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液用量的试验

于一组250 mL烧杯中，分别加入不同量的氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液，准确加入22.00 mL铁氰化钾溶液，20.00 mL钴标准滴定溶液（ρCo=3.000 mg/mL]），按1.4.2进行测定。测定结果见表2。

表2  氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液用量试验

| 序号 | 氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合液/mL | 加入钴量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 60.00 | 59.96 | 99.9 |
| 2 | 70 | 60.00 | 59.92 | 99.9 |
| 3 | 80 | 60.00 | 59.96 | 99.9 |
| 4 | 90 | 60.00 | 59.94 | 99.9 |
| 5 | 100 | 60.00 | 59.90 | 99.8 |

从表2可知，氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液用量在60 mL~100 mL，测得钴回收率在99.83 % ~ 99.93 %之间，区别不是很大。本文选择加入80 mL氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液。

b) 铁氰化钾溶液用量的试验

于一组250 mL烧杯中，加入80 mL氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液，分别加入不同体积铁氰化钾溶液，10.00 mL钴标准滴定溶液（ρCo=3.000 mg/mL），按1.4.2进行测定。测定结果见表3。

表3  铁氰化钾溶液用量试验

| 序号 | 铁氰化钾溶液/mL | 加入钴量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.00 | 30.00 | 30.02 | 100.0 |
| 2 | 14.00 | 30.00 | 29.99 | 99.9 |
| 3 | 16.00 | 30.00 | 29.98 | 99.9 |
| 4 | 18.00 | 30.00 | 30.03 | 100.1 |
| 5 | 20.00 | 30.00 | 29.97 | 99.9 |
| 6 | 22.00 | 30.00 | 29.97 | 99.9 |

由表3结果可以看出，加入铁氰化钾溶液的量从12.00 mL~22.00 mL（分别过量2 mL~10 mL），测定结果区别不大。从提高检测精度、缩短检测时间和节省试剂消耗量考虑，本标准选择铁氰化钾溶液加入量为返滴定时钴标准滴定溶液的消耗量控制在2 mL左右。

c) 镍的干扰试验

二次电池废料中5 ≤ Co % ≤ 55的情况下共存元素主要有镍（≤ 65 %）、锰（≤ 45 %）、锂（≤ 10 %）、铜（≤ 20 %）、铁（≤ 15 %）、铝（≤ 25 %），少量的锌、钙、镁、铬、镉、铅、砷等。

实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mL或ρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的镍溶液[ρNi=10 mg/mL]，按1.4.2进行测定，考察镍的干扰情况，测定结果见表4。由表4可知，根据样品组成比例，在含镍不超过65 %的情况下，镍不干扰钴的测定。

表4  镍的干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 待测试液中镍量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 75 | 9.93 | 99.3 |
| 2 | 10.00 | 160 | 9.99 | 99.9 |
| 3 | 30.00 | 30 | 29.76 | 99.2 |
| 4 | 30.00 | 65 | 29.76 | 99.2 |

d) 锰的干扰试验

锰的存在干扰钴的测定，滴定时钴和锰同时被滴定，减去校正后的锰量得到样品中的钴量，实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mL或ρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的锰标准溶液[ρMn=10 mg/mL]，按1.4.2进行测定，考察锰的干扰情况，测定结果见表5。

表5  锰的干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 待测试液中锰量/mg | 测得钴锰合量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.00 | 10.00 | 40.56 | 29.86 | 99.5 |
| 2 | 37.5 | 15.00 | 53.07 | 37.02 | 98.7 |
| 3 | 30.00 | 15.00 | 45.54 | 29.49 | 98.3 |
| 4 | 30.00 | 20.00 | … | … | 终点无法判断 |
| 5 | 30.00 | 30.00 | … | … | 终点无法判断 |

- 由表5可知，根据样品组成比例，在钴锰比大于等于3:1时，钴、锰同时被等量滴定，通过减去修正后的锰量，锰不干扰钴量的测定；而钴锰比小于3:1时，钴、锰同时被等量滴定，通过减去修正后的锰量，钴回收率明显低于钴锰比大于等于3:1，且钴锰比小于3:2时，终点突跃不明显，无法判断。故，采用氧化除锰后进行钴的测定。

e) 锂的干扰试验

- 实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mL或ρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的锂溶液[ρLi=10 mg/mL]，按1.4.2进行测定，考察锂的干扰情况，测定结果见表6。由表6可知，根据样品组成比例，在含锂不超过10 %的情况下，锂不干扰钴的测定。

表6  锂的干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 待测试液中锂量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 12 | 9.97 | 99.7 |
| 2 | 10.00 | 25 | 9.98 | 99.8 |
| 3 | 30.00 | 5 | 30.03 | 100.1 |
| 4 | 30.00 | 10 | 30.09 | 100.3 |

f) 铜的干扰试验

实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mL或ρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的铜溶液[ρCu=10 mg/mL]，考察铜的干扰情况，测定结果见表7。可知铜不干扰钴的测定。

表7  铜的干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 待测试液中铜量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 25 | 10.02 | 100.2 |
| 2 | 10.00 | 50 | 9.99 | 99.9 |
| 3 | 30.00 | 10 | 29.82 | 99.4 |
| 4 | 30.00 | 20 | 29.76 | 99.2 |

g)  铁的干扰试验

实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mLρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的铁溶液[ρFe=10 mg/mL]，按1.4.2进行测定，考察铁的干扰情况，测定结果见表8。

表8  铁的干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 待测试液中铁量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 25 | 10.01 | 100.1 |
| 2 | 10.00 | 40 | 9.98 | 99.8 |
| 3 | 30.00 | 10 | 30.00 | 100.0 |
| 4 | 30.00 | 15 | 29.97 | 99.9 |

由表8可知，根据样品组成比例，在含铁不超过15 %的情况下，铁不干扰钴的测定。

h)  铝的干扰试验

实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mLρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的铝溶液[ρAl=10 mg/mL]，按1.4.2进行测定，考察铝的干扰情况，测定结果见表9。

表9 铝的干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 待测试液中铝量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 40 | 9.98 | 99.8 |
| 2 | 10.00 | 60 | 10.04 | 100.4 |
| 3 | 30.00 | 15 | 29.97 | 99.9 |
| 4 | 30.00 | 25 | 29.94 | 99.8 |

由表9可知，根据样品组成比例，在含铝不超过25 %的情况下，铝不干扰钴的测定。

i)  其它共存元素干扰试验

实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mLρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的钙、镁、锌、镉、铬、铅、砷，按1.4.2进行测定，考察钙、镁、锌、镉、铬、铅、砷的干扰情况，测定结果见表10。

表10  其它共存元素干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 加入共存元素量/mg | 测得钴量/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | Ca0.5 Mg0.5 Zn0.5 Cd0.1 Cr0.1 Pb0.1 As0.1 | 99.6 |
| 2 | 30.00 | Ca0.5 Mg0.5 Zn0.5 Cd0.1 Cr0.1 Pb0.1 As0.1 | 99.7 |

j)  共存元素综合干扰试验

实验分取不同量的钴标准溶液[ρCo=1.000 mg/mLρCo=10.000 mg/mL]，加入不同量的镍、锰、铜、锂、铁、铝、钙、镁、锌、镉、铬、铅、砷，按1.4.2进行测定，考察共存元素的综合干扰情况，测定结果见表11。

表11  共存元素综合干扰试验

| 序号 | 待测试液中钴量/mg | 加入共存元素量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | Ni45 Mn5 Cu20 Li10 Fe15 Al25 Ca0.5 Mg0.5 Zn0.5 Cd0.1 Cr0.1 Pb0.1 As0.1 | 9.89 | 98.9 |
| 2 | 30.00 | Ni45 Mn10 Cu20 Li10 Fe15 Al25 Ca0.5 Mg0.5 Zn0.5 Cd0.1 Cr0.1 Pb0.1 As0.1 | 29.84 | 99.5 |

由表10、11可知，按实验方法对试样进行测定，共存的各主要元素（钴锰比大于等于3:1）不干扰钴的测定。

k)  样品加入顺序的选择

本文将25.00mL按实验方法处理的钴标准试液先移入烧杯中，再依次加入80mL氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液和25.00mL铁氰化钾标准溶液，在加入氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液后，出现白色沉淀，随着钴标准滴定溶液的加入沉淀逐渐减少并消失。因此，本文选择样品溶液在氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液和铁氰化钾标准溶液后加入。

l)  试样分析

①测定

当wCo﹕wMn ≥ 3﹕1时：

将试料置于250 mL烧杯中，以少量水润湿。加入20 mL盐酸，盖上表面皿，于电热板上低温加热约30 min ，冷却。加入10 mL硝酸，加热蒸发至小体积，冷却。用水冲洗烧杯壁及表面皿，加热使盐类溶解，冷却，将试液移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去初滤液。

当wCo﹕wMn＜3﹕1时：

将试料置于250 mL烧杯中，以少量水润湿。加入20 mL盐酸，盖上表面皿，于电炉上低温加热约30 min，冷却。加入10 mL硝酸，继续加热蒸发至3 mL~5 mL，冷却。加约30 mL水，加入10 mL硝酸（2.2.3）、2 g氯酸钾（2.2.1），低温加热煮沸1 h，冷却。用水冲洗烧杯壁及表面皿，加热使盐类溶解，冷却。用定量滤纸过滤、洗涤至容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去初滤液。

于250 mL烧杯中，加入80 mL氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液，视试料钴含量的不同，准确加入相应量的铁氰化钾溶液（以铁氰化钾标准溶液过量2 mL~3 mL为宜），混匀，再加入按表12规定分取的试液，按实验方法测定钴量。

表12  根据含量确定样品的分取量

| 钴+锰的质量分数/% | 定容体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| ≤ 15 | 100 | 25.00 |
| ＞15 | 200 | 10.00 |

按下式计算样品中的钴含量wCo：

……………（1）

式中：

K——铁氰化钾溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数；

V0 —— 试液的总体积， 单位为毫升（mL）；

V1—— 返滴定所消耗钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 —— 加入铁氰化钾溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3—— 分取试液的体积， 单位为毫升（mL）；

ρCo—— 钴标准滴定溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

wMn——试样中锰的质量分数，由YS/TXXXX.1-201X规定的方法测得；

1.07——钴与锰的摩尔质量之比；

m ——试料量，单位为克（g）。

m） 样品精密度试验

按照拟订的分析步骤对粗制铜钴原料样品中的钴进行11次测定，测定结果见表13。

表13   精密度试验

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准 偏差 | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 5.66 5.49 5.50 5.72 5.55 5.52 5.64 5.66 5.69 5.65 5.73 | 5.619 | 0.088142 | 1.57 |
| 6# | 16.46 16.25 16.25 16.35 16.26 16.27 16.62 16.55 16.60 16.45 16.42 | 16.407 | 0.141710 | 0.86 |
| 7# | 32.14 32.05 31.91 31.97 32.01 31.88 32.05 31.95 32.16 31.98 32.01 | 32.010 | 0.086948 | 0.27 |
| 8# | 46.08 45.94 46.04 45.97 45.84 45.94 46.12 45.96 46.09 46.12 46.11 | 46.020 | 0.094 | 0.20 |
| 9# | 59.48 59.29 59.39 59.21 59.23 59.23 59.44 59.50 59.43 59.41 59.28 | 59.353 | 0.107927 | 0.18 |

对上述样品数据进行分析，采用格拉布斯检验方法，查表，当n=11，ɑ=0.05时临界值为2.355，其中、，分析结果见表14。

表14  试样测定结果异常值分析

| 样品 | G1 | Gn | 舍弃临界值n=11,α=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 1.464 | 1.259 | 2.355 | 无异常值 |
| 6# | 1.108 | 1.503 |  | 无异常值 |
| 7# | 1.495 | 1.725 |  | 无异常值 |
| 8# | 1.915 | 1.064 |  | 无异常值 |
| 9# | 1.325 | 1.362 |  | 无异常值 |

结果表明本方法不同水平11次分析数据无异常值，方法重复性好。

n)  滤渣余钴测定试验

连同滤纸的滤渣放入30 mL瓷坩埚中，于电炉上灰化，加入2 g碳酸钠、3 g氢氧化钠，在马弗炉中于900 ℃条件下熔融2 h。取出，冷却，用热稀酸浸取，洗涤坩埚并取出，于电炉上蒸发浓缩至体积约5 mL。取下，冷却，加入10 mL盐酸加热溶解盐类。取下，冷却，转移至100 mL容量瓶中，稀释至刻度。采用原子吸收光谱法测定钴量，测定结果见表15：

表15  滤渣余钴测定试验

| 试样 | 6# | 7# |
| --- | --- | --- |
| wCo | 0.029 | 0.012 |

从表15可以看出：按照实验方法规定的样品溶解处理后，剩余的渣经检测钴量可以忽略不计，不需再去处理滤渣。

o） 样品准确度试验

为了考察本方法的准确度，样品中加入不同量的钴量，按拟订的分析步骤进行回收率实验，测定结果见表16。

表16   样品加标回收实验

| 样品编号 | 样品钴量/mg | 样品锰量 /mg | 加入钴量 /mg | 测得钴锰合量/mg | 测得钴量 /mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 14.05 | 0 | 3.75 | 17.75 | 17.75 | 98.7 |
|  | 14.05 | 0 | 6.25 | 20.36 | 20.36 | 101.0 |
| 6# | 16.41 | 8.50 | 4.50 | 30.00 | 20.90 | 99.8 |
|  | 16.41 | 8.50 | 10.00 | 35.42 | 26.32 | 99.1 |
| 7# | 32.01 | 1.50 | 10.00 | 43.56 | 41.96 | 99.5 |
|  | 32.01 | 1.50 | 20.00 | 53.56 | 51.96 | 99.8 |
| 8# | 46.02 | 2.80 | 10.00 | 59.04 | 56.04 | 100.2 |
|  | 36.82 | 2.24 | 20.00 | 59.18 | 56.78 | 99.8 |
| 9# | 47.48 | 0 | 8.00 | 55.48 | 55.48 | 100.0 |
|  | 47.48 | 0 | 16.00 | 63.34 | 63.34 | 99.1 |

由表13、14、15、16结果可以看出，钴回收率在98.7 % ~101.0 %之间，本方法准确度、精密度良好，满足分析要求。

p)  结论

由以上实验结果可以看出，利用电位滴定法进行钴锰合滴减锰测定二次电池废料中的钴量是可行的。样品测定的相对标准偏差为0.18 %～1.57 %之间，样品加标回收率为98.7 %～101.0 %。本方法结果准确度高、精密度好，满足分析要求。

3.4 火焰原子吸收光谱法内容的确定

3.4.1 方法提要的确定

根据实验报告确定方法提要为：试料用盐酸、硝酸和高氯酸分解。盐酸溶解盐类，在稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长240.7nm处，使用空气-乙炔火焰，测量钴的吸光度，用工作曲线法计算钴量。

3.4.2 试剂的确定

根据实验报告确定试剂为盐酸（ρ1.19 g/mL）、硝酸（ρ1.42 g/mL）、高氯酸（ρ1.67 g/mL）、盐酸（1+1）、硝酸（1+1）、钴标准贮存溶液。

3.4.3 仪器的确定

- 采用原子吸收光谱法，故需原子吸收光谱仪，附钴空心阴极灯。

3.4.4 试样的确定

为保证待测的试样具有代表性，测试结果的重复性好，准确度高，试样需要均匀，根据我司制样时候的过滤网筛规格为100 目，确定粒度不大于0.150 mm。

3.3.5 分析步骤和条件的确定

a）溶样方法的选择

对二次电池废料样品1-5#，采用不同的方案进行溶解样品。本实验采用方案如下：

方案1：称取0.2000g或0.2500g样品于250mL玻璃烧杯中，加15mL盐酸，2mLH2O2，待剧烈反应后，低温加热溶解样品。

方案2：称取0.2000g或0.2500g样品于250mL玻璃烧杯中，加入15mL盐酸，5mL硝酸，低温加热溶解样品。

方案3：称取0.2000g或0.2500g样品于250mL玻璃烧杯中，15mL盐酸，5mL硝酸，5mL高氯酸，在中低温电热板上加热溶解，待样品完全溶解后，继续加热至高氯酸烟浓烟，蒸至湿盐状。

方案4：称取0.2000g或0.2500g样品于铺有2g过氧化钠的20mL刚玉坩埚中，在样品上面覆盖约2g过氧化钠，放入马弗炉中在750℃灼烧10分钟。取出，冷却至室温。

用以上4种方案对样品进行溶解，溶解情况见表17。

表17 不同方案样品的溶解情况

| 样品 名称 溶样方法 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法1 | 溶解不完全 | 溶解完全 | 溶解不完全 | 溶解不完全 | 溶解完全 |
| 方法2 | 溶解不完全 | 溶解完全 | 溶解不完全 | 溶解不完全 | 溶解完全 |
| 方法3 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 方法4 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |

表18 方案3和方案4测试结果比较

| 样品编号 | 方案3测试结果% | 方案4测试结果% |
| --- | --- | --- |
| 1# | 1.131 | 1.142 |
| 2# | 2.076 | 2.055 |
| 3# | 2.893 | 2.872 |
| 4# | 3.699 | 3.703 |
| 5# | 5.162 | 5.128 |

注：对于采用方案4溶解的样品，测定时，标准溶液中应匹配与样品中浓度相同的碱基体。

从表17可以看出，方案3和4都能使样品完全溶解。从表18的结果可以看出，方案3和方案4所得出的结果基本吻合，但方案4流程比较繁琐，操作起来费时费力，且溶液中盐分较高，故本实验选择方案3作为最佳溶样方法。

b)  测定酸度的选择

移取1.00mL、4.00mL钴标准溶液（1.1.7）于一系列100mL容量瓶中，加入不同体积的盐酸，稀释至刻度，摇匀。在选定的仪器工作条件测定钴的吸光度，结果见表19。

表19  酸度对测定的影响

| 介质 | 介质浓度 | 0.50μg/mL钴吸光度 | 2.00μg/mL钴吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 2% | 0.045 | 0.183 |
|  | 5% | 0.046 | 0.184 |
|  | 10% | 0.045 | 0.184 |
|  | 15% | 0.045 | 0.184 |

由表19试验结果表明：在不同浓度的盐酸介质中，测定钴的吸光度基本一致。但酸度太低，有些金属离子可能会水解；酸度过大，对仪器腐蚀较严重，故本方法选择5%的盐酸介质进行测定。

c)  原子吸收光谱仪工作条件的选择

① 燃烧头高度选择

固定狭缝宽度0.20nm，乙炔流量1.200L/min，灯电流为4.0mA，改变燃烧头高度，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mL Co标准溶液的吸光值，结果见表5。

表20 燃烧头高度的选择

| 燃烧头高度，mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.186 | 0.188 | 0.189 | 0.188 | 0.187 |
| RSD，% | 0.80 | 0.64 | 0.30 | 1.04 | 1.13 |

由表20可以看出：工作头高度选择4~8mm，对吸光度影响不大，工作头高度为6mm时，吸光度比较高，且读数比较稳定，实验选择燃烧头高度为6mm。

② 灯电流的选择

固定狭缝宽度0.20nm、乙炔流量1.200L/min，燃烧头高度6mm，改变灯电流，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mL Co标准溶液的吸光值，结果见表21。

表21 灯电流的选择

| 灯电流，mA | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.198 | 0.192 | 0.189 | 0.179 | 0.175 |
| RSD，% | 1.76 | 1.72 | 0.32 | 1.03 | 0.92 |

从表21可知，灯电流越小，吸光度越高，这是因为灯电流小，灯发射的谱线的多普勒变宽和自吸收效应减小，元素灯发射线半宽变窄，吸收灵敏度增高。但是灯电流太小，元素灯放电不稳，当使用较低的灯电流时，为了保证必要的信号输出，则需增加负高压，这将引起噪声增加，使信噪比变坏，读数不稳定，测定精密度变差。从三次平行测定的结果看，灯电流为4.0mA时，读数比较稳定，所以选择灯电流为4.0mA。

③ 狭缝宽度的选择

固定灯电流4.0mA、乙炔流量1.200L/min，燃烧头高度6mm，改变狭缝宽度，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mLCo标准溶液的吸光值，结果见表22。

表22 狭缝宽度的选择

| 狭缝宽度，nm | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.187 | 0.189 | 0.188 | 0.187 | 0.188 |

由表22可以看出：狭缝宽度为0.10~0.50nm时，吸光度变化不大，本实验选择狭缝宽度为0.2nm。

④ 乙炔流量的选择

固定灯电流为4.0mA，狭缝为0.20nm，工作头高度6mm，改变乙炔流量，用原子吸收光谱仪测定2.00μg/mLCo标准溶液的吸光值，结果见表23。

表23 乙炔流量的选择

| 乙炔流量，L/min | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS | 0.181 | 0.189 | 0.198 | 0.211 | 0.222 |
| RSD，% | 0.86 | 0.49 | 1.40 | 1.19 | 1.32 |

由表23可以看出，乙炔流量为1.100~1.500L/min时，吸光度变化较大，但乙炔流量为1.200L/min时，读数比较稳定，选择乙炔流量为1.200L/min。

综合以上各种因素，兼顾到仪器的灵敏度和稳定性两个方面，本实验选择仪器的工作条件如下：波长240.7nm、灯电流4.0mA、狭缝宽度0.2nm、燃烧器高度为6.0mm，乙炔流量1.200L/min。

d)  仪器的综合性能

在选定的最佳工作条件下，测定系列钴标准溶液的吸光度，结果见表24。

表24工作曲线测定结果

| Co（μg/mL） | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度（A） | 0.000×5 | 0.046×7 | 0.092×8 | 0.137×6 | 0.183×2 | 0.228×5 |
|  | 0.001×6 | 0.045×4 | 0.093×2 | 0.138×4 | 0.184×6 | 0.229×3 |
|  |  |  | 0.091 | 0.136 | 0.185×3 | 0.230×3 |
| 平均值A | 0.001 | 0.046 | 0.092 | 0.137 | 0.184 | 0.229 |
| 标准偏差S | 0.00052 | 0.00050 | 0.00054 | 0.00065 | 0.00070 | 0.00087 |

根据表24计算仪器的性能如下：

特征浓度：C=ΔC×0.0044ΔA=0.046μg/mL

工作曲线线性

工作曲线的线性方程式为：y=0.0959x-0.0019；线性相关系数：R2=0.9999。

将工作曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.045/0.045=1.00>0.80，即特征浓度和工作曲线线性都满足要求。

最小稳定性：最高浓度标准溶液与最低浓度标准溶液（不是零标准溶液）各测量11次吸光度，其标准偏差相对于最高浓度标准溶液吸光度读数的平均值的变异系数分别为0.38%和0.22%。

方法的检出限：按线性回归法求出钴与吸光度之间的线性回归方程式为：y=0.0959x-0.0019，得到钴的工作曲线的斜率即灵敏度SC为0.0959µg/mL，选取空白试液，连续测定11次吸光度，求得其标准偏差SA为0.00047，按下式计算检出限D.L（k=3）=3SA/SC=0.015µg/mL。

e)  共存元素干扰实验

二次电池废料中除了C、S外，主要存在Ni、Mn、Li、Fe、Al和Cu等元素。以上元素的最大含量见表25。大量的C、S在冒高氯酸烟的过程中挥散除去。为了准确测定废旧二次电池中的Co，本实验在100mL容量瓶中加入不同量的基体元素（按最小稀释倍数稀释后溶液中所含基体元素的最大含量加入）及钴标准溶液，配制成钴浓度为0.50μg/mL和2.50μg/mL的溶液，按实验方法及选定的仪器工作条件测定其浓度值，结果（已扣除基体空白）见表26。

表25 基体元素含量

| 元素 | C | S | Ni | Mn | Al | Fe | Li | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大含量/% | 10 | 0.5 | 65 | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 |

表26 单元素干扰试验

| 共存元素 | 共存元素加入量（mg） | 0.50μg/mL钴标液 测定值（μg/mL） | 2.50μg/mL钴标液 测定值（μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni | 7.0 | 0.501 | 2.504 |
| Mn | 5.0 | 0.495 | 2.502 |
| Al | 2.5 | 0.499 | 2.497 |
| Fe | 1.5 | 0.498 | 2.504 |
| Li | 1.0 | 0.504 | 2.506 |
| Cu | 2.0 | 0.500 | 2.503 |

结果表明，上述各共存元素对钴的测定基本没有影响。

本实验也进行了不同浓度共存元素混合基体对0.50μg/mL、2.50μg/mL的钴标准溶液的测定影响，实验结果见表12。100mL容量瓶中同时加入各种基体元素（按最小稀释倍数稀释后溶液中所含干扰元素的最大含量加入）及钴标准溶液，配制成钴浓度为0.50μg/mL和2.50μg/mL的溶液，按实验方法及选定的仪器工作条件测定其浓度值，结果（已扣除基体空白）见表27。

表27 混合元素干扰试验

| 共存元素混合加入量，mg | 0.50μg/mL钴标液 测定值（μg/mL） | 2.50μg/mL钴标液 测定值（μg/mL） |
| --- | --- | --- |
| Ni7.0、Mn5.0、Al2.5、Fe1.5、Li1.0、Cu2.0 | 0.504 | 2.505 |

结果表明，上述共存元素混合基体对钴的测定基本没有影响。

f)  测定方式的选择

在100mL容量瓶中加入不同量的基体元素Ni（7.0mg）、Mn（5.0mg）、Al（2.5mg）、Fe（5.0mg）、Li（1.0mg）、Cu（2.0mg）及钴标准溶液，配制成钴浓度为0.50μg/mL、1.00μg/mL、1.50μg/mL、2.00μg/mL和2.50μg/mL的溶液，采用氘灯扣除背景方式和不扣背景的方式分别对样品溶液进行了测定，相同的溶液在两种测定方式下测定的结果见表28。

注：由于测定的样品钴含量在1-5.5%，其样品溶解后都需要稀释合适的倍数上机测定，故按最小稀释倍数稀释后溶液中所含基体元素的最大含量加入。

表28不同测定方式的测定结果

| 浓度/μg/mL | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除背景/μg/mL | 0.502 | 0.998 | 1.502 | 2.002 | 2.503 |
| 不扣背景/μg/mL | 0.498 | 0.992 | 1.504 | 1.983 | 2.491 |

结果表明，选择氘灯扣背景的吸光度值和不扣背景的吸光度值基本一致，故本实验选择不扣除背景。

g)  精密度实验

分别对不同钴量的二次电池废料样品进行了11次独立实验，获得方法的精密度结果见表29。方法的相对标准偏差（RSD）在0.980%～1.901%之间。

表29精密度实验

| 样品编号 | 钴的质量分数/% | 平均值，% | 标准偏差，% | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.145 、1.105 、1.135 、1.152、 1.153、 1.142、 1.114、 1.128、 1.109 、1.128、 1.125 | 1.131 | 0.0166 | 1.469 |
| 2# | 2.073 、2.049、 2.046、 2.115、 2.056、 2.015、 2.066 、2.075 、2.107、 2.096、 2.142 | 2.076 | 0.0362 | 1.743 |
| 3# | 2.910 、2.838、 2.872、 2.901、 2.807 、2.872 、2.905、 2.872 、2.893、3.022、 2.930 | 2.893 | 0.0550 | 1.901 |
| 4# | 3.630、3.646、 3.707、 3.692 、3.713、 3.703 3.692、 3.697、 3.755、 3.741、 3.716 | 3.699 | 0.0362 | 0.980 |
| 5# | 5.108、 5.080、 5.070、 5.159、 5.153、 5.128 5.250、 5.167、 5.206、 5.150、 5.308 | 5.162 | 0.0711 | 1.377 |

由上表结果可知，本方法精密度良好。

h)  加标回收实验

称取试样1#、2#和4#，分别加入一定量的钴，按照“实验方法2.1”处理样品，加标回收结果见表30。

表30加标回收试验

| 样品编号 | 样品含钴量/µg | 加入钴量/µg | 测得钴量/µg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2438 | 1500 | 3915 | 98.5 |
|  | 2670 | 2500 | 5262 | 103.7 |
| 2# | 5181 | 2500 | 7740 | 102.4 |
|  | 5007 | 4500 | 9732 | 105.0 |
| 4# | 7642 | 3000 | 10756 | 103.8 |
|  | 7805 | 7000 | 14663 | 98.0 |

从表30中可以看出，方法的回收率在98.0％~105.0％之间，说明方法准确度较高，能满足测定要求。

i)  AAS法与ICP-OES法测定结果的对照

按2.1处理试样，分别采用AAS法和ICP-OES法进行测定，对照结果见表31。

表31  AAS法与ICP-OES法测定结果比对

| 样品编号 | AAS法测定结果，% | ICP-OES法测定结果，% | 差值，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.131 | 1.104 | +0.027 |
| 2# | 2.076 | 2.038 | +0.038 |
| 3# | 2.893 | 2.859 | +0.034 |
| 4# | 3.699 | 3.676 | +0.023 |
| 5# | 5.162 | 5.169 | -0.007 |

从表31可以看出，两种方法测定结果基本吻合。

j)  结论

本方法采用盐酸、硝酸和高氯酸溶解样品，火焰原子吸收光谱法测定二次电池废料中1.00%～5.50%的钴量。方法回收率为98.0％~105.0％，RSD小于2%。该方法操作简单易行，测定结果准确度高，精密度好，能够满足二次电池废料中钴的测定要求。

3.5 标准名称修改

《二次电池废料化学分析方法 第2部分：钴量的测定 电位滴定法》由于在立项时候确定的测定方法不适应测定低钴的试样，故增加采用火焰原子吸收光谱法用于测定，特将标准名称更改为：《二次电池废料化学分析方法 第2部分：钴量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法》。

四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

3.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准。

3.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

经查，本标准不涉及国内外专利。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准反映了二次电池废料行业的需求，因此可积极向电池生产及回收厂家推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

《二次电池废料化学分析方法》标准编制组

二〇一八年六月