ICS 77.150.99

H13

# YS/T XXXXX- 201X

粗制铜钴原料化学分析方法

第3部分：硫含量的测定

高频燃烧-红外光谱法

Methods for chemical analysis of crude cobalt copper material

－ Part3: Determination of sulfur contents                                                    －Infrared spectrum method after high induction furnace combustion

（送审稿）

前    言

YS/T XXXX-201X《粗制铜钴原料化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分：铜含量的测定  碘量法；

——第3部分：硫含量的测定  高频燃烧-红外光谱法。

本部分为第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司。

本部分负责起草单位：格林美股份有限公司。

本部分参加起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、韶关市质量计量监督检测所、广东佳纳能源科技有限公司、北矿检测技术有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、紫金矿业集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司。

本部分主要起草人：。

# 粗制铜钴原料化学分析方法

# 第3部分：硫含量的测定

高频燃烧-红外光谱法

# 1范围

本部分规定了粗制铜钴原料中硫含量的测定方法。

本部分适用于粗制铜钴原料中硫含量的测定。测定范围： 0.010 %~5.00 %

# 2方法提要

试料在助熔剂和氧气流下，高频感应炉内加热熔融，硫生成二氧化硫气体进入红外吸收池，仪器自动测量其对红外能的吸收后，计算并显示结果。

# 3 试剂及材料

3.1净化剂

3.1.1高氯酸镁。

3.1.2氢氧化钠。

3.1.3玻璃棉。

3.2助溶剂

3.2.1 铁助熔剂（硫含量 ≤ 0.0005 %）。

3.2.2 钨助熔剂（硫含量 ≤ 0.0005 %）。

3.3坩埚

陶瓷坩埚（φ25 mm ×25 mm，硫含量 ≤ 0.0005 %），使用前应在1200 ℃下灼烧4小时，冷却后取出放于干燥器中备用。

3.4 标样：

3.4.1 标准钢样：硫含量 0.01 %～0.09 %。

3.4.2 标准钢样或纯铁标样：硫含量0.1 %～1.0 %。

3.4.3 铁矿标样：硫含量1.0 %～5.0 %。

# 4仪器

高频红碳硫分析仪，仪器的参数应符合以下规定：

高频炉功率：1.0 kW～2.5 kW；

频率 > 6.0 MHz；

检测器灵敏度：0.0001 %。

# 5分析步骤

5.1试料

# 5.1.1当试样中硫含量小于1 %时称取0. 5 g，准确到0.0002 g；

# 5.1.2当试样中硫含量大于1 %时称取0. 2 g，准确到0.0002 g。

# 5.2测定次数

# 重复进行两次测定，取其平均值。

5.3 仪器准备

仪器预热2小时以上，检查仪器常数项处于仪器正常，通过燃烧2个～3个待测试样来调整和检查仪器。

5.4 空白校正

称取铁助熔剂（3.2.1）0.2 g、钨助熔剂（3.2.2）1.5 g置于坩埚（3.3）中，将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的校正空白步骤进行操作，反复做3个～6个空白试验，得到硫平均值即硫空白值，空白值贮存在计算机中。不能自动校正空白值的仪器，在仪器校正时从标准样品的标准值中手动扣除。

5.5 仪器校正

5.5.1称取助熔剂（3.2.1）0.2 g，置于坩埚（3.3）中，选择标样（3.4），称取约0.5 g的标准样品，准确到0.0002 g，置于坩埚（3.3）中，再加入钨助熔剂（3.2.2）置于坩埚（3.3）中（若标样出现双峰或拖尾，可适当减少标样称样量）。

5.5.2 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的校准步骤进行操作，反复测定2个～4个标准样品，直到标准样品中硫的分析结果稳定在误差范围内为止。

注：选择标准样品时，含硫量应大于被测试样含硫量。

5.6测定

5.6.1 加入助熔剂（3.2.1）置于坩埚（3.3）底部，称取试样(5.1)，再加入助熔剂（3.2.2）。

# 5.6.2 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的分析步骤操作，仪器自动扣除空白之后给出硫的测定值，以百分含量表示，结果保留到小数点后第三位。

6 精密度

6.1  重现性

在重现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| s /% | 0.038 | 0.38 | 1.41 | 1.92 | 2.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| s /% | 0.038 | 0.38 | 1.41 | 1.92 | 2.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.008 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |

7 试验报告

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX--201X；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

YS

201×-××-××实施

201×-××-××发布