前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：。

本标准系首次发布。

氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定

--气相色谱质谱联用法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1    范围

本标准适用于氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定，三种含碳化合物的检测范围均为0.1mg/L～1000mg/L。

2    规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 4844.3 高纯氦

GB/T 6680   液体化工产品采样通则

GB/T 3723   工业用化工产品采样安全通则

3    方法原理

将氯硅烷样品经液体进样口导入气相色谱-质谱联用仪（GC-MS），经毛细管色谱柱将氯硅烷主体和含碳杂质分开，采用全扫描方式定性含碳杂质的存在形式及其保留时间，用外标法选择性离子扫描对氯硅烷中碳杂质进行定量。

4    干扰因素

4.1  使用的化学试剂应当满足检测要求，纯度较低的试剂对检测结果影响较大，且会造成较大的数据误差。

4.2  配制的标准溶液放置时间不能超过0.5h，长时间的储存会对标准溶液的数据准确性造成影响。

4.3  环境相对湿度应当小于65%，环境湿度太高，易导致三氯氢硅的水解及影响液体的进样量。

5    试剂和材料

5.1  高纯氦气：符合GB/T 4844.3中规定的的技术要求。

5.2  甲基二氯氢硅，色谱纯用高纯氦气保护。

5.3  三甲基氯硅烷，色谱纯用高纯氦气保护。

5.4  甲基三氯硅烷，色谱纯用高纯氦气保护。

5.5  氯硅烷，      色谱纯用高纯氦气保护。 碳杂质含量＜0.01 mg/L

5.6  苯，水含量＜1mg/L，醇类含量＜1mg/L。

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的试剂或材料。

6    仪器和设备

6.1  气相色谱-质谱联用仪

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

——气相色谱各温度控制：温度范围优于20～300℃；

——气相色谱程序升温：优于10阶；

——质谱范围：优于1.5～1090 amu；

——质谱分辨率：优于2M 单位质量分辨。

6.2  毛细管色谱柱，DB-VRX或能达到同等分离效果的毛细柱

6.3  自动进样器

6.4  与自动进样器匹配带PTFE头的10µL自动进样针。

6.5  注射器，1mL。

6.6  色谱进样瓶，容量2mL。

6.7  电子天平，精确到0.0001g

7  试样

氯硅烷样品为无色透明无肉眼可见杂质的液体

8 分析步骤

8.1  参考分析条件

8.1.1  进样口温度：140-200℃；

8.1.2  接口温度：200℃；

8.1.3  离子源温度：230℃；

8.1.4  柱温（程序升温）：初始温度50℃，保持30min；以30℃/min速度上升到150℃，保持2min.

8.1.5   进样量为1µL，脉冲分流，分流比为10:1

8.2  定性扫描

以氯硅烷（5.5）为溶剂用重量法将甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷都配制为约10mg/L的溶液，在GC-MS上进行全扫描确定保留时间，建议选择10:1分流比。

8.3  建立标准曲线

8.3.1  根据被测氯硅烷样品中碳杂质的浓度范围，以氯硅烷（5.5）为溶剂用重量法配制5个覆盖被测碳杂质浓度的甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷系列混合标准溶液。。

8.3.2  用1mL注射器分别准确吸取1mL溶剂苯（5.6）和0.5mL（8.3.1）的系列标准溶液于2mL进样瓶中并进行测定，质谱采用选择性离子扫描在甲基二氯硅烷的保留时间选择特征离子113（荷质比）对甲基二氯硅烷进行检测，在三甲基氯硅烷的保留时间选择特征离子93（荷质比）对三甲基氯硅烷进行检测，在甲基三氯硅烷的保留时间选择特征离子113（荷质比）对甲基三氯硅烷进行检测，根据特征离子的响应值及对应浓度制定标准曲线，标准曲线的线性相关系数大于99.9%。

8.4  样品测定

用1mL注射器准确吸取1mL苯（5.6）和0.5mL试样溶液于2mL进样瓶中混匀立即在气相色谱-质谱仪上进行测定，分别测定出甲基二氯硅烷的特征离子113（荷质比）、三甲基氯硅烷的特征离子93（荷质比）、甲基三氯硅烷的特征离子113（荷质比）的响应值。

9    分析结果的计算

三氯氢硅中碳含量以质量浓度计，数值以mg/L表示，按式（1）计算：

…………………………………………………………………………………………(1)

式中：

——标准曲线中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷和甲基三氯硅烷的含量，mg/L

——标准曲线中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷和甲基三氯硅烷的响应值；

——所测样品的甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷和甲基三氯硅烷响应值

——所测样品中碳含量的总值, mg/L

10   精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表1

| 甲基二氯硅烷含量（mg/L） | 0.1 | 1 | 25 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r（mg/L） | 0.03 | 0.2 | 2.5 | 8 | 50 |
| 三甲基氯硅烷含量（mg/L） | 0.1 | 1 | 25 | 100 | 1000 |
| 重复性限r（mg/L） | 0.03 | 0.2 | 2.5 | 8 | 50 |
| 甲基三氯硅烷含量（mg/L） | 0.1 | 1 | 25 | 100 | 1000 |
| 重复性限r（mg/L） | 0.03 | 0.2 | 2.5 | 8 | 50 |

10.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 甲基二氯硅烷含量（mg/L） | 允许差（mg/L） |
| --- | --- |
| 三甲基氯硅烷含量（mg/L） | 允许差（mg/L） |
| 甲基三氯硅烷含量（mg/L） | 允许差（mg/L） |

11  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

12   试验报告

报告应包含以下内容：

使用分析方法；

分析条件参数；

分析实验室及分析人员；

分析结果及表示；

报告日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定

气相色谱质谱联用法

Determination of methyldichlorosilane, trimethylchlorosilane and methyltrichlorosilane in chlorosilanes

Gas Chromatography - Mass Spectrometry

（送审稿）

YS/T xxxx-2xxx

i

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 29.045

H 17