行业标准《氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定-气相色谱质谱联用法》

（送审稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的及意义

在信息飞速发展的今天，信息工业的坚强后盾是高速发展的电子工业，电子工业重要的基础材料就是半导体硅材料。因此，优质的半导体多晶硅材料已成为现代信息产业的重要基础。另外，高纯多晶硅由于具有许多优良特性而成为太阳能电池的关键性材料，是其它材料难以替代的重要战略资源。面对当前世界性传统能源枯竭和石油价格持续攀升的形势，再加上全球变暖等环保问题，太阳能作为可再生的洁净能源受到了世界各国的高度重视，它也将是发展低碳经济的一个重要组成部分。

碳元素作为多晶硅产品质量的主要影响因素，对多晶硅的产品质量起着重大作用，多晶硅的碳含量高，会在成晶过程中行为位错，从而影响少子寿命；碳元素影响产品的电学性质，会使下游器件的击穿电压大大降低，漏电流增加，对器件的质量起着负面影响。目前，全球大部分多晶硅厂商的生产工艺为改良西门子法，改良西门子法生产多晶硅的碳主要来源之一是原物料三氯氢硅中的含碳有机物。质量要从源头抓起，因此，检测原物料的碳含量是一项非常有意义的工作。

- 任务来源

根据工业和信息化办公厅《关于印发2016年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅 [2016]58号）文件精神，由内蒙古盾安光伏科技有限公司负责制定《氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定-气相色谱质谱法》，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会负责归口，计划编号2016-0260T-TS，计划完成时间为2018年。

- 编制单位简况

内蒙古盾安光伏科技有限公司是“中国企业500强”盾安集团下属子公司。公司作为盾安集团转型升级战略的重要组成部分，专业从事多晶硅及下游产品的研发、生产与销售。公司一期年产5000吨多晶硅项目于2010年4月开工，2011年9月建成投产。2013年，公司启动年产2400MW太阳能电池组件及配套项目，该项目分两期实施，一期年产1200MW太阳能电池组件及配套项目，计划投资75亿元，作为项目重要组成部分的多晶硅二期项目已于2014年内建成投产。目前，公司已形成多晶硅产能10000吨。公司高度重视产品研发与技术创新，截至2016年10月，已申请专利项54，授权31项（其中发明15项，实用新型16项），多项技术处于行业领先水平。公司技术团队获评自治区草原英才创业团队。公司将秉承“绿色节能、低碳环保”的企业经营理念，发挥科技研发优势，以自主核心技术为主，为客户创造价值，为社会创造财富，为地方经济发展做出应有贡献。

- 主要工作过程

2016年7月，内蒙古盾安光伏科技有限公司接到工信厅工作计划后，在全国半导体设备和材料标准化技术委员会的组织下，成立了标准编制组，由姚利忠任组长。标准编制组收集、整理国内外大量技术资料，和国内其他厂家检测原辅料中有机碳的方法展开讨论，为标准修订提供技术参考。组织技术人员进行原辅料中有机碳测试试验。在交流讨论和试验的基础上，编制组制度了该标准所涉及的适用范围、方法检出限及主要检测方法，于2016年8月完成标准的初步制定工作。

2016年7月，编制组组织技术人员进行了方法的检出限、数据的重现性以及加标回收率等实验。

2016年11月19日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在江苏省盐城市召开的《氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定-气相色谱质谱联用法》行业标准讨论会上，与会48位专家对标准讨论稿从技术方面和文本规格等方面进行了充分的讨论，提出了修改意见。会上确定江苏中能、洛阳中硅、黄河水电、神州硅业、陕西天宏硅业、亚洲硅业、昆明冶研和宜昌南玻7家单位参加本标准的验证工作，收集整理实验数据。

2017年7月6日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在内蒙古自治区巴彦淖尔市召开《氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的测定—气相色谱质谱联用法》标准第二次工作会议（讨论会），共有江苏中能、洛阳中硅、有研半导体等25家单位34位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，提出五项修改意见。会上确定由内蒙古盾安提供验证试剂，洛阳中硅、黄河水电、陕西天宏硅业、宜昌南玻四家单位进行标准的验证工作。

4.1 数据的重复性试验

对氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的数据重现性进行测试，测试数据如下:

重复性试验结果

| 项目 | 实验序号 | 均值 | 标准偏差 | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 甲基二氯硅烷 | 24.25 | 26.56 | 26.41 | 23.82 | 23.06 | 23.57 | 22.91 | 21.89 | 23.02 | 24.76 | 24.02 | 1.38 | 5.7 |
| 三甲基氯硅烷 | 7.73 | 8.28 | 8.67 | 7.43 | 7.10 | 7.15 | 6.36 | 6.54 | 6.92 | 7.15 | 7.33 | 0.72 | 9.8 |
| 甲基三氯硅烷 | 14.63 | 16.01 | 16.47 | 14.36 | 13.56 | 13.94 | 12.88 | 13.72 | 12.98 | 13.92 | 14.25 | 1.18 | 8.3 |

4.2加标回收率的试验

对氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、甲基三氯硅烷的加标回收率进行测试，测试数据如下:

加标回收率试验结果

| 名称 | 试样测定值（ppm） | 加入标样值（ppm） | 加标测定值（ppm） | 加标回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基二氯硅烷 | 0.05 | 7.5 | 6.81 | 90.1 |
| 三甲基氯硅烷 | 未测出 | 3.20 | 2.91 | 90.9 |
| 甲基三氯硅烷 | 未测出 | 7 | 6.5 | 92.8 |

二、标准编制的原则和确定主要内容

1、标准编制原则

1.1本标准的编写格式按国家标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写的；

1.2本标准在制定过程中，以快速测定、建立较高的数据准确性为原则，结合目前国内多晶硅生产企业的设备条件及测定要求，综合考虑方法建立的难易程度，操作人员的知识水平，在一定程度上使方法满足操作简便，检测速度快，数据准确率高等要求，以求尽可能使多的检测人员快速掌握本方法，为多晶生产的工艺发展添砖加瓦。

2、本标准的主要内容

本标准使用气相色谱质谱联用仪测定氯硅烷中甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷和甲基三氯硅烷。

主要内容包括：

1.标准的适用范围

2.规范性引用文件

3.方法原理

4.试剂和材料

5.仪器和设备

6.测试要求

7.试样

8.方法编制和分析步骤

9.结果计算

10.方法精密度

11.质量控制与保证

12.试验报告

三、标准水平分析

四、与现行法律、法规和强制性标准的关系

《氯硅烷中甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷-气相色谱质谱联用法》与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

五、重大分歧意见的依据和处理过程

暂无

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。