ICS 29.045

H 17

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T xxxx-2xxx

i

氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷的测定

——气相色谱质谱联用法

Determination of Phosphorus Oxychloride and Phosphorus Trichloride in  chlorosilanes

Gas Chromatography - Mass Spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：。

本标准系首次发布。

氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷的测定

—气相色谱质谱联用法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本标准适用于氯硅烷中三氯氧磷、三氯化磷的测定。氯硅烷中三氯氧磷的检测范围为0.3µg/L～100µg/L，氯硅烷中三氯化磷的检测范围为3µg/L～100µg/L。

- 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4844.3 高纯氦

GB/T 3723   工业用化工产品采样安全通则

GB/T 6680   液体化工产品采样通则

- 3    方法原理

将氯硅烷样品经液体进样口导入气相色谱-质谱联用仪（GC-MS），经毛细管色谱柱将氯硅烷主体和含磷杂质分开，采用全扫描方式定性含磷杂质的存在形式及其保留时间，用外标法选择性离子扫描对氯硅烷中磷杂质进行定量。

4    干扰因素

4.1  使用的化学试剂应当满足检测要求，纯度较低的试剂对检测结果影响较大，且会造成较大的数据误差。

4.2  配制的标准溶液放置时间不宜超过0.5h，长时间的储存会对标准溶液的数据准确性造成影响。

4.3  环境相对湿度应当小于65%，环境湿度太高，易导致三氯氢硅的水解及影响液体的进样量。

5    试剂和材料

5.1  高纯氦气：符合GB/T 4844.3中规定的的技术要求。

5.2  三氯氧磷，优级纯用高纯氦气保护。

5.3  三氯化磷，优级纯用高纯氦气保护。

5.4  氯硅烷，  色谱纯用高纯氦气保护, 磷杂质含量＜0.3µg/L。

5.5  苯    ，  水含量＜1mg/L，醇类含量＜1mg/L。

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的试剂或材料。

6    仪器和设备

6.1  气相色谱-质谱仪

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

——气相色谱各温度控制：温度范围优于10～300℃；

——保留时间重现性: <0.008%

——气相色谱程序升温：优于10阶；

——峰面积重现性: < 1.0% RSD

——质谱分辨率：优于2M 单位质量分辨。

——灵敏度：用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定,进样量1µL不分流；选择离子检测（电子轰击源EI）：20ng/L八氟萘，信/噪比≥10：1

6.2  自动进样器。

6.3  与自动进样器匹配带PTFE头的10µL自动进样针。

6.4  毛细管色谱柱，DB-VRX或其它能达到同等分离效果的毛细柱

6.5  注射器，1mL。

6.6  色谱进样瓶，容量2mL。

6.7  电子天平，精确到0.0001g

7   试样

氯硅烷样品为无色透明无肉眼可见杂质的液体

8    分析步骤

8.1  参考分析条件

8.1.1  进样口温度：140-200℃；进样量1µL；脉冲分流分流比3:1

8.1.2  接口温度：250℃；

8.1.3  离子源温度：230℃；

8.1.4  柱温（程序升温）：初始温度40℃，保持27min；以25℃/min速度上升至180℃，保持7min。

8.1.5  气质联用仪进行调谐达到较高的信噪比

8.2  定性扫描

8.2.1  以氯硅烷（5.4）为溶剂用重量法将优级纯的三氯氧磷和三氯化磷配制为约10mg/L的混合标准溶液在GC-MS上进行全扫描确定保留时间，建议选择10:1分流比。

8.2.2  用磷含量较高的粗氯硅烷为样品在GC-MS上进行全扫描确定三氯氧磷和三氯化磷的保留时间，建议选择10:1分流比。

注：上述两种溶液扫描时三氯氧磷的保留时间是不一样的,样品中的三氯氧磷保留时间在二氯二氢硅之前，加入到样品中的三氯氧磷的保留时间在苯之后。

8.3  建立标准曲线

8.3.1  根据被测氯硅烷样品中磷杂质的浓度范围，以氯硅烷（5.4）为溶剂用重量法配制5个覆盖被测磷杂质浓度的三氯氧磷、三氯化磷系列混合标准溶液。

8.3.2  用1mL注射器分别准确吸取1mL溶剂苯（5.5）和0.5mL（8.3.1）的系列标准溶液于2mL进样瓶中并进行测定，质谱采用选择性离子扫描在三氯氧磷的保留时间选择特征离子152（荷质比）对三氯氧磷进行检测，在三氯化磷的保留时间选择特征离子136（荷质比）对三氯化磷进行检测，根据特征离子的峰面积及对应浓度制定标准曲线，标准曲线的线性相关系数大于99.9%。

8.4  样品测定

用1mL注射器准确吸取1mL溶剂（5.5）和0.5mL试样溶液于2mL进样瓶中混匀，立即在气相色谱-质谱仪上进行测定，分别测定出三氯氧磷的特征离子峰152（荷质比）和三氯化磷的特征离子峰136（荷质比）的响应面积。

9   分析结果的计算

- 三氯氢硅中磷含量以质量浓度计，数值以ug/L表示，按式（1）计算：

ρ=α×aas………………………………………………………………………………………… (1)

式中：

α——标准曲线中三氯氧磷、三氯化磷的含量，ug/L；

as——标准曲线中三氯氧磷、三氯化磷的响应值；

a—— 所测样品的三氯氧磷、三氯化磷响应值；

ρ—— 所测样品中总磷含量，ug/L。

10   精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表1

| 三氯氧磷含量（µg/L） | 0.3 | 2 | 10 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r（µg/L） | 0.15 | 0.6 | 2 | 7.5 | 10 |
| 三氯化磷含量（µg/L） | 3 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| 重复性限r（µg/L） | 1 | 1.25 | 2 | 7.5 | 10 |

10.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 三氯氧磷含量（µg/L） | 允许差（µg/L） |
| --- | --- |
| 三氯氧磷含量（µg/L） | 允许差（µg/L） |

11   质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

12   试验报告

报告应包含以下内容：

使用分析方法；

分析条件参数；

分析实验室及分析人员；

分析结果及表示；

报告日期。