ICS 77.120.60

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

铅及铅合金化学分析方法  锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法

Methods for chemical analysis of lead and lead alloys—

Determination of tin，antimony，arsenic，bismuth，copper，cadmium，calcium，silver contents—                                               Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽）、云南驰宏锌锗股份有限公司、昆明冶金研究院、北京有色金属研究总院、广州有色金属研究院、阳谷祥光铜业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司

本标准主要起草人：

铅及铅合金化学分析方法  锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法

- 范围

本标准规定了铅及铅合金中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银含量的波长色散X射线荧光光谱法测定方法。

本标准适用于铅及铅合金中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙、银的测定，测定范围见表1。

- 元素及测定范围

| 分析元素 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| Sn | 1.0～17.0 |
| Sb | 0.80～7.5 |
| As | 0.10～2.5 |
| Bi | 0.15～1.4 |
| Cu | 0.05～0.80 |
| Cd | 0.10～0.65 |
| Ca | 0.10～2.0 |
| Ag | 0.08～1.0 |

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16597  冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 1031  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

- 原理

X射线管产生的初级X射线照射到平整、光洁的样品表面，产生的特征X射线经晶体分光后，探测器在选择的特征波长相对应的2θ角处测量X射线荧光强度。根据校准曲线和测量的X射线荧光强度，计算出样品中锡、锑、砷、铋、铜、镉、钙和银的质量分数。

- 试剂与材料

  - P10气体（90 %的氩和10 %甲烷的混合气体）。

  - 有证铅及铅合金标准物质：光谱用标准试块。各元素至少应有3块标准样品，其含量应有一定的梯度，并覆盖待测元素的测定范围。

- 仪器与设备

  - 波长色散X射线荧光光谱仪，符合GB/T 16597的规定。

  - 试验加工设备：车床或铣床。

- 标准物质和试样制备

  - 所有试样及标准物质分析面应为平面，且有效待测面直径大于光谱仪所选测量区域或直径。一般要求有效待测面直径为30 mm～50 mm。

  - 标准物质和样品分析面用车床或铣床加工成平面，并保证在制样过程中试样不氧化。

  - 标准物质和试样的加工方法以及加工后的表面粗糙度应基本一致，轮廓的最大高度Rz≤6.3 μm。待测面应均匀，清洁，没有裂纹、空洞和疏松等缺陷。必要时可以在测量前用超声波清洗。试样应及时测量，如果试样暴露于空气中超过24 h，测量前应重新加工待测面。

- 试验步骤

  - 测量条件

各元素测定的特征谱线以及特征谱线的测量条件通过优化获得，X射线荧光光谱仪的测量条件参见附录A。

  - 标准曲线的绘制

选取不少于3块铅及铅合金标准物质按照6进行制备，并按7.1确定的测量条件测定各元素特征谱线的X射线荧光强度，选择合适的方法进行基体效应校正和谱线干扰校正，制作标准曲线。

  - 测定

    - 校正

选择合适的校正样品进行仪器的校正。可采用单点校正或两点校正，校正的间隔时间可根据仪器的稳定性决定。当更换流气计数器的气体后，必须进行仪器校正。

    - 试样测定

仪器预热并稳定后，按选定的测量条件测定样品中待测元素特征谱线的X射线荧光强度。

- 试验数据处理

- 精密度

- 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- 试验对象；

- 所使用的标准（包括发布或出版年号）；

- 所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- 结果；

- 观察到的异常现象；

- 试验日期。

- （资料性附录）
X射线荧光光谱仪测量条件

  - X射线荧光光谱仪条件

推荐X射线荧光光谱仪条件见表A.1。

  - X射线荧光光谱仪条件

| 元素 | 谱线 | 分光晶体 | 准直器/μm | 检测器 | 滤光片/μm | 管流/mA | 管压/kV | 峰位 | 测量时间 s | 脉冲幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn | Sn Kα | LiF200 | 300 | Scint. | Brass (400) | 60 | 66 | 14.0074 | 20 | 23-73 |
| Sb | Sb Kα | LiF200 | 300 | Scint. | None | 60 | 66 | 13.4234 | 20 | 25-75 |
| As | As Kβ | LiF200 | 300 | Scint. | Al(200) | 60 | 66 | 30.4450 | 20 | 25-75 |
| Bi | Bi Lα | LiF200 | 300 | Scint. | Brass (400) | 60 | 66 | 33.0034 | 20 | 25-75 |
| Cu | Cu Kα | LiF200 | 300 | Scint. | Al(200) | 60 | 66 | 45.0136 | 20 | 28-78 |
| Cd | Cd Kα | LiF200 | 300 | Scint. | Brass (400) | 60 | 66 | 15.2748 | 26 | 19-69 |
| Ca | Ca Kα | LiF200 | 300 | Flow | None | 30 | 133 | 113.1192 | 28 | 24-74 |
| Ag | Ag Kα | LiF200 | 300 | Scint. | Brass (400) | 60 | 66 | 15.9746 | 20 | 20-70 |

_________________________________