ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

铅精矿化学分析方法

第13部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of Lead concentrates—

Part13: Determination of silicon dioxide content-

Molybdenum  blue  spectrophotometry

（送审稿）

- Determination of lead content

（草案）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 8152.13—201×

前    言

GB/T 8152-201X 《铅精矿化学分析方法》分为14个部分：

──第 1 部分：铅含量的测定 酸溶解-EDTA滴定法；

──第 2 部分：铅含量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA返滴定法；

──第 3 部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S分光光度法；

──第 4 部分：锌含量的测定 EDTA滴定法；

──第 5 部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法；

──第 6 部分：极谱法测定铋含量；

──第 7 部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

──第 8 部分：二硫代二安替比林甲烷分光光度法测定铋含量；

──第 9 部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

──第 10 部分：银量和金含量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

──第 11 部分：汞含量的测定 原子荧光光谱法；

──第 12 部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

──第 13 部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法。

──第 14 部分：铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T8152-201X的第13部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：北矿检测技术有限公司。

本部分起草单位：北矿检测技术有限公司。

本部分参加起草单位：广东省工业分析检测中心、广东省韶关市质量计量监督检测所、江铜铅锌金属有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南有色金属研究院、中金岭南韶关冶炼厂、铜陵有色金属集团控股有限公司、南通出入境检验检疫局、湖南省有色地质勘查研究院、昆明冶金研究院。

本部分主要起草人：马丽、阮桂色、、袁齐、唐华全、曾龙、、刘娟、顾丽、王晋平、王超颖、魏祥晖、刘维理、邱伟明、代斌、陈小山、、张雪莲、王婷香、叶欣、李国伟、王茁、施昱。

铅精矿化学分析方法

第13部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了铅精矿中二氧化硅含量的测定方法。

本部分适用于铅精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围：0.30%～6.70%。

2  方法提要

试料用氢氧化钾于750℃～800℃熔融分解，在盐酸介质中，硅与钼酸铵生成硅钼杂多酸，以抗坏血酸还原硅钼杂多酸为硅钼蓝。于分光光度计波长650nm处测量其吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 混合熔剂：二份无水碳酸钠与一份硼酸研细混匀。

3.2 氢氧化钾。

3.3 硫酸亚铁铵。

3.4 草酸。

3.5 抗坏血酸。

3.6 硫酸（ρ 1.84 g/mL）。

3.7 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.8 盐酸（1+1）。

3.9 盐酸（1+6）。

3.10 盐酸（8+92）。

3.11 氢氧化钾溶液（200 g/L）。

3.12 钼酸铵溶液（100g/L）：称取50g钼酸铵置于500mL烧杯中，加入400mL沸水，搅拌至溶解完全，稀释至500mL。

3.13 抗坏血酸溶液（20g/L），用时现配。

3.14 酚酞指示剂（10 g/L）：1g酚酞溶于100mL乙醇中。

3.15 还原液：称取12.5g硫酸亚铁铵，16.2g草酸，1g抗坏血酸于1000mL烧杯中，加入300mL水，缓慢加入67.5mL硫酸，边加边搅拌，待溶解完全后稀释至740mL。

3.16 二氧化硅标准贮存溶液 ：称取0.2500g优级纯二氧化硅（预先于950℃灼烧30min，置于干燥器中冷却至室温）于盛有5g混合熔剂（3.1）的铂坩埚中，混匀，再覆盖2g混合熔剂（3.1），置于900℃～950℃高温炉中熔融1h，取出，稍冷，用水将坩埚底部吹洗干净，置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加入150mL热水浸出，洗净坩埚，冷却至室温，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。立即转入塑料瓶中贮存。此溶液1mL含500μg二氧化硅。

3.17 二氧化硅标准溶液 ：移取5.00mL二氧化硅标准贮存溶液（3.16），置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。立即转入塑料瓶中贮存。此溶液1mL含25μg二氧化硅。

４  仪器设备

4.1  马弗炉。

4.2  分光光度计。

5  试样

5.1  试样应通过0.100mm孔筛。

5.2  试样应预先在105℃±5℃烘箱中烘1h，置于干燥器中冷却至室温。

6  试验步骤

6.1  试料

按表1称取试样(m0)，精确至0.0001g。

表1  试样量

| 二氧化硅的质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.30～3.00 | 0.20 |
| ＞3.00～6.70 | 0.10 |

6.2  平行试验

平行做两份试验。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于预先盛有2g氢氧化钾（3.2）的30mL银坩埚中，再覆盖2g氢氧化钾（3.2），在电热板上低温脱水后，移入750℃～800℃的马弗炉中， 熔融8min～10min，取出，稍冷。

6.4.2  用水将坩埚底部冲洗干净，置于预先盛有50mL盐酸（3.9）的300mL聚四氟乙烯烧杯中，加盖聚四氟乙烯表面皿，并用塑料棒不断搅动，待浸取完全后，用盐酸（3.8）及水洗出坩埚，冷却至室温，移入100mL(V0)容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置澄清。

6.4.3  移取5.00mL(V1)上清液（6.4.2），置于 100mL容量瓶中，加入10mL水、2滴～3滴酚酞指示剂（3.14），用氢氧化钾溶液（3.11）调至红色，再用盐酸（3.10）调至溶液红色恰好消失，并过量7mL，加水至体积约50mL，加入2.5mL 钼酸铵溶液（3.12），混匀，于25℃～30℃的水浴中放置15min～20min。取出，加入20mL还原液（3.15），混匀，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。放置10min。

6.4.4  移取部分溶液于1cm吸收皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长650nm处测量吸光度。从工作曲线上查得相应的二氧化硅量(m1)。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0 mL、1.00 mL 、2.00 mL、 5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL二氧化硅标准溶液(3.17)，置于一组100mL容量瓶中，加入10mL水。以下按6.4.3进行。

6.5.2  移取部分溶液于1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长650nm处测量吸光度。以二氧化硅含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  试验数据处理

二氧化硅含量以质量分数wSiO2计，按公式（1）计算：

wSiO2=m1V010−6m0V1100%    ………………………（1）

式中:

m0——试料的质量，单位为克（g）；

m1——自工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为微克（μg）；

V0——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示至小数点后两位。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| wsio2/% | 0.35 | 1.44 | 2.74 | 4.24 | 5.22 | 6.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |

8.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| wsio2/% | 0.35 | 1.44 | 2.74 | 4.24 | 5.22 | 6.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |

- 9  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（GB/T 8152.13—-201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。