铅精矿化学分析方法

第13部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝分光光度法

编制说明

北矿检测技术有限公司

马  丽   阮桂色

铅精矿化学分析方法

第13部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝分光光度法

编制说明

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

铅精矿一般是由铅矿石经破碎、球磨、泡沫浮选等工艺，生产出来的，主要用来生产金属铅、铅合金、铅化合物等，是我国重要的进出口商品，近年来，其贸易额不断增加。随着我国铅行业的不断发展，人们对铅精矿的质量也越来越重视，我国的铅精矿质量标准也在不断完善。YS/T 319-2013(代替YS/T 319-2007) 铅精矿技术条件中增加了对二氧化硅含量的要求，而铅精矿中二氧化硅量的测定尚无国家标准方法，准确测定铅精矿中二氧化硅的含量，对市场贸易仲裁，指导冶炼生产，具有很重要的现实性和必要性。

1.1.2 适用范围

本标准适用于铅精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围为：0.30%～6.70%。

1.1.3可行性

北矿检测技术有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台马弗炉和分光光度计，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员主起草国家行业标准多项，参与国家行业标准几十项，具有丰富的方法研究经验。

目前国内市场上铅精矿年产量达几百万吨，本标准的建立对企业在后续生产及市场交易提供有力的指导。本标准在起草、调研中得到了广东省工业分析检测中心、广东省韶关市质量计量监督检测所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、昆明冶金研究院、中金岭南韶关冶炼厂等公司的积极响应。

1.1.4 要解决的主要问题

随着我国质量标准的不断完善，2013年铅精矿技术条件中对二氧化硅的含量做出了明确要求。目前国内标准中尚无铅精矿中二氧化硅的分析方法，导致贸易时对二氧化硅的含量常有争论。建立铅精矿中二氧化硅的分析方法，准确的测定铅精矿中二氧化硅的含量，为后续生产和市场交易提供依据。

1.2 任务来源

根据“国标委综合〔2016〕76号”文件、全国有色金属标准化技术委员会“关于召开《铝合金建筑型材英文版》等56项有色金属标准项目工作会议的通知”（有色标委[2016]5号）及相关会议纪要文件，《铅精矿化学分析方法 第13部分 二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法》（计划号20161644-T-610）由北矿检测技术有限公司负责起草，广东省工业分析检测中心、广东省韶关市质量计量监督检测所、江铜铅锌金属有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南有色金属研究院、中金岭南韶关冶炼厂、铜陵有色检测研究中心、南通出入境检验检疫局、湖南省有色地质勘查研究院、昆明冶金研究院参加协同试验。

2016年4月20日～22日全国有色金属标准化技术委员会在湖北省恩施市组织召开了“铅精矿化学分析方法系列行业标准任务落实会议”，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

2017年8月22日～24日全国有色金属标准化技术委员会在山东省泰安市组织召开了“铅精矿化学分析方法系列国家标准预审会”，北矿检测技术有限公司形成了标准草案，并开展了标准验证等工作，会议对该标准草案进行了讨论，参会单位对该方法的试验报告提出了意见。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由北矿检测技术有限公司负责起草，主要起草人为马丽、阮桂色，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括广东省工业分析检测中心、广东省韶关市质量计量监督检测所、江铜铅锌金属有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、湖南有色金属研究院、中金岭南韶关冶炼厂、铜陵有色检测研究中心、南通出入境检验检疫局、湖南省有色地质勘查研究院、昆明冶金研究院。参与起草人为、袁齐、唐华全、曾龙、、刘娟、顾丽、王晋平、王超颖、魏祥晖、刘维理、邱伟明、代斌、陈小山、、张雪莲、王婷香、叶欣、李国伟、王茁、施昱。主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

2016年4月20日～22日全国有色金属标准化技术委员会在湖北省恩施市组织召开了“铅精矿化学分析方法系列行业标准任务落实会议”，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

2017年8月22日～24日全国有色金属标准化技术委员会在山东省泰安市组织召开了“铅精矿化学分析方法系列国家标准预审会”，北矿检测技术有限公司形成了标准草案，并开展了标准验证等工作，会议对标准讨论稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并安排了标准研究的后续工作。各验证单位在验证过程中以及预审会期间，对本标准的主要修改意见如下：

- 草案6.4.1中氢氧化钾加入量适当减少，坩埚底部铺1.5g，试样上面覆盖2g（韶关市质量计量监督检测所）。不采纳（理由：实验证明差别不大）。

- 草案6.4.1“750℃～800℃的马弗炉中， 熔融8min～10min”改为熔融温度700～750℃，熔融时间15min（韶关市质量计量监督检测所）。不采纳（理由：温度低时，部分样品溶解情况不太好）。

- 草案6.4.3显色稳定时间由10min改为15min（韶关市质量计量监督检测所）。不采纳（理由：实验证明10分钟显色已完全）。

- 草案6.4.2用50mL(1+6)盐酸浸出，建议改为（1+1）盐酸浸取（昆明冶金研究院）。不采纳（理由：盐酸浓度太高易导致硅脱水析出）。

- 草案1范围测定范围上限过高，稀释误差导致结果精密度差，建议SiO2%含量＞2%时，改用滴定法测定，在方法中加入一个高含量SiO2%的方法（昆明冶金研究院）。不采纳（理由：数据已与其他方法比对）。

- 草案中建议标准贮存溶液直接配为二氧化硅标准贮存溶液（中金岭南韶关冶炼厂）。采纳。

- 草案6.4.1银坩埚的熔点为960℃，建议使用熔融温度700℃（中金岭南韶关冶炼厂）。不采纳（理由：低温样品溶解情况不好，且750-800℃并未达到银坩埚溶解温度）。

- 草案6.4.2若使用的表面皿为玻璃表面皿，待剧烈反应结束后，应立即吹洗取下，最好使用聚乙烯的表面皿（中金岭南韶关冶炼厂）。采纳（实际实验过程中使用的是聚四氟乙烯表面皿）。

- 草案6.4.2控制用（1+1）盐酸洗坩埚的用量，建议用细嘴洗瓶洗三次，再水洗三次（中金岭南韶关冶炼厂）。不采纳（理由：清洗过程基本不会超过50mL，实际操作由实验人员自己控制）。

- 预审稿7 分析结果的计算”公式（1）中，m0、m1、v0、v1等需在文本中标注（广东省工业分析检测中心）。采纳。

- 试验报告补充钡的干扰实验(按铅精矿中钡的最高量3%的1.5倍量，即5%左右的钡量做干扰实验)（江铜铅锌金属有限公司）。采纳（干扰试验已补充，两家一验单位已通过验证）。

- 将“本标准负责起草单位：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司”改为“北矿检测技术有限公司”（全国有色金属标准化技术委员会）。采纳。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足铅精矿中二氧化硅含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

三、标准主要内容的确定依据

3.1二氧化硅含量范围确定及使用检测手段确定

根据北矿检测技术有限公司、广东省工业分析检测中心、郴州市金贵银业股份有限公司、江铜铅锌金属有限公司和福建紫金矿冶测试技术有限公司等单位提供的铅精矿试样以及实际生产中遇到的样品，确定铅精矿中二氧化硅的测定范围为0.30%～6.70%。对于铅精矿中0.30%～6.70%二氧化硅量的测定，从测定结果准确性和易操作性方面考虑，选择了钼蓝分光光度法。

3.2试验条件和参数的确定和干扰的排除

根据北矿检测技术有限公司、广东省工业分析检测中心、郴州市金贵银业股份有限公司、江铜铅锌金属有限公司和福建紫金矿冶测试技术有限公司等单位提供的铅精矿试样进行半定量分析发现，铅精矿样品基体复杂，主要存在元素有Pb、Fe、Zn、Cu、Sb、Bi、Al、As、Mg、Ca、K、Na及少量的Ni、Co、Cd等元素。其中铅最高含量60%，铁最高含量35%，锌最高含量20%，铜最高含量10%，锑最高含量10%，铋最高含量5%，钡最高含量3%，其它元素含量均不超过2%。

对铅精矿样品熔剂用量、熔解温度和时间的选择，测定波长的确定，显色酸度、显色剂用量、显色时间、还原剂用量和稳定时间等一系列试验条件和参数的选择，和复杂基体中各共存离子的干扰情况排除。具体结果见试验报告。

3.3重复性及再现性

铅精矿中二氧化硅量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见试验报告中实验数据及处理。剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表1。

表1 重复性和再现性

|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 | 水平6 | 水平7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.351 | 1.445 | 2.735 | 4.072 | 4.239 | 5.219 | 6.760 |
| T1 | 29.851 | 122.824 | 232.506 | 346.129 | 360.35 | 443.595 | 527.279 |
| T2 | 10.55684441 | 177.497136 | 636.0945187 | 1409.561821 | 1527.889041 | 2315.341684 | 3564.848652 |
| T3 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 78 |
| T4 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 554 |
| T5 | 0.037110589 | 0.11143 | 0.306575304 | 0.571368286 | 0.498661304 | 0.547456643 | 0.668889018 |
| sr2 | 0.000508364 | 0.001526438 | 0.004199662 | 0.007826963 | 0.006830977 | 0.007499406 | 0.009983418 |
| sL2 | 0.00087198 | 1.42501E-05 | 0.000765232 | 2.29401E-05 | 0.00182105 | 0.003096829 | 0.004930189 |
| sR2 | 0.001380345 | 0.001540688 | 0.004964894 | 0.007849903 | 0.008652027 | 0.010596235 | 0.014913608 |
| sr | 0.022546934 | 0.03906966 | 0.064804797 | 0.088470124 | 0.082649723 | 0.086599111 | 0.099917056 |
| sR | 0.037152988 | 0.039251604 | 0.070462005 | 0.088599678 | 0.093016274 | 0.102938015 | 0.122121282 |
| r | 0.063807823 | 0.110567139 | 0.183397575 | 0.250370451 | 0.233898717 | 0.245075485 | 0.28276527 |
| R | 0.105142956 | 0.111082041 | 0.199407475 | 0.250737089 | 0.263236055 | 0.291314582 | 0.345603229 |

3.4方法准确度试验

称取0.2000g GZ1、 0.1000g BK3两个铅精矿样品，按试样分析方法进行加标回收试验，同时，采用ICP-AES法及铅精矿标准样品做方法比对试验和标样比对试验，结果见表2、表3、表4。从表中看出加标回收率在97.01%~104.07%，方法比对和标样比对结果理想。方法适用于铅精矿中0.30%～6.70%的二氧化硅含量的测定，可作为国家标准方法推广使用。

表2  加标回收试验

| 样品编号 | 样品中SiO2量/µg | 加入SiO2量/µg | 回收SiO2量/µg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GZ1 | 654.00 | 300 | 312.22 | 104.07 |
|  | 700.00 | 600 | 610.76 | 101.79 |
| BK3 | 3993.00 | 1000 | 973.67 | 97.37 |
|  | 4112.00 | 2000 | 1940.18 | 97.01 |

表3方法比对试验 (n=7)

| 样品编号 | ICP-AES法测定结果 (SiO2%) | 本法测定结果 (SiO2%) |
| --- | --- | --- |
| GZ1 | 0.332 | 0.339 |
| BK1 | 1.47 | 1.44 |
| BK2 | 2.68 | 2.75 |
| BK5 | 6.761 | 6.822 |

表4标样比对试验 (n=7)

| 样品编号 | 标准值 (SiO2%) | 本法测定值 (SiO2%) |
| --- | --- | --- |
| BY0111-1 | 0.344 | 0.339 |

四、标准水平分析

经过资料搜索，均无与铅精矿中二氧化硅含量测定相关的分析标准。本标准是首次制订，填补了国际、国内铅精矿中二氧化硅量测定标准的空白。与会代表一致认为：《铅精矿化学分析方法》系列标准的编写符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》的编制要求。该标准技术先进、可操作性强，结构合理、文字简练、条理清晰，达到了国内先进水平。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

本标准首次规定了铅精矿中二氧化硅含量的测定方法。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，综合水平达到了国内先进水平，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准为铅精矿中二氧化硅含量的测定提供依据，有利于企业对铅精矿技术参数的更好控制，为后续生产和市场交易奠定了良好的基础。