前    言

GB/T 4698《锆及锆合金化学分析方法》分为25部分：

本部分为GB/T 13747的第12部分。

本部分替代GB/T 13747.12-1992《锆及锆合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量》。

本部分与GB/T 13747.12-1992相比主要变化如下：

——方法测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%；

——增加了精密度条款；

——增加了试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：西北有色金属研究院。

本部分起草单位：西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心、宝钛集团有限公司、贵州省分析测试研究院。

本部分主要起草人：罗琳、孙宝莲、王金磊、刘雷雷、杨欣。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13747.12-1992。

锆及锆合金化学分析方法

第12部分：硅量的测定

钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了锆及锆合金中硅量的测定方法。

本部分适用于锆及锆合金中硅含量的测定。测定范围：0.0010%～0.040%。

2  方法提要

试料用氢氟酸和硝酸溶解。用硼酸掩蔽氟离子。在pH1.5左右硅与钼酸铵生成黄色硅钼杂多酸，用还原剂将其还原为硅钼蓝后，于分光光度计波长800nm处测量其吸光度。

3  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3. 1  氢氟酸（1+4），优级纯。

3. 2  硝酸（1+1），优级纯。

3. 3  硼酸饱和溶液。

3. 4  高锰酸钾溶液（1g/L）。

3. 5  钼酸铵溶液（100g/L）：称取50g钼酸铵［(NH4)6Mo7O24•4H2O］溶于500mL水中。

3. 6  酒石酸溶液（200g/L）。

3. 7  还原剂溶液：称取20g亚硫酸钠溶于160 mL水中，再加入0.4g1-氨基-2-萘酚-4-磺酸，溶解完全后加40 mL水，用时现配。

3. 8  硅标准贮存溶液：称取1.0697g预先在1000℃灼烧30min并于干燥器中冷却至室温的二氧化硅（优级纯）于铂坩埚中，加入5g碳酸钠、5g碳酸钾，混匀。在1000℃高温炉中熔融20min，取出冷却，于聚四氟乙烯烧杯中用热水浸出熔块，冷却后移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1mg硅。

3. 9  硅标准溶液：移取10.00mL硅标准贮存溶液（3.8）于1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含 10μg硅。

4  仪器

分光光度计。

5  试样

试样加工成边长不超过2mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样5，精确至0.0001g。

表1  试料量

| 硅的质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.0010~0.020 | 0.50 |
| >0.020~0.040 | 0.20 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于200mL聚乙烯瓶中，加入约5mL水润湿试料，加入5mL氢氟酸（3.1），立即盖上聚乙烯瓶盖，溶解试料，待剧烈反应停止后，加入1.0mL硝酸（3.2），加盖，于50℃~70℃水浴中，继续加热溶解至溶液清亮，冷却至室温。

6.4.2  加入60mL硼酸饱和溶液（3.3），滴加高锰酸钾溶液（3.4）至微红色，混匀，加入5mL钼酸铵溶液（3.5），混匀，置于25℃~30℃水浴中，放置15min。

6.4.3  加入5 mL酒石酸溶液（3.6）、5 mL还原剂溶液（3.7），每加入一种试剂均需混匀。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置15min。

6.4.4  移取部分溶液于1cm吸收皿中，以水为参比，于分光光度计波长800nm处，测量其吸光度。

6.4.5  减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查得相应的硅量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00、10.0mL硅标准溶液（3.9）分别置于一组100mL聚乙烯容量瓶中，各加入1.0mL硝酸（3.2），用水稀释至约11mL体积。以下按6.4.2~6.4.4条进行。

6.5.2  减去试剂空白的吸光度，以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

硅含量以硅的质量分数wSi计，按式（1）计算：

………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的硅量，μg；

m0——试料的质量，g。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| wSi/% | 0.0012 | 0.0019 | 0.011 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 重复性限

| wSi/% | 0.0012 | 0.0019 | 0.011 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

9  试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锆及锆合金化学分析方法

第12部分：硅量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys—

Part 12：Determination of silicon content—

Molybdenum blue spectrophotometric method

（讨论稿）

GB/T 13747.12—201X

代替GB/T 13747.12-1992

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63