前    言

GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》分为27部分：

本部分为GB/T 13747-201X的第27部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A、附录B均为资料性附录。

本标准由西北有色金属研究院提出。

本标准由本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：西北有色金属研究院。

本标准参与起草单位：西北有色金属研究院、宝钛集团有限公司、广东省工业检测中心、北矿检测技术有限公司、有研亿金新材料有限公司、国核宝钛锆业股份公司、国标（北京）检验认证有限公司

本标准主要起草人：王金磊、马晓敏、孙宝莲、罗琳。

锆及锆合金化学分析方法

第27部分：痕量杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本部分规定了锆及锆合金中铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨含量的测定条件和测定方法。

本部分适用于锆及锆合金中铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨含量测定。其中铝、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨的测定范围（质量分数）为0.0001%~0.010%；硼的测定范围（质量分数）为0.00005%~0.010%。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

3 方法提要

试料经硝酸和氢氟酸溶解。用电感耦合等离子体质谱法测定铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨的含量；以内标法校正基体的影响。按工作曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

4 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或与其纯度相当的水。

4.1 氢氟酸（ρ 1.13g/mL）。

4.2 硝酸（(1.42 g/mL）。

4.3 铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒、钨和铥标准贮存溶液（国家标准样品/国家标准物质），质量浓度为1000μg/mL。

4.4 混合标准溶液A：分别移取1.00 mL铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，补加2 mL硝酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒各10μg。

4.5 混合标准溶液B：移取10.00mL混合标准溶液A于100mL塑料容量瓶中，补加2mL硝酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒各1μg。

4.6 混合标准溶液C：分别移取1.00 mL硼、铪、钼、锡、钛和钨标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，补加2mL硝酸（4.2）和1mL氢氟酸（4.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含硼、铪、钼、锡、钛和钨各10μg。

4.7 混合标准溶液D：移取10.00mL混合标准溶液C于100mL塑料容量瓶中，补加2mL硝酸（4.2）和1mL氢氟酸（4.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含硼、铪、钼、锡、钛和钨各1μg。

4.8 铥内标溶液：移取1.00ml铥元素标准储存液（4.3）于1000mL塑料容量瓶内，补加2mL硝酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 含铥1μg。

4.9  液氩或高纯氩气（纯度≥99.99％）。

5 仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu，仪器参数及使用条件参见附录A。

6 试样

试样应加工成边长不超过2mm的碎屑。

7 分析步骤

7.1 试料

称取0.10g试样（6），精确至0.0001g。

  - 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料作空白试验。

  - 测定

7.4.1 将试料（7.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（4.2），加入1mL氢氟酸（4.1），低温加热至样品完全溶解，取下冷却至室温。移入100mL塑料容量瓶中，加入内标溶液（4.8）2mL，用水稀释至刻度，混匀。

7.4.2 将试液（7.4.1）于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，测量试液及随同试料空白溶液的强度值，从工作曲线（7.5）计算出被测元素的质量浓度。

  - 工作曲线的绘制

7.5.1 曲线1：于一系列100mL塑料容量瓶中，加入0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液B（4.5），加入2.0mL内标溶液（4.8），加入2mL硝酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒的浓度依次为0ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

7.5.2 曲线2：于一系列100mL塑料容量瓶中，加入0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液D（4.7），加入2.0mL铥内标溶液（4.8），加入2mL硝酸（4.2）和1mL氢氟酸（4.1），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含硼、铪、钼、锡、钛和钨的浓度依次为0ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

7.5.3 于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，进行测定。以各待测元素的质量浓度为横坐标，测定强度值为纵坐标绘制工作曲线。工作曲线线性的线性相关系数应不小于0.9995。

8 分析结果的计算

待测元素含量以元素的质量分数wx计，以%表示，按式（1）计算：

………………………（1）

式中：

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

分析结果铝、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨元素应表示至小数点后四位；硼元素应表示至小数点后五位。

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）采用线性内插法求得。

表1重复性限

| 元素 | wi/% | r/% |
| --- | --- | --- |
| Al | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| B | 0.00005～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Co | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cu | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cr | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Hf | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mg | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mo | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ni | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Pb | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Sn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ti | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| U | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| V | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| W | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）采用线性内插法求得。

表2再现性限

| 元素 | wi/% | R/% |
| --- | --- | --- |
| Al | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| B | 0.00005～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Co | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cu | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cr | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Hf | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mg | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mo | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ni | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Pb | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Sn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ti | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| U | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| V | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| W | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |

10  试验报告

试验报告所至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准GB/T 13747-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

(资料性附录)

仪器工作条件

A.1 仪器工作条件

仪器工作条件如下：

功率（W）1200；雾化气流量1.2 L/min；泵速（rpm）24；

积分时间（ms）：1000；

扫描方式：Peak Hopping。

附录B

(资料性附录)

元素同位素

B.1  元素同位素选择

元素同位素见表B.1。

表B.1 测定元素同位素

| 元素 | 同位素 |
| --- | --- |
| Al | 27 |
| B | 11 |
| Co | 59 |
| Cu | 63 |
| Cr | 52 |
| Hf | 180 |
| Mg | 24 |
| Mn | 55 |
| Mo | 98 |
| Ni | 60 |
| Pb | 208 |
| Sn | 118 |
| Ti | 49 |
| U | 238 |
| V | 51 |
| W | 184 |

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

20××-××-××实施实施实施

20××-××-××发布

锆及锆合金化学分析方法

第27部分：痕量杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys

Determination of trace impurities content —

Inductively coupled plasma-mass spectrum method

(征求意见稿)

GB/T 13747.27—201X

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63