ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 4698.10—201X

代替GB/T 4698.10-1996

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

第10部分：铬量的测定

硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法（含钒）

Methods for chemical analysis of titanium sponge, titanium and titanium alloys—

Part 10：Determination of chromium content—

Ammonium ferrous sulfate titration method and Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method （with vanadium）

（征求意见稿）

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 4698《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》分为28部分：

——第1部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法、火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：锰量的测定  高碘酸盐分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第6部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法和电感耦合等离子体质谱法；

——第7部分： 氧量、氮量的测定 惰气熔融-红外吸收/热导法和蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法；

——第8部分：铝量的测定  碱分离-EDTA络合滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第9部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法及电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第10部分：铬量的测定  硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法（含钒）；

——第11部分：铬量的测定  硫酸亚铁铵滴定法（不含钒）；

——第12部分：钒量的测定  硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：锆量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第14部分：碳量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第15部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

——第17部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第18部分：锡量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第19部分：钼量的测定  硫氰酸盐示差分光光度法；

——第21部分：锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜和锆量的测定  原子发射光谱法；

——第22部分：铌量的测定  5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第23部分：钯量的测定  氯化亚锡-碘化钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第24部分：镍量的测定  丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第25部分：氯量的测定  氯化银比浊法；

——第27部分：钕量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第28部分：钌量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为GB/T 4698的第10部分。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 4698.1-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  硫酸亚铁铵滴定法测定铬量》，

与GB/T 4698.10-1996相比主要变化如下：

——对文本格式进行编辑性修改；

——补充了精密度条款内容；

——增加了试验报告条款。

本部分由全国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：西北有色金属研究院、广东省工业分析检测中心、西部金属材料股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有研亿金新材料有限公司。

本部分主要起草人：王金磊、刘雷雷、孙宝莲、朱莉、罗琳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4698.10-1984；

——GB/T 4698.10-1996。

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

第10部分：铬量的测定

硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法（含钒）

## 1  范围

本部分规定了海绵钛、钛及钛合金中铬量（含钒）的测定方法。

本部分适用于海绵钛、钛及钛合金中铬量（含钒）的测定。测定范围：方法一0.30%～15.00%；方法二0.010%~15.00%。

## 2  方法一 硫酸亚滴定法

- 2.1  方法提要

试料用硫酸溶解。在硫酸介质中于室温条件下，用高锰酸钾将钒氧化至高价，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定钒。然后在加热的条件下，以硝酸银为催化剂，用过硫酸铵将钒和铬同时氧化成高价，再用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定钒和铬。两次滴定所消耗滴定剂的体积之差即为滴定铬所需滴定剂的体积，由此求得铬的质量分数。

- 2.2  试剂

除非另有说明，分析中仅适用于确认为分析纯试剂和二级水。

2.2.1  硝酸 (ρ1.42g/L)。

2.2.2  硫酸（1+1）。

2.2.3  高锰酸钾溶液（5g/L）。

2.2.4  尿素溶液(100g/L)。

2.2.5  亚硝酸钠溶液（10g/L）。

2.2.6  硝酸银溶液（10g/L）

2.2.7  过硫酸铵溶液（250g/L）

2.2.8  氯化钠溶液(100g/L)。

2.2.9  铬标准贮存溶液：称取2.829g经105℃烘干1h并冷却至室温的重铬酸钾（基准试剂）于500mL烧杯中，加入约100mL水使其溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铬。

2.2.10  硫酸亚铁铵标准滴定溶液［c(Fe2+)=0.025mol/L］

2.2.10.1  配制：称取10.0g硫酸亚铁铵［Fe(SO4)· (NH4)2SO4·6H2O］置于500mL烧杯中，加入200mL硫酸（2.2.1），使其溶解。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.2.10.2  标定：移取三份10.00mL铬标准贮存溶液（2.2.9）分别置于三个500mL锥形瓶中，加入25mL硫酸（2.2.1），以下按6.3.5～6.3.7条进行。平行标定所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.2.10）体积的极差值应不大于0.10mL，取其平均值。

按公式（1）计算硫酸亚铁铵滴定溶液（2.2.10）的实际浓度。

………………………（1）

式中:

c——硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.2.10）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m1——铬的质量，单位为克（g）；

V1——平行滴定所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.2.10）的体积平均值，单位为毫升（mL）；

0.01733——与1.00mL硫酸亚铁铵标准滴定溶液［c(Fe2+)=1.000mol/L］相当的，以克表示的铬的

质量。

2.2.11  N-苯基邻氨基苯甲酸溶液（2g/L）：称取0.2g N-苯基邻氨基苯甲酸溶解于100mL碳酸钠溶液（2g/L）中。

- 2.3  试样

钛及钛合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

- 2.4  分析步骤

- 2.4.1  试料

按表１称取试样，精确至0.0001g。

表 1

| 铬的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.30～3.00 | 0.5000 |
| >3.00～8.00 | 0.2000 |
| >8.00～15.00 | 0.1000 |

- 2.4.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 2.4.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 2.4.4  测定

2.4.4.1  将试料（2.5）置于500mL锥形瓶中，加入25mL硫酸（2.2.1），加热使试料溶解，滴加硝酸（2.2.1）至溶液紫色消失，加热除去氮的氧化物，冷却。

2.4.4.2  用水稀释至约100mL，滴加高锰酸钾溶液（2.2.3）至溶液呈稳定的红色，放置3 min。

2.4.4.3  加入10mL尿素溶液（2.2.4），在摇动下滴加亚硝酸钠溶液（2.2.5）至溶液红色消失，放置2 min。

2.4.4.4  加入5滴N-苯基邻氨基苯甲酸溶液（2.2.11），用硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.2.10）滴定至溶液由地红色恰变为黄绿色即为终点。

2.4.4.5  将溶液（2.4.4.4）用水稀释至200mL，加入5mL硝酸银溶液（2.2.6）、10mL过硫酸铵溶液（2.2.7），加热至溶液出现高锰酸的红色，煮沸至冒大气泡。

2.4.4.6  取下，加入5mL氯化钠溶液（2.2.8），加热煮沸至溶液红色消失，取下，以流水冷却至室温。

2.4.4.7  加入10mL硫酸（2.2.1）、5滴N-苯基邻氨基苯甲酸溶液（2.2.11），用硫酸亚铁氨标准滴定溶液（4.11）滴定至溶液由桃红色恰变为黄绿色即为终点。

- 2.5  分析结果的计算

铬量以质量分数计，数值以%表示，按下式（2）计算：

………………………（2）

式中：

c ——硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.2.10）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2——滴定试液中钒和铬消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.2.10）的体积，单位为毫升（mL）；

V3——滴定试液中钒消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液（2.2.10）的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

0.01733——与1.00mL硫酸亚铁铵标准滴定溶液［c(Fe2+)=1.000mol/L］相当的，以克表示的铬的质量。

所得结果表示至小数点后第二位。

- 2.6  精密度

2.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wCr/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

2.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，重复性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wCr /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

3  方法二 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3.1  方法提要

用盐酸和氢氟酸溶解试料，滴加硝酸氧化至紫色消失。用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行测定，按工作曲线法计算铬的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

- 3.2  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或与其纯度相当的水。

3.2.1  盐酸（ρ 1.18g/mL ）。

3.2.2  氢氟酸（ρ 1.15g/mL）。

3.2.3  硝酸（1.42 g/mL）。

3.2.4  铬标准贮存溶液（国家标准样品/国家标准物质），质量浓度为1000μg/mL。

3.2.5  金属纯钛（wTi>99.9%，wAl <0.005%）。

3.2.6  氩气（>99.99%）。

- 3.3  仪器

3.3.1  电感耦合等离子体发射光谱仪。

3.3.2  光谱线：没有特别规定分析线。仅列出推荐的分析线。

3.3.3  仪器的短期稳定性要求：被测元素最大质量浓度溶液连续测量5次，其发射光绝对强度的相对标准偏差应小于0.8%。

- 3.4  试样

按照已颁布的钛及钛合金取制样标准进行，试样加工成边长不超过2mm的碎屑。

- 3.5  分析步骤

3.5.1  试料

称取0.10g试样（3.4），精确至0.0001g。

3.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

3.5.4  试液的制备

3.5.4.1  分析试液的制备

将试料（3.5.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，吹入少量水，加入5mL盐酸（3.2.1），加入1mL氢氟酸（3.2.2），低温加热至样品完全溶解，然后逐滴加入0.5mL硝酸（3.2.3），至钛的紫色消失。取下冷却至室温，转入100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.4.2  标准系列溶液的制备

称取0.10g金属纯钛（3.2.5）7份于一系列聚四氟乙烯烧杯中，随同试样按3.5.4.1进行操作，待硝酸氧化紫色消失后，将溶液转入7个100mL容量瓶中，依次准确加入0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、8.00mL、15.00mL铬标准贮存溶液（3.2.4），用水稀释至刻度，混匀。此标准溶液1mL含0μg、1μg、5μg、10μg、20μg、40μg、80μg、150μg的铬。

3.5.5  测量

于电感耦合等离子体发射光谱仪上，仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，用配制好的标准系列溶液（3.5.4.2）进行标准化或校准工作曲线，各元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行标准化或重新配制标准系列溶液进行标准化。

测量分析试液（3.5.4.1）及空白试液的光谱强度。根据工作曲线，仪器自动进行数据处理，计算并输出铬的质量浓度。

- 3.6  分析结果的计算

铬含量以铬的质量分数wCr计，以%表示，按式（1）计算

………………………（1）

式中：

ρx——试液中被测元素铬的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

- 3.7  精密度

3.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法获得：

表4 重复性限

| wCr/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

3.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表5  再现性限

| wCr/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

- 4  试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果与表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。