《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

第17部分：镁量的测定－火焰原子吸收光谱法》编制说明

（送审稿）

# 1  工作简况

1.1  任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2016〕76号）的文件精神，以及全国有色金属标准化技术委员会相关会议纪要的文件精神，《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分：镁量的测定－火焰原子吸收光谱法》国家标准由广东省工业分析检测中心负责修订。项目计划编号：20161656-T-610，完成年限2018年10月。

# 1.2  标准项目申报单位简况

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

１.3   主要工作过程

1.3.1  制修订编审原则

1）修订海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 一方面应满足现行产品标准技术参数检测需要，正确反映我国海绵钛、钛及钛合金生产的实际质量水平，兼顾了环保标准的严格性，另一方面应考虑我国现阶段分析检测水平的实际和世界先进技术发展的趋势，正确兼顾技术先进性、经济合理性、环保严格性的统一。

2）完全按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2  确定标准主要内容的依据

本标准参照了GB/T 4698.17-1996的方法《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分：镁量的测定－火焰原子吸收光谱法》，并结合实际试验情况确定的。本部分与GB/T 4698.17-1996相比主要变化如下：

（1）对文本格式进行了修改；

（2）扩大了测定范围，由0.010％～0.12%修改为0.010％～1.00%；

（3）增加了引用标准GB/T 31981-2015；

（4）调整了称样量；

（5）取消了工作曲线的绘制中的基体匹配；

（6）增加了精密度条款；

（7）增加了试验报告条款。

1.3.3  工作分工

1.3.3.1　广东省工业分析检测中心负责该标准方法起草,完成试验报告并送验证单位验证,征求意见后最终形成讨论稿、送审稿。

1.3.3.2 西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等单位负责验证。

1.3.4  工作进度安排及标准编制过程

根据任务落实会议精神，我中心成立《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分：镁量的测定－火焰原子吸收光谱法》起草课题小组，完成相应的方法研究工作，完成标准相关工作。

1）2017年7月25日～7月27日在天津市组织召开有色金属标准工作会议。对《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分：镁量的测定－火焰原子吸收光谱法》标准进行了任务落实，确定了由广东省工业分析检测中心负责起草，西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司协助起草。

2）2017年8月组建《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则。

3）2018年3月完成相应的分析方法研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

2018年3月14日~16日在云南省昆明市举行了该标准《讨论稿》及《编制说明》的讨论工作会议。与会专家对该标准的讨论稿及编制说明进行了认真、热烈的讨论，并提出了宝贵意见和建议。会后，编制小组根据会议要求，对标准进行了认真修改，形成《预审稿》及《编制说明》。

5）2018年5月在成都举行了该标准《预审稿》及《编制说明》的预审会，根据各专家的意见和建议修定后形成审定稿。

6）2018年7月审定会。

# 2  调研和分析工作的情况

钛具有一系列优异特性，如密度小（只有钢的57%）、强度高（比强度大）、耐高温性能好（直到500℃都有较高的机械强度）、抗腐蚀性优等，因此其应用范围和应用量近年来都有了很大发展，现已被广泛用于航空航天、舰艇、石油、化工、轻工、食品、电力、核电站、海水淡化、制盐工业、娱乐运动器材等诸多领域。因此其又有“全能金属”、“现代金属”和“21世纪金属”的美称。

近年来，随着钛工业的发展，海绵钛、钛及钛合金品种的增多，镁含量高达0.50%，现有的方法检测上限为0.12%，已经不能满足分析要求。因此需要对《GB/T 4698.17-1996海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量》进行修订，扩大检测范围。

低含量镁的测定方法有原子吸收光谱法，电感耦合等离子体原子发射光谱法，分光光度法等。电感耦合等离子体原子发射光谱法操作简便、快速、精密度高，但仪器较昂贵；分光光度法虽然仪器便宜，但是操作繁杂。而原子吸收光谱法具有测定结果准确度高、操作简便、无需昂贵的分析仪器等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用，作为仲裁法。镁的原子吸收光谱法易于操作、结果重现性高及干扰元素少。因此考虑还是采用原子吸收光谱法测定镁。对海绵钛、钛及钛合金中镁的原子吸收光谱法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。方法测定范围为0.010%～1.00%。

# 3  起草单位及人员

本部分负责起草单位：广东省工业分析检测中心

本部分参加起草单位：西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司。

本部分主要起草人：

4 标准制订的主要内容与论据

4.1 方法原理及测定范围

试料用盐酸和氢氟酸溶解，用硼酸络合氟离子，用氯化锶作释放剂，用原子吸收光谱仪测量试液中镁浓度。测定范围为0.010%～1.00%。

4.2  方法试验情况

广东省工业分析检测中心组织相关人员对火焰原子吸收光谱法测定海绵钛、钛及钛合金中镁的含量进行了试验研究。方法的试验情况简述如下：

4.2.1  原子吸收光谱仪工作条件的选择

1、固定其它测试条件，改变乙炔流量测定（空气流量10L/min），结果表明当乙炔流量在2.5L/min附近，镁具有较高的吸光度，且稳定。

2、固定其它测试条件，改变灯电流测定，结果表明当灯电流为3.0mA时，镁具有较高的吸光度，且稳定性较好。

3、固定其它测试条件，改变光谱带宽测定，结果表明当光谱带宽为0.2nm处，镁具有较高的吸光度。

综合以上各种因素，兼顾到仪器的灵敏度和稳定性两个方面，本试验选择镁测定的最佳仪器条件，结果见表2。

表2  仪器工作条件

| 测定波长 nm | 乙炔流量 L/min | 空气流量 L/min | 灯电流 mA | 狭缝宽度 nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285.2 | 2.5 | 10 | 3.0 | 0.2 |

4.2.2  仪器的综合性能

4.2.2.1  工作曲线线性

移取0、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL镁标准溶液（3.10）分别置于一组100mL容量瓶中，各加入5mL氯化锶溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。在上述选定的仪器最佳工作条件下，测定吸光度，结果见表3。以镁浓度为横坐标，相应的吸光度(减去补偿溶液的吸光度)为纵坐标，绘制工作曲线。

表3  工作曲线测定结果

| Mg浓度(µg/mL) | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度A | 0.000 | 0.015 | 0.031 | 0.058 | 0.120 | 0.175 |

- 工作曲线线性方程式为：y=0.2927x+0.0006；线性相关系数：R2=0.9996。试验表明：在285.2nm波长下，镁量在0～0.6µg/mL的浓度范围内符合朗伯比尔定律。

- 4.2.2.2  特征浓度

在最佳工作条件下，镁的特征浓度：=0. 015μg/mL/1%。将标准曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度的差值与最低段吸光度的差值之比为0.055/0.015=3.67>0.70，即特征浓度和工作曲线线性都满足要求。

4.2.2.3  检出限

在给定的仪器工作条件下，对空白溶液进行11次测量，计算出标准偏差，检出限按下式计算DL=3×SA/S。其中SA为空白溶液吸光度标准偏差，S为工作曲线的斜率。检出限为0.007μg/mL。

表4  检出限

| 元素 | 空白溶液吸光度值A | SA | 检出限/µg·mL-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 | 0.0007 | 0.007 |

4.2.2.4  精密度

用最高标准浓度溶液测量10次，其吸光度的标准偏差不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

表5  精密度

| Mg浓度(µg/mL) | 0.05 | 0.60 |
| --- | --- | --- |
| 吸光度A | 0.014 0.015 0.014 0.016 0.014 0.016 0.017 0.015 0.014 0.015 | 0.175 0.174 0.175 0.176 0.174 0.177 0.174 0.175 0.175 0.174 |
| 平均 | 0.015 | 0.175 |
| 标准偏差 | 0.001 | 0.001 |

4.2.3  溶解方法的选择

钛及钛合金在常温常压时具有良好的稳定性和耐腐蚀性能，单一的硫酸、硝酸及盐酸很难将其完全消解。用硫酸消解钛合金，需反复加热至冒硫酸烟才能使其完全消解，并且硫酸介质会抑制镁的原子化速度和程度，原子吸收法一般不采用硫酸介质。王水溶解法溶解速度非常缓慢，并且要反复多次加入。盐酸+氢氟酸混酸和硝酸+氢氟酸混酸溶解法溶解速度快，但加入的氢氟酸会腐蚀原子吸收仪的玻璃雾化器，需加入适量的硼酸掩蔽氟离子从而消除其对玻璃雾化器的腐蚀。

研究了盐酸和硝酸中氢氟酸加入量对样品溶解速率的影响，试验表明：盐酸或硝酸中氢氟酸加入量越多，钛及钛合金样品溶解越快速。但氢氟酸用量太多，需要络合氟离子所用硼酸量也要加大，溶液含盐量太高将影响镁的原子化效率。

氢氟酸用量试验结果表明：当盐酸（1+1）或硝酸（1+1）加入量为10mL时，氢氟酸（1+1）加入量为2.0mL以上就能保证0.25g的钛合金试样快速溶解。为了防止样品反应过于剧烈，本法选择试料中加入10mL盐酸（1+1）、2.0mL氢氟酸（1+1）室温或低温加热溶解。

为保证样品中的镁能够完全溶解，经盐酸氢氟酸溶解的样品中需补加少量硝酸。硝酸用量条件试验证实：样品经10mL盐酸（1+1）、2.0mL氢氟酸（1+1）溶解后，补加硝酸（1+1）1mL~5mL，镁的测定结果保持一致。本法选择补加2mL硝酸，加热煮沸，驱除氮的氧化物，保证样品中的镁能够全部进入溶液。

4.2.4  测定酸度的影响

试料按6.4.1步骤处理后，按表1移取不同的量，进行测定。经计算可得测定时的酸度在如下范围。移取2.00mL镁标准溶液（3.10）于100mL容量瓶中，加入5mL氯化锶溶液（3.8），分别加入表6所述浓度的盐酸、氢氟酸、硝酸及饱和硼酸，用水稀释至刻度，混匀，按试验方法测定镁的吸光度。

表6  酸度对镁测定的影响

| 混酸浓度（V/V） | 0.20ug/mLMg吸光度值A |
| --- | --- |
| —— | 0.057 |
| 0.25%盐酸+0.05%氢氟酸+0.05%硝酸+1%饱和硼酸 | 0.057 |
| 0.5%盐酸+0.1%氢氟酸+0.1%硝酸+2%饱和硼酸 | 0.057 |
| 1.0%盐酸+0.2%氢氟酸+0.2%硝酸+4%饱和硼酸 | 0.058 |

试验结果表明：1.0%（V/V）以内的盐酸、0.2%（V/V）以内的氢氟酸、4%（V/V）以内的饱和硼酸体系对镁的测定无影响。

4.2.5  氯化锶溶液加入量的影响

取2.00mL镁标准溶液（3.10）于100mL容量瓶中，分别加入不同体积的氯化锶溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀，按试验方法测定镁的吸光度。

表7  氯化锶溶液加入量的影响

| 氯化锶溶液加入体积mL | 0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度A | 0.050 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | 0.058 | 0.055 |

试验结果表明氯化锶加入量为5.0mL时镁的吸光度最大。本方法选择氯化锶加入量为5mL。

4.2.6  钛基体干扰试验

分别称取0g、0.025g、0.075g、0.125g、0.250g、0.300g、0.375g、0.500g纯钛，按试验方法处理样品，定容到100mL容量瓶，分别移取20mL溶液到100mL容量瓶中，各加入2.00mL镁标准溶液（3.10）、5mL氯化锶溶液（3.8），按试验方法测定。试验证明，钛基体浓度在0.60mg/mL以内对镁的测定无影响。故工作曲线不用基体匹配。

表8钛基体干扰试验

| 编号 | Ti基体浓度(mg/mL) | 吸光度A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.061 |
| 2 | 0.05 | 0.061 |
| 3 | 0.15 | 0.060 |
| 4 | 0.25 | 0.060 |
| 5 | 0.50 | 0.061 |
| 6 | 0.60 | 0.061 |
| 7 | 0.75 | 0.055 |
| 8 | 1.00 | 0.050 |

4.2.7  杂质元素干扰试验

按钛合金中的杂质元素最高含量进行试验。移取2.00mL镁标准溶液（3.10）置于100mL容量瓶中，分别加入杂质元素和加入混合杂质元素，按照试验方法，测定吸光度，结果见表9。试验表明，共存元素对镁的测定无干扰。

表9  共存元素干扰试验

| 杂质元素 | 加入量，mg | 吸光度 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0.058 |
| Mo | 16.0 | 0.057 |
| V | 16.0 | 0.057 |
| Nb | 14.0 | 0.058 |
| Cr | 12.0 | 0.056 |
| Al | 7.0 | 0.059 |
| Zr | 6.0 | 0.058 |
| Fe | 3.0 | 0.057 |
| Sn | 2.5 | 0.057 |
| Mn | 2.0 | 0.059 |
| Cu | 1.0 | 0.058 |
| Ni | 1.0 | 0.057 |
| Si | 0.6 | 0.059 |
| 上述混合杂质元素 | 按以上量加入 | 0.059 |

4.2.8  精密度试验

样品合成：

1#样品：称取0.2500g纯钛置于200mL聚乙烯烧杯中，加入2.50mL镁标准溶液（3.10），按试验方法溶解，此样品镁含量约为0.010%；

2#样品：称取0.2500g纯钛置于200mL聚乙烯烧杯中，加入12.50mL镁标准溶液（3.10），按试验方法溶解，此样品镁含量约为0.050%；

3#样品：称取0.1000g纯钛置于200mL聚乙烯烧杯中，加入10.00mL镁标准溶液（3.10），按试验方法溶解，此样品镁含量约为0.10%；

4#样品：称取0.1000g纯钛置于200mL聚乙烯烧杯中，加入5.00mL镁标准贮存溶液（3.9），按试验方法溶解，此样品镁含量约为0.50%；

5#样品：称取0.1000g纯钛置于200mL聚乙烯烧杯中，加入10.00mL镁标准贮存溶液（3.9），按试验方法溶解，此样品镁含量约为1.00%；

按分析步骤进行精密度试验，结果见表10。

表10  精密度试验

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.010 0.011 0.011 0.010 0.009 0.011 0.011 0.011 0.011 0.009 0.011 | 0.011 | 0.0008 | 7.83 |
| 2# | 0.048 0.048 0.049 0.050 0.048 0.049 0.049 0.048 0.047 0.050 0.051 | 0.049 | 0.0012 | 2.39 |
| 3# | 0.099 0.098 0.097 0.100 0.101 0.098 0.097 0.098 0.098 0.099 0.097 | 0.098 | 0.0013 | 1.31 |
| 4# | 0.505 0.490 0.498 0.485 0.500 0.493 0.488 0.486 0.490 0.489 0.485 | 0.492 | 0.0066 | 1.34 |
| 5# | 1.052 1.035 0.986 0.990 0.983 0.979 0.995 1.012 1.040 1.003 0.985 | 1.006 | 0.0258 | 2.56 |

由表10可见，本方法测定镁的精密度较好。

4.2.9  回收率试验

对3#、4#样品进行加标回收试验，3#样品取0.25g，4#样品取0.10g，结果见表11。

表11  回收率试验

| 样品编号 | 镁含量/(μg) | 加入镁量/(μg) | 测得总量/(μg) | 回收镁量/ (μg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 245 | 100 | 344.3 | 99.3 | 99.3 |
|  |  | 200 | 443.4 | 198.4 | 99.2 |
|  |  | 300 | 549.5 | 304.5 | 101.5 |
| 4# | 492 | 200 | 691.6 | 199.6 | 99.8 |
|  |  | 300 | 790.5 | 298.5 | 99.5 |
|  |  | 500 | 990.0 | 498.0 | 99.6 |

由表11可见，方法的加标回收率在99.2%～101.5%之间，满足测定要求。

4.3  结论

由以上试验结果可以看出：采用火焰原子吸收法测定钛及钛合金中的0.010%～1.00%的镁含量是可行的，样品测定结果的相对标准偏差在1.311%～7.83%之间，样品加标回收率99.2%～101.5%之间。测定结果具有较高的精密度和准确度，能够满足钛及钛合金中镁量测定的要求，推荐为国家标准。

5  验证情况

5.1 一验：西北有色金属研究院

5.1.1  溶解方法的选择

称取0.25g钛合金试样，加入10mL盐酸（1+1）、2.0mL氢氟酸（1+1），室温溶解，再补加2mL硝酸，加热煮沸，驱除氮的氧化物。样品溶完后，溶液清亮，方法能保证样品中的镁全部进入溶液。

5.1.2  测定酸度的影响

移取2.00mL镁标准溶液（10μg/mL）于100mL容量瓶中，加入5mL氯化锶溶液（60mg/ mL）。按研究报告加入相应浓度的盐酸、氢氟酸、硝酸及饱和硼酸，用水稀释至刻度，混匀，测定镁的吸光度，结果见表1。结果表明：1.0%的盐酸、0.2%的氢氟酸、4%的饱和硼酸对镁的测定无影响。

表12  酸度对镁测定的影响

| 混酸浓度（V/V） | 0.20μg/mL Mg吸光度 |
| --- | --- |
| / | 0.055 |
| 0.25%盐酸+0.05%氢氟酸+0.05%硝酸+1%饱和硼酸 | 0.056 |
| 0.5%盐酸+0.1%氢氟酸+0.1%硝酸+2%饱和硼酸 | 0.055 |
| 1.0%盐酸+0.2%氢氟酸+0.2%硝酸+4%饱和硼酸 | 0.055 |

5.1.3  氯化锶溶液加入量的影响

移取2.00mL镁标准溶液（10μg/mL）于100mL容量瓶中，分别加入不同体积的氯化锶溶液（60mg/mL），用水稀释至刻度，混匀，测定镁的吸光度。结果见表13。结果表明：氯化锶加入量为5.0mL时镁的吸光度最大。

表13 氯化锶溶液加入量的影响

| 氯化锶溶液加入体积/mL | 0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/A | 0.048 | 0.050 | 0.053 | 0.055 | 0.054 | 0.052 |

5.1.4  钛基体干扰试验

按实验报告称取不同量的纯钛，溶解后定容到100mL容量瓶，再移取20mL到100mL容量瓶中，各加入2.00mL镁标准溶液（10μg/mL）、5mL氯化锶溶液（60mg/mL），混匀，测定镁的吸光度，结果见表14。结果表明：钛基体浓度在0.60mg/mL以内对镁的测定无影响。

表14 钛基体干扰试验

| 编号 | Ti基体浓度 mg/mL | 吸光度A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.055 |
| 2 | 0.05 | 0.055 |
| 3 | 0.15 | 0.056 |
| 4 | 0.25 | 0.055 |
| 5 | 0.50 | 0.055 |
| 6 | 0.60 | 0.055 |
| 7 | 0.75 | 0.053 |
| 8 | 1.00 | 0.052 |

5.1.5  杂质元素干扰试验

按实验报告加入最大量的杂质元素，再各加入2.00mL镁标准溶液（10μg/mL）、5mL氯化锶溶液（60mg/mL），混匀，测定镁的吸光度，结果见表15。结果表明：共存元素对镁的测定无干扰。

表15 共存元素干扰试验

| 杂质元素 | 加入量/mg | 吸光度/A |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0.055 |
| Mo | 16.0 | 0.054 |
| V | 16.0 | 0.055 |
| Nb | 14.0 | 0.055 |
| Cr | 12.0 | 0.056 |
| Al | 7.0 | 0.054 |
| Zr | 6.0 | 0.056 |
| Fe | 3.0 | 0.055 |
| Sn | 2.5 | 0.054 |
| Mn | 2.0 | 0.056 |
| Cu | 1.0 | 0.055 |
| Ni | 1.0 | 0.054 |
| Si | 0.6 | 0.055 |
| 上述混合杂质元素 | 按以上量加入 | 0.056 |

5.1.6  精密度试验

对提供的5个水平样品进行精密度试验，结果见表16。

表16 精密度试验

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 0.012 | 0.046 | 0.096 | 0.480 | 0.986 |
|  | 0.010 | 0.048 | 0.096 | 0.482 | 0.992 |
|  | 0.011 | 0.049 | 0.101 | 0.502 | 1.001 |
|  | 0.012 | 0.052 | 0.095 | 0.505 | 1.010 |
|  | 0.009 | 0.051 | 0.095 | 0.492 | 0.995 |
|  | 0.010 | 0.048 | 0.096 | 0.495 | 0.982 |
|  | 0.011 | 0.049 | 0.097 | 0.492 | 1.002 |
|  | 0.011 | 0.047 | 0.099 | 0.482 | 1.010 |
|  | 0.009 | 0.049 | 0.099 | 0.491 | 1.001 |
|  | 0.011 | 0.048 | 0.100 | 0.485 | 0.989 |
|  | 0.011 | 0.049 | 0.102 | 0.487 | 1.005 |
| 平均值/% | 0.0106 | 0.0487 | 0.0978 | 0.4903 | 0.9975 |
| 标准偏差/% | 0.0010 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0081 | 0.0095 |
| RSD/% | 9.65 | 3.45 | 2.54 | 1.66 | 0.95 |

5.1.7  回收率试验

按实验报告对3#、4#样品进行加标回收试验，3#样品称取0.25g，4#样品称取0.10g，结果见表17。

表17  回收率试验

| 样品编号 | 镁含量/(μg) | 加入镁量/(μg) | 测得总量/(μg) | 回收镁量/(μg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 244.5 | 100 | 342.3 | 97.8 | 97.8 |
|  |  | 200 | 445.2 | 200.7 | 100.4 |
|  |  | 300 | 542.6 | 298.1 | 99.4 |
| 4# | 490.3 | 200 | 685.9 | 195.6 | 97.8 |
|  |  | 300 | 787.2 | 296.9 | 99.0 |
|  |  | 500 | 992.5 | 502.2 | 100.4 |

5.1.8  结论

由以上试验结果可以看出：采用火焰原子吸收法测定钛及钛合金中0.010%～1.00%的镁量具有较高的精密度和准确度，能够满足钛及钛合金中镁量测定的要求，同意推荐为国家标准。

5.2 精密度

按照工作安排，西北有色金属研究院负责该标准一验，西部金属材料股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等单位负责二验。试验情况如下：

表18 精密度试验

| 验证 单位 | 样品 编号 | 测定结果% （n=11） | 平均值 % | 标准 偏差% | 相对标准 偏差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西北有色金属研究院 | 1# | 0.012 0.010 0.011 0.012 0.009 0.010 0.011 0.011 0.009 0.011 0.011 | 0.011 | 0.0010 | 9.65 |
|  | 2# | 0.046 0.048 0.049 0.052 0.051 0.048 0.049 0.047 0.049 0.048 0.049 | 0.049 | 0.0017 | 3.45 |
|  | 3# | 0.096 0.096 0.101 0.095 0.095 0.096 0.097 0.099 0.099 0.100 0.102 | 0.098 | 0.0025 | 2.54 |
|  | 4# | 0.480 0.482 0.502 0.505 0.492 0.495 0.492 0.482 0.491 0.485 0.487 | 0.490 | 0.0081 | 1.66 |
|  | 5# | 0.986 0.992 1.001 1.010 0.995 0.982 1.002 1.010 1.001 0.989 1.005 | 0.998 | 0.0095 | 0.95 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 1# | 0.011 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.012 0.011 0.011 0.010 | 0.011 | 0.0006 | 6.03 |
|  | 2# | 0.047 0.049 0.049 0.051 0.050 0.051 0.048 0.049 0.048 0.049 0.050 | 0.049 | 0.0013 | 2.54 |
|  | 3# | 0.099 0.102 0.103 0.098 0.105 0.103 0.103 0.103 0.099 0.102 0.102 | 0.102 | 0.0021 | 2.11 |
|  | 4# | 0.507 0.495 0.505 0.510 0.502 0.498 0.499 0.506 0.510 0.510 0.498 | 0.504 | 0.0055 | 1.09 |
|  | 5# | 1.044 1.015 1.025 0.980 1.010 1.016 0.980 1.024 1.011 1.043 1.021 | 1.017 | 0.0220 | 2.14 |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 1# | 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.010 0.011 0.010 0.009 0.011 0.010 | 0.010 | 0.0007 | 6.94 |
|  | 2# | 0.049 0.049 0.048 0.049 0.048 0.050 0.048 0.051 0.050 0.051 0.049 | 0.049 | 0.0011 | 2.24 |
|  | 3# | 0.098 0.099 0.097 0.100 0.098 0.099 0.099 0.100 0.097 0.101 0.098 | 0.099 | 0.0013 | 1.29 |
|  | 4# | 0.487 0.492 0.499 0.498 0.486 0.483 0.493 0.499 0.488 0.480 0.483 | 0.490 | 0.0068 | 1.39 |
|  | 5# | 0.985 1.023 1.013 0.992 0.991 0.989 1.048 0.994 0.983 1.025 0.987 | 1.003 | 0.0210 | 2.12 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 1# | 0.010 0.011 0.010 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 0.010 0.009 0.010 | 0.010 | 0.0006 | 6.00 |
|  | 2# | 0.049 0.050 0.051 0.049 0.051 0.052 0.048 0.051 0.049 0.051 0.052 | 0.050 | 0.0013 | 2.60 |
|  | 3# | 0.100 0.098 0.097 0.101 0.099 0.101 0.101 0.099 0.098 0.100 0.097 | 0.099 | 0.0015 | 1.51 |
|  | 4# | 0.504 0.506 0.498 0.494 0.488 0.503 0.487 0.495 0.499 0.486 0.501 | 0.496 | 0.0071 | 1.43 |
|  | 5# | 1.021 1.044 0.986 0.997 1.001 1.012 0.989 0.994 0.992 1.003 1.007 | 1.004 | 0.0168 | 1.67 |

5.2 验证结论

由以上试验结果可以看出：本分方法采用火焰原子吸收法测定钛及钛合金中的0.010%～1.00%的镁含量是可行的，样品测定结果的相对标准偏差在0.95%～9.65%之间。验证单位一致认为：该方法测定结果具有较高的精密度和准确度，能够满足钛及钛合金中镁量测定的要求，同意推荐为国家标准。

6  标准水平分析

本标准在技术内容、文本结构上与相应的国际标准等同，具有国际先进水平。

7  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准，没有冲突。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  贯彻标准的要求和措施建议

建议颁布本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

10  废止现行有关标准的建议

无。

11  其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001标准编写规则  第4部分：化学分析方法

GB/T 17433冶金产品化学分析基础术语

GB/T 11792测试方法的精密度  在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定。