ICS 77.120.99

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 15076.3–201×

代替GB/T 15076.3-1994

钽铌化学分析方法

第3部分：铜含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—

Part 3: Determination of copper content—

Flame atomic absorption spectrometry

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 15076-201X《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁含量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼含量和钨含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷含量的测定  4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳含量和硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷含量的测定  乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮含量的测定  惰气熔融热导法

——第14部分：氧含量的测定  惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢含量的测定  惰气熔融热导法

——第16部分：钠含量和钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076-201X的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.3-1994 《钽铌化学分析方法 铜量的测定》。

与GB/T 15076.3-1994相比主要变化如下：

——分析方法由分光光度法改为火焰原子吸收光谱法；

——增加了精密度条款（条款8）；

——增加了试验报告条款（条款9）。

本部分由中国有色工业协会（SAC/TG 243）提出并归口。

本部分起草单位：西北有色金属研究院

本部分参加起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、金堆城钼业股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院。

本部分起草人：周恺、孙宝莲、郝文婷、张众、覃永振、张煦、谢明明、王蒋亮、卢超培、麦丽碧、柴玉青。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.3-1994。

钽铌化学分析方法

第3部分：铜含量的测定

火焰原子吸收光谱法

## 1  范围

本部分规定了钽、铌及其氢氧化物中铜含量的测定方法。

本部分适用于钽、铌及其氢氧化物中铜含量的测定。测定范围：0.0002%～0.060%。

## 2  原理

试样以氢氟酸和硝酸溶解。经硫酸冒烟后，加入适量硝酸，煮沸，使钽、铌充分水解并干过滤以除去钽、铌基体。取清液于原子吸收光谱仪波长324.7nm处测量其吸光度并计算铜量。

## 3  试剂

除有特殊说明，所用试剂均为优级纯试剂和实验室二级水。

3.1  氢氟酸（ρ1.14 g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.3  硫酸（1+1）。

- 3.4  铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（wCu≥99.99%）于300mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.2）微热溶解。煮沸，驱除氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入60mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg铜。

- 3.5  铜标准溶液：移取10.00mL铜标准贮存溶液（3.4）于1000mL容量瓶中，补加50mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铜。

## 4  仪器设备

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.05µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.6％；

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

## 5  样品

钽、铌及其氢氧化物应粉碎并通过150μm的筛网，也可车制成或加工成厚度小于0.2mm的细屑样。

## 6  试验步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表１ 试料量、补加硝酸及定容体积

| 铜的质量分数/% | 试料量/g | 补加硝酸（3.2）/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 0.0002~0.0030 | ## 1.00 | ## 5 | ## 50 |
| ## ＞0.0030~0.020 | ## 0.20 | ## 5 | ## 50 |
| ## ＞0.020~0.060 | ## 0.10 | ## 10 | ## 100 |

## 6.2  平行试验

## 独立地进行两次测定，取其平均值。

## 6.3  空白试验

## 随同试料做空白试验。

## 6.4  测定

6.4.1  将样品（6.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯（或铂金皿）中，加入2mL~4mL氢氟酸（3.1），然后逐滴加入硝酸（3.2）2mL，低温加热至溶解完全。

6.4.2  取下冷却，加入2mL~5mL硫酸（3.3），在电热板上继续加热蒸发冒硫酸白烟，待烧杯中出现白色沉淀物时取下冷却，吹洗杯壁，按表1补加适量硝酸（3.2），煮沸，取下冷却至室温。按表1将溶液连同水解物一起移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤。

6.4.3  将滤液于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，使用空气-乙炔火焰，与系列标准溶液同时，用水调零，测量空白试液和试料溶液的吸光度。从工作曲线查出相应铜的质量浓度。

## 6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、8.00mL、10.00mL铜标准溶液（3.5）于7个100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  在与试液测定相同条件下，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，用水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铜的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

## 7  试验数据处理

铜的含量以铜的质量分数wCu计，按下列公式计算：

式中：

ρ1——自工作曲线上查得的测定溶液中铜的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中铜的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

## 8  精密度

## 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| wCu/% | 0.0002 | 0.0010 | 0.010 | 0.050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 |

## 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| wCu/% | 0.0002 | 0.0010 | 0.010 | 0.050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.002 | 0.005 |

## 9  试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（GB/T 15076.3-201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。