钽铌化学分析方法

第7部分：铌中磷含量的测定

4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法

和电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（征求意见稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

钽铌化学分析方法

第7部分：铌中磷含量的测定

4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法

和电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

- 一、工作简况

- 1.1  项目来源

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2017]128号）的文件精神，由宁夏东方钽业股份有限公司负责《钽铌化学分析方法 第7部分：铌中磷含量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》国家标准的起草任务，计划编号为 20173523-T-610 ，项目完成年限为2019年12月。

- 1.2 项目所涉及的方法简况

铌具有耐腐蚀性、冷加工性能好和氧化膜电性能好等优点，有许多重要用途。铌具有细化钢中晶粒的能力，在钢中加入极少量铌，能大大提高钢的强度，改善钢的机械和焊接性能，提高抗腐蚀性能。铌可用做电容器、铌基高温合金、超导材料等。铌还用作骨科和外科手术材料。碳化铌用于制作超硬工具的添加剂。氧化铌可以用于制造高级光学玻璃和催化剂等。

该标准是采用4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法进行检测，4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法磷含量检测范围为0.0010%～0.050%，电感耦合等离子体原子发射光谱法磷含量检测范围为0.0010%～0.080%。标准中包含方法原理、试剂材料、仪器、分析步骤、分析和结果计算方法。

- 1.3  起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是世界钽工业三强之一。

公司在钽、铌及其合金技术领域具有雄厚的研究开发实力，在国内同行业中处于技术领先地位。其综合实力代表了我国钽、铌工业的整体水平，是我国国防、核能、宇航、电子、冶金和化工工业等高新技术领域里的一个极为重要的稀有金属材料研究、开发、成果转化为一体的综合基地。几十年来承担了我国钽铌特种金属材料领域绝大部分国家级科研和产业化项目，60多项成果获国家级、省部级科技进步奖。公司拥有用于科研开发的价值达1.2亿元以上的仪器设备，仪器的自动化与精度已经达到了国际先进或国内领先的水平。

宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心成立于1966年，检测能力涵盖钽铌钛产品和原辅材料的化学成分分析、气体成分分析和电性能检测，并在实验室内部建立了标准化的检测方法和作业指导书。2006年以来，负责起草了GB/T 15076.1《 钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽含量的测定 》 、GB/T 15076.5《 钽铌化学分析方法 第5部分：钼含量和钨含量的测定 》、GB/T 15076.8《 钽铌化学分析方法 第8部分：碳含量和硫含量的测定 》、GB/T 15076.9《 钽铌化学分析方法 第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定 》、GB/T 15076.12《 钽铌化学分析方法 第12部分：钽中磷含量的测定 》、GB/T 15076.13《 钽铌化学分析方法 第13部分：氮含量的测定 》、GB/T 15076.14《 钽铌化学分析方法 第14部分：氧含量的测定 》、GB/T 15076.15《 钽铌化学分析方法 第15部分：氢含量的测定 》、GB/T 15076.16《 钽铌化学分析方法 第16部分：钠含量和钾含量的测定 》、GB/T 3137－2007《钽粉电性能试验方法》，并先后参与了国家军用标准《铍化学分析方法 铬含量、锰含量和镁含量的测定》、《铍化学分析方法 钐含量、铕含量、钆含量和镝含量的测定》、行业标准《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定》、《铪化学分析方法 杂质元素的测定》等国家标准和行业标准的制修订工作。

- 1.4  主要工作过程

（1）根据2018年1月～2月，在接到标准制定任务后，成立了《钽铌化学分析方法 第7部分：铌中磷含量的测定》标准编制小组，确定了各成员的工作职能和任务，制订了工作计划和进度安排。

（2）2018年2月～3月，编制小组填写了“推荐性标准制订项目落实任务书”，并开展了有关资料、信息收集、调研工作及方法论证准备工作。编制小组据此确立了本标准制定的基本思路，参阅部分钽铌检测相关方法标准，作为确定新标准技术要素和指标的依据。

（3）2018年3月13日～3月14日，在昆明召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司为第一验证单位，西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司、西北有色金属研究院、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司4家单位为第二验证单位。

（4）2018年4月～6月，编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《钽铌化学分析方法 第7部分：铌中磷含量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司、西北有色金属研究院、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司5家单位进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位。

- 二、标准的编制原则和确定标准主要内容的依据

- 2.1  标准编制原则

2.1.1 符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2.1.2 合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.1.3先进性：本标准与原标准相比具有以下优点：在使用原标准方法的基础上，增加了方法二 电感耦合等离子体原子发射光谱法，提高了溶样时间短，速度快，溶解完全；操作方便规范，工作效率高；精密度和准确度好，结果稳定性高；扩大了测定范围，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法，将测定范围由0.0010％～0.050％拓宽为0.0010％～0.080％，更好地满足了产品的需要；取消了易制毒试剂的消耗，减低了对环境的污染。

- 2.2  确定标准主要内容的依据

本标准参照了GB/T 15076.7-1994的方法《4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法》并结合用户的使用要求，经过调研在生产的实际水平上确定的。

- （1） 增加了测定方法。

将标准名称中方法 “4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法”修改为“方法一 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和方法二 电感耦合等离子体原子发射光谱法”，标准正文中作相应修改。

- （2） 增加了前言。

符合GB/T 1.1的要求。

- （3） 扩大了测定范围。

将原标准的测定范围0.0010%～0.050%修改为方法一4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法的测定范围为0.0010%～0.050%和方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法的测定范围为0.0010%～0.080%。

- （4）删除了引用标准。

原标准：

2 引用标准

GB 1.4 标准化工导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析标准的总则及一般规定

GB 7729 冶金产品化学分析  分光光度法通则

- （5）增加了样品规范。

2  样品

2.1碳化铌粒度小于150μm；铌粉粒度小于180μm。

2.2氢氧化铌应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

2.3从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

- （6）更改了方法一试剂和材料的说明。

原标准：

4  试剂

- 4.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

- 4.2  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

- 4.3  4-甲基-戊酮-[2]（MIBK）。

- 4.4  硫酸（1＋7）

- 4.5  高锰酸钾溶液（20g/L）。

- 4.6  硝酸钾溶液（200g/L）。

- 4.7  亚硝酸钠溶液（100g/L）。

- 4.8  钼酸铵溶液（100g/L）。

- 4.9  浸取液：取60mL硝酸（3.2.1）于塑料瓶中，加3mL新开瓶的氢氟酸（3.2），补加水至1000mL。该浸取液酸度为[c(HNO3)=0.90mol/L,c(HF)=0.07mol/L]。

- 4.10  铌溶液：称取1.000g金属铌粉（不含磷）于100mL铂皿中，加10mL硝酸（4.1），分次滴加总量为5mL氢氟酸（4.2），使铌粉溶解。加10mL硝酸钾溶液（4.6），混匀。置于沸水浴上蒸发溶液至刚无流动相，盐类呈透明结晶状，取下铂皿，加100mL浸取液（4.9），用塑料棒搅拌使盐类溶解，移入聚乙烯瓶中。当天配制。

- 4.11  氯化亚锡溶液（20g/L）：称取1g氯化亚锡（SnCl2·2H2O）置于100mL烧杯中，加入25mL盐酸（2＋1），加热溶解，冷却，加水至50mL，混匀。用时现配。

- 4.12  磷标准贮存溶液：称取0.4264g预先在105℃烘1h并置于干燥器中冷至室温的磷酸氢二铵（基准试剂）置于200mL烧杯中，加入50mL水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg磷。

- 4.13  磷标准溶液：移取10.00mL磷标准贮存溶液（3.2.17）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg磷。

修改后的标准：

- 3.2  试剂和材料

- 除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水为二级水。

- 3.2.1  高锰酸钾。

- 3.2.2  硝酸钾。

- 3.2.3  亚硝酸钠。

- 3.2.4  钼酸铵。

- 3.2.5  氯化亚锡（SnCl2·2H2O）。

- 3.2.6  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

- 3.2.7  氢氟酸（ρ1.14g/mL），优级纯。

- 3.2.8  盐酸（ρ1.18g/mL），优级纯。

- 3.2.9  4-甲基-戊酮-[2]（MIBK）。

- 3.2.10  高锰酸钾溶液（20g/L）。

- 3.2.11  硝酸钾溶液（200g/L）。

- 3.2.12  亚硝酸钠溶液（100g/L）。

- 3.2.13  钼酸铵溶液（100g/L）。

- 3.2.14  浸取液：取60mL硝酸（3.2.6）于塑料瓶中，加6mL氢氟酸（3.2.7），补加水至1000mL。

- 3.2.15  氯化亚锡溶液（20g/L）：称取2g氯化亚锡（3.2.5）置于100mL烧杯中，加入34mL盐酸（3.2.8），加热溶解，冷却，加水至100mL，混匀。用时现配。

- 3.2.16  金属铌：wNb≥99.99%，wP≤0.0001%。

- 3.2.17  磷标准贮存溶液：称取0.4264g预先在105℃烘1h并置于干燥器中冷至室温的磷酸氢二铵（基准试剂）置于200mL烧杯中，加入50mL水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg磷。

- 3.2.18  磷标准溶液：移取10.00mL磷标准贮存溶液（3.2.17）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg磷。

（7）对方法一的测定过程进行了修改。

原标准：

- 6.4测定

- 6.4.1  将试料（6.2）置于30mL铂坩埚中，加入1mL硝酸（4.1），逐滴加入总量为0.5mL氢氟酸（4.2），待剧烈反应停止后，将坩埚置于沸水浴上，加热至试料完全溶解，滴加高锰酸钾溶液（4.5）至溶液呈紫红色不退，继续加热1min。取下，加入1mL硝酸钾溶液（4.6），滴加亚硝酸钠溶液（4.7）至试液无色，继续在水浴上蒸发试液至刚无流动相，盐类呈透明结晶状，取下。

- 6.4.2  向坩埚中加10mL浸取液（4.9），用塑料棒搅拌使盐类完全溶解，将试液移入25mL容量瓶中，用10mL浸取液（4.9）分两次洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，以浸取液（4.9）稀释至刻度，混匀。按表1移取试液于60mL分液漏斗中，补加浸取液（4.9）至20mL。

表1

| 磷的质量分数 % | 分取试液体积 mL | 铌溶液 mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0010～0.010 | 全量 | 10.00 |
| ＞0.010～0.020 | 10.00 | 4.00 |
| ＞0.020～0.030 | 5.00 | 2.0 |
| ＞0.030～0.040 | 5.00 | 2.0 |
| ＞0.040～0.050 | 5.00 | 2.0 |

- 6.4.3  向分液漏斗中加3mL钼酸铵溶液（4.8），混匀，放置5min，加10.00mLMIBK（4.3），振荡1min，静置分层，弃去水相，加5m硫酸（4.4），振荡10～15次，静置分层，弃去水相。以下操作需在低于25℃时进行。

- 6.4.4  加2mL氯化亚锡溶液（4.11）于分液漏斗（6.4.3）中，振荡10次，放置10min，弃去水相，立即移取部分有机相于1cm干燥的比色皿中，以MIBK为参比，于分光光度计波长625nm处测量其吸光度。

注：需控制显色批量，确保本条件操作在5min内完成。

- 6.4.5  减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的磷量。

修改后的标准：

3.4.4  测定

3.4.4.1  将试料（3.4.1）置于30mL铂坩埚中，加入1mL硝酸（3.2.6），逐滴加入总量为0.5mL氢氟酸（3.2.7），待剧烈反应停止后，将坩埚置于沸水浴上，加热至试料完全溶解，滴加高锰酸钾溶液（3.2.10）至溶液呈紫红色不退，继续加热1min。取下，加入1mL硝酸钾溶液（3.2.11），滴加亚硝酸钠溶液（3.2.12）至试液无色，继续在水浴上蒸发试液至刚无流动相，盐类呈透明结晶状，取下。

- 3.4.4.2  向坩埚中加10mL浸取液（3.2.14），用塑料棒搅拌使盐类完全溶解，将试液移入25mL容量瓶中，用10mL浸取液（3.2.14）分两次洗涤坩埚，洗液并入容量瓶中，以浸取液（3.2.14）稀释至刻度，混匀。按表1移取试液于60mL分液漏斗中，补加浸取液（3.2.14）至17.5mL。

表1

| 磷的质量分数/% | 分取试液体积/mL |
| --- | --- |
| 0.0010～0.010 | － |
| ＞0.010～0.020 | 10.00 |
| ＞0.020～0.050 | 5.00 |

- 3.4.4.3  向分液漏斗中加6mL钼酸铵溶液（3.2.13），混匀，放置5min，加10.00mLMIBK（3.2.9），振荡1min，静置分层，弃去水相，加5mL浸取液（3.2.14），振荡30s，静置分层，弃去水相。以下操作需在低于25℃时进行。

- 3.4.4.4  加5mL氯化亚锡溶液（3.2.15）于分液漏斗（3.4.4.3）中，振荡30次，待有机相呈天蓝色后，弃去水相。

- 3.4.4.5  立即移取部分有机相于1cm干燥的比色皿中，以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长625nm处测量其吸光度。

- 3.4.4.6  减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的磷量。

说明：增大钼酸铵的用量可以使磷完全形成磷钼杂多酸，并且与多余的氟形成络合物从而消除氟的干扰。

表1 钼酸铵用量实验

修订后的标准把加入“5mL硫酸（4.4）”修改为“加5mL浸取液（3.2.8）”，减少了易制毒化学品的使用。

（8）增加了方法二 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

修改后的标准：

- 4.1  方法原理

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定。

- 4.2  试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的优级纯试剂，所用水均为二级水。

- 4.2.1  硝  酸（ρ1.42g/mL）。

- 4.2.2  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

- 4.2.3  金属铌：wNb≥99.99%，wP≤0.0001%。

- 4.2.4  磷标准贮存溶液：称取4.2636克预先在105℃烘1h并置于干燥器中冷至室温的磷酸氢二铵（基准试剂）置于200mL烧杯中，加入50mL水溶解，转移入1000毫升容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg磷。

- 4.2.5  磷标准溶液：移取10.00mL磷标准贮存溶液（4.2.5）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg磷。

- 4.2.6  氩气：体积分数不小于99.99%。

- 4.3  仪器

- 4.3.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率＜0.006nm（200nm处）。

- 4.3.2  推荐磷元素分析线为178.221nm。

- 4.4  实验步骤

- 4.4.1  试料

称取1.000g试样，精确至0.0001g。

- 4.4.2  平行实验

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 4.4.3  空白试验

称取与试料对等的金属铌（4.2.3），随同试料做空白试验。

- 4.4.4  分析试液的制备

- 4.4.4.1  将铌试料（4.4.1）置于100mL聚乙烯烧杯中，以少许水湿润。

- 4.4.4.2  缓慢加入2mL硝酸（4.2.1），滴加4mL氢氟酸（4.2.2）待剧烈反应停止后，于电炉上沸水浴加热至溶解完全，取下冷却，补加2mL硝酸（4.2.1）。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 4.4.5  工作曲线的绘制

称取1.000g金属铌（4.2.3）六份置于100mL聚乙烯烧杯中，分别加入0mL，0.10mL，0.50mL，1.00mL，4.00mL，8.00mL的磷标准溶液（4.2.5），以下步骤按4.4.4.2条操作。

- 4.4.6  测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白（4.4.3）溶液与试料溶液（4.4.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

- 4.4.7  分析数据处理

磷含量以磷（P）的质量分数wp计，按式（2）计算:

walignlP=(ρ1−ρ0)⋅V0×10−6m×100%………………………………（2）

式中：

ρ1——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

V0——试液体积，单位为毫升（mL）。

m——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

说明：由于电感耦合等离子体原子发射光谱线性范围宽，灵敏度高的特点。修改后的标准扩大了测定范围，实验表明，修改后的标准能够满足要求。

（9）增加了精密度要求。

- 方法一：

- 3.6  精密度

- 3.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2

| 磷质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

- 3.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

- 表3

| 磷质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

方法二：

- 4.5  精密度

- 4.5.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

- 表4

| 磷质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

- 4.5.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表5数据采用线性内插法获得：

- 表5

| 磷质量分数/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

（10） 补充了试验报告条款。

试验报告包括以下内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

三、 标准水平分析

3.1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

3.2国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

3.3与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现有有关标准的建议

- 自本部分实施之日起，可废止GB/T 15076.7-1994《钽铌化学分析方法 铌中磷含量的测定》。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准参照了GB/T 15076.7-1994《钽铌化学分析方法 铌中磷含量的测定》，并结合我国钽铌生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平，经过调研在生产的实际水平上确定的。本标准操作方便规范，可执行性强。该标准将是我国目前较为先进的铌中磷含量的分析标准，能满足我国铌技术发展的客观要求，代表了我国在该领域的先进性水平，也符合我国现阶段的具体实际。本标准实施后，可以积极向国内生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《钽铌化学分析方法  铌中磷含量的测定》标准编制组

2018-5-30