锆及锆合金化学分析方法

第5部分：铝量的测定

铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

编制说明

（送审稿）

2018年7月

锆及锆合金化学分析方法

第5部分：铝量的测定

铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

编制说明（审定稿）

一、工作简况

- 1 任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2016〕76号）的文件精神，由西部金属材料股份有限公司负责起草《锆及锆合金化学分析方法 第5部分：铝量的测定 铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法》国家标准。计划编号为20161653-T-610，项目完成年限为2018年。

2 项目所涉及的方法简况

锆及锆合金中铝量的测定多年来一直使用GB/T 13747.6-1992《锆及锆合金化学分析方法 铬天青S分光光度法测定铝量》，为了适应当前产品的分析检测需要，需及时修订该标准，以体现我国锆及锆合金化学分析方法的实际水平。

GB/13747.5-1992分析方法采用铬天青S光度法，方法的选择性及灵敏度较差，新的方法采用铬天青S－氯化十四烷基吡啶三元络合物分光光度法，提高了方法的灵敏度和稳定性，更适合于锆及锆合金中铝含量的测定。

本标准是采用铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法进行检测，锆合金中铝含量检测范围0.0025％～0.10%。标准中包含方法提要、所用试剂、仪器设备、试验步骤、数据处理和精密度分析等。

- 3 起草单位情况

西部金属材料股份有限公司理化检验中心2001年2月在化学物理研究所基础上成立，其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。中心在四十多年的发展中，共开设各类课题320项（含所控课题），获奖成果26项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖8项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制定、修订：GB/T 8653-1988《金属材料杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法》、GB/T 4698-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》、《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法增补》、GB/T 13747-1992《锆及锆合金化学分析方法》、GB/T 4698.1～16-1986《钛及钛合金分析方法》、GB/T 2038-1980《利用JR阻力曲线确定材料延性断裂韧性》、GB/T 23514-2009《核级银铟镉合金化学分析方法》、YS/T 574-2009《电真空锆粉化学分析方法》等国家和行业标准；研制了《钛合金化学成分标准物质》，申报了《显示钛合金组织的一种新方法-衬膜彩色偏光法》专利，共发表论文500余篇。

4 主要工作过程

（1）2017年2月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”。

（2）2017年7月在天津召开了标准任务落实，确定广东省工业分析检测中心为第一验证单位，西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司、宝钛集团有限公司为第二验证单位。

（3）2017年08月编制小组完成相应的分析方法研究，收集、整理相关文献资料，形成了分析方法的整体思路并开始方法试验等工作。

（4）2017年10月编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《锆及锆合金化学分析方法 第5部分：铝量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司、宝钛集团有限公司进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位。

（5）2018年1月，陆续收到各验证单位的验证报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对征求意见稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明，形成讨论稿。

（6）2018年3月云南昆明会议对标准草案进行了讨论，会上上海康鹏科技有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、广东省工业分析检测中心等单位的专家代表，对本标准（讨论稿）、编制说明、实验报告进行了认真、细致的讨论，并提出了对本标准的修改意见和建议。根据会议精神，对讨论稿进行了修改、补充、完善。

（7）2018年5月成都会议对标准草案及编制说明稿进行了预审，会上宝钛华神钛业有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、金堆城钼业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东致远新材料有限公司等单位的专家代表，提出了将编制草案（预审稿） “铝含量”统一修改为“铝量”、显色时间选择放置20min后、增加“计算结果表示到小数点后两位有效数字”等修改意见，会后经过认真修改、完善，形成了本标准审定稿、意见汇总处理表和编制说明。

- 二、标准的制定原则

1 标准修订的原则

标准的制定原则：在原有国标基础上，充分考虑目前企业实际需要。

2 遵守标准

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 6379.2-2004测量方法与结果的准确度

3 起草、验证人员

本部分由西部金属材料股份有限公司负责起草。

本部分由广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司、宝钛集团有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘厚勇、杨军红、贾梦琳。

本部分主要验证人：黄葡英、李玉红、墨淑敏、王长华。

三、 标准主要内容的确定依据

本标准参照了GB/T 13747.5-1992 《锆及锆合金化学分析方法 铬天青S分光光度法测定铝量》，经过调研在生产的实际水平上进行修订确定的。

本标准的试验及验证报告见附件《锆及锆合金化学分析方法 第5部分：铝量的测定 铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法》试验验证报告。

1 增加了前言

符合GB/T 1.1－2009的要求。

2 修改了方法名称

原标准名称《锆及锆合金化学分析方法 铬天青S分光光度法测定铝量》，修改为《锆及锆合金化学分析方法 第5部分：铝量的测定 铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法》。将“铬天青S分光光度法”修改为“铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法”，提高了方法的灵敏度和稳定性，更适合于锆及锆合金中铝含量的测定。

3 扩大了测定范围

原标准的测定范围0.0025％~0.035%扩大为测定范围0.0025％~0.10%.

4 删除了引用标准

删除了原标准中“第2部分 引用标准”的相关内容。

5 对方法原理进行了重新描述

原标准方法原理“试料用硫酸-硫酸铵分解，在硫酸介质中，以苯甲酰苯基羟胺-三氯甲烷溶液萃取分离锆。在约pH 8.5时，以苯萃取苯甲酰苯基羟胺-铝的络合物，用稀盐酸反萃取，在pH5.5~6时，铝与铬天青S生成红紫色络合物，于分光光度计波长550nm处，测量其吸光度”。

重新表述后为“试料用硫酸、硫酸铵溶解，用N－苯甲酰－N－苯基羟胺-三氯甲烷溶液萃取分离主体锆、铪及铁、钛等干扰元素。分离后，残留的铁用邻菲啰啉、抗坏血酸掩蔽。在pH 5.8的乙酸－乙酸钠介质中，铝与铬天青S－氯化十四烷基吡啶形成有色络合物，于分光光度计波长630nm处，测其吸光度。若试样中含有少量铀、钍，可在显色时加入碳酸钠溶液消除影响。”。

6 增加了第5部分样品

新标准增加了第5部分样品，包括5.1取样和5.2试验处理相关内容。

7 修改了6.1试料部分

原标准中6.1试料如表1 所示，规定了样品铝含量不同时试料的称样量。新标准中6.1试料如表2 所示，规定了样品铝含量不同时，试料的称样量和分取体积。

表1

| 铝含量，% | 试料，g |
| --- | --- |
| 0.0025~0.02 | 1.0000 |
| >0.02~0.035 | 0.5000 |

表2 称样量及试液分取体积

| 铝的质量分数/% | 试样量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0025~0.010 | 0.50 | 100 | 20 |
| >0.010~0.050 | 0.20 | 100 | 20 |
| >0.050~0.10 | 0.10 | 100 | 10 |

8 分析波长由550nm改为630nm

原标准6.3.5“于分光光度计波长550nm处测量其吸光度”，新标准修改为“于分光光度计波长630nm处，测量其吸光度”。

9 对测定过程进行了修改

新标准对测定过程做了多处细微修改，如溶样方式由“6g硫酸铵、10mL硫酸”修改为“5mL硫酸和3g硫酸铵”；将试剂“苯甲酞苯基羟胺(钽试剂)-三氯甲烷溶液(25g/I)”修改为“N－苯甲酰－N－苯基羟胺(BPHA)三氯甲烷溶液(25g/L)”；萃取次数由两次改为三次等等。

10 增加了计算结果有效数字的要求

新标准在7 试验数据处理部分，增加了一句话“计算结果保留两位有效数字”。

11 将允许差改为精密度条款

内容包括“8.1 重复性”与“8.2  再现性”。

在重复性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 重复性限

| 铝的质量分数/% | 0.0049 | 0.019 | 0.041 | 0.079 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% | 0.00061 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0060 |

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表4 再现性限

| 铝的质量分数/% | 0.0049 | 0.019 | 0.041 | 0.079 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% | 0.00061 | 0.0043 | 0.0040 | 0.0060 |

12 增加了试验报告条款

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

四、 标准水平分析

经查，本标准目前尚无相应的国际标准，其技术内容具有国内先进水平。

五、与现有标准及制定中标准协调配套的情况

本标准的制定与现行标准没有冲突，且符合我国目前法律、法规的规定。

- 六、重大分歧意见的处理和依据

无。

- 七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 九、废止现有有关标准的建议

- 自本部分实施之日起，可废止GB/T 13747.5-1992《锆及锆合金化学分析方法 铬天青S分光光度法测定铝量》。

- 十、其他应予说明的事项

无。

- 十一、预期效果

本部分充分考虑了我国海绵锆、锆及锆合金生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本部分颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。因此在本部分实施后，可以积极向生产、加工和使用企业及国内外用户推荐采用本标准。

锆及锆合金化学分析方法铝量的测定编写组

2018年7月

附件

锆及锆合金化学分析方法

第5部分：铝量的测定

铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

试验验证报告

（审定稿）

2018年7月

锆及锆合金化学分析方法

第5部分：铝量的测定

铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法

试验验证报告（审定稿）

一、前言

根据全国有色标准化技术委员会关于制定和修订有色金属国家标准项目计划的要求，国家标准《锆及锆合金化学分析方法 第5部分：铝量的测定 铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法》由西部金属材料股份有限公司负责起草。

锆及锆合金中铝量的测定多年来一直使用GB/T 13747.6-1992《锆及锆合金化学分析方法 铬天青S分光光度法测定铝量》，为了适应当前产品的分析检测需要，需及时修订该标准，以体现我国锆及锆合金化学分析方法的实际水平。

GB/13747.5-1992分析方法采用铬天青S光度法，方法的选择性及灵敏度较差，新的方法采用铬天青S－氯化十四烷基吡啶三元络合物分光光度法，提高了方法的灵敏度和稳定性，更适合于锆及锆合金中铝含量的测定。

本实验采用铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法测定锆中铝量。探讨了波长、酸度试验、萃取次数、显色时间、共存元素干扰等对测定的影响，确定了最佳分析条件，使该方法具有操作快捷，准确度和精密度高的优点。测定范围：0.0025％～0.10%

二 试验内容

1吸收波长的选择

为了研究铝与铬天青S、氯化十四烷基吡啶有色络合物的最大吸收波长，以试剂空白为参比，取10µg铝标准溶液于50mL容量瓶中，按试验方法进行显色并选择在550nm～670nm波长范围内，进行吸光度测定。吸光度与波长曲线见图1。

图1  络合物吸收曲线

从图1可知，铝与铬天青S、氯化十四烷基吡啶形成的有色络合物的最大吸收波长在630nm处，因此本方法选择测定波长为630nm。

2溶解实验

锆合金一般采用氢氟酸-硝酸、硫酸-硫酸铵溶解。尽管氢氟酸-硝酸溶解试样速度快，但由于氢氟酸对玻璃器皿及光度池有一定的腐蚀作用，因此试样溶解时放弃该方法，采用硫酸-硫酸铵进行试样溶解。称取0.5g试样，向烧杯中加入不同体积的硫酸及不同量的硫酸铵，实验发现使用3mL以上硫酸及2g以上硫酸铵时，可较快溶解样品，又可防止锆合金溶解过程中析出盐类。本方法选择5mL硫酸、3g硫酸铵溶解样品。

3萃取次数

主体锆元素对显色是有干扰的，萃取效果对于测定有决定性影响。本研究采用ICP-AES法测定萃取后水相（显色液）中锆的残留量，发现，经过两次以上的萃取，显色液中残留锆元素含量低于0.1ug。因此本方法选择三次萃取。

4 显色剂对吸光度值的影响

为研究显色剂铬天青S-氯化十四烷基吡啶对吸光度值的影响，选择工作曲线中铝含量最大值作为研究对象，向空白溶液及显色液（10ug铝）中加入不同量的铬天青S-氯化十四烷基吡啶，以空白溶液为参比测定吸光度值。结果见表1。

表1  显色剂对吸光度的影响

| 显色剂加入量/mL | 吸光度 | 显色剂加入量/mL | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.772 | 6 | 0.835 |
| 4 | 0.830 | 7 | 0.832 |
| 5 | 0.832 | 8 | 0.833 |

由表1可知，显色剂加入量在4mL以上时，吸光度值趋于稳定。本方法选择加入5mL显色剂。

5 显色液中酸度的影响

由于显色液中酸度直接影响铝与铬天青S-氯化十四烷基吡啶的反应程度，为研究显色液中酸度对吸光度值的影响，向50mL容量瓶中加入不同体积的缓冲溶液，结果见表2。

表2  显色剂对吸光度的影响

| 缓冲溶液加入量/mL | 吸光度 | 缓冲溶液加入量/mL | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.732 | 6 | 0.736 |
| 4 | 0.710 | 7 | 0.735 |
| 5 | 0.817 | 8 | 0.691 |

由表2可知，显色剂加入量在5mL时，吸光度值最大。本方法选择加入5mL缓冲溶液。

6 显色时间与络合物稳定性

铝与铬天青S-氯化十四烷基吡啶形成有色络合物，对显色时间与络合物稳定性进行研究，结果见表3。

表3  显色时间与络合物稳定性试验

| 时间/min | 吸光度值 | 时间/min | 吸光度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.815 | 30 | 0.833 |
| 15 | 0.819 | 35 | 0.831 |
| 20 | 0.827 | 45 | 0.832 |
| 25 | 0.832 | 60 | 0.833 |

备注：显色液中含10ug铝

由表3可知，显色20min以上，显色完全，形成的络合物在1h内吸光度值稳定。

7共存元素的干扰

按照试验方法，在含有8ug铝的显色液中，分别加入可能共存元素的最高含量的单项及混合元素，考察各元素对钛测定的干扰情况。试验结果表明：10mg锡、铌；1mg的镍、铬；100ug钴、铜、镁、铪、锰、钨、钼、硅、钒均不干扰铝的测定。锆、铪、铁、钛等元素在萃取时已分离，且残余铁已掩蔽，不会对显色产生影响。。

8 工作曲线和测定范围

按照试验方法，移取0mL、 0.20mL、 0.40mL、0.60mL、 0.80mL、1.00mL铝标准溶液分别置于一组50mL容量瓶中，在630nm处测定吸光度，如下图所示。线性方程为y=0.0829x-0.0154，R2=0.9986，方法的测定范围为：0.0025%~0.10%。

图2  工作曲线

9 方法的准确性

为了验证方法的准确性，进行加标回收实验，结果见表4

表4 铝加标回收实验

| 试样名称 | 加入量/ug | 测得量/ug | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 海绵锆 | 0 | 35.3 | — |
|  | 10 | 45.6 | 103 |
|  | 20 | 56.3 | 105 |
|  | 30 | 64.5 | 97 |
|  | 50 | 83.5 | 96.4 |

由表4可知，加标回收率在96.4~105%，方法具有较高的准确度。

10 精密度实验

由于搜集到锆合金样品(1#)铝含量测得值为0.018%，无法形成梯度。以核级海绵锆（铝含量小于0.002%）为基体，分别加入不同量的铝标准溶液，合成模拟样（2#、3#、4#），采用拟定的分析方法进行11次独立测定，计算平均值及相对标准偏差，测定结果见表5。

表5  精密度实验（n=11）

| 样品 | 加铝量/% | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0050 | 0.0050、0.0049、0.0049、0.0052、0.0051、0.0052、 0.0049、0.0048、0.0049、0.0048、0.0049 | 0.0050 | 0.00014 | 2.89 |
| 2# | / | 0.018、0.017、0.018、0.017、0.018、0.018、 0.018、0.019、0.018、0.017、0.019 | 0.018 | 0.00070 | 3.91 |
| 3# | 0.040 | 0.041、0.040、0.040、0.042、0.041、0.039、 0.041、0.040、0.042、0.040、0.040 | 0.041 | 0.00094 | 2.30 |
| 4# | 0.080 | 0.081、0.077、0.079、0.078、0.079、0.081、 0.077、0.079、0.081、0.079、0.081 | 0.079 | 0.0016 | 1.96 |

从表5可以看出，针对含铝量为0.0025%~0.10%的锆合金样品，本方法的相对标准偏差均小于5%，证明该方法精密度较好。

三、验证情况

1 一验（广东省工业分析检测中心）

1.1吸收波长的选择

为了研究铝与铬天青S、氯化十四烷基吡啶有色络合物的最大吸收波长，以试剂空白为参比，取5µg和10µg铝标准溶液于50mL容量瓶中，按试验方法进行显色并选择在550nm～670nm波长范围内，进行吸光度测定。吸光度与波长曲线见图3。

图3  络合物吸收曲线

从图3可知，铝与铬天青S、氯化十四烷基吡啶形成的有色络合物的最大吸收波长在630nm~640nm处，本方法选择测定波长为630nm。

1.2溶解实验

按照起草单位选择5mL硫酸、3g硫酸铵溶解样品，可较快溶解样品，且溶解过程中不析出盐类。

1.3萃取次数

萃取效果对于测定有决定性影响。本研究采用ICP-AES法测定萃取后水相（显色液）中锆的残留量，发现，经过两次以上的萃取，显色液中残留锆元素含量低于0.1mg，本方法选择三次萃取。

1.4 显色剂对吸光度值的影响

为研究显色剂铬天青S-氯化十四烷基吡啶对吸光度值的影响，选择工作曲线中铝含量最大值作为研究对象，向空白溶液及显色液（5ug铝）中加入不同量的铬天青S-氯化十四烷基吡啶，以空白溶液为参比测定吸光度值。结果见如表6。

表6 显色剂对吸光度的影响

| 显色剂加入量/mL | 吸光度 | 显色剂加入量/mL | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.374 | 6 | 0.415 |
| 4 | 0.419 | 7 | 0.387 |
| 5 | 0.420 | 8 | 0.351 |

由表6可知，显色剂加入量在4mL以上时，吸光度值趋于稳定。本方法选择加入5mL显色剂。

1.5 显色液中酸度的影响

由于显色液中酸度直接影响铝与铬天青S-氯化十四烷基吡啶的反应程度，为研究显色液中酸度对吸光度值的影响，向空白溶液及显色液（5ug铝）中加入不同体积的缓冲溶液，结果见表7。

表7 显色剂对吸光度的影响

| 缓冲溶液加入量/mL | 吸光度 | 缓冲溶液加入量/mL | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.384 | 6 | 0.419 |
| 4 | 0.418 | 7 | 0.420 |
| 5 | 0.420 | 8 | 0.421 |

由表7可知，显色剂加入量在大于4mL时，吸光度值趋于稳定。本方法选择加入5mL缓冲溶液。

1.6 显色时间与络合物稳定性

取5µg铝标准溶液于50mL容量瓶中，按试验方法选择显色时间进行显色，进行显色时间对铝与铬天青S-氯化十四烷基吡啶形成有色络合物稳定性的研究，结果见表8

表8 显色时间与络合物稳定性试验

| 时间/min | 吸光度值 | 时间/min | 吸光度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.410 | 30 | 0.419 |
| 15 | 0.415 | 35 | 0.419 |
| 20 | 0.419 | 45 | 0.420 |
| 25 | 0.420 | 60 | 0.419 |

由表8可知，显色20min以上，显色完全，形成的络合物在1h内吸光度值稳定。

1.7共存元素的干扰

按照试验方法，在含有5ug铝的显色液中，分别加入可能共存元素的最高含量的单项及混合元素，考察各元素对钛测定的干扰情况。试验结果表明：10mg锡、铌；1mg的镍、铬；100ug钴、铜、镁、铪、锰、钨、钼、硅、钒均不干扰铝的测定。锆、铪、铁、钛等元素在萃取时已大体分离，且残余铁已掩蔽，不会对显色产生影响。

1.8 工作曲线和测定范围

按照试验方法，移取0mL、 0.20mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、 1.00mL铝标准溶液(此溶液1mL含10ug铝)分别置于一组50mL容量瓶中，在630nm处测定吸光度，如下图所示。线性方程为y=0.086x-0.004，R2=0.997，方法的测定范围为：0.0025%~0.10%。

图4 工作曲线

1.9 方法的准确性

为了验证方法的准确性，进行加标回收实验，结果见表9。

表9 铝加标回收实验

| 试样名称 | 加入量/ug | 测得量/ug | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 海绵锆 | 0 | 34.0 | — |
|  | 10 | 43.4 | 94 |
|  | 20 | 54.3 | 101.5 |
|  | 30 | 63.5 | 98.3 |
|  | 50 | 85.8 | 103.6 |

由表9可知，加标回收率在94~103.6%，方法具有较高的准确度。

1.10 精密度实验

根据起草单位提供的锆合金样品(1#)和合成模拟样（2#、3#、4#）采用拟定的分析方法进行11次独立测定，计算平均值及相对标准偏差，测定结果见表10。

表10 精密度实验（n=11）

| 样品 | 加铝量/% | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0050 | 0.0047、0.0049、0.0051、0.0049、0.0052 0.0048、0.0051、0.0048、0.0049、0.0050、0.0048 | 0.0049 | 0.00016 | 3.18 |
| 2# | / | 0.016、0.019、0.018、0.019、0.016、0.017、0.017、0.019、0.018、0.016、0.017 | 0.018 | 0.0012 | 6.95 |
| 3# | 0.040 | 0.042、0.039、0.041、0.039、0.040、0.039、0.041、0.042、0.039、0.042、0.041 | 0.040 | 0.0013 | 3.22 |
| 4# | 0.080 | 0.078、0.081、0.079、0.079、0.080、0.078、0.077、0.078、0.079、0.081、0.082 | 0.079 | 0.0016 | 1.97 |

从表10可以看出，针对含铝量为0.0025%~0.10%的锆合金样品，本方法的相对标准偏差均小于8%，证明该方法精密度较好。

2 二验（西北有色金属研究院）

试验结果分析见表11。由表11可知，该方法准确度较好，同意推荐为国家标准。

表11 精密度实验（n=11）

| 样品 | 加铝量/% | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0050 | 0.0051、0.0048、0.0052、0.0045、0.0053 0.0051、0.0048、0.0042、0.0046、0.0053、0.0047 | 0.0049 | 0.00036 | 7.35 |
| 2# | / | 0.019、0.018、0.017、0.018、0.018、0.017、0.018、0.017、0.018、0.016、0.016 | 0.018 | 0.00093 | 5.35 |
| 3# | 0.040 | 0.044、0.041、0.043、0.041、0.042、0.044、0.040、0.041、0.042、0.044、0.043 | 0.042 | 0.0014 | 3.36 |
| 4# | 0.080 | 0.078、0.074、0.075、0.079、0.082、0.081、0.076、0.081、0.075、0.083、0.081 | 0.079 | 0.0032 | 4.07 |

- 3 二验（国标（北京）检验认证有限公司）

表12  精密度试验数据（n=11）

| 样品 | 加铝量/% | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0050 | 0.0048、0.0051、0.0049、0.0049、0.0051 0.0049、0.0048、0.0049、0.0050、0.0051、0.0048 | 0.0049 | 0.00012 | 2.46 |
| 2# | / | 0.019、0.020、0.021、0.019、0.022、0.021、0.019、0.018、0.019、0.020、0.021 | 0.020 | 0.0012 | 6.13 |
| 3# | 0.040 | 0.041、0.040、0.040、0.042、0.040、0.041、0.039、0.041、0.040、0.039、0.041 | 0.040 | 0.00092 | 2.31 |
| 4# | 0.080 | 0.081、0.079、0.078、0.079、0.077、0.081、0.080、0.081、0.080、0.078、0.081 | 0.079 | 0.0014 | 1.82 |

从精密度数据可知，方法相对偏差较小，适用于锆及锆合金中铝含量范围在0.0025%~0.10%的分析要求，同意作为国家标准进行推广应用。

- 4 二验（宝钛集团有限公司）

表13精密度实验（n=11）

| 样品 | 加铝量/% | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0050 | 0.0047、0.0049、0.0052、0.0050、0.0047、0.0051、0.0048、0.0053、0.0048、0.0049、0.0048 | 0.0049 | 0.00020 | 4.07 |
| 2# | / | 0.018、0.020、0.021、0.019、0.021、0.019、 0.022、0.021、0.019、0.018、0.018 | 0.020 | 0.0014 | 7.30 |
| 3# | 0.040 | 0.041、0.040、0.042、0.039、0.042、0.041、0.043、0.042、0.040、0.041、0.039 | 0.041 | 0.0013 | 3.18 |
| 4# | 0.080 | 0.076、0.079、0.082、0.081、0.079、0.078、0.083、0.078、0.082、0.081、0.077 | 0.080 | 0.0023 | 2.88 |

5 精密度

5.1验证结果统计

西部金属材料股份有限公司、广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司、宝钛集团有限公司共5家实验室11次测定结果的统计如下：

表14  验证结果平均值（n=11）

| 实验室 | 水平1 | 水平2· | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部金属材料股份有限公司 | 0.0050 | 0.018 | 0.041 | 0.079 |
| 广东省工业分析检测中心 | 0.0049 | 0.018 | 0.040 | 0.079 |
| 西北有色金属研究院 | 0.0049 | 0.018 | 0.042 | 0.079 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.0049 | 0.020 | 0.040 | 0.079 |
| 宝钛集团有限公司 | 0.0049 | 0.020 | 0.041 | 0.080 |
| 平均值 | 0.0049 | 0.019 | 0.041 | 0.079 |

5.2 精密度统计

表15 精密度统计

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部金属材料股份有限公司 | 0.00014 | 0.00070 | 0.00094 | 0.0016 |
| 广东省工业分析检测中心 | 0.00016 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0016 |
| 西北有色金属研究院 | 0.00036 | 0.00093 | 0.0014 | 0.0032 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 0.00012 | 0.0012 | 0.00092 | 0.0014 |
| 宝钛集团有限公司 | 0.00020 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0023 |
| Sr | 0.00021 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0021 |
| SR | 0.00021 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0021 |
| r，% | 0.00061 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0060 |
| R,% | 0.00061 | 0.0043 | 0.0040 | 0.0060 |

锆及锆合金化学分析方法铝量的测定编写组

2018年7月