ICS 77.120.99

H 14

XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T ×××××—××××

铥镱镥富集物化学分析方法

十五个稀土元素氧化物配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods of rare earth contents

in thulium-ytterbium-lutecium concentrates

Determination of fifteen rare earth oxide relative contents -

Inductively coupled plasma emission spectrometry

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：国家钨与稀土产品质量监督检验中心、福建省长汀金龙稀土有限公司。

本标准参加起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、赣州有色冶金研究所、广东珠江稀土有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、湖南稀土金属材料研究院、包头稀土研究院、定南大华新材料资源有限公司。

本部分主要起草人：  、  、  、  、   、  、   、  、   、   。

铥镱镥富集物化学分析方法

十五个稀土元素氧化物配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本标准规定了铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、液体铥镱镥富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

本标准适用于铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、液体铥镱镥富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。测定范围见表1。

表 1

| 氧化物 | 测定范围（配分量）/% |
| --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化钇 | 0.10～10.00 |
| 氧化铥、氧化镥 | 2.00～30.00 |
| 氧化镱 | 20.00～90.00 |

- 方法原理

试样经硝酸溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

  - 过氧化氢（30%），分析纯。

  - 硝酸（1+1），分析纯。

  - 硝酸（1+19），分析纯。

  - 氧化镧：ω(REO)>99.50%，ω(La2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化铈：ω(REO)>99.50%，ω(CeO2/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化镨：ω(REO)>99.50%，ω(Pr6O11/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化钕：ω(REO)>99.50%，ω(Nd2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化钐：ω(REO)>99.50%，ω(Sm2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化铕：ω(REO)>99.50%，ω(Eu2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化钆：ω(REO)>99.50%，ω(Gd2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化铽：ω(REO)>99.50%，ω(Tb4O7/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化镝：ω(REO)>99.50%，ω(Dy2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化钬：ω(REO)>99.50%，ω(Ho2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化铒：ω(REO)>99.50%，ω(Er2O3/REO)>99.99%， 经900℃灼烧1h。

  - 氧化铥：ω(REO)>99.50%，ω(Tm2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化镱：ω(REO)>99.50%，ω(Yb2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化镥：ω(REO)>99.50%，ω(Lu2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 氧化钇：ω(REO)>99.50%，ω(Y2O3/REO)>99.99%，经900℃灼烧1h。

  - 稀土混合标准溶液Ⅰ：分别准确称取0.1000 g单一稀土氧化物（3.4～3.15、3.18）于同一烧杯中，加入20 mL硝酸（3.2），低温溶解至清亮[可滴加过氧化氢（3.1）助溶]，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含12种稀土氧化物各1 mg。再将此溶液用硝酸（3.3）稀释成 1 mL含稀土氧化物各0.1 mg。

  - 稀土混合标准溶液Ⅱ：分别准确称取0.1000 g单一稀土氧化物（3.16、3.18）于同一烧杯中，加入20 mL硝酸（3.2），低温溶解至清亮[可滴加过氧化氢（3.1）助溶]，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含稀土氧化物各1 mg。再将此溶液用硝酸（3.3）稀释成 1 mL含稀土氧化物各0.1 mg。

  - 稀土标准溶液Ⅲ：准确称取0.1000 g单一稀土氧化物（3.17）于烧杯中，加入20 mL硝酸（3.2），低温溶解至清亮[可滴加过氧化氢（3.1）助溶]，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含稀土氧化物 1 mg。

  - 氩气（>99.99%）。

- 仪器

  - 电感耦合等离子体发射光谱仪：分辨率<0.006 nm(200 nm处)。

  - 光源：氩等离子体光源。

- 试样

  - 铥镱镥氧化物富集物：将试样研磨后，在干燥箱内于105℃ 烘1 h，置于干燥器中冷却至室温，立即称量。

  - 铥镱镥碳酸盐富集物：将试样于900℃ 灼烧1 h，置于干燥器中冷却,将灼烧后的化合物研磨均匀，立即称量。

  - 液体铥镱镥富集物试样摇匀后分取。

- 分析步骤

  - 试样

- 6.1.1  铥镱镥氧化物富集物和碳酸盐富集物：称取0.2000 g试样（5.1、5.2），精确至0.0001g。6.1.2  液体铥镱镥富集物：准确移取一定体积的试液（5.3），精确至0.01 mL。

  - 测定次数

取两份试样（6.1），进行平行测定，取其平均值。

  - 分析溶液的制备

6.3.1  将试样（6.1.1）置于200 mL烧杯中，加入10 mL水，加10 mL硝酸（3.4），低温加热至溶解完全（当Ce含量较高时，可多加过氧化氢或硝酸处理），冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.3.2  移取适量试液（6.1.2）于200 mL烧杯中，加入10 mL水，加10 mL硝酸（3.4），低温溶解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。使试液中稀土氧化物总浓度约为2 mg/mL。

6.3.3  分取5.00 mL试液（6.3.1、6.3.2）于100 mL的容量瓶中，加入10 mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀，待用。

  - 标准系列溶液的配制

将各混合稀土氧化物标准溶液（3.19～3.21）按表2分别移入100 mL容量瓶中，并加入10 mL硝酸（3.2），以水稀释至刻度，摇匀，制得标准系列溶液（表2），待用。

表2

| 标准序列 | 各稀土浓度/（µg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La2O3 | CeO2 |  | Pr6O11 |  | Nd2O3 |  | Sm2O3 |  | Eu2O3 |  | Gd2O3 |  | Tb4O7 |
| 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 3 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 标准序列 | 各稀土浓度/（µg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dy2O3 |  | Ho2O3 |  | Er2O3 |  | Tm2O3 |  | Yb2O3 |  | Lu2O3 |  | Y2O3 |  |
| 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 2.00 |  | 10.00 |  | 2.00 |  | 0.50 |  |
| 3 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 5.00 |  | 20.00 |  | 5.00 |  | 1.00 |  |
| 4 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 10.00 |  | 40.00 |  | 10.00 |  | 2.00 |  |
| 5 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  | 20.00 |  | 60.00 |  | 20.00 |  | 5.00 |  |
| 6 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 30.00 |  | 80.00 |  | 30.00 |  | 10.00 |  |

  - 测定

    - 推荐分析线见表3

表 3

| 测定元素 | 波长/nm | 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 408.671 | Dy | 353.171 |
| Ce | 413.765 | Ho | 345.600 |
| Pr | 405.654 | Er | 326.478、349.910 |
| Nd | 401.225 | Tm | 313.125、384.802 |
| Sm | 443.432 | Yb | 289.138、303.111 |
| Eu | 412.970 | Lu | 261.541、307.761 |
| Gd | 310.050、336.224 | Y | 360.073、324.228 |
| Tb | 332.440、350.917 | — | — |

    - 将分析试液(6.3.3)与标准系列溶液(6.4)同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、液体铥镱镥富集物中十五个稀土元素氧化物的配分量（%）：

………………………………(1)

式中：

ρ       铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、液体铥镱镥富集物中十五个稀土元素氧化物的配分量（%）；

ρi        待测稀土元素氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

Σρj     各稀土元素氧化物的质量浓度之和，单位为微克每毫升（µg/mL）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测定结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表 4

| 稀土氧化物 | 稀土总量质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化钇 | 0.45 | 0.05 |
|  | 1.81 | 0.11 |
|  | 3.38 | 0.17 |
| - 氧化铥、氧化镥 | - 7.08 | - 0.28 |
|  | - 15.86 | - 0.40 |
| - 氧化镱 | - 38.25 | - 0.33 |
|  | - 55.95 | - 0.44 |
|  | - 71.41 | - 0.52 |
|  | - 82.62 | - 0.69 |
| - 注：重复性限（r）为2.8*Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列的允许差。

表 5

| 稀土氧化物 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化钇 | 0.1～1.00 | 0.07 |
|  | >1.00～3.00 | 0.15 |
|  | >3.00～10.00 | 0.30 |
| - 氧化铥、氧化镥 | - 2.00～10.00 | - 0.40 |
|  | - >10.00～30.00 | - 0.55 |
| - 氧化镱 | - 20.00～40.00 | - 0.50 |
|  | - >40.00～60.00 | - 0.65 |
|  | - >60.00～90.00 | - 0.80 |

- 质量保证与控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

_________________________________