铥镱镥富集物化学分析方法

十五个稀土元素氧化物配分量的测定

编制说明

征求意见稿

意见汇总表

实验报告

验证报告

国家钨与稀土产品质量监督检验中心

福建省长汀金龙稀土有限公司

2018年8月

稀土行业标准《铥镱镥富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定》编制说明

- 工作简况

- 立项目的

铥镱镥富集物是以铥、镱、镥三种稀土元素对应的氧化物或碳酸盐形式存在的产品，它是近几年贸易流转比较活跃的稀土中间产品。由于国内稀土分离企业对十五种稀土元素的分离能力或者分离需求各不相同，铥镱镥富集物作为稀土原矿的生产尾料而存在，但它和其它稀土矿产品一样，可作为有能力或需求的稀土分离企业分离生产铥、镱、镥单一元素化合物的重要原材料。

目前国内氧化镥的生产企业主要分布在离子型稀土矿储量较丰富的地区，但矿物镥元素配分较低，一般不到矿物总量的0.3%，属于极度稀缺资源。而铥镱镥富集物有8%～20%的镥含量，作为氧化镥的原料有极大的利用价值。所以铥镱镥富集物在稀土行业发挥着它不可或缺的作用；目前，铥镱镥富集物的产品标准也在制定过程中，但产品标准中关键的化学成分元素指标的测定方法均无指定检测方法。

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，铥镱镥等重稀土参照国家发布的其它相关稀土产品的分析方法已不太适用，也未见发布有关铥镱镥富集物稀土配分的检测方法标准，随着铥镱镥富集物产品标准的出台，并且贸易结算过程中，贸易双方多次在稀土配分结果的问题上存在争议，故亟需建立配套的分析方法。

目前，稀土产品标准方法测定配分都是按主体元素为主，总量加和归一，然而铥镱镥富集物是以铥镱镥为主体元素，现行的测定稀土配分量的方法如GB/T 18882.2、 GB/T 23594.1、GB/T 18114.8、GB/T 16484.3等都不能适用铥镱镥富集物中稀土配分量的测定。因此，特提出铥镱镥富集物中十五种稀土元素氧化物配分量的分析方法标准，以满足市场和企业对产品性能、质量及技术等方面的要求。

- 任务来源

本单位在做了充分的市场调研后于2016年向全国稀标委秘书处提出分析方法立项申请，2016年11月16日至18日在安徽省合肥市召开的2016年度全国稀土标准化技术委员会年会暨《烧结钕铁硼永磁材料》等16项稀土标准工作会议上，本单位向大会做了立项论证汇报，经参会专家代表讨论后，同意该项目立项申请并报送给稀标委，稀标委秘书处将标准计划上报至全国标准委，2017年根据工业和信息化部2017年第三批行业标准制修订计划的通知，《铥镱镥富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物分配量的测定》标准计划正式下达，计划号为“2017-1355T-XB”，由国家钨与稀土产品质量监督检验中心和福建省长汀金龙稀土有限公司负责起草任务，计划完成时间为2018年。

2018年1月在浙江桐乡第一次全国稀土标准工作会议上进行任务落实，任务落实情况见下表：

| 项目计划编号 | 项目计划名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-1355T-XB | 铥镱镥富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物分配量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 赣州有色冶金研究所 虔东稀土集团股份有限公司 | 定南大华新材料资源有限公司、包头稀土研究院、广东珠江稀土有限公司、湖南稀土金属材料研究院、江阴加华新材料资源有限公司 |

- 工作组简况

国家钨与稀土产品质量监督检验中心于2007年6月经国家质检总局批准筹建，2010年10月通过国家质检总局和国家认监委验收。在国家钨与稀土产品质检中心建设的基础上，还成立了“江西省钨与稀土产品质量监督检验中心”，和“江西省钨与稀土研究院”。主要职能是开展钨与稀土等有色金属矿产品检验、地质实验测试、环境监测与检验、检测技术培训和有色金属领域内科学技术研究、开发与推广，以及标准研究与制定等工作。

中心拥有博士3人、硕士19人；仪器设备总值达到3000多万元；产品检测范围从最初的局限于稀土、钨等有色金属原矿和前端初级产品，延伸到了产业链的后端下游产品。同时，还延伸到空气、土壤、水质、固体废物等环境类检测项目，关键检验项目能力和水平达到国内先进水平。检测业务服务范围覆盖了国内所有的钨和稀土主产地及美国、英国等12个国家和地区。

科研方面，中心建设了1个国家级和1个省级工程研究中心，参与建设了1个国家级和1个省级工程技术研究中心，同时还建设了多个研发实验室和产品中试基地。获得省、市科技进步奖各1项；通过省、市科技成果鉴定各1项；获得国家发明专利授权1项；制定国家、行业和地方标准16个。

福建省长汀金龙稀土有限公司（以下简称金龙公司）是福建省稀土产业的龙头企业，是国有控股上市公司厦门钨业股份有限公司全资子公司，主要从事稀土分离、稀土精深加工以及稀土功能材料的研发与应用。公司占地600亩，厂房建筑面积约20万平方米，总投资40亿元，目前已建成5000吨稀土分离、2000吨稀土金属、2000吨高纯稀土氧化物、1300吨三基色荧光粉、3000吨钕铁硼磁性材料、2500吨钕铁硼表面处理生产线。

金龙公司主要对外经营稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其它稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；对外检测；电镀线、元器件对外加工。公司拥有高标准建造的国际化标准厂房,先进的生产设备和分析测控仪器,梯队完备的科技人员组织结构,并通过与国內外稀土领域相关科研学术机构的广泛密切合作,形成企业在稀土分离与应用领域持续良好的自主技术创新能力。员工总人数1209人，投产以来的年均营业收入达到36.7亿元，税利达3100万元。

公司检测中心现有员工60名，其中工程师3名，技术员5名，大专、本科文化程度的员工占50%，主要从事稀土冶炼分离和稀土深加工材料的检测服务。检测中心具有国内外先进的检测设备:电感耦合等离子体光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、超高矫顽力永磁测试仪、电子显微镜、能谱仪、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、粒度分布测试仪、红外碳硫分析仪、氧氮氢分析仪共70多台，总价值超过2000万元。

- 主要工作过程

——2016年8～10月，收集国内外相关标准及技术资料，填写标准预研报告及标准草稿；

——2016年11月，向全国稀标委秘书处提出分析方法立项申请；

——2018年1月，任务落实；

——2018年2月至2018年7月，制备统一样品，进行研究实验；

——2018年7月至2018年8月，完成方法实验报告和征求意见稿的编写工作；

——2018年8月，将预审讨论稿、研究报告、编制说明，征求意见汇总稿上传稀标委，挂网公示；

——2018年8月，于内蒙古包头召开预审会,通过预审；

- 编制原则与标准主要内容

1、标准编制原则

- 根据目前铥镱镥富集物的应用和贸易要求确定分析方法及测定范围；

- 根据任务落实会议纪要，确定方法检测的各要素。

- 根据测定元素的不同，最终确定方法的允许差。

2、主要技术内容

标准规定了铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、液体铥镱镥富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。标准适用于铥镱镥氧化物富集物、铥镱镥碳酸盐富集物、液体铥镱镥富集物中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。测定范围见下表。

表 1

| 氧化物 | 测定范围（配分量）/% |
| --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化钇 | 0.10～10.00 |
| 氧化铥、氧化镥 | 5.00～30.00 |
| 氧化镱 | 30.00～90.00 |

三、试验、验证分析及综述报告

电感耦合等离子体发射光谱法是目前稀土行业配分量的测定的常用方法之一。本标准采用电感耦合等离子发射光谱法测定铥镱镥富集物中配分量，此方法具有准确快速、灵敏度高、操作简便、试剂用量小等特点。因此应用新技术制定铥镱镥富集物中配分量的快速测定标准是很有现实意义的。

1、测定原理

试样经盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

2、条件实验

2.1样品溶解酸试剂及用量的选择

考察不同的酸试剂和不同的酸量对样品溶解程度的影响，称取1#统一样品0.2 g（精确至0.0001 g），按照标准方法进行操作, 通过实验结果得知，硝酸和盐酸都均能完全溶解试样，由于样品是以重稀土为主，重稀土样品用硝酸分解更快更完全，加入（5～30） mL(1+1)的盐酸均能完全溶解试样，试验选择盐酸用量为10 mL。

3.2分析谱线的选择

采用轮廓扫描对各被测元素的预选分析线作轮廓图，选出基体干扰，稀土杂质元素干扰，共存非稀土杂质元素干扰小，信背比大，峰型好的分析谱线。从谱图可知，所选待测元素的分析线信背比高，附近无干扰；

3.3共存非稀土杂质元素干扰试验

铥镱镥富集物化学成分中主要非稀土杂质元素有硅、铁、钙、镁、铝、铜、镍、铅、锌等。根据产品标准中其含量的最高浓度来考察以上共存元素对待测元素的干扰试验。用标准系列溶液做校准曲线，分别将5 µg/mL的硅、铁、钙、镁、铝、铜、镍、铅、锌溶液在所选择的待测元素的分析谱线上进行干扰扫描。实验结果得知5 µg/mL的硅、铁、钙、镁、铝、铜、镍、铅、锌杂质元素对各待测元素测定无明显干扰。

3.4共存稀土元素干扰试验

用标准系列溶液做校准曲线，分别将镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、钇各10 µg/mL的氧化物溶液和铥、镥各50 µg/mL、镱100 µg/mL的氧化物溶液在所选择的待测元素的分析谱线上进行干扰扫描。实验结果得知高含量的共存稀土元素对各待测元素的测定无明显干扰。

3.5检出限及方法测定限

以10份流程空白溶液的测定结果计算标准偏差，测定11次，按其3倍标准偏差所对应的浓度计算的检出限；按3倍标准偏差所对应的浓度并结合进样浓度，计算测定下限。

3.6方法精密度

本次起草单位制备了5个统一样，对1#、2#、3#、4#、5#统一样品分别进行了11次重复测定，统计平均值和相对标准偏差，精密度小于3%，详细数据略；

四、标准水平分析

查阅、调研有关文献与标准，目前国内外尚未发现铥镱镥富集物中配分量的测定方法。本标准制定属首次，本标准具有准确性高、分析速度快、方法易掌握的优点，能满足稀土生产企业、下游企业和国内外贸易需求，填补国内外对该产品检测的空白，标准文本内容表述合理，格式规范，标准整体上能够达到国内先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

起草单位对国际标准、国内标准进行了广泛的查阅和调研，目前，面国内外未见到有关铥镱镥富集物中配分量的测定的标准分析方法。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准适用于铥镱镥富集物中配分量的测定；铥镱镥富集物贸易越来越广泛，而配分量的作为其重要计价指标显得越来越重要，故本标准建议作为推荐性行业标准来制定。

九、贯彻标准的要求和措施建议，包括：

——组织措施

标准颁布实施后，建议稀土标委会及相关部门组织标准宣贯会，介绍本方法标准的核心技术内容及实施的关键技术要素，使更多的企业和科研单位能够准确掌握标准方法并加以应用。

——技术措施

本标准主要采用电感耦合等离子体发射光谱仪，需保证各检测设备能满足标准方法的要求；企业级相关科研单位应依据本标准，结合自身实际情况，建立内部作业指导书，规范检测方法。

——过渡办法

自本标准发布日起止至实施日止，为标准的过渡期，由于本标准为首次制定，在此期间，本标准可等效使用；

十、废止现行有关标准的建议

无

十一、其他应予说明的事项

本标准为首次制定，本标准的制定可以很好的为铥镱镥的贸易提供技术支撑，更好的指导企业质量的把控。也为我国稀土标准的体系的完善和稀土标准国际化添砖加瓦，为我国的稀土行业的转型发展提供技术和数据支撑，可产生巨大的经济效益和社会效益；

二〇一八年七月二六日